## 1
Pakiet 1 - Obłożenia do zabiegów ortopedycznych | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY
1 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI BIODRA w składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt 2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 4 szt 3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm w kształcie worka, ze wzmocnieniem włókninowym o wym. min. 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy. Łączna gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt 5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm)– 4 szt 6. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 7. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 2 paskami samoprzylepnymi z folii PE o wym. 10x50 cm- 1 szt 8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 10. serweta anestezjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymairze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2 , - 1 szt. 11. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm – 1 szt 12. Miska niebieska 250 ml- 1 szt 13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm.6 - 10 szt 14. Strzykawka 50/60 ml- 1 szt 15. Skalpel nr 21- 1 szt 16. Opaska uniwersalna Lenkelast 12 cm x 5 m – 1 szt Wszystkie składowe (1-11) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe nr 12 oraz 16 kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie |  | zestaw | 450 |  | 0 |  | 0
2 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY w składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ( owinięcie zestawu ) – 1 szt 2. ręczniki do rąk 30x40 cm – 2 szt 3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową ( bez zawartości wiskozy i celulozy ) o wymiarach min. 75 x 90 cm. ( +/- 5cm ) Gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt 5. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm)– 2 szt 6.Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 7.osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm- 1 szt 8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5 ) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 10. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt 11. Miska niebieska 250 ml- 1 szt 12. skalpel nr 21- 1 szt 13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt 14. opaska uniwersalna elastyczna z zapinką 12cm x 5m – 1 szt Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe od 10 do 14 w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie |  | zestaw | 250 |  | 0 |  | 0
3 | STERYLNY ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt 2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 2 szt 3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową ( bez zawartości wiskozy i celulozy ) wzmocnienie o wymiarach min. 75 x 90 cm. Gramatura całości min. 83 g/m2 – 1 szt 5. osłona na kamerę składana rewersowo o wymiarach 13x250 cm – 1 szt 6. osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm – 1 szt 7. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt 8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. serweta do operacji stawu kolanowego o wymiarach 320x225 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 10. miska niebieska 250 ml- 1 szt 11. tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt 12. kompresy gazowe 7,5x7,5 cm 17- nitkowe 12- warstwowe z elementem kontrastującym- 10 szt 13. opaska uniwersalna elastyczna 12cm x 5m – 2 szt 14. skalpel nr 11- 1 szt Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe od 10 do 14 w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie |  | zestaw | 400 |  | 0 |  | 0
4 | STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW ARTROSKOPII KOLANA Z WORKIEM w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt 4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 5. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt 6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się neoprenowym podwójnym otworem o średnicy 6 i 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz ze zintegrowanym uchwytem typu rzep, z workiem do zbiórki płynów oraz zaworem do podłączenia drenu- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, wytrzymały na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu |  | zestaw | 400 |  | 0 |  | 0
5 | STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt 4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 5. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt 6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w obszarze krytycznym 109 (+/- 0,5) g/m2, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa |  | zestaw | 400 |  | 0 |  | 0
6 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI DŁONI/ STOPY w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x90 cm- 1 szt 4. serweta do operacji kończyny o wymiarach 300x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w strefie krytycznej 109 (+/- 0,5) g/m2, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa |  | zestaw | 700 |  | 0 |  | 0
7 | STERYLNY ZESTAW DO CHIRURGII BIODRA w składzie : 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 4 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, warstwa chłonna wykonana z laminatu dwuwarstowego (polietylen + polipropylen) o wymiarach 75 x 90 cm , bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 130 g/m2– 1 szt 4. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 5. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm- 1 szt 6. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego- 1 szt 7. Paski samoprzylepne z folii PE o wym. 10x50 cm- 2 szt 8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x280 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 10. serweta anestezjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymairze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa |  | zestaw | 300 |  | 0 |  | 0
8 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach.Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach 40 g/m2, odpornosć na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym min. 150 cmH2O , wytrzymałość na wypychanie na such/mokro w obszarze wzmocnionym min. 150/140 kPa. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. |  | szt | 3200 |  | 0 |  | 0
9 | STERYLNA SERWETA NA STOLIK MAYO: o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z worka z polietylenu ze wzmocnieniem włókninowym o wymiarach 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 83 g/m2 |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu wraz z ofertą w ilości 1 sztuki z każdej pozycji 1-9 w celu potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
podpisano podpisem elektronicznym

## 2
Pakiet 2 – Obłożenia do zabiegów uniwersalne pediatryczne | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | Ilość | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY
1 | STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY PEDIATRYCZNY 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt 3. taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50cm- 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt 5. serweta samoprzylepna o wymiarze 75 x 90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2-2 szt 6. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80cm)–1 szt 7. serweta samoprzylepna anestezjologiczna o wymiarze 150 x 240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm)–1 szt Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorbcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/185 kPa Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości 3 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | zestaw | 500 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego
podpisano podpisem elektronicznym

## 3
Pakiet 3 – Wyroby medyczne z włókniny bawełnopodobnej | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY
1 | Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Komplet zgodny z normą PN EN 13795 wymagania dla odzieży przeznaczonej do użytku przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. |  | komplet | 3000 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2–odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) na całej powierzchni min 26 cm H2O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/mokro odpowiednio 123/112 kPa. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 13 cm i 3 x 6 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150- XL, 170 cm- XL Long oraz 150 cm XX L dla operatorów o poszerzonych obwodach. Na opakowaniu etykieta produktu zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR Part 1610. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji w tym: - 2 etykiety zawierające inforacje: REF, nazwę producenta, LOT i date waznosci, kod kreskowy -2 etykiety zawierające informacje: REF, nazwę producenta, LOT i date waznosci, kod QR |  | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
3 | Bluza zabiegowa z długim rękawem (tzw. ocieplacz) wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny (100% polipropylen) typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Rozmiary M i L. |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego asortymentu wraz z ofertą w ilości 1 sztuki z każdej pozycji 1-3 w celu potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
podpisano podpisem elektronicznym

## 4
Pakiet 4 – Pokrowce, uchwyty, taśmy na przewody, ręcznik sterylny do rąk | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY
1 | Sterylna kieszeń samoprzylepna o wymiarze 38 x 40 cm jednokomorowa wykonana z mocnej folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego dyspensera. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | szt. | 660 |  | 0 |  | 0
2 | Pokrowiec sterylny na przewody 15-16 x 200-250 cm |  | szt.. | 900 |  | 0 |  | 0
3 | Taśma samoprzylepna, włókninowa, sterylna o wymiarach 9 x 50 cm |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
4 | Kieszeń na narzędzia dwukomorowa z przylepcem, wym. 38cmx40cm |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylny samoprzyleony uchwyt do przewodów i drenów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm. |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
6 | Sterylny organizator do przewodów i drenów zbudowany z samoprzylepnej taśmy do zamocowania na serwecie o wymiarach 9 x 11 cm, do której przymocowane są dwa troki z włókniny typu spunlace o długości min. 25 cm umożliwiające jednoczesne przewiązanie kilku przewodów. |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
7 | Ręcznik sterylny do rąk w rozmiarze 30 x 40 cm, pakowany a'2 szt |  | op. | 2000 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 5
Pakiet 5 – Pokrowiec na aparaturę medyczną i ramię C | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY
1 | Sterylny pokrowiec na ramię C, wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE,min. 0,05 mm zakończony elastyczną gumką, z dodatkową gumką do mocowania w zestawie. Wymiar 90 x 225 cm. (+/- 10cm) |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE min. 0,04 mm , ściągnięty elastyczną gumką umozliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, Średnica min. 90 cm. |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
3 | Osłona na kamerę 15x250 cm, wyposażona w taśmy lepne do umocowania osłony, z mocjnej folii min. 50 mikronów (przezroczysta) |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 6
Pakiet 6 –Elektroda do eletrokoagulacji | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA ASORTYMENTU | J.M | Ilość | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY
1 | 1. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90°. Elektorda wolframowa, 3,35mm, długość robocza 13cm z odsysaniem * 2. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50°. Elektroda wolframowa, 3,09mm, długość robocza 13cm z odsysaniem* 3. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30°. Elektroda wolframowa 2,54mm, długość robocza 8,5cm bez mozliwości odsysania.* * do wyboru przez Zamawiającego |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia generatora do ww. elektrod wraz z bezpłatnym serwisem
podpisano podpisem elektronicznym