## zał.2
| ZP/71/2024 załącznik 2 do SWZ |  | załącznik 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE
Modyfikacja z dnia 17.07.2024 Modyfikacja z dnia 24.07.2024
System do bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego
L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry wymagane
1 | Nazwa Urządzenia | Podać
2 | Typ Urządzenia | Podać
3 | Producent | Podać
4 | Kraj pochodzenia | Podać
5 | Rok produkcji 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak
6 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak
7 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | Tak
| II. Parametry techniczne urządzenia | Tak
1 | Bezpieczne i bezkontaktowe dozowanie formaliny | Tak
2 | Utrwalanie materiału tkankowego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów w stosunku 1:10 – masa tkanki do objętości formaliny | Tak
3 | Całkowita eliminacja narażenia na kontakt Użytkownika z kancerogenną formaliną | Tak
4 | Obsługuje pojemniki dedykowane o pojemnościach: 250-500 ml; 1000 ml; 3000 ml; 5000 ml; 11 000 ml 10 000 - 11 000 | Tak
5 | Wbudowana automatyczna waga umożliwiająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego odpowiednią ilością formaliny | Tak
6 | Możliwość integracji z systemem szpitalnym na bloku operacyjnym | Tak
7 | Możliwość tworzenia kont użytkowników | Tak
8 | Pełna kontrola nad badanym i utrwalanym materiałem tkankowych poprzez - naklejenie etykiety na pojemnik zawierającej w szczególności: dane pacjenta, rodzaj utrwalacza, data i godzina zalania próbki, data i godzina pobrania próbki | Tak
9 | Generowanie nadruku z informacją o godzinie i dacie zalania materiału tkankowego formaliną | Tak
10 | Wbudowany ekran dotykowy LCD do sterowania funkcjami urządzenia | Tak
11 | Możliwość adaptacji urządzenia do komercyjnej formaliny używanej przez Użytkownika – brak konieczności korzystania z formaliny dedykowanej od producenta urządzenia | Tak
12 | System mobilny z czterema kołami jezdnymi z blokadą | Tak
13 | Złącze LAN; USB | Tak
14 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju i objętości pojemnika | Tak
15 | Awaryjny przycisk bezpieczeństwa lub wyłącznik w celu zatrzymania dopływu prądu do urządzenia. | Tak
16 | Wbudowany wydajny wentylator do odprowadzania oparów przez wydajny filtr formalinowy oraz wstępny | Tak
17 | Automatyczne uruchamianie wentylatora w momencie otwarcia drzwi dedykowanych do przechowywania formaliny oraz komory roboczej napełniania pojemników z materiałem tkankowym | Tak
18 | Praca wentylatora odprowadzającego opary przez 1 minutę po zakończeniu wykonanych czynności dla pełnego zabezpieczenia Użytkownika przed kancerogennymi oparami formaliny – możliwość wydłużenia czasu pracy wentylatora według preferencji Użytkownika | Tak
19 | Drukarka etykiet chemoodpornych podłączana bezpośrednio do urządzenia – zasilanie drukarki oraz złącze RS232 lub drukarka etykiet chemoodpornych zintegrowana z urządzeniem | Tak
20 | Czytnik kodów podłączany bezpośrednio do urządzenia | Tak
21 | Automatyczna kalibracja wagi | Tak
22 | Maksymalne wymiary urządzenia: | Tak, podać
22a | wysokość 1800-1960 mm | Tak, podać
22b | szerokość 530 - 780 550 mm ze wzg na konieczność zmian lokalizacji w ograniczonych wymiarowo przestrzeniach. Przy zamontowanej półce na drukarkę szerokość maksymalnie do 780 mm. | Tak, podać
22c | głębokość od 600 do 900mm | Tak, podać
22d | maksymalna waga urządzenia do 100 kg do 240 do 180 kg wraz z załadunkiem (pojemnik, formalina), urządzenie będzie obsługiwać 16 sal operacyjnych w dwóch segmentach bloku - częsty transport urządzenia wymusza ograniczenia wagowe | Tak, podać
23 | Urządzenie wyposażone w koła z możliwością blokady ruchu | Tak
24 | Możliwość wykorzystania pojemników z formaliną w workach jak również w komercyjnych pojemnikach max 20L | Tak
25 | Sygnalizacja zużycia formaliny w zbiorniku | Tak
26 | Funkcja kontynuacji zalania pojemnika z materiałem po zmianie zbiornika z formaliną. | Tak
Uwaga:
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
OPZ – Załącznik nr 2 do SWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.