 Iława, 03.06.2022 r.

**dotyczy: dostawa ambulansu medycznego typ C z wyposażeniem dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 14/2022**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada:

Zapytanie nr 1

**Dotyczy noszy**

**Pytanie nr 1**  
  
 W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze Medirol Clinic Extero z automatycznym rozkładaniem goleni przednich przy wyjeździe, składanie goleni do wjazdu noszy na lawetę, w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjenta, odbywa się po uruchomieniu dedykowanej dźwigni, a zabezpieczenie przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie, realizowane jest za pomocą zamkniętego panelu kontrolnego z osłoną blokady składającej podwozie, podwójnego skoku blokady składania goleni oraz blokady bezpiecznego załadunku, co w praktyce uniemożliwia niekontrolowane zwolnienie mechanizmu składającego podwozie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy z automatycznym rozkładaniem goleni przednich przy wyjeździe, składanie goleni do wjazdu noszy na lawetę, w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjenta, odbywa się po uruchomieniu dedykowanej dźwigni /przycisku i/lub blokad podwozia, pozostałe parametry bez zmian.**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w pkt. 16 dot. Noszy głównych oraz Transportera wymaga; *„Transporter z systemem* ***niezależnie*** *składanego podwozia przedniego i tylnego”*. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy transportera, w którym składanie podwozia (goleni) podczas załadunku i rozładunku z/do ambulansu jest **niezależne** od wykonywania dodatkowych czynności związanych z wciskaniem przycisków czy zwalnianiem dźwigni i/lub blokad podwozia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy transportera, w którym rozkładaniem goleni przednich przy wyjeździe jest niezależne od wykonania dodatkowych czynności, składanie goleni do wjazdu noszy na lawetę odbywa się po uruchomieniu dźwigni/przycisku i/lub blokad podwozia.**

**Zamawiający informuje o zmianie Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**