## Pakiet nr 1 - Maceratory
AG 261-25/23
ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 1
Modyfikacja - 2023-09-05
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Macerator do utylizacji zużytych naczyń jednorazowego użytku wykonanych z puply celulozowej | Ładowność/ cykl: 1 basen lub kaczka lub większa ładowność |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
Odprowadzanie ścieku: rura odpływowa 50 mm lub 100 mm
Zużycie wody na 1 cykl : max do 12 litrów
Czas 1 cyklu: max do 60 sekund
Silnik jednofazowy, 230 V – 50 Hz, 13A
Moc silnika max 0,5 kW
Rura doprowadzająca wodę: ¾”
Bęben i głowica tnąca wykonane ze stali nierdzewnej
Obudowa (ściany) wykonana ze stali nierdzewnej, panel główny wykonany z tworzywa sztucznego o właściwościach ograniczających wzrost mikroorganizmów lub macerator w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, pokrytej powłoką antybakteryjną.
Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego lub metalu zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne
Fabrycznie nowy, Rok produkcji : 2023 r.
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## Pakiet nr 2 - Nosze
AG 261-25/23
ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 2
Modyfikacja - 2023-09-05
lp. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Nosze główne z transporterem zgodne z wymogami normy PN EN 1865 i PN EN 1789 lub równoważne dla ambulansów transportowych | w zestawie nosze i transporter |  | szt. | 1 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
obciążenie dopuszczalne noszy w pozycji siedzącej i leżącej min. 240 kg
obciążenie dopuszczalne transportera min. 260 kg
podwozie transportera automatycznie składane, skokowa regulacja wysokości, co najmniej w 7 poziomach,
waga noszy do 23 kg
waga transportera do 29 kg
komplet pasów zabezpieczających-stabilizujących pacjenta
kółka jezdne główne wyposażone w opony umożliwiające toczenie noszy na nierównych powierzchniach i amortyzację wstrząsów
hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, kółka skrętne 360 z możliwością blokady na wprost
obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 253 kg
waga noszy z transporterem nie więcej niż 51 kg
automatyczne rozkładanie i składanie podwozia transportera podczas wyjazdu i wjazdu z karetki po zwolnieniu blokady
nosze w komplecie z materacem i pasami
w zestawie wszystkie wymagane mocowania potrzebne do instalacji w karetce
zmywalny materac noszy z materiału przystosowanego do użycia środków dezynfekujących
bezstopniowa regluacja oparcia pod plecami noszy do pozycji siedzącej, regulacja oparcia nóg do pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmiejszającej napięcie mięśni brzucha
płyta CPR na całej długości leża
składane wzdłuż poręcze boczne
składany wieszak do kroplówki
fabrycznie nowe, rok produkcji 2023
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

## Pakiet nr 3 - Podnośniki
AG 261-25/23
ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 3
Modyfikacja - 2023-09-05
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Podnośnik kąpielowo-transportowy | udźwig od min. 175 kg |  | szt. | 2 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
automatyczny, zasilany elektrycznie
wieszak z czterami punktami do zawieszenia uprzęży/nosidła
uchwyty do prowadzenia podnośnika
sterowanie pilotem, bezprzewodowym lub na kablu
umożliwia podnoszenie pacjenta z łóżka, wózka lub podłogi
min 4 kółka jezdne, z czego min. 2 z hamulcami
wyposażony w przycisk awaryjnego wyłączania
konstrukcja umożliwia składanie i rozkładanie podnośnika bez użycia narzędzi
z regulacją rozstawu osi
możliwość opuszczenia pacjenta przy braku zasilania
wewnętrzna ładowarka akumulatora
w zestawie nosidło/uprząż ze wsparciem głowy i pleców, z materiału przepuszczającego wodę ułatwiającego kąpiel pacjenta, możliwość prania w temp. Min 60oC - 1 szt.
wymienny akumulator bez użycia narzędzi
instrukcja obsługi w języku polskim
wyrób medyczny
fabrycznie nowy, rok produkcji 2023
2. | Uprząż | uprząż/nosidło ze wsparciem głowy i pleców, z materiału przepuszczającego wodę ułatwiającego kąpiel pacjenta, możliwość prania w temp. Min 60oC, |  | szt. | 4 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
pasujące do podnośnika z poz nr 1
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
[7 empty] | Wartość netto |  | Wartość brutto
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 3
*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP