| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 8 |  |  |  |  |
|  | Defibrylator - szt. 2 |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Producent, typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | Tak, podać |  |  |
|  | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Temperatura pracy: min (od 0 ºC do +40 ºC) | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie i system autotestów | Tak, podać |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 % do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych ( 1 kpl.) i dzieci (1 kpl.)/ defibrylator | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | Tak, podać |  |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200 J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) | Tak, podać |  |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | Tak, podać |  |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | Tak, podać |  |  |
|  | Inne | Tak, podać |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS ochrony danych | Tak, podać |  |  |
|  | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wyświetlanie, rejestracja, archiwizacja danych | Tak, podać |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym / wzmocnionym szkłem | Tak, podać |  |  |
|  | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024 pikseli x 768 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Ekran dotykowy | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 5 krzywych dynamicznych | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | Tak, podać |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak, podać |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak, podać |  |  |
|  | Defibrylacja | Tak, podać |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak, podać |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak, podać |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna w zakresie min. od 1 J do 360 J | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | Tak, podać |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J max. 3 sekund | Tak, podać |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | Tak, podać |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 J do 360 J | Tak, podać |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 J do 200 J | Tak, podać |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 J do 360 J | Tak, podać |  |  |
|  | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg). | Tak, podać |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak, podać |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak, podać |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | Tak, podać |  |  |
|  | EKG | Tak, podać |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | Tak, podać |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak, podać |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 mV do +2,0 mV | Tak, podać |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15 B/min - 300 B/min. | Tak, podać |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | Tak, podać |  |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak, podać |  |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | Tak, podać |  |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | Tak, podać |  |  |
|  | Przewód EKG 3/5 odprowadzeń z kompletem końcówek EkG z klipsami 1 kpl/ defibrylator | Tak, podać |  |  |
|  | Respiracja impedancyjna | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0 odd./min - 200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak, podać |  |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10 s – do max. 40 s | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | Tak, podać |  |  |
|  | Nieinwazyjna stymulacja zewnętrzna | Tak, podać |  |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | Tak, podać |  |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 mA do 200 mA | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 imp./min do 210 imp./min | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | Tak, podać |  |  |
|  | SPO2 | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji min. (1 % -100 %) z rozdzielczością 1% | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. (20 uderz./min - 300 uderz./min) z rozdzielczością 1 uderz./min | Tak, podać |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych- 1 szt./ defibrylator | Tak, podać |  |  |
|  | NIBP | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie | Tak, podać |  |  |
|  | Tryby pracy: ręczny, auto, ciągły (STAT) | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru od 10 mmHg - do 290 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny z rozdzielczością 1 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar w trybie auto w zakresie od min. 1 min. do 480 min. | Tak, podać |  |  |
|  | Mankiet do mierzenia ciśnienia w rozmiarze średnim 24-35 cm 1 szt. /defibrylator | Tak, podać |  |  |
|  | EtCO2 | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar CO2 w zakresie od min. 0 mmHg do max. 150 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru awRR od 0 do 150 odd./min z rozdzielczością 1 odd./min. | Tak, podać |  |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | Tak, podać |  |  |
|  | Inne | Tak, podać |  |  |
|  | Torba transportowa defibrylatora z min. 2 kieszeniami na akcesoria oraz paskiem na ramię 1 szt. /defibrylator | Tak, podać |  |  |
|  | Żel do defibrylacji 1 szt./ defibrylator | Tak, podać |  |  |
|  | Papier do rejestratora 2 szt./defibrylator | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski / UE - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie (2 dni, na koszt wykonawcy) dla personelu podczas instalacji i montażu urządzenia : Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 15

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy