Część 3

Opis wymagań granicznych

Dzierżawa dwóch (2sztuki) automatycznych analizatorów ELISA/CLIA do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym (łącznie z algorytmem oceny wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał), wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi przeznaczonymi do tych oznaczeń ( ELISA-metoda immunoenzymatyczna- diagnostyka boreliozy) oraz do   jakościowego i / lub ilościowego oznaczania przeciwciał:  Adenowirus IgG, Bartonella Henselae IgG i IgM, Bordetella Pertussis Toxin IgG,  Brucella IgG i IgM, Chlamydophila Pneumoniae IgA, IgM i IgG, Coxiella Burneti IgG i IgM, Dengue IgG i IgM, Diphteria IgG, Epstein-Barr EBNA IgG,  Epstein-Barr VCA IgG,  Epstein-Barr VCA IgM, Herpes Simplex1 IgG i IgM,  Herpes Simplex2 IgG i IgM, Measles IgG i IgM, Mycoplasma Pneumoniae IgG i IgM, Parvovirus IgG i IgM, Rickettsia Conorii IgG i IgM, Tetanus IgG , Tick-Borne Encephalitis  IgG i IgM, Varicella-Zoster IgG i IgM, Zika IgG i IgM w surowicy wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi przeznaczonymi do tych oznaczeń (CLIA- metoda chemiluminescencji-  monotesty)

| Lp. | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych (ELISA) | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów: |
| 1 | anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) IgG w surowicy (test ilościowy) |  |
| 2 | anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (test ilościowy) |  |
| 3 | anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) IgM w surowicy (test ilościowy) |  |
| 4 | anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (test ilościowy) |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów systemu: |
| 5 | Wykonawca dostarczy oficjalne polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych.( instrukcja obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia, walidacji testu, w tym: interpretację wyników, czułość analityczną, powtarzalność i ograniczenia metody). |  |
| 6 | Wykonawca dostarczy zaktualizowane narzędzie w postaci kalkulatora(excell) lub oprogramowanie pozwalające na ocenę indeksu wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) IgG wraz z interpretacją wyniku. |  |
| 7 | Możliwość wykonywania badań oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) dla surowicy, płynu mózgowo-rdzeniowego przy użyciu tych samych odczynników , w trakcie jednego przebiegu. |  |
| 8 | Zastosowanie do opłaszczenia płytki (powierzchni fazy stałej) antygenów rekombinowanych z możliwością wykrycia europejskich szczepów Borrelia. |  |
| 9 | Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testu |  |
| 10 | Kalibratory gotowe do użycia dla wszystkich oferowanych testów. |  |
| 11 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgG anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato)-kontrola pozytywna, kontrola negatywna, kontrola cut-off jeżeli wymagana- gotowe do użycia |  |
| 12 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgM anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato)- kontrola pozytywna i kontrola negatywna, kontrola cut-off jeżeli wymagana- gotowe do użycia |  |
| 13 | Wykonawca zapewni i dostarczy raz do roku kontrole zewnątrzlaboratoryjne dla oznaczenia przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) IgG i IgM przez cały okres trwania umowy przetargowej. |  |
| 14 | Minimalny okres trwałości dla dostarczanych zestawów odczynnikowych wraz kalibratorami i kontrolami : 6 miesięcy od dnia dostarczenia do laboratorium. |  |
| 15 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD. |  |
| 16 | Oferta obejmuje wszystkie wymagane, ale nie wchodzące w skład samych zestawów odczynnikowych materiały zużywalne, w ilości odpowiadającej realizacji zamawianej liczby badań. |  |
| 17 | Wykonawca dołączy aktualne (zgodne z obowiązującymi przepisami)karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników w wersji papierowej i elektronicznej wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego |  |

#### *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych (CLIA) - monotesty | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów: |
| 1 | Adenowirus IgG, Bartonella Henselae IgG i IgM, Bordetella Pertussis Toxin IgG- ilościowy, Brucella IgG i IgM, Chlamydophila Pneumoniae IgA, IgM i IgG, Coxiella Burneti IgG i IgM, Dengue IgG i IgM, Diphteria IgG- ilościowy, Epstein-Barr EBNA IgG, Epstein-Barr VCA IgG, Epstein-Barr VCA IgM, Herpes Simplex1 IgG i IgM, Herpes Simplex2 IgG i IgM, Measles IgG i IgM, Mycoplasma Pneumoniae IgG i IgM, Parvovirus IgG i IgM, Rickettsia Conorii IgG i IgM, Tetanus IgG -ilościowy Tick-Borne Encephalitis IgG i IgM, Varicella-Zoster IgG i IgM, Zika IgG i IgM |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów systemu: |
| 2 | Wykonawca dostarczy oficjalne polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych.( instrukcja obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia, walidacji testu, w tym: interpretację wyników, czułość analityczną, powtarzalność i ograniczenia metody). |  |
| 3 | Odczynniki konfekcjonowane po minimum 24 sztuki, każdy pakowany indywidualnie. |  |
| 4 | Możliwość wykonywania badań oznaczania przeciwciał wymieniony w pkt.1 dla surowicy. |  |
| 5 | Pojedynczy pasek testowy (monotest) posiadający wszystkie składowe reakcji i wszystkie niezbędne reagenty dla wykonania pojedynczego oznaczenia w danej klasie przeciwciał. |  |
| 6 | Do przeprowadzania kontroli lub kalibracji nie jest wymagane dodatkowe zużycie odczynników. |  |
| 7 | Wykonawca zapewni i dostarczy raz do roku kontrole zewnątrzlaboratoryjne dla oznaczenia przeciwciał przez cały okres trwania umowy przetargowej dla wybranych parametrów: Bordetella Pertussis Toxin IgG, Chlamydophila Pneumoniae IgA, IgM i IgG, Herpes Simplex1 IgG i IgM, Herpes Simplex2 IgG i IgM, Mycoplasma Pneumoniae IgG i IgM, Parvovirus IgG i IgM, Tick-Borne Encephalitis IgG i IgM, Varicella-Zoster IgG i IgM |  |
| 8 | Minimalny okres trwałości dla dostarczanych zestawów odczynnikowych: 6 miesięcy od dnia dostarczenia do laboratorium. |  |
| 9 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD. |  |
| 10 | Wykonawca dołączy aktualne (zgodne z obowiązującymi przepisami)karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników w wersji papierowej i elektronicznej wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego. |  |

#### *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla 2 szt. dzierżawionych analizatorów wykonujących badania techniką CLIA/ELISA* | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 11 | Automatyczny analizator wyposażony w podajnik próbek pozwalający na wykonywanie badań materiału aspirowanego bezpośrednio z probówek pierwotnych oraz z naczyń wtórnych. Umożliwiający umieszczenie przynajmniej 3 rozmiarów probówek lub naczyń wtórnych w aparacie. |  |
| 12 | W aparacie możliwe jest wykonywanie badań na płytkach 96 dołkowych (możliwość dzielenia płytek na poszczególne studzienki) lub w formie monotestów. |  |
| 13 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 lub 2022 nie starszy niż rok 2020. |  |
| 14 | Analizator wykonujący wszystkie czynności opisane w instrukcji wykonania testu w sposób automatyczny (aspiracja próbek, odczynników, wykonanie wstępnych rozcieńczeń, interpretacji z podaniem wartości liczbowej wyniku). |  |
| 15 | System identyfikujący umieszczone w podajniku próbki za pomocą kodów kreskowych, wykorzystujący zintegrowany z aparatem skaner kodów. |  |
| 16 | Wraz z aparatem dostarczone zostaną wszystkie wymagane, ale nie wchodzące w skład samych zestawów odczynnikowych materiały zużywalne, w ilości odpowiadającej realizacji zamawianej liczby badań (np. jeśli są konieczne 96-dołkowe płytki titracyjne do rozcieńczeń, naczynia wtórne np. jeśli wymagana wielkość probówek nie jest dostosowana do rozmiaru statywu aparatu lub gdy pojemnik z odczynnikiem z zestawu nie jest dopasowany do rozmiaru statywu), a także środki do konserwacji aparatu jeśli wymagane. |  |
| 17 | Wykonawca przedstawi zaświadczenie o sposobie bezpiecznej utylizacji odpadu powstającego w trakcie pracy analizatora – chodzi mi o to że: np. odpad płynny można bez inaktywacji wylewać do kanalizacji |  |
| 18 | Komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) pozwalająca na zlecanie badań i odbiór wyników z analizatora przez LSI. |  |
| 19 | Wykonawca podłącza analizator do systemu LIS na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 20 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego. O czasie podtrzymywania pracy min. 30 min. |  |
| 21 | System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce. |  |
| 22 | Instalacja i przygotowanie urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących. |  |
| 23 | Serwis na czas trwania umowy obejmujący naprawy, przeglądy, konserwacje( potwierdzone w paszporcie urządzenia). Dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych po stronie Wykonawcy w ramach kwoty wynagrodzenia. |  |
| 24 | Gwarantowany czas interwencji serwisu (naprawy) max 3 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy, telefoniczna dostępność serwisu 24 godziny na dobę |  |
| 25 | Wykonawca zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury. |  |
| 26 | Wykonawca do celów instalacji wymaganego analizatora zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne niezbędne materiały do uruchomienia analizatora i wykonania oznaczeń na materiałach kontrolnych. |  |
| 27 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy. |  |

#### *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.