## opis zestaw
Załcznik nr 10 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – parametry graniczne
Zakup i instalacja systemu do poprawy procesów diagnostycznych w Zakładzie Patologii Nowotworów -Skaner preparatów histopatologicznych wraz z oprogramowaniem do zarządzania cyfrowymi prepartami i telekonsultacji oraz modułem analizy obrazu - kpl.1
Część I - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia
L.p. | Parametr | Podać
1 | Nazwa handlowa
2 | Model/typ/ numer katalogowy
3 | Producent
4 | Rok produkcji
Część II - Wymagania szczegółowe
L.p. | Parametr | Wartośc graniczna | Wartośc oferowana - Tak/Podać
1 | Urządzenie do zapisu preparatów histopatologicznych w formie cyfrowej | TAK
2 | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2022), kompletne i gotowe do użycia | TAK
3 | Urządzenie posiadające certyfikat CE IVD (in vitro diagnostic) zgodnie z dyrektywą 98/79/EC | TAK
4 | Całość elementów mechanicznych i torów optycznych wraz z kamerami powinna być zawarta w jednej zintegrowanej obudowie | TAK
5 | Urządzenie skanujące preparaty w polu jasnym | TAK
6 | Urządzenie posiadające autopodajnik z możliwością jednoczesnego załadunku minimum 250 preparatów | TAK, podać
250 preparatów
≥ 300 preparatów
7 | Możliwość dokładania magazynków z nowymi preparatami bez konieczności zatrzymywania procesu skanowania | TAK
8 | Dostarczona ilość magazynków do podajnika na łącznie minimum 500 preparatów | TAK, podać
500 preparatów
≥ 600 preparatów
9 | Urządzenie skanujące obraz w oparciu o metodę Area Scan, polegającą na akwizycji obrazu poszczególnych pól widzenia pod powiększeniem obiektywu, a następnie ich złożeniu w jeden ostry obraz całego zadanego obszaru preparatu | TAK
10 | Zainstalowana kamera z matrycą CMOS o rozdzielczości minimum 12 mpix | TAK, podać
11 | Urządzenie pozwalające na zeskanowanie pod obiektywem 20x (powiększenie optyczne 40x, tryb automatyczny) min 50 szkiełek/godzinę, o powierzchni materiału tkankowego 15mm x 15mm | TAK, podać
12 | Urządzenie generujące wstępny obraz preparatu, z automatycznym rozpoznawaniem kodów paskowych 1D i 2D na polu opisowym | TAK
13 | Układ optyczny wyposażony w co najmniej dwa obiektywy klasy Plan Apochromat: 20x o aperturze numerycznej (NA) 0,80 oraz 40x o aperturze numerycznej (NA) 0,95 | TAK, podać
14 | Maksymalne powiększenie optyczne urządzenia minimum 80x | TAK, podać
15 | Urządzenie z funkcją automatycznej zmiany obiektywów. | TAK
16 | Rozdzielczość piksela przy skanowaniu preparatów za pomocą obiektywu 20x nie większa niż - 0,26 µm | TAK, podać
17 | Rozdzielczość piksela przy skanowaniu preparatów za pomocą obiektywu 40x nie większa niż - 0,14 µm | TAK, podać
18 | Akceptowana długość szkiełek 75 mm do 76 mm | TAK, podać
19 | Akceptowana szerokość szkiełek 25 mm do 26 mm | TAK, podać
20 | Akceptowana grubość szkiełek od 0,9 mm do 1,2 mm | TAK, podać
21 | Monitor o przekątnej obrazu co najmniej 27” , matryca typu IPS LED; 3840 x 2160 (4K) | TAK
22 | Urządzenie posiadające możliwość skanowania preparatów na minimum 25 poziomach ostrości z mozliwością regulacji odległości pomiędzy poszczególnymi warstwami oraz zapisu pszczególnych warstw jako odrębnych cyfrowych preparatów | TAK, podać
25 warstw
> 25 warstw
22.1 | Minimalna możliwa do ustawienia odległość pomiędzy poszczególnymi warstwami 0,4 µm | TAK, podać
0,4 µm
< 0,4 µm
23 | Możliwość skanowania na wielu pozimach ostrości, a następnie wygenerowanie jednowarstwowego wirtualnego preparatu o zoptymalizowanej jakości | TAK
24 | Sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania zainstalowanego na dedykowanej stacji roboczej, skonfigurowanej przez producenta dla zapewnienia płynnej pracy | TAK
25 | Dedykowane oprogramowanie do obsługi skanera | TAK
25.1 | Oprogramowanie umożliwiające kontrolę pracy skanera w trybach manualnym i automatycznym, zapewniające pełną obsługę skanera i trybów jego pracy | TAK
25.2 | Oprogramowanie umożliwiające edycję i tworzenie nowych trybów skanowania | TAK
25.3 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie profili skanowania z różnymi ustawieniami ścieżki zapisu oraz parametrów skanowania | TAK
25.4 | Oprogramowanie umożliwiające przypisanie indywidualnego profilu skanowania do każdego preparatu w magazynku | TAK
25.5 | Możliwość automatycznego i manualnego ustawiania ostrości preparatu | TAK
25.6 | Oprogramowanie umożliwiające skanowanie preparatów po obrysie tkanki w celu pominięcia obszarów diagnostycznie nieistotnych | TAK
25.7 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczną detekcję tkanki na preparacie | TAK
25.8 | Oprogramowanie umożliwiające skanowanie obrazu wewnątrz zaznaczonego markerem obszaru na szkiełku | TAK
25.9 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wykrywanie i usuwanie obrysu szkiełka nakrywkowego na obrazie cyfrowego preparatu | TAK
25.10 | Obsługa kodów kreskowych 1D i 2D w celu identyfikacji wirtualnych preparatów | TAK
26 | Instrukcja obsługi urządzenia dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK
27 | W komplecie dedykowana śruba mikrometryczna, dostarczana przez tego samego producenta co skaner preparatów histopatologicznych dla pełnej kompatybilności. Urządzenie podłączane do złącza USB stacji roboczej obsługującej przeglądarkę cyfrowych preparatów, umożliwia płynne poruszanie się po widoku cyfrowego preparatu. | TAK
28 | W komplecie zasilacz awaryjny UPS zapewniający pracę urządzenia przy zaniku napięcia zasilającego (podtrzymanie napięcia w czasie min. 10 min.) | TAK
29 | W zestawie - dedykowana przeglądarka cyfrowych preparatów pochodząca od tego samego producenta co urządzenie do zapisu preparatów histopatologicznych w formie cyfrowej w celu zapewnienia pełnej kompatybilności zestawu | TAK, podać
29.1 | Oprogramowanie wyświetla zeskanowane preparaty w sposób umożliwiający płynne przeglądanie wzdłuż i wszerz całego ich obszaru | TAK
29.2 | Oprogramowanie umożliwia nanoszenie na preparaty adnotacji, pomiarów oraz tworzenie adnotacji o danym/zdefiniowanym polu powierzchni czy polu widzenia odpowiadającym obiektywowi 20x i 40x | TAK
29.3 | Oprogramowanie umożliwiające wyeksportowanie danych dotyczących adnotacji w formacie CSV | TAK
29.4 | Możliwość dodatkowego powiększenia (lupa) dla oglądanego pod danym powiększeniem preparatu | TAK
29.5 | Oprogramowanie posiada funkcję wyświetlania minimum 6 preparatów jednocześnie, z możliwością automatycznego dopasowania pozycji tkanek o takim samym kształcie na kilku cyfrowych preparatach (np. zeskanowane poszczególne warstwy jednego preparatu lub preparaty pochodzące z tego samego bloczka parafinowego) | TAK, podać
6 preparatów jednocześnie
> 6 preparatów jednocześnie
29.6 | Oprogramowanie umożliwia zmianę jasności i kontrastu cyfrowego preparatu | TAK
29.7 | Możliwość zapisu oglądanego fragmentu preparatu w formatach plików jpeg, png, bmp, tiff | TAK
29.8 | Możliwość jednoczesnego podglądu kodu kreskowego/etykiety znajdującego się na szkiełku zeskanowanego preparatu w momencie oglądania tkanki | TAK
30. | W zestawie oprogramowanie do zarzadzania cyfrowymi preparatami zapisanymi na serwerze z możliwością przeprowadzenia telekonsultacji. | TAK, podać
30.1 | Oprogramowanie tego samego producenta co skaner preparatów histopatologicznych i przeglądarka cyfrowych preparatów w celu zapewnienia kompatybilności zestawu. | TAK
30.2 | Oprogramowanie wykonane w technologii www, służące do zdalnego dostępu do wirtualnych preparatów | TAK
30.3 | Możliwość oglądania preparatów z poziomu urządzeń mobilnych typu tablet czy telefon komórkowy | TAK
30.4 | Możliwość tworzenia indywidulanych kont użytkowników i nadawanie różnego stopnia praw dostępu poszczególnym użytkownikom | TAK
30.5 | Możliwość jednoczesnej telekonsultacji preparatu przez minimum 3 użytkowników | TAK, podać
3 użytkowników
> 3 użytkowników
30.6 | Serwer zapewniajacy płynną obsługę oprogramowania, o parametrach nie gorszych niż: | TAK, podać
a) obudowa rack 2U
b)procecor min. CPU Xeon Silver 4214R (12C 2.4GHz)
c) 64GB RAM
d) min. 480GB SSD RAID1
e) min. 6x10TB HDD RAID6
f) w przypadku awarii pozostawianie uszkodzonych dysków u klienta
g) Windows Server 2019 std PL
31. | Oprogramowanie posiadające możliwość integracji z systemem laboratoryjnym obecnym w Zakładzie Patologii Nowotworów - PatARCH | TAK
32 | W zestawie 1 licencja oprogramowania do analizy cyfrowego obrazu. Oprogramowanie pochodzące od tego samego producenta do przeglądarka wirtualnych preparatów i skaner w celu zapewnienia kompatybilności zestawu. | TAK, podać
32.1 | Oprogramowanie zawierające różne moduły analizy obrazu, minimum: | TAK, podać
a) Moduł umożliwiający detekcję i rozróżnianie różnych struktur tkankowych, np. nowotwór, stroma
b) Moduły pozwalające na ocenę IHC jądrowej, błon komórkowych i cytoplazmy
c) Moduł umożliwiający analizę obrazu na podstawie intensywności wybarwienia
32.2 | Możliwość definiowania własnych algorytmów (scenariuszy) określających „score” | TAK
32.3 | Możliwość analizy całego szkiełka, obecnego pola widzenia na monitorze oraz zaznaczonych adnotacji. | TAK
32.4 | Możliwość tworzenia raportów przedstawiających wynik w postaci dotplotów, wykresów kołowych, słupkowych z danymi statystycznymi oraz możliwością zamieszczania zdjęć przykładowych komórek | TAK
32.5 | Możliwość generowania wyników analiz w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego *xls | TAK
32.6 | Licencja bezterminowa, bez ograniczeń co do ilości analizowanych przypadków | TAK
Część III - Wymagania dodatkowe
L.p. | Parametr | Wartośc graniczna | Wartośc oferowana - Tak/Podać
1 | Gwarancja sprzętowa min. 24 miesiące | TAK, podać
min. 24 miesiące
max. 48 miesięcy
2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii, wady lub usterki przedmiotu zamówienia rozumiany jako potwierdzenie zwrotnie pocztą elektroniczną otrzymania zgłoszenia w czasie nieprzekraczającym 48 godzin (w dni robocze) od chwili zgłoszenia przez użytkownika. | TAK
3 | Gwarancja interwencji serwisu na miejscu lub zdalnie w ciągu max. 72 h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, wady lub usterki, mailowo lub za pomocą faxu przez użytkownika. | TAK
4 | Maksymalny okres naprawy 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalny okres naprawy do 21 dni roboczych. | TAK
5 | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w trakcie trwania gwarancji (po każdym pełnym roku eksploatacji) | TAK
6 | Integracja z systemem laboratoryjnym obecnym w Zakładzie Patologii Nowotworów - PatARCH - w cenie | TAK