## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 1 -Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stabilizacja tylna odcinka piersiowo-lędźwiowego - śruby transpedikularne samogwintujące: polyaxialne standardowe i wyciągowe oraz monoaxialne standardowe i wyciągowe; średnice: 4,0 mm, 4,5 mm , 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, długości: 20-60 mm ze stopniowaniem co 5 mm -pręty o średnicy 6,0 mm w zakresie długości 40-160 mm stopniowane co 10 mm oraz w długościach: 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm; mocowane od góry jednym elementem blokującym -łączniki poprzeczne w zakresie długości: 35-40 mm, 40-50 mm, 50-70 mm, 60-90 mm -w instrumentarium dostępne gwintowniki w średnicach 3,5-7,0 mm (skok co 0,5 mm) - instrumentarium i implanty /trwale oznakowane/ umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację. Komplet: 4 śruby z nakrętką, 2 pręty | Komplet | 100 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 2 -Stabilizacja kręgosłupa LS/TH,
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Śruby kaniulowane do stabilizacji przezskórnej, przystosowane do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm (w zestawie druty nitinolowe z pamięcią kształtu); śruby przystosowane do połączenia z szybkozłącznymi tulejami przezskórnymi, umożliwiającymi małoinwazyjne wprowadzenie śrub, końcówki śrub atraumatyczne (z zaokrąglonym końcem), śruby posiadające cylindryczny rdzeń i cylindryczny kształt zewnętrzny gwintu kostnego w części środkowej oraz trapezowy zarys profilu gwintu,gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu, śruby standardowo wyposażone w fenestracje do wprowadzania cementu kostnego; przynajmniej 8 fenestracji w śrubach dłuższych i 4 fenestracje w śrubach krótszych, śruby umożliwiające osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), śruby współpracujące z jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, kształt kanałka na pręt posiadający kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta. Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości minimum 45°, wysokość profilu głowy dla śruby poliaksjalnej wynosi max. 17mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt nie większa niż 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi max. 14mm, śruby dostępne w 10 rozmiarach średnicowych (4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,0mm; 7,5mm; 8,5mm; 9,5mm; 10,5mm); średnice kodowane kolorami, długości śrub poliaksjalnych ze skokiem co 5 mm w zakresach od 30 do 90mm; śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu; śruby kompatybilne połączeniowo z instrumentarium przeznaczonym do stabilizacji metodą otwartą. W opcji śruby poliaksjalne, monoaksjalne (w wersji redukcyjnej i zwykłej) do miednicy (kąt wychylenia od -20 do 45 stopni) oraz haki - systemowo kompatybilne ze śrubami przezskórnymi. | szt. | 200 |  |  | 8%
2. | Pręty do stabilizacji metodą przezskórną o średnicy 6mm, wstępnie wygięte oraz proste dostępne w długościach: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600; pręty odgięte, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu), ułatwiające połączenie śrub wprowadzonych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze śrubą wprowadzoną w talerz kości biodrowej; dostępne w 3 odmianach kątowych: 50°, 60° i 70°; -pręty zakrzywione (wygięte lordycznie) o średnicy 6mm, dostępne w dwóch głębokościach wygięcia dla danej długości pręta, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm - pręty posiadają zakończenia sześciokątne. | szt. | 100 |  |  | 8%
3. | Wkręt blokujący B5wspólny dla śrub monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych, śrub do miednicy oraz haków. Wkręt blokujący posiada specjalny, podcięty (ujemny) zarys gwintu, zapobiegający rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszający ryzyko przekoszenia gwintu; mechanizm blokowania umożliwia jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby (brak elementów zrywanych, dokręcanie kluczem dynamometrycznym 12 Nm) oraz daje możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (co również umożliwia powtórzenie redukcji kręgozmyku i repozycji stabilizacji na każdym etapie zabiegu),posiada gniazdo pod wkrętak typu TORX o rozmiarze T30, wkręt blokujący posiada zabezpieczenie zapobiegające odwrotnemu wkręceniu w łeb śruby (możliwość połączenia z wkrętakiem tylko z jednej strony, oznaczonej kolorem), | szt. | 200 |  |  | 8%
4. | Łącznik poprzeczny, klamrowy - bardzo niski profil łącznika prętowego (3mm x4mm) pozwalający na łączenie prętów bez konieczności nadmiernego usuwania struktur anatomicznych, mały wymiar poprzeczny łącznika klamrowego (9mm) ułatwia jego mocowanie pomiędzy śrubami, wkręty blokujące dokręcane kluczem dynamometrycznym 3,5Nm, pręty o długości od 35mm do 100mm. Łącznik poprzeczny lity od 14 do 30mm; Łącznik poprzeczny regulowany wzdłużnie od 26 do 71mm - w 5 rozmiarach. Łącznik kątowy o długości od 22-34mm. Łącznik poprzeczny regulowany wzdłużnie i kątowo w 6 rozmiarach i długości od 33-99mm. | szt. | 5 |  |  | 8%
5. | Łącznik wzdłużny współosiowy i równoległy pozwalający na łączenie prętów 5/5, 6/6mm i 5/6mm. Łącznik równoległy offsetowy. Łącznik kątowy 0,10 i 30 stopni i długości 12,16mm. Łącznk boczny o kątach 75, 90 i 105stopni o długości od 15 do 35mm. Klamry jedno i dwu-otworowe. | szt. | 5 |  |  | 8%
6. | substytut kostny 100% β-TCP, granule 0,1-0,5-1-2mm, 1g, 1opak. | szt. | 200 |  |  | 8%
7. | igla jednorazowa do zabiegów przezskórnych | szt. | 100 |  |  | 8%
8. | adapter do cementu, jednorazowy wykonany z metalu | szt. | 40 |  |  | 8%
9. | zestaw do mieszania i podawania cementu (mechanizm wyciskania ze strzykawki w formie śruby) | szt. | 40 |  |  | 8%
10. | cement kostny do kregosłupa 21g | szt. | 40 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 3 - Implanty międzytrzonowe typu TLF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK. Dwie różne szerokości 27 i 32 mm oraz dwanaście wysokości o skoku co 1 mm. Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 i 6 st. Powierzchnia implantu ostro ząbkowana. Implanty znakowane różnej długości tantalowymi markerami w celu zlokalizowania ich ustawienia po wszczepieniu na zdjęciu Rtg. Pełne instrumentarium do implantacji. Przymiary do określania wysokości implantu oraz szybkozłączne aplikatory do implantów - prosty i zakrzywiony. | szt. | 250 |  |  | 8%
Razem