Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Wideodermatoskop -1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2021

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Rozdzielczość kamery min.: 1920x1080 pikseli (HD) | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu min. 60 klatek na sekundę | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość podglądu na żywo min. : 1920x1080 pikseli (HD) | TAK, podać |  |
|  | Skokowe powiększenie optyczne min.: x20, x30, x40, x50,x60, x70, x90, x120, x140 | TAK, podać |  |
|  | Informacja o powiększeniu przypisana do wykonanego zdjęcia dermoskopowego | TAK, podać |  |
|  | Kamera wyposażona w obiektyw zapewniający rzeczywiste powiększenie optyczne | TAK, podać |  |
|  | Autofokus w trybie zdjęć́ lokalizacyjnych - automatyczne wyostrzenie obrazu | TAK, podać |  |
|  | Szybki autofokus w trybie zdjęć dermoskopowych bez konieczności manualnego ustawienia ostrości | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie kamery LED | TAK, podać |  |
|  | Kamera bezpośrednio połączona z komputerem złączem HD-SDI | TAK, podać |  |
|  | Zestaw wymienialnych adapterów: otwarty do badania bezkontaktowego, zamknięty do badania kontaktowego oraz stożkowy do trudnodostępnych miejsc | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany w kamerę tryb światła spolaryzowanego i niespolaryzowanego, przełączane za pomocą przycisku na rękojeści kamery | TAK, podać |  |
|  | Regulacja powiększenia w rękojeści kamery | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przypisania numeru do obrazowanej zmiany skórnej w celu tworzenia uporządkowanej fotodokumentacji | TAK, podać |  |
|  | Przechodzenie pomiędzy numerami znamion z poziomu przycisku na rękojeści kamery | TAK, podać |  |
|  | Wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na ekranie monitora lub przycisku na rękojeści kamery | TAK, podać |  |
|  | Stacja komputerowa: | TAK, podać |  |
|  | Procesor Intel Core i7 Hexa-Core lub równoważny | TAK, podać |  |
|  | Dwa dyski twarde o pojemności minimum 4TB każdy | TAK, podać |  |
|  | Dysk twardy w technologii SSD minimum 256 GB | TAK, podać |  |
|  | Pamięć RAM min.: 16GB | TAK, podać |  |
|  | Monitor LCD minimum 23,8”, rozdzielczość minimum 1920x1080 pikseli | TAK, podać |  |
|  | 8 portów USB (4 x USB 2.0, 4x USB 3.0) | TAK, podać |  |
|  | System operacyjny Windows 10 Pro (64-bit) lub równoważny | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do internetu | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe: Klawiatura, mysz | TAK, podać |  |
|  | Mobilny wózek na 4 kołach, wyposażony w: szufladę na akcesoria dodatkowe, uchwyt na kamerę wideodermoskopową z blokadą zabezpieczającą przed upadkiem kamery, uchwyt na monitor umożliwiający obrót o 90 stopni | TAK, podać |  |
|  | Opcjonalna możliwość rozbudowy o dodatkowy obiektyw przeznaczony do dermoskopii wysokich powiększeń/kapilaroskopii, o powiększeniu do 400x | TAK, podać |  |
|  | Funkcje oprogramowania: | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, podać |  |
|  | Pogram wyposażony w bazę danych umożliwiającą tworzenie kart pacjentów, przechowujących podstawowe dane personalne oraz zdjęcia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zestawienia dwóch zdjęć w celu ich porównania | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przypisania kryterium oceny do znamienia (łagodne, podejrzane, do wycięcia) oraz filtrowanie bazy zdjęć według kryterium | TAK, podać |  |
|  | Moduł porównywania obrazów dermoskopowych z wcześniejszych wizyt | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przypisanie dowolnej ilości zdjęć dermoskopowych do każdej zmiany oznaczonej numerem | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zaawansowanego wyszukiwania zdjęć znamion/przypadków/chorób skórnych według wybranego kryterium np. lokalizacja, diagnoza, data wykonania badania | TAK, podać |  |
|  | Funkcja screening - możliwość wykonania szybkiego badania dermoskopowego struktur na skórze pacjenta, bez konieczności zakładania karty pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Funkcja importu zdjęć do programu z zewnętrznych nośników | TAK, podać |  |
|  | Funkcja eksportu zdjęć w formatach: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF | TAK, podać |  |
|  | Funkcja kreatora raportów z komentarzami tekstowymi oraz raportów z wizyt z danymi kontaktowymi praktyki lekarskiej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru warunków oświetlenia przy zdjęciach lokalizujących zmiany skórne: światło sztuczne, dzienne, neon, LED, stałe | TAK, podać |  |
|  | Dedykowana aplikacja do trichoskopii przeprowadzająca użytkownika krok po kroku przez proces badania, automatycznie zmieniająca powiększenia zdjęć trichoskopowych, potrzebnych do wykonania prawidłowej analizy obrazu, umożliwiająca współpracę ze zdalnym laboratorium diagnostyki chorób skóry głowy i włosów (telemedycyna) | TAK, podać |  |
|  | Opcjonalny program ekspercki umożliwiający automatyczną analizę znamion melanocytowych, obliczający powierzchnię zmiany, obwód, przekątne oraz obliczanie wskaźnika asymetrii, wskaźnika wpisania w koło/elipsę, wskaźnika regularności granic oraz symetrii koloru, umożliwiający analizę znamienia przez algorytm sztucznej inteligencji oraz wsparcie lekarza w ocenie zgodnie z 3-punktową, 7-punktową listą kontrolną oraz zasadą ABCD | TAK, podać |  |
|  | Opcjonalna możliwość korzystania z drugiej opinii w zakresie analizy znamion (telemedycyna) | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty