- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET 1

- Mobilne ramię C

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2018

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| 1 | Mobilne cyfrowe ramię c , z osobnym wózkiem na monitor medyczny połączony kablem, istotne elementy aparatu jak generator, ramię c, kamera , kolimator obrazu, oprogramowanie ,tego samego producenta. | Tak |  |  |
| - RAMIĘ C |  |  |  |  |
| 1 | Obrót wokół osi wzdłużnej | ≥ ± 230° |  |  |
| 2 | Ruch orbitalny | ≥ 145° | >145 – 20 pkt =145 – 0pkt |  |
| 3 | Ruch WIG - WAG | ≥ ± 12,5° |  |  |
| 4 | Przesuw pionowy zmotoryzowany | ≥ 50 cm |  |  |
| 5 | Przesuw poziomy/ poprzeczny | ≥ 20 cm |  |  |
| 6 | SID | ≥ 100 cm |  |  |
| 7 | Głębokość ramienia | ≥ 720 mm | >720 – 10 pkt =720 – 0pkt |  |
| 8 | Odległość od wzmacniacza do kołpaka lampy, prześwit ramienia | ≥ 80 mm |  |  |
| 9 | Znaczniki z kolorem do identyfikacji danego zakresu ruchu na ramieniu | Tak/Nie | Tak- 20pkt Nie - 0pkt |  |
| - GENERATOR |  |  |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości [HF] | ≥ 60kHz | >60 – 20 pkt =60 – 0pkt |  |
| 2 | Moc generatora | ≥ 4,5kW |  |  |
| 3 | Zakres napięcia zmieniany co 1kV | Tak |  |  |
| 4 | Maksymalny prąd skopii pulsacyjnej (zmiana co 0,1mA) dla 5 p/s | ≥15mA | >15 – 10 pkt =15 – 0pkt |  |
| 5 | Maksymalny prąd radiografii | ≥45mA |  |  |
| 6 | Prąd skopi ciągłej | ≥20mA |  |  |
| 7 | Maksymalna wartość mAs | ≥200mAs |  |  |
| 8 | Tryb ekspozycji z podwyższoną dawką typu Single Shot – wyoskokontrasotwej ekspozycji | Tak/Nie | Tak – 20pkt Nie – 0pkt |  |
| 9 | AEC - Automatyka fluoroskopii | Tak | - |  |
| 10 | Skopia pulsacyjna z możliwością wyboru pulsacji co najmniej 5 trybów pulsów na sekundę | ≥5 tak podać wymienić | >5 – 10 pkt =5 – 0pkt |  |
| 11 | Generator, ramię sterowane z pulpitu kolorowego typu "touch screen" min 10" z możliwością obrotu monitora wokół własnej osi 360 stopni, montowany na ramieniu aparatu | Tak ≥10” | >10” – 10 pkt =10 – 0pkt |  |
| 12 | Możliwość podglądu obrazu na monitorze | Tak/Nie | Tak – 50pkt Nie – 0pkt |  |
| 13 | Wyświetlanie dawki na monitorze typu "touch screen" | Tak |  |  |
| 14 | Programy anatomiczne min : Ręka, Brzuch, Płuca, Stawy, wybierane bezpośrednio z pulpitu sterowania | Tak |  |  |
| 15 | Wyświetlacz czasu ekspozycji z wyłącznikiem automatycznym po 10 minutach promieniowania | Tak |  |  |
| 16 | Akwizycja obrazów | ≥30f/s |  |  |
| 17 | Redukcja dawki w dwóch co najmniej do 75% w dwóch trybach pulsacji | Tak. Podać |  |  |
| 18 | Filtracja całkowita | ≥4,0mmAl | >4 – 10 pkt =4 – 0pkt |  |
| 19 | Zakres mAs dla radiografii | ≥0,6 -200 |  |  |
| - LAMPA RTG |  |  |  |  |
| 1 | Lampa z anodą stałą | Tak |  |  |
| 2 | Pojemność cieplna anody | ≥50KHU |  |  |
| 3 | Pojemność cieplna monobloku łączna | ≥2200KHU | >2200 – 10 pkt =2200 – 0pkt |  |
| 4 | Aktywny system chłodzenia anody | Tak/Nie Podać, opisać technologię | Tak – 50pkt Nie – 0pkt |  |
| 5 | Wielkość ogniska małego ≤ 0,5 mm | Tak |  |  |
| 6 | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | Tak |  |  |
| 7 | Kolimator sterowany z pulpitu kolorowego typu "touch screen" | Tak |  |  |
| 8 | Wirtualny kolimator , możliwość podglądu bez konieczności promieniowania | Tak |  |  |
| 9 | Obrót obrazu za pomocą wirtualnego kolimatora 360 stopni. | Tak |  |  |
| 10 | Kolimator typu IRIS lub prostokątny | IRIS/PROSTOKĄTNY | Iris – 10 pkt Prostokątny -0pkt |  |
| - TOR WIZYJNY I KAMERA |  |  |  |  |
| 1 | Akwizycja obrazu | ≥12 bitów |  |  |
| 2 | Matryca przetwarzania obrazu kamery CCD (dicom) | ≥1000x1000 | >1000x1000-10pkt =1000x1000=0pkt |  |
| 3 | Pamięć ostatniego obrazu [LIH] | Tak |  |  |
| 4 | Cyfrowy obrót obrazu, obraz lustrzany | Tak |  |  |
| 5 | Wózek z lampą, oświetleniem ostrzegawczym włączanym podczas ekspozycji | Tak |  |  |
| 6 | Wózek z jednym monitorem kolorowym min 32” | ≥32” | >32”-10pkt =32”=0pkt |  |
| 7 | Monitor montowany na samodzielnym wózku, wózek połączony kablem jednożyłowym z jedną wtyczką. Monitor wyświetlający obraz live i referencyjny | Tak |  |  |
| 8 | Rozdzielczość monitora ≥ 2500 x 1050 | Tak |  |  |
| 9 | Wzmacniacz obrazu trójpolowy | Tak |  |  |
| 10 | Rozdzielczość dla poszczególnych pól wzmacniacza | ≥ 52/58/68 |  |  |
| 11 | DQE | ≥65% |  |  |
| - System obrazowania z oprogramowaniem do archiwizacji, wprowadzania danych, akwizycji i obróbki obrazów. |  |  |  |  |
| 1 | Fabryczny system archiwizacji obrazów wbudowany w wózek (software tego samego producenta co aparat) | Tak |  |  |
| 2 | Miejsce na printer (drukarkę terminczną) w wózku fabrycznym, ,printer wbudowany w wózek bez dodatkowych półek. (możliwość montażu drukarki o formacie A4 | Tak |  |  |
| 3 | Baza danych pacjenta z możliwością edycji (obsługa interfejsu w języku polskim) | Tak |  |  |
| 4 | Dodawanie tekstu, adnotacji, Funkcja pomiarów, kąta i długości | Tak |  |  |
| 5 | Dicom Worklist, Dicom Storage, Print | Tak |  |  |
| 6 | Funkcja powiększania, obrotu, inwersji, lupa, kontrast, jasność | Tak |  |  |
| 7 | Podział ekranu na min 16 części | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość eksportu obrazu do JPG,lub BMP | Tak |  |  |
| 9 | Napęd DVD - R/CDR , nagrywanie w trybie Dicom i AVI | Tak |  |  |
| 10 | Dwa porty USB do pamięci przenośnej, i urządzeń peryferyjnych | Tak |  |  |
| 11 | Alfanumeryczna klawiatura z trackballem do wprowadzania danych łatwa do dezynfekcji | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o pakiet naczyniowy: DSA Road map , pixel shift Land Mark | Tak/Nie | Tak – 50pkt Nie – 0pkt |  |
| 13 | System redukcji szumów – automatycznej optymalizacji obrazów | Tak, Podać nazwę |  |  |
| 14 | Dysk twardy min 140 GB | Tak | >140GB – 10pkt =140GB – 0pkt |  |
| 15 | System wykrywania ruchu „Motion detection” | Tak |  |  |
| - Inne |  |  |  |  |
| 1 | Dwie dźwignie do sterowania aparatem w tym jedna, służąca do skręcania kołami. | Tak | - |  |
| 2 | Sterownik nożny wielofunkcyjny , dwuprzyciskowy, funkcja zapisu, ,przeniesienia do pamięci. Funkcja ekspozycji we wszystkich trybach. | Tak | - |  |
| 3 | Sterownik nożny wyposażony w funkcję podnoszenia ramienia góra -dół za pomocą przycisku. | Tak | - |  |
| 4 | Uchwyt na kasety min 24x30 | Tak | - |  |
| 5 | Pokrowiec sterylny na ramię C min 3 szt | Tak | - |  |
| 6 | Wskaźnik laserowy | Tak | - |  |
| 7 | Zasilanie 1 - fazowe 230V 16A 50/60Hz | Tak | - |  |
| 8 | Waga ramienia C , bez wózka z monitorami | ≤ 250 kg | - |  |
| 9 | Osłony przed najeżdżaniem kabli | Tak |  |  |
| 10 | Szerokość wózka | ≤80cm | - |  |
| 11 | Wysokość ramienia C [cm] w pozycji najniższej ramienia | ≤ 175 cm | <175-10pkt =175-0pkt |  |
| 12 | Wyzwalacz ekspozycji na kablu | Tak |  |  |
| 18 | Dostawca zobowiązuje się do dokonania testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych dostarczanego aparatu(przez dowolną firmę posiadającą akredytacje PCA) | TAK | - |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)