Kraków,24.10.2024

DZ.271.110.1162.2024

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

*dotyczy: postępowania DZ.271.110.2024 pn. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną dla pracowni, oddziałów i sal zabiegowych Szpitala.*

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku
z ww. postępowaniem, zostały zadane pytania:

Dot. Pakiet nr 2, wiersz 66 tabeli OPZ zał. nr 3 do SWZ: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu echokardiograficznego z możliwością rozbudowy o głowicę liniową w kształcie litery „L” o częstotliwości od 7 do 15 MHz i szerokości pola widzenia maks. 24 mm?

**Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje treść zapisów w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr 2 w punkcie 66, który przyjmuje postać**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **66** | **możliwość rozbudowy o głowicę liniową w kształcie litery „L” o częstotliwości pracy min. od 7 do 13 MHz i szerokości pola widzenia maks. 24 mm** | **TAK/NIE** |  | **2/0** |

Dotyczy Formularza cenowego zał. nr 4 do SWZ: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w kolumnie trzeciej tabeli Formularza cenowego „Cena [PLN]” należy podać cenę brutto oferowanego przedmiotu zamówienia.

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i załącznika nr 4 do SWZ Formularz cenowy: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na wybrany Pakiet, Wykonawca może usunąć z załącznika nr 3 i załącznika nr 4 Pakiety na które nie składa oferty.

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.**

Dot. wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Prosimy o wpisanie do umowy danych kontaktowych np. e-mail osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy po stronie Zamawiającego (Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

**Odp.: Zamawiający informuje, że adres mailowy do szpitalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podany został w załączniku nr 3 „Obowiązek informacyjny” do umowy dotyczącej realizacji przedmiotu dostawy.**

Dot. §4 ust. 1, 2, 4 i 6 wzoru umowy załącznik nr 2 do SWZ: Mając na względzie miarkowanie kar umownych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w ustępach:

1. w ust. 1 **do 0,1%;**
2. w ust. 2 **do 5%;**
3. w ust. 4 **do 20%;**
4. w ust. 6 **do 0,1%;**

**Odp.: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 1, 2, 4 i 6 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ) bez zmian.**

**Dot. §6 wzoru umowy załącznik nr 2 do SWZ:** Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający. Proponujemy dodanie paragrafu o następującej treści:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

1. zmiany ceny brutto spowodowanej zmianą stawki podatku VAT;
2. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
3. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4. zmiany numeru konta bankowego;
5. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
6. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
7. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
8. nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

**Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy §6 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ) bez zmian.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymagań opisanych w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, PAKIET III - Defibrylatory - 8 sztuk, część L. Inne wymagania stawiane Oferentowi/Wykonawcy, pkt. 86 na: „szkolenie dla min. dwóch pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w zakresie użytkowania, podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia oraz wstępnej diagnostyki i konserwacji (zgodnej z instrukcją obsługi nie zawierającej zakresu działań autoryzowanego serwisu) zakończone wydaniem certyfikatu - certyfikat wydany przez jednostkę/osobę upoważnioną, wystawiony na typ oferowanego aparatu, ważność certyfikatu - bezterminowo. Szkolenie zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonanej instalacji oferowanych urządzeń, jednak nie później niż 30 dni od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego”.

**Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr III w punkcie 86 bez zmian.**

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia CZESĆ I Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w pakiecie nr I, pkt. 19: „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy.” na zapis następującej treści: „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy.”?

**Odp.: Tak, Zamawiający modyfikuje treść zapisów w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr I w punkcie 19, który przyjmuje postać:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **19** | **gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy** | **TAK, podać** |  | **–** |

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia CZESĆ I Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w pakiecie nr I, pkt. 20: „gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy.” na zapis następującej treści: „gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych spoza Polski.”?

**Odp.: Zamawiający modyfikuje treść zapisów w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie nr I w punkcie 20, który przyjmuje postać:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20** | **gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, które mogą być usunięte w Polsce i do 10 dni roboczych w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych spoza Polski** | **TAK, podać** |  | **–** |

dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 3.

Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

**Odp.: Tak.**

dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1, zapisów umowy i swz:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2023 r ?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

W załączeniu do niniejszego pisma nowa jednolita obowiązująca treść załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

lek. Grzegorz Fitas

Dyrektor Szpitala