Wałbrzych, dnia 31.07.2019r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-35/19

***Wykonawcy – wszyscy***

*Dotyczy:*  ***"Dostawa: pompa do żywienia dojelitowego, zgłębniki nosowo-żołądkowe i nosowo-jelitowe, konektory i strzykawki, zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego i worki do drenażu, kleszcze optyczne, filtr 83-C, cyklometr z monitorowaniem, defibrylator, papiery rejestracyjne i zestaw do pompy flocare infinity ."***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 8**Czy Zmawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w łyżki zintegrowane dla dorosłych i dzieci? Łyżki pediatryczne dostępne są po wysunięciu nakładek dla dorosłych.

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 8**Zamawiający oczekuje możliwości rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie, jak również wymaga, aby defibrylator wyposażony był w łyżki pediatryczne i chce sobie zapewnić możliwość defibrylacji dzieci. W związku z powyższym czy funkcja monitorowania RKO ma również umożliwiać uzyskiwanie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej pacjentów pediatrycznych?

Komentarz: Nie każdy z pacjentów wymaga defibrylacji w przypadku NZK, ale 100% z nich wymaga RKO wysokiej jakości, a badania kliniczne pokazują, że kl. piersiowe pacjentów pediatrycznych są uciskane za płytko. Z tego powodu osoby prowadzące RKO nie są w stanie wytworzyć wystarczająco wysokiego ciśnienia perfuzji wieńcowej, warunkującego powrót spontanicznego krążenia. Dzięki wyświetlanej informacji zwrotnej (pomiar i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.)) osoba uciskająca nie skupia się jedynie na częstości podawanej przez metronom, ale również wizualnie kontroluje częstość i głębokość uciśnięć klatki piersiowej. Dodatkowo upływ czasu od ostatniego uciśnięcia informuje o czasie przerwy w prowadzonym RKO, która to przerwa, zgodnie z Wytycznymi ERC 2015, powinna być minimalizowana. Obserwacja parametrów prowadzonego RKO daje możliwość poprawy jakości ucisków kl. piersiowej w czasie rzeczywistym.

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3. Dotyczy pakietu nr 8  
III. Termin wykonania zamówienia**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 8 tygodni od daty podpisania umowy dla pakietu nr 8 Defibrylator?  
Sprzęt oferowany przez wykonawców produkowany jest na zamówienie biorąc pod uwagę indywidualne wymagania danego klienta. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający ma gwarancję, że sprzęt jest nowy, pochodzi z bieżącej produkcji.

**Odp: Zamawiający dopuszcza co wynika z treści SIWZ po zmianie**

**Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 1:**

Czy zamawiający dopuści pompę Amika o następujących parametrach: szybkości podaży w  
granicach 1 - 600 ml/h, zakres ustawienia całkowitej dawki 1-5000 ml, klasa ochrony  
przed wilgocią IP34, masa 610 g?

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający podtrzymuje zapisy W SIWZ.**

**Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 2**:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 1 zestaw Freka® 12/120 cm - zgłębnik  
poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG i podziałką o  
długości 120 cm i końcówką ENFit

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający podtrzymuje zapisy W SIWZ.**

**Pytanie 6.** **Dotyczy pakietu nr 2**:

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 2 zestaw Freka® Easy In - Zgłębnik w wersji  
jelitowej oraz do odbarczania żołądkowego ze znacznikiem RTG i podziałką. Część  
dojelitowa o długości 270 cm, 8CH/FR, część dożołądkowa o długości 100 cm, 16 CH/FR

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający podtrzymuje zapisy W SIWZ.**

**Pytanie 7. Dotyczy pakietu 10 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 10 w poz. 1 zestawy Amika® Pump Set Varioline,  
Universal, Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań miękkich  
typu EasyBag lub butelek przez pompę Amika® , z wymienną końcówką, komorą  
kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu  
ENLock/ENFit?

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający podtrzymuje zapisy W SIWZ.**

**Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 10 poz. 2 zestawy Amika® Pump Set EasyBag,  
Universal, Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań miękkich  
typu EasyBag przez pompę Amika® , z wymienną końcówką, komorą kroplową,  
zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu ENLock/ENFit?

**Odp: Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający podtrzymuje zapisy W SIWZ.**

**Pytanie 9.**  Dotyczy § 4 ust. 3 umowy (załącznik nr 3a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  
uzupełnienie umowy o zwrot "jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę  
lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym  
po wyznaczonym terminie”?

**Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 10.**  Dotyczy § 4 ust. 7 umowy (załącznik nr 3a): Czy Zamawiający wydłuży termin do  
rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja  
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej  
leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu  
reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe

**Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 11.**  Dotyczy § 5 ustęp 1 umowy (załącznik nr 3a). Czy Zamawiający zaakceptuje faktury  
wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie  
elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra  
Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej,  
zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi  
kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku  
od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)? Prosimy o podanie adresu poczty  
elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.

**Odp. szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

**Pytanie 12. Dotyczy pakietu 5**Prosimy o informację, z jaką optyką posiadaną przez Zamawiającego (jakiego producenta) mają  
być kompatybilne kleszcze optyczne biopsyjne?

**Odp: Optyka 30o i płaszcze endoskopowe posiadamy wyłącznie firmy Storz.**