Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa, montaż i uruchomienie lamp operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny   Jeleniogórskiej

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto |  | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) |  | I |
| 1. | LAMPA OPERACYJNA | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KOSZT DOSTAWY, DEMONTAŻU OBECNIE UŻYTKOWANYCH URZĄDZEŃ (6 szt.), MONTAŻU NOWYCH URZĄDZEŃ, SERWISOWANIA URZĄDZEŃ I SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Każda pozycja musi być szczegółowo rozpisana w Tabeli Nr 1 (szczególnie w przypadku oferowania różnych stawek podatku VAT). Zamawiający musi mieć jasność w zakresie zastosowania przez Wykonawcę różnych stawek podatku VAT.

- Każda wyceniona pozycja  Załącznika Nr 1 Tabela Nr 1 zostanie wyszczególniona na fakturze osobno.

- Koszt dostawy, demontażu obecnie użytkowanych urządzeń (6 szt.), montażu nowych urządzeń, serwisowania urządzeń oraz szkolenia dla personelu medycznego nie może przekroczyć 1 % wartości urządzeń.

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2022 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym | TAK |  |  |
| 1.2 | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do Sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego | TAK |  |  |
| 1.3 | Możliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy ( obie czasze) -Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona horyzontalne i sprężyste (obie czasze) -Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym ( obie czasze) | TAK |  |  |
| 1.4 | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach ( tzw. Zawieszenie kardanowe). Łączny zasięg pierwszej czaszy ( wysięgnik + ramie sprężyste) min. 1750 [mm]. łączny zasięg drugiej czaszy ( wysięgnik + ramię sprężyste): min. 1800 [mm] | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych ( w tonach – białe „zimne” i białe „ciepłe” | TAK |  |  |
| 1.6 | Natężenie światła Ec max. z odległości 1m: - dla czaszy głównej: min. 155 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 155 000 lux | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.7 | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 97 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.8 | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.9 | Głębokość oświetlenia (L1 + L2) dla Ec: 20% min. 900 [mm] | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.10 | Ilość diod w każdej z czasz min. 130 [szt.] | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.11 | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy | TAK |  |  |
| 1.12 | Regulacja temperatury barwowej światła min. W 3 krokach ( lub stała temperatura barwowa ) w minimalnym zakresie 3800 – 4800 [K] | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się w przedziale minimum 180 [mm] do 270 [mm] Uwaga: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.14 | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz. | TAK |  |  |
| 1.15 | Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej | TAK |  |  |
| 1.16 | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie minimum 30 – 100%. Uruchomienie białego światła endoskopowego z panelu sterowniczego o wartości 5% maksymalnego natężenia światła | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.17 | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem ( umieszczonym w punkcie centralnym lampy ) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. | TAK |  |  |
| 1.18 | Zasilanie 230 (+/-) 10%, 50 [Hz] | TAK |  |  |
| 1.19 | Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24-36 VDC | TAK |  |  |
| 1.20 | Stopień ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.21 | Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [ godz] | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.22 | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałow odpornych na działanie środków dezynfekujących. Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami | TAK |  |  |
| 1.23 | Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegająca dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących | TAK |  |  |
| 1.24 | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Kształt i wymiary czasz identyczny . Czasze bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje | TAK |  |  |
| 1.25 | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | TAK |  |  |
| 1.26 | Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz | TAK |  |  |
| 1.27 | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki | TAK |  |  |
| 1.28 | Lampy wyposażone w dotykowy sterownik, z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami: sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego. | TAK |  |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Gwarancja dostępności części zamiennych jak i możliwość rozbudowy urządzeń na minimum 10 lat od dnia dostawy. | TAK |  |  |
| 2.2 | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty | TAK |  |  |
| 2.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Wydruk w kolorze potwierdzający oferowany produkt | TAK |  |  |
| 2.4 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem | TAK |  |  |
| 2.5 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją zgodności i Certyfikatem CE | TAK |  |  |
| 2.6 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
| 2.7 | Pełna autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanych urządzeń | TAK |  |  |
| 2.8 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |  |
| 2.9 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe wykonywane będą bezpłatnie. | TAK |  |  |
| 2.10 | Serwis, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta | TAK |  |  |
| 2.11 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze | TAK |  |  |
| 2.12 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych | TAK |  |  |
| 2.13 | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjne do sali operacyjnej: Wysokość do sufitu powieszonego od posadzki 3,10 m Wysokość stropu od posadzki: 3,70 m | TAK |  |  |
| 2.14 | Gwarancja (minimum 24 miesiące) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.15 | Dostawa, demontaż obecnie użytkowanych urządzeń (6 szt.), montaż nowych urządzeń, serwisowanie urządzeń, szkolenie personelu medycznego | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)