## Część nr 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Cewniki diagnostyczne | 1250
2. | Cewniki diagnostyczne | 30
PARAMETRY WYMAGANE
1. | Cewniki diagnostyczne
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | tak
2. | Miękka końcówka (atraumatyczna) | tak
3. | Średnice :4F, 5F, 6F, 7F | tak
4. | Możliwość podania kontrastu 35ml/s przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32,6ml/s przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typy "pigtail" - 6F; | tak
5. | Średnica wewnętrzna 0,042 " przy 4F, 0,047" przy 5 F; 0,057 " przy 6F. | tak
6. | dostępny cewnik typu „pigtail” – prosty i kątowy (145° i 155°) o długość 110 cm i 125 cm z sześcioma otworami. | tak
7. | Cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do koniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wińcowej, takie jak: RPL, Barbeau, Tilon, RBL -Tig, RBL - Jacky, | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
PARAMETRY WYMAGANE
2. | Cewniki diagnostyczne
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót | tak
2. | Miękka końcówka (atraumatyczna) | tak
3. | Średnice 5F, | tak
4. | Możliwość podania kontrastu 35ml/s przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32,6ml/s przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typy "pigtail" - 6F; | tak
5. | Średnica wewnętrzna, 0,047" przy 5 F; | tak
6. | dostępny cewnik typu „pigtail” – prosty i kątowy (145° i 155°) o długości 125 cm | tak
7. | Cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do koniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wińcowej, takie jak: RPL, Barbeau, Tilon, RBL -Tig, RBL - Jacky, | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać

## Część nr 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym 150 cm | 120
2. | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym 260 cm | 30
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1 | Średnica 0.035", 0.038" | tak
2 | Giętki z atraumatycznym zakończeniem, odporny na załamania | tak
3 | Pokryty substancją umożliwiającą manewrowanie, zmniejszającą siłe potrzebną do wpowadzenia | tak
4 | Widoczność w skopii | tak
5 | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
6 | Typ | podać
7 | Producent, nr katalogowy | podać

## Część nr 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3 po modyfikacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Prowadniki do PTCA | 160
PARAMETRY WYMAGANE
Prowadniki do PTCA
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
I | Parametry techniczne - podstawowe | tak
1 | Konstrukcja powinna zapewniać ciągłość prowadnika | tak
2 | Średnica: 0,014", dostępność prowadników z końcówką 0,009" | tak
3 | Bardzo dobra manewrowalność | tak
II | Parametry - inne | tak
1 | Długości prowadników 190 i 300 cm | tak
III | Inne | tak
1 | Szeroka gama prowadników: od bardzo miękkich do twardych zakończeń | tak
2 | Specjalne prowadniki do rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych, wyposażone w polimerowe zakończenie z hydrofilnym pokryciem | tak
3 | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
4 | Typ | podać
5 | Producent, nr katalogowy | podać
* Dla powyższej pozycji zostanie zawarta umowa depozytu w ilości 30 szt.

## Część nr 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
Sprzęt jednorazowy do koronografii i PTCA
1. | Y - konektor | 120
2. | Rampa trójdrożna | 30
3. | Dren wysokociśnienieowy 120 - 150 cm | 50
4. | Igła angiograficzna | 50
5. | Metalowa kaniula do wprowadzania prowadnika wieńcowego | 130
6. | Prowadniki diagnostyczne 145 -150cm | 130
7. | Prowadniki diagnostyczne 260 cm | 30
8. | Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA | 130
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X

## Część nr 5
PIECZĘĆ FIRMY |  |  |  |  | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zestawów/szt. | Wartość netto za zestaw/szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
I | Zestaw do koronografii (sterylnie pakowany w całości, w opakowaniu folia-papier) | 1600
1. | Prowadnik diagnostyczny typ J 0,035” dł. 150cm
2. | Dren wysokociśnieniowy testowany do 84 bar dł. do 120 cm
3. | dren niskociśnieniowy 1,5 X 2,7 150 cm
4. | Zestaw do przetaczania płynów 150 cm
5. | Dren mesko-meski z zastawką bezzwrotną do oszczędności kontrastu 140-180cm kompatybilny z kolcem do oszczędności kontrastu
6. | Rampa wysokociśnieniowa 3-kranikowa OFF
7. | skalpel z rączką rozm. 11
8. | igła angiograficzna 1.3 x 70 mm
9. | strzykawka trzyczęściowa 10 ml typu luer lock
10. | strzykawka 10 ml typu Luer oznaczona kolorem
11. | strzykawka 10 ml typu Luer oznaczona innym kolorem
12. | strzykawka trzyczęściowa 20 ml typu luer lock
13. | strzykawka 20 ml typu Luer lock z gumowym tłokiem
14. | igła iniekcyjna 21G 0,80 x 50 mm
15. | igła iniekcyjna 18G 1,2 x 50 mm
16. | powłoka ochronna z gumką 110 x 110 cm
17. | powłoka ochronna z gumką 140 x 140 cm
18. | powłoka ochronna z gumką 35 x 70 cm typu czapka
19. | gaziki 10x10 cm 8-warstwowe – 30 sztuk
20. | serweta angiograficzna z włókniny sms 2 otworami na tętnice udowe o średnicy 12 cm w rozm. 208 x 330 cm, z krawędzią przezroczystą z prawej strony i warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym 80x120cm. Otwory wypełnione taśmą przylepną o brzegach 2,5cm.
21. | serwetka do wkłucia promieniowego w rozm. 76 x 76 cm z otworem o średnicy 4x5cm
22. | serwetka absorbująca 60 x 90 cm z nieprzemakalną częścią spodnią
23. | serwetka do wkucia promieniowego 76x76cm z owtorem 4x5cm ze wzmocnieniem wokół otworu.
24. | serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm
25. | Fartuch chirurgiczny z dodatkowymi wzmocnieniami z przodu fartucha i na przedramionach, które eliminują ryzyko przemakania. Rozmiar XL.
26. | miseczka z uchwytami na prowadniki 2500ml
27. | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku. Połączenie z kablem interferencyjnym pinowe, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek. Kompatybilny z monitorem znajdującym się na wyposażeniu Szpitala
28. | serweta 152 x 152 cm na stolik i do zawinięcia zestawu
II | Zestaw do PTCA (sterylnie pakowany w całości, w opakowaniu folia-papier) | 850
1 | Y connector PUSH/PULL
2 | torquer
3 | kaniula do wprowadzania prowadnika
4 | dren wysokociśnieniowy z kranikiem trójdrożnym
5 | miseczka 500ml przeźroczysta
6 | serwetka absorbująca 60 x 90 cm
7 | fartuch zabiegowy XL
8 | strzykawka wysokociśnieniowa 20 ml, skala pomiarowa 30 atm.
9 | strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłokiem 10 ml luer
10 | igła 1,2 x 40 mm
11 | 30 gazików 10 x 10 cm - 8-warstwowe
III | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku. Połączenie z kablem interferencyjnym pinowe, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek. Kompatybilny z monitorem znajdującym się na wyposażeniu Szpitala | 150
IV | Kolec łączacy pojemnik z kontrastem z drenem do oszczędności kontrastu z odpowietrznikiem, zastawką i krótkim drenikiem - końcówka żeńska z zastawką bezigłową, dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem. Zintegrowany koreczek zabezpieczający przed skażeniem, możliwość zastosowania do kilku badań angiograficznych. | 500
V | Cewnik balonowy uwalaniający substancję antyproliferacyjną - Paclitaxel .Balon składany czteropunktowo.Średnice: 2.0; 2.25; 2.5;2.75; 3.0; 3.5; 4.0mm. Długość użytkowa 145cm; długości 10-40mm. Substancja czynna paclitaxel w dawce 3µmm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym. Hydrofilne pokrycie shaftu. Profil wejścia do zmiany ≤0,016" Shaft proksymalny≤1,9F, shaft dystalny≤2,5F. Ciśnienie nominalne 6atm, RBP 14atm. Długość terapi przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR - 4 tygodnie. Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR (załączyć dokumentację) | 10
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X

## Część nr 6
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6 po modyfikacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Stenty do PTCA pokryte lekiem | 75
2. | Cewniki balonowe | 480
3. | Cewniki balonowe OTW | 10
4. | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych | 30
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
PARAMETRY WYMAGANE
Stenty do PTCA pokryte lekiem
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1 | Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo - chromowego, którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%. | tak
2 | Profil przejścia stentu max 0,042" | tak
3 | Struktura stentu: "slotted tube" | tak
4 | Średnice stentów: od 2,25 do 4,0 mm | tak
5 | Szeroki wybór długości: od 8 do 48 mm | tak
6 | Stent pokryty analogiem rapamycyny - everolimus | tak
7 | Stenty na balonie wysokociśnieniowym: ciś. Nominalne min. 8 atm i RBP min. 16 atm | tak
8 | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9 | Typ | podać
10 | Producent, nr katalogowy | podać
Cewniki balonowe
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1 | Pokrycie hydrofilne | tak
2 | Końcówka w połączeniu z niskim profilem musi zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | tak
3 | profil wejścia 0.017” | tak
4 | profil przejścia balonu: 0,021” dla średnicy 3.0 mm | tak
5 | dostępne systemy: RX i OTW | tak
6 | Średnice balonów: 1.2; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4.0; 4,5; 5,0 mm | tak
7 | Długość balonu: długości: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 mm | tak
8 | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | tak
9 | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
10 | Typ | podać
11 | Producent, nr katalogowy | podać
Cewniki balonowe OTW
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Pokrycie hydrofilne | tak
2. | System OTW | tak
3. | Średnice balonów: 1,5 -5,0 mm | tak
4. | Długość balonu: długości: 6, 8, 12, 15, 20, 25mm | tak
5. | Profil przejścia balonu: 0,026” dla średnicy 3.0 mm | tak
6. | Ciśnienie nominalne 12 atm | tak
7. | Ciśnienie RBP 18 atm | tak
8. | Ilość markerów 2 | tak
9. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
10. | Typ | podać
11. | Producent, nr katalogowy | podać
Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24 F | tak
2. | System składający się z 3 elementów: 1. Urządzenia do zakładania szwów - wyposażonego w miarkę głębokości tkanki: 2. popychacza węzła; 3. obcinarki. | tak
3. | Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch. | tak
4. | Do zastosowania zarówno w tętnicach oraz żyłach. | tak
9. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
10. | Typ | podać
11. | Producent, nr katalogowy | podać
* Dla powyższych pozycji zostanie zawarta umowa depozytu. Poz. 1 w ilości 20 szt., poz. 2 w ilości 30 szt., poz. 3 w ilości 2 szt, poz. 4 w ilości 10 szt.rozmiary do wyboru zamawiającego.

## Część nr 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Stenty powlekane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 65
PARAMETRY WYMAGANE
Stenty powlekane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1 | Stent pokrywany abluminalnie, bez polimeru, lek: sirolimus/probucol | tak
2 | Średnica stentu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm | tak
3 | Długość stentu: 8, 9, 13, 14, 16, 19, 24, 27, 32 mm | tak
4 | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
5 | Typ | podać
6 | Producent, nr katalogowy | podać
* Dla powyższej pozycji zostanie zawarta umowa depozytu w ilości 10 szt., rozmiary do wyboru zamawiającego.

## Część nr 8
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Cewnik balonowy non-compliant | 220
2. | Cewnik aspiracyjny w systemie Rx | 25
3. | Cewnik balonowy semi--compliant do CTO | 70
4. | Cewnik balonowy DEB z paclitaxelem | 25
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
PARAMETRY WYMAGANE
Cewnik balonowy non-compliant
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy Hydrofilne pokrycie balonu, shaftu i końcówki balonu | tak
2. | Różne długości balonika od 8.0 mm do 18 mm (8,10 ,12, 15 ,18 mm) Różne średnice balonika od 2.0 do 5.0 mm zmieniające się do 4.0 co 0.25 mm | tak
3. | Shaftdystal 2.55 (dla balonu 2,0-4,0mm) oraz 2.6F (dla 4,5-5,0mm) Shaftprox 2.0 F dla wszystkich długości i średnic balonika | tak
4. | Profil przejścia≤0.025 cala dla balonika o średnicy 3.0 mm | tak
5. | NP- 12 atm. dla balonika o średnicy 3.0 mm RBP - 22 atm. dla balonika o średnicy 3.0 mm MBP – 30 atm. Dla wszystkich balonów | tak
6. | Mały przyrost średnicy w zakresie ciśnień roboczych NP-RBP: poniżej 3% przy średnicy balonu 3,0mm | tak
7. | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F dla 2,0- 4.0”mm; 6F dla 4,5 do 5,0 mm | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
Cewnik aspiracyjny w systemie Rx
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych,działający systemie,,mono-rail” | tak
2. | Kompatybilny z prowadnik 0,014” i z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F | tak
3. | Długość robocza cewnika - 145cm, długość sekcji Rx hydrofilna - 25cm | tak
4. | Zewnętrzna/wewnętrzna średnica cewnika kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 0,067”(1,70mm)/0,044"(1,12mm) zdolność aspiracyjna dla cewnika 6F - 1,6cc/s, dla cewnika 7F - 2,8cc/s | tak
5. | Powierzchnia światła ekstrakcji proksymalnie – dla cewnika 6F 0,95mm2 dla cewnika 7F – 1,54mm2 | tak
6. | Powierzchnia światła ekstrakcji dystalnie – dla cewnika 6F - 0,93mm2 dla cewnika 7F – 1,43mm2 | tak
7. | Zestaw zawiera w dwa koszyczki filtrujące oraz strzykawkę aspiracyjną z blokadą 50/60cc B25, zawiera alternatywny usztywniający sztylet. | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
Cewnik balonowy semi--compliant do CTO
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik balonowy nisko-profilowy, półpodatny, typu RX | tak
2. | Średnice: 1,00, 1,25, 1,50,1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00mm | tak
3. | Długości: 10, 15, 20, 30mm | tak
4. | Ciśnienie nominalne 6 atm., nominalne ciśnienie rozrywające – 16atm | tak
5. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
6. | Shaft o długości 140cm, średnica zew proxszaft – 1,9F | tak
7. | Profil przejścia 0.0186 dla balonu 1.0 mm, profil przejścia 0.0210 dla balonu 3.0 mm | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
Cewnik balonowy DEB z paclitaxelem
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Długości balonu 10, 15, 20, 25, 30mm | tak
2. | Średnice balonu 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 | tak
3. | Ciśnienie NP 7 atm, ciśnienie RBP 13 atm | tak
4. | Długość użytkowa cewnika 140 cm | tak
5. | Powłoka na balonie: paclitaxel (3,0 ug/mm2) | tak
6. | Shaft proksymalny/dystalny: 0.62 mm/0.92 mm hydrofilny | tak
7. | Profil wejścia: 0.43 mm - 0.017 " | tak
8. | Średnica prowadnika: 0.36 mm - 0.014" | tak
9. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
10. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
11. | Typ | podać
12. | Producent, nr katalogowy | podać
* Dla powyższej pozycji zostanie zawarta umowa depozytu: poz. 1 w ilości 10 szt., poz. 2 w ilości 5 szt., poz. 3 w ilości 10 szt., poz. 4 w ilości 5 szt., rozmiary do wyboru zamawiającego.

## Część nr 9
PIECZĘĆ FIRMY | [5 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Cewnik balonowy semi compliant | 120
2. | Cewnik balonowy non compliant | 250
3. | Stenty powlekane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 485
4. | Stenty wieńcowe na balonie specjalnego przeznaczenia (stent graft) | 6
5. | Cewnik balonowy uwalniający lek | 35
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
PARAMETRY WYMAGANE
1. | Cewnik balonowy semi compliant
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik balonowy typu "rapid exchange" dostępny w rozmiarach 1,25-4,0 średnicy mm | tak
2. | Shaft proksymalny cewnika balonowego- maksymalnie 2,8 przy średnicy balonu 3,0mm | tak
3. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | tak
4. | Pokrycie cewnika balonowego hydrofilne i hydrofobowe | tak
5. | Koncówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać latwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | tak
6. | Dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez Wykonawcę | tak
7. | Cewnik o bardzo dobrym podparciu i "popychalności" | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Nazwa i typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
11. | Kraj pochodzenia | podać
2. | Cewnik balonowy non-compliant
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik balonowy typu "rapid exchange" dostępny w rozmiarach 2,0-5,0mm średnicy | tak
2. | Niski profil cewnika balonowego tzw. "crossing profile" - maks.0,026" przy średnicy balonu 3,0mm | tak
3. | Material balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | tak
4. | Mały przyrost średnicy w zakresie ciśnień roboczych NP.-RBP: poniżej 5% przy średnicy balonu 3,0mm | tak
5. | Końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia | tak
6. | Dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez Wykonawcę | tak
7. | Cewnik o bardzo dobrym podparciu i "popychalności" | tak (opisać)
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji:nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
3. | Stenty powlekane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Stent kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,5-4,0 mm | tak
2. | Stent uwalniający w kontrolowanej dawce cytostatyk z biokompatybilnego polimeru | tak
3. | Profil (ang."crossing profile") dla stentu o średnicy 3,0mm - nie większy niż 0,040" | tak
4. | Skrócenie stentu przy implantacji ≤ 2% przy RBP | tak
5. | Stenty pokrywane substancją przyspieszającą gojenie oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu | tak
6. | Grubość elementów stentu nie więcej niż 0,0030" dla średnicy 3,0mm | tak
7. | Dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez Wykonawcę | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Nazwa i typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
11. | Kraj pochodzenia | podać
4. | Stenty wieńcowe na balonie specjalnego przeznaczenia (stent graft)
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Stent kobaltowo-chromowy o szerokiej gamie rozmiarów w zakresie średnicy 2,5-4,5 mm | tak
2. | Stent pokryty materiałem uszczelniającym (graft) o małej grubości - poniżej 100µm | tak
3. | Profil (ang."crossing profile") dla stentu o średnicy 3,0mm - nie większy niż 0,050" | tak
4. | Stent zamontowany na balonie wysokociśnieniowym z RBP min. 16 atm dla stentu 3,0mm | tak
5. | Kompatybilny z cewnikami 5F i 6F | tak
6. | Stenty pokrywane substancją przyspieszającą gojenie oraz zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu | tak
7. | Dokumentacja pozwalająca na weryfikację parametrów wymagalnych deklarowanych przez Wykonawcę | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Nazwa i typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
11. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Cewnik balonowy uwalniający lek
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik uwalniający lek paclitaxel | tak
2. | Dawka leku 3µg/mm2 | tak
3. | Dostępne długości 10; 15; 20; 25; 30mm. | tak
4. | Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0mm. | tak
5. | Crossing profile: 0,845mm dla cewnika 3,0mm. | tak
6. | Ciśnienie nominalne: 7atm | tak
7. | Ciśnienie RBP: 13atm (dla 2,0-3,5mm), 12atm (dla 4,0)
8. | Shaft proksymalny -2,0F, shaft dystalny 2,5F - dla (2,0 -3,5mm), 2,6F - dla (4,0mm) | tak
9. | Dwa markery na każdym z końców balonu, wkomponowane tak, by nie pogrubiać profilu balonu. | tak
10. | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
11. | Kissing technigue dla cewnika prowadzącego 6F(0,070") dla dwóch balonów max 3,5mm | tak
12. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
13. | Nazwa i typ | podać
14. | Producent, nr katalogowy | podać
15. | Kraj pochodzenia | podać
* Dla pozycji 1-4 zostanie zawarta umowa depozytu. Pozycja 1 w ilości 30 szt., pozycja 2 w ilości 30 szt., pozycja 3 w ilości 60 szt.,, pozycja 4 w ilości 3 szt. rozmiary do wyboru zamawiającego.

## Część nr 10
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej/ramiennej | 1400
2. | Cewniki diagnostyczne dedykowane do dostępu promieniowego/ramiennego | 800
3. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy | 300
4. | Mikrocewnik | 10
5. | Zestaw do zamykania tętnic. | 130
6. | Cewnik balonowy PTCA semi compliant | 70
[5 empty] | X |  | X | X
PARAMETRY WYMAGANE
Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Introducer długości 7 - 10 - 16 - 25 cm | tak
2. | Igła: 20 G - 21G - 22 G | tak
3. | miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 lub 80cm | tak
4. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
5. | Typ | podać
6. | Producent, nr katalogowy | podać
PARAMETRY WYMAGANE
Cewniki diagnostyczne dedykowane do dostępu promieniowego/ramiennego
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Krzywizna umożliwiająca wykonanie diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej jednym cewnikiem | tak
2. | Zakres długości cewnika od 65 do 110 cm | tak
3. | Zakres średnic od 4F do 6F | tak
4. | Zbrojenie podwójnym oplotem stalowym i odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi | tak
5. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
6. | Typ | podać
7. | Producent, nr katalogowy | podać
PARAMETRY WYMAGANE
Stent wińcowy kobaltowo-chromowy do zmian kompleksowych, w tym krętych i zwapniałych, uwalniający substancję antyproliferacyną Sirolimus
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Stent wykonany z biodegradowalnego polimeru | tak
2. | Grubość ścianki stentu 80µm | tak
3. | Dawka leku 3,9µg/mm
4. | profil wejścia 0,018" | tak
5. | biodegradowalny polimer | tak
6. | pokrycie lekiem abluminalnie - gradientowo | tak
7. | Długości stentów: 9,12,15,18,21,24,28,33,38mm | tak
8. | zakres średnic: 2,25 - 4,0 | tak
9. | Ciśnienie nominalne ≥9atm | tak
10. | RBP: 14/16 atm
11. | średnica shaftu proksymalnego 1,9 Fr, średnica shaftu dystalnego 2,5/ 2,7 Fr | tak
12. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
13. | Typ | podać
14. | Producent, nr katalogowy | podać
PARAMETRY WYMAGANE
Mikrocewnik
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Kompatybilne z prowadnikiem 0,014". Pokrycie zewnętrzne - warstwa hydrofilna, pokrycie wewnętrzne - PTFE oraz warstwa silikonu. | tak
2. | Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dl. 0,7mm na końcu dystalnym | tak
3. | Zwężone światło wewnętrzne | tak
4. | Średnica dystalna 0,018", Średnica proksymalna nie większa niż 0,021" | tak
5. | Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F dystalnie/2,6F proksymalnie | tak
6. | Elestyczny 13cm segment dystalny | tak
7. | Zbrojenie na całej długości | tak
8. | Długości mikrocewnika 130/150cm | tak
12. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
13. | Typ | podać
14. | Producent, nr katalogowy | podać
PARAMETRY WYMAGANE
Zestaw do zamykania tetnic
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Zestaw do zamykania tetnic po nakłuciu od 5 - 8 Fr. System biowchłanialny. Całkowita absorbcja w czasie 60-90dni. Polimerowa kotwica lub dysk od swiatła naczynia. Kolagen lub dysk od strony przydanki. W zestawie prowadnik 70 cm. | tak
2. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
3. | Typ | podać
4. | Producent, nr katalogowy | podać
PARAMETRY WYMAGANE
Cewnik balonowy PTCA semi compliant
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | tak
2. | Balon wykonany z nylonu | tak
3. | Długości 5,10,15,20,30,40mm | tak
4. | Średnice 1.00-4.00mm - min 12 średnic | tak
5. | Ciśnienie nominalne 6atm | tak
6. | RBP 14/12atm | tak
7. | Profil wejścia 0.41mm dla 1.00-1.50mm | tak
8. | Profil przejścia 0.023 dla średnicy 1.00mm | tak
9. | Shaft proksymalny0.64mm, środkowy0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 | tak
10. | Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft'cie | tak
11. | Długość użytkowa 145cm | tak
12. | Długość odcinka RX 25cm | tak
13. | Markery głębokości na 90 i 100cm od dystalnego brzegu | tak
14. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
15. | Typ | podać
16. | Producent, nr katalogowy | podać

## Część nr 11
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 11
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Cewnik prowadzący specjalnego zastosowania | 8
2. | Cewnik prowadzący | 50
3. | Prowadnik do PTCA,-CTO średnica 0,014, sztywność końcówki od 0,8g | 120
4. | Prowadnik do PTCA, średnica 0,014, sztywność końcówki od 0,5g | 1100
5. | Mikrocewniki | 2
6. | Stent kobaltowo-chromowy uwalniający substancję Silorimus | 70
7. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 35 bar PTCA (OPN NC) | 7
8. | Inflator wysokociśnieniowy | 5
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
PARAMETRY WYMAGANE
1. | Cewnik prowadzący specjalnego zastosowania
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
2. | Cewnik prowadzący do PTCA | tak
3. | cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego | tak
4. | dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F z możliwością pracy bez introducera | tak
5. | duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F | tak
6. | pokrycie hydrofilne | tak
7. | światło wewnętrzne pokryte PTFE | tak
8. | splot wykonany z 8 szerokich drutów i 8 wąskich cewnik, odporny na zagięcia i załamania | tak
9. | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | tak
10. | dostępna szeroka gama krzywizn | tak, podać
11. | długość 100 cm | tak
12. | Typ | podać
13. | Producent, nr katalogowy | podać
2. | Cewnik prowadzący
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
2. | Dostępne średnice 6F;7F;8F; | tak
3. | Duże średnice wewnętrzne:0,070" dla 6F, 0,081 dla 7F i 0,090" dla 8F. | tak
4. | Zbrojenie wykonane oplotu drucianego odpornego na rozciąganie, zapewniające utrzymanie jednolitego światła wewnętrznego na całej długości cewnika niezależnie od krętości naczyń i wykonywanych obrotów | tak
5. | Utrzymywanie kształtu końcówki nawet w trakcie długich zabiegów, atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii | tak
6. | Wysoka odporność na załamania i ukręcenie | tak
7. | Wewnętrzna powłoka z PTFE | tak
8. | Długość 100cm | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
3. | Prowadnik do PTCA - CTO
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
2. | Średnica 0,014” | tak
3. | Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L | tak
4. | Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu | tak
5. | Sztywność końcówki od 0,8g do 12g | tak
6. | Końcówka cieniująca wykonana z platyny | tak
7. | Prowadniki z końcówką dystalną z pokryciem hydrofilnym oraz bez niego | tak, podać
8. | Końcówka prosta oraz typu J | tak
9. | Dostępne długości: od 180cm do 300cm | tak
10. | Prowadniki do zabiegów prostych, w naczyniach o krętej anatomii, ciasnych zmianach, do CTO, zmian długich i rozsianych, do trudnych zmian CTO z grubymi czopami włókniny i zwapnieniami (technika „stukania”) | tak, opisać
11. | Typ | podać
12. | Producent, nr katalogowy | podać
4. | Prowadnik do PTCA
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
2. | Średnica 0,014” | tak
3. | Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L | tak
4. | Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu | tak
5. | Sztywność końcówki od 0,5g do 0,7g | tak
6. | Końcówka cieniująca wykonana z platyny | tak
7. | Prowadniki z końcówką dystalną z pokryciem hydrofilnym oraz bez niego | tak, podać
8. | Końcówka prosta oraz typu J | tak
9. | Dostępne długości: od 180cm do 300cm | tak
10. | Prowadniki do zabiegów prostych, w naczyniach o krętej anatomii, ciasnych zmianach, do CTO, zmian długich i rozsianych, do trudnych zmian CTO z grubymi czopami włókniny i zwapnieniami (technika „stukania”) | tak, opisać
11. | Typ | podać
12. | Producent, nr katalogowy | podać
5. | Mikrocewniki
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
2. | Mikrocewnik dostępny w długości 135cm | tak
3. | Posiadający miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę | tak
4. | Zbrojony splotem metalowym | tak
5. | O niskim profilu szaft dystalny max. 2,0 F | tak
6. | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 60cm szaftu | tak
7. | Typ | podać
8. | Producent, nr katalogowy | podać
6. | STENT KOBALTOWO-CHROMOWY UWALNIAJĄCY SUBSTANCJĘ SIROLIMUS
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
2. | Stent kobaltowo-chromowy, zamknięto komórkowy | tak
3. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" oraz z cewnikiem prowadzacym 5F | tak
4. | Średnice:2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5mm; | tak
5. | Długości:9; 13; 16; 20; 26; 33; 40; 46mm; | tak
6. | Stent uwalniający Sirolimus w dawce (0,9µg/mm2), lek zawieszony w nośniku będacym kwasem organicznym | tak
7. | Pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu. | tak
8. | Ciśnienie nominalne 9atm | tak
9. | Ciśnienie RBP 18atm | tak
10. | Ciśnienie ABP 24atm | tak
11. | Długość robocza cewnika 142cm | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
7. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 35 bar PTCA (OPN NC)
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
2. | Cewnik balonowy typu rapid exchange non compliant. Cewnik do stosowania balonu do pre- i post- dylatacji. | tak
3. | Podwójna konstrukcja balonu | tak
4. | Długości balonu 10,15,20mm dla wszystkich średnic | tak
5. | Średnice balonu: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5mm | tak
6. | Długość użytkowa szaftu 140cm | tak
7. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | tak
8. | Ciśnienie RBP 35 bar | tak
9. | Profil wejścia 0,016"" | tak
10. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | tak
11. | Profil przejścia dla średnicy 2,0mm równy 0,028" | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
8. | Inflator wysokociśnieniowy
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
2. | Inflator analogowy do uzyskiwania sdandardowych i wysokich ciśnień 40atm lub 55atm. | tak
3. | Pojemność 14ml/cc lub 25ml/cc | tak
4. | Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy.Poliwęglanowy , gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą. | tak
5. | Manometr o średnicy 4cm z fluoroscencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia. | tak
6. | Rozdzilczość manometru 2 (do 20atm), 5(do 40atm) | tak
7. | Dokładność manometru ±1bar | tak
8. | Dren wysokociśnieniowy, zbrojony. Dren zakończony męskim luerem o długości 35cm. | tak
9. | 4 ml przestrzeni bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu. | tak
10. | Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację oraz blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją. | tak
11. | W zestawie kranik trójdrożny | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
* Dla powyższych pozycji zostanie zawarta umowa depozytu. Poz. 3 w ilości 20 szt., poz. 4 w ilości 60 szt., rozmiary i rodzaje do wyboru zamawiającego, poz.6 w ilości 20 szt., poz. 7,8- po 2 szt.

## Część nr 12
Pieczęć Firmy | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 12
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Cewnik balonowy do pre-dylatacji charakteryzujący się wyjatkową zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych zmian, z bardzo niskim profilem wejścia i balonu. Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F. | szt. | 20
2. | Cewnik balonowy do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich zmian, dzięki hydrofilnemu pokryciu. Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F. | szt. | 10
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X
Cewnik balonowy do pre-dylatacji
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Profil (distal tip) dla 1.0X6mm – 0.0157 | tak
2. | Średnice 1-3mm | tak
3. | Długości 6-20mm | tak
4. | Ciśnienie nominalne- 6 atm | tak
5. | RBP-14 atm | tak
6. | Długość shaftu- 146 cm | tak
7. | Wymiary shaftu (dla średnic 1,5-2,75mm o dł 10mm): dystalna 2,3/0.78 F/mm i proxymalna 1.8/0.60 F/mm | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
Cewnik balonowy do post-dylatacji
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | RBP 22atm (dla balonów 2.25-4.00) | tak
2. | Ciśnienie nominalne- 12 atm | tak
3. | Średnice balonów- 1.5- 4.5 mm | tak
4. | Długości- 8-20 mm | tak
5. | Długość shaftu- 146 cm | tak
6. | Wymiary shaftu( dla średnicy- 1,5-2 o dł 10 mm): dystalna 2.5/0.84 i proxymalna 2.1/0.70 | tak
10. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
11. | Typ | podać
12. | Producent, nr katalogowy | podać

## Część nr 13
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 13
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Dzierżawa aparatu do obrazowania IVUS | miesiąc | 12
2. | Cewniki do IVUS | szt. | 35
3. | Dzierżawa aparatu do pomiaru FFR | miesiąc | 12
4. | Cewnik do FFR | szt. | 130
APARAT DO OBRAZOWANIA IVUS - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Urządzenie mobilne do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS wyposażone w funkcję GS (Gray Scale), | tak
2. | Konsola w formie monitora ze zintegrowanym wewnątrz komputerem + urządzenia peryferyjne: elelment służący podłączeniu cewnika, element wyciągający (tzw. pullback) | tak
3. | Opcja programowego wyboru częstotliwości obrazowania (40MHz lub 60MHz) | tak
4. | Aparat w formie monitora, ekran dotykowy. | tak
5. | Archiwizacja obrazu w formacie DICOM,oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików DICOM dogrywane na płytę lub dostarczone osobno. | tak
6. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2018 rok | tak
7. | Serwisowanie i naprawy sprzętu leżą po stronie Wykonawcy | tak
8. | Typ | podać
9. | Producent, nr katalogowy | podać
CEWNIK DO IVUS - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) o częstotliwości 40 MHz i 60MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 142 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 6F oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala | tak
2. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
3. | Typ | podać
4. | Producent, nr katalogowy | podać
APARAT DO POMIARU FFR - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Aparat do pomiaru FFR o wadze nie przekraczającej 10 kg | tak
2. | Dokładność pomiaru ciśnienia ±3mmHg odczytu w zakresie ciśnień | tak
3. | Dryft ciśnienia <7mmHg w ciągu godziny | tak
4. | Ekran aparatu dotykowy | tak
5. | Obsługa aparatu w j.polskim | tak
6. | Archiwizacja wyników | tak
7. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2017 rok | tak
8. | Serwisowanie i naprawy sprzętu leżą po stronie Wykonawcy | tak
9. | Typ | podać
10. | Producent, nr katalogowy | podać
CEWNIK DO FFR PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Długość użytkowa cewnika min. 150 cm | tak
2. | Marker położony 3mm od końca dystalnego | tak
3. | Trzon dystalny typu monorail 26cm z czujnikiem ciśnienia 5mm od końcówki dystalnej | tak
4. | Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014cala | tak
5. | Czujnik ciśnienia z optyczną/ światłowodową technologią pomiarową | tak
6. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
7. | Typ | podać
8. | Producent, nr katalogowy | podać

## Część nr 14
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka | Ilość | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Dzierżawa aparatu do wykonywania aterektomii rotacyjnej | mc | 12
2. | Prowadnik do wykonywania aterektomii rotacyjnej (op 5 szt) | szt. | 25
3. | Cewnik do wykonywania aterektomii rotacyjnej z łącznikiem | szt. | 25
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
| WYMAGANIA | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana (podać opisać)
Aparat
| Aparat do wykonywania aterektomii rotacyjnej | tak
| Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tys./min | tak
| Możliwość napędzania aparatu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm | tak
| Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | tak
Prowadnik
| Długość 330cm | tak
| Średnica 0,009" | tak
| Dostępne dwie sztywności prowadników | tak
| Końcówka widoczna w skopii | tak
Cewnik
| Zakres dostępnych średnic wierteł 1,25-2,50mm | tak
| Długość cewnika 135 cm | tak
Poz. 3 cewniki - Stworzenie banku pełnej rozmiarówki w ilości 1 szt z każdego rozmiaru

## Część nr 15
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 15
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | STENT LEKOWY | szt. | 30
2. | CEWNIK BALONOWY | szt. | 40
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X
STENT LEKOWY
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Wykonany ze stopu platynowo-chromowego | tak
2. | Stent pokryty lekiem everolimusem | tak
3. | Średnice: 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; | tak
4. | Długości: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm; | tak
5. | Ciśnienie nominalne 11 atm | tak
6. | Ciśnienie RBP 18 atm dla średnic 2,25-2,75 i 16 atm dla 3,0 -4,0mm | tak
7. | Profil końcówki natarcia - 0,018" dla wszystkich rozmiarów | tak
8. | Profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 max. 0,040" | tak
9. | Recoil max 3% | tak
10. | Dodatkowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skóceniem | tak
11. | Duża siła radialna min 26N/mm | tak
12. | Możliwość zwiększania średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów 3,00-3,17mm | tak
13. | Możliwość przeprężania stentu - innym balonem - bez uszkodzenia struktury. | tak
14. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
15. | Typ | podać
16. | Producent, nr katalogowy | podać
CEWNIK BALONOWY
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik balonowy o hydrofilnym pokryciu shaftu. Typ Monorail i OTW | tak
2. | Średnice: 1,2; 1,50; 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; W średnicy 1,20 oraz 1,50 dwie sztywności shaftu do zmian krętych i CTO | tak
3. | Długości: 8, 12, 15, 20 oraz 30mm dla średnic 2,0 -4,0mm; | tak
4. | Ciśnienie nominalne 6 atm | tak
5. | Ciśnienie RBP 18 atm dla średnic 1,20mm; 14 atm dla 1,50-3,25mm oraz 12atm dla 3,50-4,0mm | tak
6. | Profil końcówki - 0,017" dla wszystkich rozmiarów | tak
7. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
8. | Typ | podać
9. | Producent, nr katalogowy | podać

## Część nr 16
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 16
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Stent kobaltowo-chromowy uwalniający SIROLIMUS | 200
2. | Cewnik balonowy non-compliant | 160
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
PARAMETRY WYMAGANE
Stent kobaltowo-chromowy uwalniający SIROLIMUS
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Stent kobaltowo-chromowy, montowany na balonie | tak
2. | Stent uwalniający lek -Substancja czynna SIROLIMUS | tak
3. | Długość systemu doprowadzającego 140cm | tak
4. | Grubość ściany stentu 0,0024" dla wszystkich rozmiarów | tak
5. | Długości: 8, 12,16,20,24,28,32,36,40,44,48mm dla pełnego zakresu średnic | tak
6. | średnice:2,0; 2,25;2,5;2,75;3,0;3,5;4,0;4,5mm | tak
7. | ciśnienie nominalne 10atm dla średnicy 3,0mm | tak
8. | ciśnienie RBP 16atm dla wszystkich rozmiarów | tak
9. | Możliwość post dylatacji do 5,5mm dla rozmiarów 4.0 i 4.5mm | tak
10. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
11. | Typ | podać
12. | Producent, nr katalogowy | podać
Cewnik balonowy non-compliant
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Cewnik balonowy selektywnie pokryty materiałem hydrofilnym | tak
2. | Część dystalna shaftu 2,6F | tak
3. | Część proksymalna shaftu 1,95F | tak
4. | System monorail. | tak
5. | Profil wejścia 0,016" | tak
6. | Ciśnienie nominalne 12atm dla wszystkich rozmiarów | tak
7. | Ciśnienie RBP 20atm dla średnic 2.0 -4.5mm i 18atm dla średnicy 5.0mm | tak
8. | Dla średnic 2,5 -3,5mm 6 długości balonika od 6,8,10,12,15, i 20mm; | tak
9. | Różne średnice balonika od 2.0 -5,0mm | tak
Długość systemu dostarczania 140cm
10. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak
11. | Typ | podać
12. | Producent, nr katalogowy | podać
*Dla pozycji 1 zostanie zawarta umowa depozytu w ilości 20 szt.rozmiary do wyboru zamawiającego, dla poz.2 w ilości 20szt.

## Część nr 17
Pieczęć Firmy | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 17
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Dzierżawa Systemu FFR IVUS | miesiąc | 12
2. | Cewniki do IVUS | szt. | 260
3. | Prowadniki do FFR | szt. | 10
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
SYSTEM FFR IVUS - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Aparat współpracujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20MHz) sondami IVUS o średnicy obrazowania 20 mm, sondami elektronicznymi dedykowanymi do naczyń obwodowych (20 MHz o średnicy obrazowania 24mm oraz 10 Mhz o średnicy obrazowania 60 mm) oraz mechanicznymi sondami IVUS (45 Mhz) o średnicy obrazowania 14mm oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezwężeniowego Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych Opcja pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy/prowadnika Obsługa urządzenia za pomocą konsoli sterującej zainstalowanej w sali zabiegowej oraz drugiej konsoli zainstalowanej w sterowni Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach-przekroje wzdłużne i poprzeczne Funkcja wspomagania interpretacji światła naczyniowego oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów na CD, DVD, wymiennym dysku oraz centralnym serwerze szpitala -DICOM Możliwość uaktualniania oprogramowaniinstrukcja obsługi w języku polskim, komunikaty na ekranie i obsługa w języku polskim. możliwość wydruku na kolorowej drukarce termicznej | tak
2. | 19” kolorowy monitor LCD | tak
11. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2020 rok | tak
12. | Typ | podać
13. | Producent, nr katalogowy | podać
CEWNIK DO IVUS - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala | tak
2. | Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa mechaniczna (IVUS) o rozdzielczości 45 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 135 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 6F (śr. wewnętrzna 0,64 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala. | tak
3. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2022 rok | tak
4. | Typ | podać
5. | Producent, nr katalogowy | podać
PROWADNIK DO FFR PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Długość użytkowa cewnika min. 185 cm | tak
2. | Końcówka "J" i prosta | tak
3. | czujnik w odległości 3 cm od części dystalnej | tak
4. | Pokrycie hydrofilne w części dystalnej i PTFE w części proksymalnej | tak
5. | Średnica 0.014” | tak
6. | Kompatybilny z aparatem Volcano ComboMap i z oferowanym urządzeniem. | tak
7. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2023 rok | tak
8. | Typ | podać
9. | Producent, nr katalogowy | podać

## Część nr 18
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 18
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | 3
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X
*Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kompatybilne z pompą AutoCat2wave
PARAMETRY WYMAGANE
Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ | UWAGI
1. | Długości balonu od 34cm do 35cm i 40 cm oraz średnica zestawu 7F i 8 F | tak
2. | Rok produkcji - wymagana data produkcji: nie starsza niż 2023 rok | tak

## Część nr 19
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 19
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Y- konektor | szt. | 10
2. | Stenty do PTCA pokryte lekiem | szt. | 35
3. | Cewnik do trombektomii aspiracyjnej | szt. | 30
4. | Opaska uciskowa | szt. | 1800
5. | Pętla do usuwania ciał obcych o średnicach: 2mm, 4mm . Rozmiar do wyboru zamawiającego | szt. | 4
OGÓŁEM: | [5 empty] | X |  | X | X
Y- KONEKTOR - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ | UWAGI
1. | Ergonomiczny kształt umożliwiający obsługę jedną ręką z ruchomą trójstopniową zastawką.Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych, z automatycznym domknięciem z pozycji półotwartej przy iniekcji kontrastu. | tak |  | podać dane techniczne
2. | Linia ciśnienia - 20cm z kranikiem trójdrożnym | tak |  | podać dane techniczne
3. | Wykonany z przeźroczystego materiału | tak
4. | Kompatybilny z automatycznymi wstrzykiwaczami kontrastu z ustawieniami objętości przypływu do 15ml/s i ciśnienia 600psi. | tak
5. | Kompatybilny z prowadnikami o średnicach z zakresu 0,014" - 0,038" | tak
6. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2023 rok | tak
STENT DO PTCA POKRYTY LEKIEM - PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ | UWAGI
1. | Stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Pokryty biodegradowalym polimerem | tak
2. | Stent uwalniający lek Sirolimus | tak
3. | Długości od 8-48mm | tak
4. | Średnice od 2,0 do 4,5mm | tak
5. | Grubość przęseł stentu max. 65µm | tak
6. | Skrócenie stentu 0,29%, zmniejszenie średnicy stentu 3% | tak
7. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2023 rok | tak
CEWNIK DO TROMBEKTOMII ASPIRACYJNEJ
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ | UWAGI
1. | Cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic wieńcowych w rozmierze 6F | tak
2. | Cewnik wyposażony we wkładkę usztywniającą | tak
3. | Długość cewnika 140cm, na dystalnych 30cm pokrycie hydrofilne | tak |  | podać dane techniczne
4. | Profil natarcia cewnika: 0,56mm, profilszafru cewnika: 1,3mm, średnica portu aspiracyjnego 0,94mm | tak |  | podać dane techniczne
5. | Powierzchnia portu ekstrakcji cewnika ~ 2,7mm2 | tak |  | podać
6. | Cewnik kompatybilny ze standardowymi cewnikami prowadzącymi 6F i prowadnikami angioplastycznymi 0,014" typu "rapid exchange" | tak |  | podać
7. | W zestawie strzykawka 30ml, koszyk z filtrem oraz linia przedłużająca z kranikiem | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2023 rok | tak
OPASKA UCISKOWA
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ | UWAGI
1. | Opaska jednorazowa z selektywnym, punktowym, kontrolowanym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej, który zapewnia powrót krwi bez narażenia struktury nerwu | tak
2. | Balonik uciskowy o wymiarach 4cmx4cm | tak
3. | Transparetny materiał z wyraźnym markerem, pozwalającym na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy. | tak
4. | Regulacja siły ucisku za pomocą strzykawki z blokadą. W zestawie kompatybilna strzykawka 20ml do wypełnienia powietrzem komory uciskowejKomora uciskowa wypełniona powietrzem - objetość nominalna 13ml, max 18ml. | tak
5. | produkt wykonany z przeźroczystego materiału | tak
6. | Mocowanie przy użyciu rzepów | tak
7. | Rozmiary opaski: S,M,L do wybory zamawiającego | tak
8. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2023 rok | tak
PĘTLA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ | UWAGI
1. | Pętla do usuwania ciał obcych o średnicach: 2mm, 4mm . Rozmiar do wyboru zamawiającego | tak
2. | Atraumatyczna nitinolowa pętla zagięta pod kątem 90stopni z pozłacanym wolframem | tak
3. | Prowadnik o bardzo dobrej manewrowości | tak
4. | Luer konektor | tak
5. | Torquer XXL z nitinolowym drucikiem w celu lepszej manipulacji | tak
6. | Platynowy znacznik ułatwiający pozycjonowanie introducera | tak
7. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2023 rok | tak

## Część nr 20
Pieczęć Firmy | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 20
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy
1. | Zestaw do litotrypsji w naczyniach wieńcowych | szt. | 20
2. | Dzierżawa generatora | miesiąc | 12
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X
Zestaw do litotrypsji w naczyniach wieńcowych- PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PODAĆ
1. | Balon do litotrypsji w rozmiarach 2.5mm, 3.0mm, 3.5 mm, 4.0mm | tak
2. | Długość balonu 12mm dla każdej średnicy | tak
3. | Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014" | tak
4. | Zestaw kompatybilny z introducerem 6F | tak
5. | Długość robocza 138cm | tak
6. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2023 rok | tak
7. | Typ | podać
8. | Producent, nr katalogowy | podać
9. | Generator w pełni kompatybilny z cewnikami o powyższych parametrach | tak
10. | Rok produkcji - wymagana data produkcji nie starszy niż 2021 rok | tak
11. | Typ | podać
12. | Producent, nr katalogowy | podać
*Dla poz. 1 zostanie zawarta umowa depozytu w ilości 3 szt

## Część nr 21
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 21
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | STENT SAMOROZPRĘŻALNY DO REMODELINGU NACZYŃ MÓZGOWYCH - nitinolowy, pleciony. Stent wewnątrzczaszkowy samorozprężalny dopasowujący się do naczyń o średnicy 1.5 -4.2mm. Średnice stentu: 2.5mm,3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Długości stentu: od 10 do 25mm. 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne, 1 marker środkowy stanowiacy dodatkowy punkt referencyjny w stosunku do szyi tętniaka. wszystkie rozmiary stentów kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym 0,017". Możliwość repozycji stentu po uwolnieniu do 95%. Stent wykończony w technoligii zmiejszającej tarcie podczas implantacji i rozprężania oraz zapewniającej odporność na korozję i mniejszą trombogeniczność. Dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząsteczkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy. | szt. | 20 | [6 empty] | 5
2. | Mikrocewniki do dostarczania stentów mózgowych oraz spiral-embolizacyjnych - mikrocewnik o wielopolimerowejz konstrukcji składający się z pięciu stref: strefy bardzo elastycznej (0-10mm), delikatnej strefy dystalnej (10-50), średnio delikatnej strefy środkowej (50-200), strefy wspierajacej (200-300), bardzo stabilnej strefy końcowej (30-prox.). Średnice wewnętrzne 0,017"; 0,021"; 0,027".Średnice zewnętrzne 1.9/2.1F, 1.9/2,3F, 2.2/2.6F.2.4/2.5F,3.0/3.1F. Długości użytkowe mikrocewnika 155cm, 160cm, 167cm. Podwójna powłoka hydrofilna umożliwiająca lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość. Końcówka, której można nadać kształt umożliwiający bardzo dobrą nawigację dystalną. Mikrocewnik 0,017" 0,021" posiada na końcu dwa markery w odległości 3cm od siebie. Mikrocewnik 0,027" ma jeden marker. | szt. | 20 | [6 empty] | 5
3. | Stent do embolizacji typu Flow Diverter -Średnice 2.5mm -8.0.mm, dopasowujące się do naczyń o średnicy 1.5-8.0mm. Długości stentów w zakresie 10mm-50mm. Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0.017", 0.021" oraz 0.027" w zależności od rozmiaru.tent wykończony w technoligii zmiejszającej tarcie podczas implantacji i rozprężania oraz zapewniającej odporność na korozję i mniejszą trombogeniczność. Dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząsteczkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy. Znaczniki widoczne we fruoroskopii. markery platynowo-irydowe : trzy proksymalne i trzy dystalne. Możliwość wyboru stenta z końcówką i bez końcówki. Stent repozycjonowany do 90% uwolnienia. Dokładne pozycjonowanie w wyniku zastosowania prowadnika s.e.c.u.r.e. | szt. | 10 | [6 empty] | 2
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
Uwaga! Dla tej części zostanie zawarta umowa depozytu w ilościach: poz. 1- 2 szt. do wyboru zamawiającego; poz .2 - 5 szt. do wyboru zamawiającego; poz .3 - 2 szt. do wyboru zamawiającego

## Część nr 22
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 22
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Introducery do tętnic | 1000 | [6 empty] | 200
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
L.p. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE (PODAĆ, OPISAĆ)
Parametry Graniczne
1. | Kaniula odporna na załamania i zgięcia | TAK
2. | Atraumatyczna końcówka | TAK
3. | Zastawka hemostatyczna | TAK
4. | Prowadnik w komplecie | TAK
5. | Data produkcji nie wcześniejsza niż rok 2021 | TAK
6. | Średnica: 5F, 6F,7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F | TAK
7. | Długość minimum 11 cm. | TAK
8. | Rozszerzacz w komplecie | TAK
9. | Boczna kaniula z kranikiem zabezpieczjącym (trójnik) | TAK