## Zadanie_nr_4
				Załącznik nr 5 do SWZ - po zmianach z dnia 23.11.2021
				Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.61.4.2021

TAZ.2416.39.2021 / Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 4 / 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, zwanej dalej wyrobem. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie narzędzia objęte zamówieniem będą spełniały wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe: / 2.1. Narzędzia wykonane z stali odpornej na korozję zgodnie z normą EN ISO7153-1:2016 lub równoważną. / 2.2. Narzędzia oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE,data matrix i numer LOT / 2.3. Pasywacja narzędzi z walidacją procesu / 2.4. Hartowanie narzędzi w atmosferze ochronnej z walidacją procesu / 2.5.Wymagana twardość podstawowych narzędzi: kleszczyki, haki i imadła 42-50HRC; nożyczki 52-58HRC, trzonki do skalpeli 50-58HRC; instrumenty elastyczne 5-20HRC / 3. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2.1,2.2, 2.3, 2.4, 2.5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. / 4. Oferowany okres gwarancji jakości wyrobów objętych przedmiotem zamówienia wynosi ………………………………...….../ wypełnia wykonawca/ / 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej / 6. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową oferowanych narzędzi w przedziale +/-2mm / 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. / 8. Wykonawca dostarczy wraz z dostawą wyrobów szczegółową instrukcję w języku polskim opisującą zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. / 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ……………………………………………………...................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją : / 10. Zamawiający wymaga umieszczenia obowiązkowo nazwy producenta wyrobu (kolumna nr 9).

Tabela nr 1
Zestaw narzędzi do cięcia cesarskiego
l.p	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 5=3x4	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa brutto 7=8/3	Wartość brutto 8=5+6	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uchwyt do skalpeli standard, nr 4, dł. 13,5 cm	10
2	Hak typu Fritsch, fig. 4, 45x75 mm, dł. 24-25,5 cm	10
3	Hak typu Roux dł. 15cm część rob. 29x26mm/36x36mm lub o wym. 26x23 mm i 38x29 mm.	5
4	Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier, ostra, sztywna, fig 15, szer. 35 mm, dł. 31,0 cm	5
5	Pinceta anatomiczna standard , prosta, dł. 20 cm	5
6	Pinceta chirurgiczna 3x4 ząbki, dł. 20 cm	10
7	Pinceta chirurgiczna standard 1x2 ząbki, dł. 20 cm	5
8	Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Harrington, odgięte, dł. 23 cm	5
9	Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Harrington lub MAYO, odgięte, dł. 28 cm	5
10	Nożyczki preparacyjne typu Litwak lub SATINSKY , lekko podwójnie odgięte, / dł. 24 cm-28 cm	5
11	Kleszcze typu Forester proste, gładkie, dł. 25 cm	25
12	Kleszcze typu Sarot proste, dł. 24cm	20
13	Kleszcze naczyniowe typu Ochsner -Kocher prosty dł. 13cm	10
14	Imadło typu Mayo-Hegar, z twardą wkładką, dł. 20 cm	10
15	Imadło typu Mayo-Hegar, z twardą wkładką, dł. 23-24cm	5
16	Kleszczyk naczyniowy typu Rochester-Pean dł. 16 cm zagięty	25
17	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean, odgięte, dł. 18 cm	25
18	Kleszczyki typu Backhaus dł. 13 cm	25
19	Kleszczyki typu Mikulicz, odgięte, dł. 20cm	25
20	Kubek stalowy z podziałką o poj. 0,25l	5
21	Taśma do znakowania narzędzi, odporna na proces sterylizacji, szerokość 6,4 mm, długość 7,62 m - czerwona	1
			RAZEM:

Tabela nr 2
Zestaw narzędzi do cięcia cesarskiego dla otyłych pacjentów
l.p	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 5=3x4	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa brutto 7=8/3	Wartość brutto 8=5+6	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uchwyt do skalpeli standard, nr 4, dł. 13,5 cm	4
2	Hak typu Fritsch, fig. 4, 45x75 mm, dł. 24-25,5 cm	4
3	Hak typu Roux dł. 17cm część rob. 33x29mm/38x43mm	2
4	Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier, ostra, sztywna, fig 16, szer. 40 mm, dł. 31,0 -34,0 cm	2
5	Pinceta anatomiczna standard , prosta, dł. 20 cm	2
6	Pinceta chirurgiczna 3x4 ząbki, dł. 20 cm	4
7	Pinceta chirurgiczna standard 1x2 ząbki, dł. 20 cm	2
8	Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Harrington, odgięte, dł. 23 cm	2
9	Nożyczki preparacyjne typu Mayo-Harrington lub Mayo, odgięte, dł. 28 cm	2
10	Nożyczki preparacyjne typu Litwak lub Satinsky , lekko podwójnie odgięte, dł. 24-28 cm	2
11	Kleszcze typu Forester, okienkowe, proste, gładkie, dł. 25 cm	12
12	Kleszcze typu Sarot proste, dł. 24cm	8
13	Kleszcze naczyniowy typu Rochester-Pean dł. 20 cm zagięty	8
14	Kleszczyk naczyniowy typu Rochester-Pean dł. 16 cm zagięty	4
15	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean dł. 16 cm, proste	8
16	Kleszczyki naczyniowe typu Ochsner-Kocher, proste, dł. 16 cm	4
17	Kleszczyki typu Backhaus dł. 13 cm	10
18	Kleszczyki typu Mikulicz, odgięte, dł. 20cm	10
19	Imadło typu Mayo-Hegar, z twardą wkładką, dł. 26 cm	4
20	Imadło typu Mayo-Hegar, z twardą wkładką, dł. 23-24 cm	7
21	Kubek stalowy z podziałką o poj.0,25l	2
22	Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier lub Bumm (Recamier), ostra, sztywna lub elastyczna, fig 14, szer. 30 mm, dł. 31,0-34,0 cm	1
23	Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier, ostra, sztywna, fig 15, szer. 35 mm, dł. 31,0-34,0 cm	1
24	Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier, ostra, sztywna, fig 16, szer. 40 mm, dł. 31,0-34,0 cm	1
25	Imadło typu Mayo-Hegar, z twardą wkładką, dł. 20 cm	10
26	Wziernik ginekologiczny typu Kristeller, Fig 2, model krótki, 80x30 mm, 85x26 mm	4
27	Wziernik ginekologiczny typu Kristeller, Fig 1, model krótki, 70x27 mm, 75x23 mm	2
28	Wziernik ginekologiczny typu Kristeller, model krótki, 90x36 mm i 100x32 mm	1
29	Taśma do znakowania narzędzi, odporna na proces sterylizacji, szerokość 6,4 mm, długość 7,62 m - czerwona	1
30	Nożyczki do materiałów opatrunkowych typu Cast Cutter, LISTER lub LISTER, SuperCut, ucha złocone, ostrza utwardzone,uchwyt anatomiczny złocony,jedno ostrze ząbkowane typu Supercut, w uchwycie jedno ucho odgiete i krótsze, dł 18-20cm	1
			RAZEM:

Tabela nr 3 – Obliczenie ceny oferty
Lp.	Zestawienie		Wartość netto		Stawka VAT %	Wartość brutto
1	1		2		3	4
1	Wartość z tabeli nr 1 – poz. Razem
2	Wartość z tabeli nr 2 – poz. Razem
	RAZEM CENA OFERTY: