## Zadanie nr 1
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - szczotki do czyszczenia narzędzi
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czyścik do usuwania zanieczyszczeń i rdzy, z włosia nylonowego | a) powierzchnia gładka, 15cmx10cm | 6: 40; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) powierzchnia szorstka, 15cmx10cm | 6: 40; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Zawieszki identyfikacyjne do tac narzędziowych z klipsem, odporne na warunki sterylizacji parowej 134°C. Wymiary 55mmx 30mm | a) kolor biały | 6: 100; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) kolor niebieski | 6: 100; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) kolor czerwony | 6: 100; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | d) kolor zielony | 6: 100; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Szczotki do czyszczenia kanałów rozwiertaków kostnych, końcówka zabezpieczona plastikową nakładką. Długość szczotki 100mm, długość całkowita 800mm | a) średnica 3mm | 6: 60; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) średnica 5mm | 6: 60; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) średnica 7mm | 6: 60; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Jednorazowe dwustronne szczotki do czyszczenia panewek kostnych. Końcówka okrągła – średn. 40mm, dług. szczotki 45mm; końcówka stożkowa – średn. 8mm, dług. szczotki 25mm. Całkowita dług. 190mm |  | 6: 60; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
5 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo mocnym włosiem, do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, wielokrotnego użytku. Sterylizacja w parze wodnej 134°C. Końcówka lewa - długość szczotki 30mm, dług. włosia 10mm; końcówka prawa – dług. szczotki 40mm, dług. włosia 10mm |  | 6: 30; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
6 | Dwustronna szczotka z syntetycznym włosiem, wielokrotnego użytku. Sterylizacja w parze wodnej 134°C. Końcówka lewa - długość szczotki 30mm, dług. włosia 10mm; końcówka prawa – dług. szczotki 40mm, dług. włosia 10mm |  | 6: 50; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
7 | Komplet 7 szczotek do czyszczenia narzędzi o średnicy: 2,5mm, 7mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15 mm |  | 6: 30; 7: komplet; 9: 0; 11: 0; 12: 0
8 | Komplet 5 szczotek do czyszczenia rektoskopów, wielokrotnego użytku. Dezynfekcja w myjni dezynfektorze. Średnica 20 mm, dług. szczotki 150 mm, dług. całkowita 450 mm |  | 6: 42; 7: komplet; 9: 0; 11: 0; 12: 0
9 | Komplet szczotek jednorazowego użycia do czyszczenia endoskopów: szczotka do czyszczenia endoskopów i szczotka do czyszczenia zaworów |  | 6: 85; 7: komplet; 9: 0; 11: 0; 12: 0
10 | Jednorazowa jednostronna szczotka do czyszczenia narzędzi | a) dług. 2300mm, średnica szczotki 2,5mm, dług. szczotki 14mm, kanał biopsji 1,4-2,0mm | 6: 600; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) dług. 2000mm, średnica szczotki 5mm, dług. szczotki 14mm, kanał biopsji 1,8-2,4mm | 6: 2030; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
11 | Jednorazowa dwustronna szczotka do czyszczenia narzędzi | a) dług. 1000mm, średnica szczotki 2,0mm, dług. szczotki 12mm, kanał biopsji 1,2-1,5mm | 6: 600; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) dług. 3600mm, średnica szczotki 6,0mm, dług. szczotki 20mm, kanał biopsji 2,8-4,5mm | 6: 2030; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) dług. 2300mm, średnica szczotki 5,0mm, dług. szczotki 20mm, kanał biopsji 2,8-4,2mm | 6: 2150; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0

## Zadanie nr 2
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - wskaźniki biologiczne i chemiczne do kontroli procesów sterylizacji parowej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto (kol. 6 x kol. 8) | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Test symulacyjny Bowie-Dick do rutynowej kontroli procesu sterylizacji parowej z wsadami narzędzi o złożonym przekroju rurowym, narzędzia lite, pakiety porowate. Testy w formie pasków samoprzylepnych pokrytych w całości polimerem i substancją wskaźnikową |  |  |  | 2000 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne, nawinięte na plastikową gilzę, ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, zmieniającym zabarwienie z niebieskiego na czarny LUB z różowego na niebieski |  |  |  | 900 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna, kompatybilna z etykietami przylepnymi z poz. 2 |  |  |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wałki z tuszem do metkownicy alfanumerycznej trzyrzędowej |  |  |  | 50 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Koperty systemu dokumentacji Centralnej Sterylizatorni. Jedna koperta do archiwizacji jednego dnia pracy dwóch sterylizatorów, z gotowymi miejscami na wklejenie testów kontroli wsadu, etykiet referencyjnych oraz testów Bowie-Dicka |  |  |  | 1200 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu z wskaźnikiem chemicznym, do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej. Wskaźniki do samodzielnej inkubacji, o czasie maks. 24h, w temperaturze 55-60°C. Wskaźnik chemiczny klasy 5 wg EN ISO 11140-1, umożliwiający zwolnienie sterylnego wsadu bezpośrednio po procesie sterylizacji. Wskaźniki kompatybilne z przyrządem PCD z poz. 7 |  |  |  | 7000 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli i walidacji procesu sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC, o czasie inkubacji 24 godz., zawierający spory B. stearothermophilus. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru |  |  |  | 200 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mata silikonowa, odporna na działanie 134°C. Wielokrotnego użytku, mycie i dezynfekcja maszynowa:
| a) z jeżykiem 500-520mm x 200-220mm |  |  |  | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
| b) z jeżykiem 250-280mm x 200-220mm |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
| c) z jeżykiem 240-260mm x 80-90mm |  |  |  | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x | 0 | 0
Pozycja 8: Zamawiający nie dopuszcza mat silikonowych: a) o rozmiarach: 520mmx230mm (poz. a), 275mmx125mm (poz. c), b) z możliwością docięcia do wymaganego rozmiaru.

## Zadanie nr 3
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - akcesoria do zabezpieczania pakietów, ochrona narzędzi ostrych
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Test kontroli pracy zgrzewarek rotacyjnych w postaci arkusza z pustym czarnym polem testowym, wymagający dodatkowego rękawa |  | 6: 750; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Taśma do zamykania pakietów, szerokość 20-25mm | a) bez wskaźnika | 6: 500; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) wskaźnik para wodna | 6: 500; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Pisaki odporne na warunki sterylizacji |  | 6: 100; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Jednorazowe filtry, wskaźnik para wodna | a) okrągłe do kontenerów Zamawiającego Aesculap, średnica 190mm, średnica otworu 6mm | 6: 20000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) do mini kontenerów Zamawiającego Aesculap, wymiary 118x235 mm | 6: 6000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
5 | Etykieta do kontenerów Zamawiającego Aesculap, wymiar 35x80mm |  | 6: 8000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
6 | Podajnik na 1 taśmę z zabezpieczeniem ostrza, o maks. szerokości 25mm |  | 6: 10; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
7 | Jednorazowe przeźroczyste plastikowe osłonki, sterylizacja parowa | a) szerokość narzędzi 40-50mm | 6: 1500; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) szerokość narzędzi 20-25mm | 6: 1500; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) szerokość narzędzi 5-10mm | 6: 1500; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
8 | Osłonka okrągła z otworami przeźroczysta do igieł VERESA, sterylizacja parowa, średnica 2,0x długość 19mm |  | 6: 800; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
9 | Koszyk z drobnej siatki, stal nierdzewna / kwasoodporna do ochrony drobnych instrumentów z pokrywką 235x120x60mm LUB 230x150x50mm |  | 6: 2; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0
Zamawiający nie dopuszcza: pozycja 4b: rozmiaru 115x230 / 120x230, pozycja 6: podajnika na dwie taśmy, pozycje 7 a, b: osłonek na szerokość narzędzi 15-30mm, pozycja 7 c: osłonek papierowych, pozycja 8: osłonek o rozmiarze 19x19mm, pozycja 9: koszyka o rozmiarze 268x127,47mm.

## Zadanie nr 4
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - testy i wskaźniki do kontroli
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Test skuteczności mycia mechanicznego w myjniach dezynfektorniach i myjniach ultradźwiękowych w formie plastikowego paska o substancji testowej zgodnej z normą PN-EN 15883-5 |  | 6: 11500; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Stalowy siatkowy uchwyt do testów skuteczności mycia mechanicznego |  | 6: 1; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Test kontroli dezynfekcji termicznej. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powodująca jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna interpretacja wyniku. Test spełniający wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C), oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym | a) test kontroli dezynfekcji termicznej 90°C / 5min., do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C / 5 min. | 6: 11500; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) test kontroli dezynfekcji termicznej 93°C /10min., do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C / 10 min. | 6: 200; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji |  | 6: 900; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
5 | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. W zestawie komplet jałowych wymazówek (25 szt.), fiolki do wykrywania pozostałości białkowych (25 szt.) i fiolki proteinowe (5 szt.). Zestaw pozwala przeprowadzić kontrole negatywną oraz pozytywną dla potwierdzenia wyniku. W przypadku obecności białek (aminokwasy, peptydy) roztwór zmienia kolor w czasie do 10 sekund. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. W zestawie naklejki oraz karty dokumentacyjne |  | 6: 26; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
6 | Zintegrowane wskaźniki typu 5 do kontroli procesu w parze wodnej |  | 6: 4000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
7 | Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych. Wskaźnik w technologii klasy 6. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z: korpusu, rurki o dług. min. 1,5 m i średn. 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Opak. 400 szt. + przyrząd PCD | a) o parametrach ustalonych 134°C/7 min. i 121°C/20 min. | 6: 1; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) o parametrach ustalonych 134°C/5,3min. i 121°C/15 min. | 6: 20; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0
Zamawiający nie dopuszcza: Pozycja 5: odczytu po 30 / 60 sekundach; produktu typu „all in one” (składający się z jednego elementu jako całości). Zamawiający dopuszcza: Pozycja 3: test kontroli dezynfekcji termicznej samoklejący, Pozycja 7a: opakowania po 100 szt. – w takim przypadku wykonawca winien czytelnie wpisać/zaznaczyć w kolumnie 2 (Opis wyrobu) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oferowaną ilość sztuk w opakowaniu. Zamawiający wymaga: Pozycje 1, 3 i 7: by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi.

## Zadanie nr 5
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - papier krepowany i włóknina do sterylizacji parowej i formaldehydowej
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Papier krepowany niebieski II generacji | a) 75x75 (125 szt. w opak.) | 6: 3750; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) 100x100 (100 szt. w opak.) | 6: 6500; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) 120x120 (70 szt. w opak.) | 6: 1050; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Papier krepowany zielony | a) 75x75 (175 szt. w opak.) | 6: 8750; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) 100x100 (125 szt. w opak.) | 6: 8750; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) 120x120 (70 szt. w opak.) | 6: 1050; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Włóknina do ciężkich zestawów z warstwą absorpcyjną | a) fioletowa, rozm. 100x100 (200 szt. w opak.) | 6: 2000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) fioletowa, rozm. 120x120 (120 szt. w opak.) | 6: 1200; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Włóknina do zestawów o średniej ciężkości | a) niebieska, rozm. 120x120 | 6: 960; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) niebieska, rozm. 100x100 | 6: 1000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) zielona, rozm. 120x120 | 6: 960; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | d) zielona, rozm. 100x100 | 6: 1000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0
Wymagania minimalne: 1) Pozycja 1: a) Celuloza syntetyczna wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione lateksem, b) Zawartość: chlorków maks. 0,02%, siarczanów maks. 0,02%, c) Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m, d) Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, e) Gramatura min. 60 g/m2 (wg PN EN 868-2), f) Sterylizacja w parze wodnej i formaldehydzie. 2) Pozycja 2: a) Papier krepowany – włókno celulozowe, b) Zawartość: chlorków maks. 0,02%, siarczanów maks. 0,02%, c) Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mnie niż 1,6 kN/m, d) Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, e) Gramatura min. 60 g/m² (wg PN EN 868-2), f) Sterylizacja w parze wodnej i formaldehydzie.
3) Pozycja 3: a) Dwie różne warstwy: 1 - wykonana z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, 2 - warstwa absorpcyjna, b) Gramatura min. 80 g / m², c) Sterylizacja parowa do 137°C, d) Absorpcja powierzchniowa 85 g / m². 4) Pozycja 4: a) Trwała syntetyczna włóknina typu SMMS 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, b) Gramatura min. 55 g/m², c) Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m / niebieska, d) Sterylizacja parowa, nadtlenkiem wodoru.

## Zadanie nr 6
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - rękawy sterylizacyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawy papierowo foliowe: - wskaźnik para wodna, - gramatura min. 70 g/ m², - zgrzewalne w temperaturze 165-200°C (nie dopuszcza się temperatury 180-220°C), - zgodność z PN EN 868 (naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną), - elastyczne (wydłużenie min. 70%), - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN | a) 50x200mm | 6: 20; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) 75x200mm | 6: 20; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) 100x200mm | 6: 120; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | d) 120-125x200mm | 6: 100; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | e) 150x200mm | 6: 130; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | f) 200x200mm | 6: 150; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | g) 250x200mm | 6: 55; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | h) 300x200mm | 6: 25; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | i) 350x200mm | 6: 15; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | j) 400x200mm | 6: 15; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0
Wymagania minimalne: a) Folia / laminat minimum 8-warstwowa (nie licząc warstwy kleju), nie dopuszcza się folii 7-warstwowej łącznie z warstwą klejącą, przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, b) Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, c) Wskaźnik procesu sterylizacji parowej, formaldehydowej, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji min. 100 mm² [PN EN 868 – 5] d) Jednoznaczna, łatwa do interpretacji, zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, formaldehydowej, e) Jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, f) Zgrzew fabrycznie wielokrotny, g) Rękaw nawinięty folią na zewnątrz (ze względów techniczno-higienicznych), h) Wszystkie pozycje jednego producenta (ze względu na wymagania procedury zgrzewania), i) Na rękawach umieszczony piktogram (znak graficzny lub inne oznaczenie) np. przekreślona liczba 2 informujący o tym, iż opakowanie jest jednorazowego użytku.

## zadanie nr 7
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7 – akcesoria do kontenerów Zamawiającego PrimeLine i Basis firmy AESCULAP
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zewnętrzna osłona filtra PrimeLine |  | 6: 35; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Filtr do kontenera PrimeLine min. 5000 cykli sterylizacyjnych |  | 6: 130; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Olej w aerozolu do oliwienia systemów napędowych (wiertarki Aesculap), poj. 300ml |  | 6: 12; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Olej do oliwienia zaworów w narzędziach o skomplikowanej budowie Zamawiającego Aesculap (np. laparoskopowe), poj. 50ml |  | 6: 20; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
5 | Kosz stalowy bez nóżek | a) 1/2, wym. 243mm x 253mm x 64mm | 6: 5; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) 3/4, wym. 406mm x 253mm x 44mm | 6: 5; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) 1/1, wym. 540mm x 253mm x 64mm | 6: 5; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
6 | Plomby zabezpieczenia kontenerów, jednokrotnego użytku, sterylizacja parowa |  | 6: 55000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
7 | Uchwyt do kontenerów mini, wielokrotnego użytku, wym. 245mm x 100mm x 6mm |  | 6: 10; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
8 | Uniwersalny uchwyt do filtrów wielokrotnego użytku i filtrów papierowych |  | 6: 10; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
9 | Pokrywa kontenera ze stopu aluminium dostosowana do wanny o wymiarze 592x274mm, do kontenera typu Basis, dostosowana do filtrów jednorazowych i filtrów wielokrotnego użytku min.1000 cykli sterylizacyjnych | a) kolor zielony | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) kolor niebieski | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) kolor czerwony | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
10 | Pokrywa kontenera ze stopu aluminium dostosowana do wanny o wymiarze 470x274mm, do kontenera typu Basis, dostosowana do filtrów jednorazowych i filtrów wielokrotnego użytku min.1000 cykli sterylizacyjnych | a) kolor zielony | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) kolor niebieski | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) kolor czerwony | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | d) kolor srebrny | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
11 | Pokrywa kontenera ze stopu aluminium dostosowana do wanny o wymiarze 300x274mm, do kontenera typu Basis, dostosowana do filtrów jednorazowych i filtrów wielokrotnego użytku min.1000 cykli sterylizacyjnych | a) kolor zielony | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) kolor niebieski | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) kolor czerwony | 6: 6; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
12 | Plastikowe plomby do zamykania kontenerów zamawiającego Aesculap z możliwością przyklejania etykiet identyfikacyjnych podwójnie przylepnych, bez wskaźnika sterylizacji |  | 6: 55000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0

## Zadanie nr 8
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8 - materiały dedykowane do sterylizacji nadtlenkiem wodoru
L.p. | Przedmiot zamówienia |  | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6 x kol. 8) | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto (kol. 9 + kol. 11)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemnik ze środkiem sterylizującym zawierający 59 % roztwór nadtlenku wodoru, poj.110-115 ml, umożliwiający przeprowadzenie 15 do 30 cykli w posiadanym sterylizatorze V-PRO MAX 2. Na pojemniku data ważności oraz numer serii oznaczony dodatkowo kodem DataMatrix. Opak. 3 szt. |  | 6: 35; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
2 | Wskaźniki biologiczne do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, zatwierdzone przez producenta posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora V-PRO maX 2. Każda fiolka posiadająca spory Geobacillus stearothermophilus. Ostateczny odczyt na bazie fluorescencji w czasie maks. 20 minut. Na nakrętce fiolki dwuwarstwowa samoprzylepna etykieta z numerem testu, miejscem na datę ważności oraz testem chemicznym typu 1. Aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki ampułki bez użycia zgniatacza. Fiolka wykonana z tworzywa sztucznego, nie zawierająca szkła, odporna na stłuczenia. Fiolka pasująca do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora. Fiolka wys. 45,7 mm, średn. 16,3mm. Opak. 25 wskaźników |  | 6: 70; 7: opak.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
3 | Wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, , do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 3 x 7 cm (±10%) |  | 6: 4000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
4 | Rękaw Tyvek - folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru, gramatura min. 64,4g/m², odporność na rozdarcie min. 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie min. 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości maks. 62 µm, zgrzewalna w temp. 120-150°C, gramatura min. 65 g/ m². Wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, oznaczony kierunek otwarcia, rękaw nawinięty folią na zewnątrz (ze względów techniczno-higienicznych). Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku na opakowaniu zbiorczym i / lub na rękawie | a) rozm. 7,5 cm x 70 m | 6: 10; 7: rolka; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | b) rozm. 10 cm x 70 m | 6: 10; 7: rolka; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | c) rozm. 15 cm x 70 m | 6: 20; 7: rolka; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | d) rozm. 20 cm x 70 m | 6: 15; 7: rolka; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | e) rozm. 25 cm x 70 m | 6: 15; 7: rolka; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | f) rozm. 30 cm x 70 m | 6: 5; 7: rolka; 9: 0; 11: 0; 12: 0
|  | g) rozm. 40 cm x 70 m | 6: 5; 7: rolka; 9: 0; 11: 0; 12: 0
5 | Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna, kompatybilna z podwójnie przylepnymi etykietami o rozmiarze 28 x 29 mm (± 1 mm), w każdym rzędzie miejsce na wpisanie 11 cyfr i / lub liter. 1,15 kN/m, wydłużenie min. 55% w obu kierunkach, przepuszczalność powietrza na poziomie 210l / min. / 100 cm², Produkt zgodny z normą EN868-2 oraz wszystkimi odpowiadającymi aspektami normy ISO 11607-1. Produkt oznakowany znakiem CE |  | 6: 2; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
6 | Rolka tuszują do metkownicy trzyrzędowej do etykiet podwójnie przylepnych |  | 6: 40; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
7 | Etykiety podwójnie (dwukrotnie) przylepne do oznaczania i etykietowania pakietów przeznaczonych do procesów sterylizacji plazmowej z nadrukowanym wskaźnikiem procesu sterylizacji. Posiadające wskaźnik procesu typu 1 do sterylizacji plazmowej. Kompatybilne z każdą trzyrzędową metkownicą o rozmiarze metek 28 mm x 29 mm (np. firmy BLITZ, Printex). Umożliwiają wykorzystanie sześciu pól do zapisania: daty procesu sterylizacji, daty przydatności pakietu, numeru sterylizatora, numeru cyklu sterylizacji, kodu operatora, kodu procesu. Wyrób medyczny kl. I. Jedna rolka - 500 etykiet |  | 6: 40; 7: rolka; 9: 0; 11: 0; 12: 0
8 | Taśma neutralna, bez wskaźnika procesu sterylizacji, bez celulozy, możliwość stosowania w sterylizacji nadtlenkiem wodoru |  | 6: 90; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
9 | Test kontroli zgrzewu do Tyvek |  | 6: 1000; 7: szt.; 9: 0; 11: 0; 12: 0
Razem |  |  | 9: 0; 10: x; 11: 0; 12: 0