Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa dwóch stanowisk do znieczulenia”

| Pełna nazwa każdego z urządzeń | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj produkcji | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Wykonawca | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego dorosłych, dzieci i noworodków |  |
| 2. | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |
| 3. | Wbudowany blat do pisania |  |
| 4. | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej typu LED |  |
| 5. | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria |  |
| 6. | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie |  |
| 7. | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  |
| 8. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  |
| 9. | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie. |  |
| 10. | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania |  |
| 11. | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  |
| 12. | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie |  |
| 13. | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Dwa gniazda aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |
| 14. | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min |  |
| 15. | Dodatkowy, wbudowany niezależny sumaryczny przepływomierz świeżych gazów, zakres: min. 0-15 l/min |  |
| 16. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% |  |
| 17. | Mieszalnik świeżych gazów |  |
| 18. | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia |  |
| 19. | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min |  |
| 20. | Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min 170l/min |  |
| Układ oddechowy |  |  |
| 21. | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków |  |
| 22. | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu |  |
| 23. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego |  |
| 24. | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min. |  |
| 25. | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: min. 0-15 l/min |  |
| 26. | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  |
| 27. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. |  |
| 28. | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. |  |
| 29. | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie |  |
| 30. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg |  |
| 31. | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo |  |
| 32. | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  |
| 33. | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |
| Tryb wentylacji |  |  |
| 34. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni |  |
| 35. | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  |
| 36. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  |
| 37. | Wentylacja w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC |  |
| 38. | Tryb wentylacji CPAP+PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  |
| 39. | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG |  |
| 40. | Możliwość rozbudowy o tryb APRV |  |
| 41. | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów |  |
| 42. | Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych |  |
| Regulacje |  |  |
| 43. | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 50 cmH2O |  |
| 44. | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:10 |  |
| 45. | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 3 do 100 odd./min |  |
| 46. | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 80 cmH2O |  |
| 47. | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O |  |
| 48. | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 10 – 1500 ml w trybach objętościowych |  |
| 49. | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 5 – 1500 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC |  |
| 50. | Regulacja czasu wdechu od min 0.2 do 8.0 sek. |  |
| 51. | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s |  |
| 52. | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% |  |
| 53. | Reg. czułości wyzwalania przepływem w zakresie min. 0.2 - 15 l/min |  |
| 54. | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH2O |  |
| 55. | Reg. czułości wydechowej min. 5% - 70% |  |
| Alarmy |  |  |
| 56. | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  |
| 57. | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV |  |
| 58. | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  |
| 59. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
| 60. | Alarm Apnea |  |
| 61. | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  |
| 62. | Alarm niskiej i wysokiej wartości MAC |  |
| 63. | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |
| 64. | Funkcja autoustawiania alarmów |  |
| 65. | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 5000 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 66. | Pomiar objętości oddechowej TV |  |
| 67. | Pomiar objętości minutowej MV |  |
| 68. | Pomiar objętości minutowej MV przecieku |  |
| 69. | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
| 70. | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) |  |
| 71. | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) |  |
| 72. | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) |  |
| 73 | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) |  |
| 74. | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) |  |
| 75. | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  |
| 76. | Wyświetlanie do min. 5 krzywych jednocześnie na ekranie |  |
| 77. | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych |  |
| 78. | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów |  |
| 79. | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, niewbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1920x1080 |  |
| 80. | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją obrotu ekranu i kąta pochylenia. |  |
| 81. | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego |  |
| 82. | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 48 godz. |  |
| 83. | Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych |  |
| 84. | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB |  |
| 85. | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  |
| 86. | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora |  |
| 87. | Możliwość konfigurowania minimum 10-ciu niezależnych stron ekranu respiratora z zapisem w pamięci respiratora |  |
| 88. | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii |  |
| 89. | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej IBW pacjenta. |  |
| 90. | Dodatkowy monitor wbudowany w korpus aparatu prezentujący m.in. ciśnienie gazów zasilających, objętość oddechową |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |
| 91. | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  |
| 92. | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. |  |
| 93. | Monitorowane gazy anestetyczne: sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  |
| 94. | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  |
| 95. | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |
| 96. | Ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. |  |
| 97. | Automatyczny test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. |  |
| 98. | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu |  |
| 99. | Możliwość rozbudowy o funkcję sterowania pompami infuzyjnymi z poziomu ekrany aparatu do znieczulania |  |
| 100. | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 101. | Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów) |  |
| 102. | Instrukcja Obsługi w języku polskim |  |
| Monitor pacjenta |  |  |
| 103. | Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej. |  |
| 104. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). |  |
| 105. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. |  |
| 106. | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  |
| 107. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |
| 108. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  |
| 109. | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VDI lub VGA do podłączenia ekranu kopiującego. b) co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej, c) gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  |
| 110. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej dwa kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - stężenia gazów anestetycznych, - stopnia uśpienia BIS |  |
| Mierzone parametry |  |  |
| 111. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. |  |
| 112. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie |  |
| 113. | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. |  |
| 114. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |
| 115. | Funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii poprzez jednoczesną analizę sygnałów EKG i SpO2 |  |
| 116. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
| 117. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV |  |
| 118. | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |
| 119. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
| 120. | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. |  |
| 121. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: na palec |  |
| 122. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. |  |
| 123. | W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni, duży oraz bardzo duży dla dorosłych. |  |
| 124. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na wszystkich stanowiskach). Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi |  |
| 125. | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. |  |
| 126. | Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. |  |
| 127. | Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero |  |
| 128. | W komplecie z monitorem: przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia |  |
| 129. | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  |
| 130. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |
| 131. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty |  |
| 132. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin |  |
| 133. | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  |
| 134. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji oraz w funkcję obliczania poziomu świadomości wg. skali Glasgow |  |
| 135. | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  |
| 136. | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu |  |
| 137. | Monitor przystosowany do pracy w sieci |  |
| 138. | możliwość współpracy z centralą pielęgniarską |  |
| 139. | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. |  |
| 140. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |
| 141. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Dostarczone aparaty zapewnią możliwość wytworzenia dokumentacji medycznej pacjenta i przesłanie jej do systemu HIS (w protokole HL7 CDA), na bazie licencji Karty Obserwacji Pacjenta zawierającej dane automatycznie pobrane z urządzenia z przebiegu znieczulenia |  |
| 2. | Oprogramowanie zapewniające ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnienie podawanych leków, preparatów krwi i płynów infuzyjnych automatycznie odczytujący wartości parametrów życiowych i wentylacyjnych z aparatu do znieczulenia ogólnego i kardiomonitora |  |
| 3. | Komunikacja z aparatem do znieczulenia ogólnego i kardiomonitorem bez użycia zewnętrznych modułów, interfejsów lub urządzeń pośredniczących |  |
| 4. | Funkcjonalność wstecznego uzupełnienia karty znieczulenia |  |
| 5. | Rejestrowanie pomiaru wszystkich parametrów w przypadku rejestracji alarmu na dowolnym parametrze |  |
| 6. | Oznaczenie podawanych leków kolorami wg. grupy zgodnie z obowiązującym standardem oraz możliwość tworzenia i konfigurowania grup i leków szybkiego wyboru. |  |
| 7. | Odczyt z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulenia parametrów dostępnych wg. dokumentacji interfejsu komunikacyjnego urządzenia, min. następujących parametrów: HR, inwazyjne ciśnienie krwi, wartość SpO2, nieinwazyjne ciśnienie krwi, częstość oddechu, temperatura, tryb wentylacji, objętość oddechowa, objętość minutowa, ciśnienie PIP i PEEP. |  |
| 8. | Zapis i wyświetlanie w formie wykresu min. 6 parametrów równocześnie z możliwością ich zmiany i konfiguracji |  |
| 9. | Oznaczanie początku i końca znieczulenia, intubacji oraz ekstubacji |  |
| 10. | Edytowalna biblioteka leków z określeniem dawki i jednostki wyjściowe na min 1000 pozycji. |  |
| 11. | Możliwość definiowania typów zabiegów/rodzajów anestezji z indywidualnie definiowanym zestawem parametrów rejestrowanych i układem graficznym tabela/wykresy |  |
| 12. | Możliwość rejestracji szczegółowych informacji o różnych procedurach anestezji: znieczulenie ogólne, znieczulenie regionalne |  |
| 13. | Możliwość rejestracji procedur i czynności przedoperacyjnych takich jak: preoksygenacja, intubacja dotchawiczna, intubacja dooskrzelowa, maska krtaniowa i twarzowa, tracheostomia, intubacja przez usta, intubacja przez nos, informacje o rozmiarze i typie stosowanych rurek i masek |  |
| 14. | Generowanie raportu z zabiegu w postaci dokumentu pdf z możliwością wydruku |  |
| 15. | Celem poprawnej wymiany danych pomiędzy systemem do monitorowania i zapisu funkcji życiowych pacjenta podczas znieczulenia anestezjologicznego, a szpitalnym systemem informatycznym HIS niezbędne jest wykonanie integracji systemów na poziomie informatycznym |  |
| 16. | Systemy muszą umożliwiać bezbłędną wymianę danych z uwzględnieniem następujących rekordów: import z systemu HIS zleceń na zbiegi kierowane do wybranych komórek organizacyjnych wraz z danymi pacjenta (PESEL pacjenta, ID pacjenta, imię i nazwisko, płeć, grupa krwi; eksport dokumentu w postaci pliku PDF z zapisanymi parametrami życiowymi podczas przeprowadzanego znieczulenia z danymi pacjenta identycznymi jak pobrane, do sytemu HIS |  |
| 17. | Wykonawca wraz z urządzeniami dostarczy bezterminowe Licencje Karty Obserwacji Pacjenta i integracji do HIS do tworzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta |  |

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM.