Załącznik nr b pakiet nr 2

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024* (zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do fototerapii | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji dla poszczególnych elementów | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa do fototerapii |  |  |  |
|  | Źródło światła – diody LED emitujące światło niebieskie | TAK |  |  |
|  | Niebieska dioda LED emitująca światło w zakresie 450- 475 nm odpowiadające szczytowej wartości absorpcji długości fali, przy której następuje rozkład bilirubiny (458 nm)2 | TAK |  |  |
|  | Natężenie promieniowania na powierzchni pacjenta> 30 μW / cm2 / nm (ustawienie fabryczne na 30-35 μW / cm2 / nm; regulacja do około 50 μW / cm2 / nm) | TAK |  |  |
|  | Pobór mocy max: 72 W | TAK – 25 pkt Większa- 0 pkt |  |  |
|  | Lampa wyposażona w licznik czasu pracy /świecenia diod LED | TAK- 25 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V 50-60Hz | TAK |  |  |
|  | Waga jednostki 1,36kg | TAK |  |  |
|  | Żywotność diod ponad 20 000 godzin | TAK – 25 pkt mniejsza – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość instalacji źródła naświetlania bezpośrednio na stojaku | TAK |  |  |
|  | Lampa w zestawie z dwoma becikami wielorazowymi, pozwalającymi na kangurowanie dziecka podczas fototerapii | TAK |  |  |
|  | Lampa w zestawie z 1 razowymi nakładkami na matę w ilości 10 szt. i materacykiem – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kontrolka nadmiernej temperatury emitowanej przez urządzenie | TAK |  |  |
|  | Wydzielane ciepło – maksymalna temperatura 40°C | TAK - 25 pkt Większa – 0p kt |  |  |
|  | Wymiary urządzenia emitującego źródło światła – 12 cm x 23,5 cm x 14cm | TAK |  |  |
|  | Zmienność natężenia w ciągu 6 godzin < 10% (w naświetlanym obszarze) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie automatycznie wykrywa/rozpoznaje który rodzaj podkładki jest użyty mały/duży | TAK |  |  |
|  | Elastyczny przewód światłowodowy łączący matę z urządzeniem. Przewód zekranizowany (nie emitujący światła dostarczanego do maty) | TAK |  |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
|  | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
|  | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
|  | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni kalendarzowych |  |
|  | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni kalendarzowych |  |
|  | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
|  | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).