Załącznik nr 1a pakiet nr 1.

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG - echokardiograf | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | ###### Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Aparat mobilny o wadze poniżej 100kg | TAK |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości, min. 1900x1000 pixeli | TAK, podać |  |
|  | Wspomagający ekran dotykowy min 12” | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna na ekranie dotykowym aparatu | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu, min. 21" | TAK |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania, min. 12 000 000 | TAK, podać 10 pkt za maksymalną oferowaną wartość Inne wartości poniżej maksymalnej 0 pkt |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu, min. 2,0—20,0 [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości obsługiwanych sond, min 1,5-18,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji), min. 2—40 [cm] | TAK, podać |  |
|  | Liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych, min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
|  | Dynamika aparatu, min.320 [dB] | TAK, podać 10 pkt za maksymalną oferowaną wartość Inne wartości poniżej maksymalnej 0 pkt |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240 [V] | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Archiwizacja lokalna raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności, min. 300 [GB] | TAK, podać |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 20 000 obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na napędach podłączonych do portu USB w formatach, min. JPG, AVI, DICOM | TAK, podać |  |
|  | Dostępność przetwarzania obrazów zapisanych w archiwum | TAK, wymienić dostępne 1 pkt za każdą wymienioną funkcję, maks. 40 pkt |  |
|  | Wbudowane łącze Ethernet i protokół DICOM 3.0 z funkcjonalnością listy roboczej, wysyłania obrazów i pętli obrazowych, raport strukturalny | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania i funkcje użytkowe |  |  |
|  | 2D | TAK |  |
|  | Maksymalny Frame Rate dla trybu 2D, min. 4000 obrazów/sek | TAK, 10 pkt za maksymalną oferowaną wartość Inne wartości poniżej maksymalnej 0 pkt |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Pamięć CINE dla Dopplera Kolor >10.000 klatek | TAK, podać 10 pkt za maksymalną oferowaną wartość Inne wartości poniżej maksymalnej 0 pkt |  |
|  | Doppler Angiologiczny (Power Doppler) | TAK |  |
|  | 2D+M, M-mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technologii eliminującej artefakty kierunkowe Dopplera- opisać | TAK -10 pkt NIE-0 pkt |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz pętli cineloop | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode z pętli cineloop z archiwum | TAK |  |
|  | Krzywoliniowy M-mode z pętli 2D | TAK -10 pkt NIE-0 pkt |  |
|  | Zakres prędkości dla Dopplera spektralnego PW przy kącie 0°, min 5m/s | TAK |  |
|  | Pamięć CINE dla Dopplera PW >400 sek | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
|  | Przesunięcie linii bazowej, wzmocnienia, zmiana rozdzielczości czasowej na spektrum z archiwum | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą CW, min 12m/s | TAK |  |
|  | Triplex B/CD/PW oraz B/CD/CWD | TAK -10 pkt NIE-0 pkt |  |
|  | Spektralny i Kolorowy Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia 2D gain po zamrożeniu obrazu i na obrazach z archiwum | TAK |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza funkcji kurczliwości lewej komory, bazująca na technologii 2D-Strain z ilościową analizą min. 17 segmentowego wykresu typu „Bycze Oko" | TAK |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej LV w technologii 2D-Strain | TAK |  |
|  | Kardiologiczne oraz naczyniowe pomiary i kalkulacje | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta | TAK |  |
|  | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy przystosowany do elektrod samoprzylepnych | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica sektorowa, matrycowa do badań kardiologicznych |  |  |
|  | Producent/ typ/ nr katalogowy | podać |  |
|  | Zakres częstotliwości, min. 2—4 [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia, min. 90° | 10 pkt za maksymalną oferowaną wartość Inne wartości poniżej maksymalnej 0 pkt |  |
|  | Ilość elementów, min. 80 | 10 pkt za maksymalną oferowaną wartość Inne wartości poniżej maksymalnej 0 pkt |  |
|  | Praca w II harmonicznej | TAK |  |
|  | Tryb TRIPLEX B/CD/CWD oraz B/CD/PW | TAK -10 pkt NIE-0 pkt |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych |  |  |
|  | Producent/ typ/ nr katalogowy | podać |  |
|  | Zakres częstotliwości, min. 4,5—11,0 [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia, max 40 mm | TAK |  |
|  | Ilość elementów, min. 190 | TAK |  |
|  | Praca w II harmonicznej | TAK |  |
|  | Tryb TRIPLEX B/CD/PW | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie głowicy przezprzełykowej matrycowej i obrazowanie 3D serca | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy wewnątrzsercowej | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka i naprawy, bezpłatna w okresie min 7 lat od daty instalacji: Umożliwiająca m. in. - Zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - Naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - Zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd. - Instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferii | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni kalendarzowych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni kalendarzowych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).