Załącznik nr 1A.
Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usługi w zakresie wykonywania konserwacji, napraw oraz okresowych przeglądów technicznych aparatu RTG MobileDart Evolution MX8 firmy Shimadzu
Pod pojęciem „okresowej konserwacji” rozumie się czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, wymianę materiałów eksploatacyjnych np. filtrów, uszczelek, bezpieczników itp. wykonanie przeglądu technicznego którego zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegającego na: sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, przywracanie wymaganych przez producenta parametrów, aktualizacji oprogramowania jeżeli jest wymagana, regulacji, wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230 , zgodnie z normą PN-EN 62353 i potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Karty pracy (raportu serwisowego) lub wystawieniem protokołu serwisowego.
Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia w tym wymianę uszkodzonych lub zużytych części, kalibrację oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie przepisy, wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączonych do sieci 230, zgodnie z normą PN-EN 62353 oraz potwierdzenie wykonania tych czynności wpisem do Karty pracy (raportu serwisowego) lub wystawieniem protokołu serwisowego.
Pod pojęciem „urządzenie” rozumie się sprzęt lub aparat medyczny będący w posiadaniu Zamawiającego.
Pod pojęciem „dzień roboczy” rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1. Zakres wykonywanych przeglądów, częstość ich wykonania oraz naprawy muszą być zgodne z zaleceniami producenta danego urządzenia lub instrukcją użytkowania oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.poż. z zachowaniem ciągłości terminów ważności przeglądów dla urządzeń posiadanych przez Zamawiającego. Dla urządzeń stanowiących źródło promieniowania jonizującego dodatkowo muszą być zachowane obowiązkowo procedury zawarte w: ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Harmonogram przeglądów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym do 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram należy uzgodnić i przesłać w wersji papierowej na adres Szpitala: Kierownik Sekcji Aparatury, Sprzętu i Gazów Medycznych Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów oraz mailem na adres: aparatura@lukasz.med.pl .
2. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą: nazwę aparatu, typ, numer fabryczny lub seryjny, daty wykonania czynności serwisowych, nazwisko lub nazwę podmiotu wykonującego czynności, opis tych czynności, uwagi dotyczące wyrobu i dostarczyć Zamawiającemu.
3. Zamawiający wymaga aby przeglądy wykonywane były w oparciu o własną aparaturę kontrolną, pomiarową, własne narzędzia i materiały w siedzibie Zamawiającego. Aparatura kontrolna, pomiarowa Wykonawcy musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia kalibracji. Jeżeli instrukcja obsługi urządzenia zawiera wykaz aparatury kontrolno – pomiarowej do sprawdzenia urządzenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać sprawdzenie urządzenia aparaturą podaną w instrukcji lub równoważną. W przypadku konieczności wykonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca przewiezie aparat swoim staraniem i na swój koszt do miejsca wykonania usługi i z powrotem do siedziby Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu transportu z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego. Maksymalny czas na wykonanie usługi wynosi 5 dni roboczych. Wraz z urządzeniem Wykonawca prześle Kartę pracy (raport serwisowy) lub Protokół serwisowy.
4. Jeżeli podczas wykonywania przeglądu technicznego Wykonawca stwierdzi usterkę urządzenia, przedstawi kosztorys usunięcia nieprawidłowości w terminie do 2 dni roboczych po wykonaniu diagnozy. Diagnoza na koszt wykonawcy. Kosztorys powinien zawierać wykaz części zamiennych (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy), określenie kosztów oraz przewidywaną ilość roboczogodzin do wykonania naprawy. Wykonanie naprawy nastąpi zgodnie z ust. 9, 10 i ust.11.
Wykonanie przeglądów sprzętu i konserwacji w sposób zgodny ze wskazaniami producenta w czasie trwania umowy: zał. 1A
1. Wykonawca odpowiednio wcześnie powiadomi o terminie wykonania usługi w celu udostępnienia aparatury i sprzętu medycznego przez użytkownika.
2. Wykonywanie napraw po wcześniejszym zawiadomieniu w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem Wykonawcy o zaistniałych nieprawidłowościach (określenie stwierdzonej usterki) w działaniu urządzenia.
3. Wykonawca dokona diagnozy usterki (nieprawidłowości w działaniu urządzenia) nie później niż do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia nieprawidłowości, jeżeli diagnoza będzie wykonana w siedzibie Zamawiającego bądź do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia/dosłania urządzenia do siedziby Wykonawcy. Kosztorys Wykonawca przedłoży niezwłocznie jednak nie później niż do 2 dni roboczych po wykonaniu diagnozy. Diagnoza na koszt Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy lub wymiany części Wykonawca sporządzi kosztorys usunięcia nieprawidłowości, w którym sporządzi wykaz nowych części zamiennych, (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z określeniem ich kosztów oraz przewidywaną ilością roboczogodzin do wykonania naprawy. W cenę roboczogodziny za wykonaną naprawę należy wliczyć koszt przesłania do i od Wykonawcy w celu naprawy uszkodzonego sprzętu.
9 a. Zamawiający dopuszcza użycie części rekondycjonowanych – pod warunkiem odbioru uszkodzonej części oraz obniżenie ceny za część rekondycjonowaną o min. 50% w stosunku do części nowej.
1. Wykonanie naprawy nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiającego z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej. Koszt dojazdu winien być wliczony w cenę roboczogodziny naprawy.
2. Wykonawca dokona naprawy w terminie do 5 dni roboczych a w przypadku napraw skomplikowanych w terminie 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania pisemnej, faxem lub elektronicznie informacji o akceptacji. Zamawiający dopuszcza naprawę dłuższą niż wyżej podane, jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Unii Europejskiej jednak nie dłużej niż 15 dni roboczych. Wykonawca potwierdzi wykonaną naprawę wpisem do Karty pracy lub Protokołu serwisowego.
3. W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do odłączenia od zasilania, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy” oraz przekaże niezbędne informacje dotyczące jego naprawy. Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić pisemne orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.
4. W Raporcie serwisowym/ Karcie pracy Wykonawca wyszczególni czynności serwisowe oraz zastosowane materiały i części oraz dane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o wyrobach medycznych w tym stwierdzenie, że aparat jest sprawny technicznie o ile znajduje to potwierdzenie w stanie faktycznym. W Szpitalu paszporty techniczne prowadzone są w wersji elektronicznej.
5. Warunkiem zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną usługę jest bezwzględne dostarczenie Zamawiającemu wraz z oryginałem faktury VAT kserokopii Karty pracy/Raportu serwisowego. Oryginał faktury należy doręczyć Zamawiającemu osobiście do Kancelarii Szpitala, drogą pocztową/pocztą kurierską bądź w paczce wraz z dostawą przedmiotu umowy.
6. Raporty serwisowe i Karty pracy z napraw i przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, na których powinno znajdować się potwierdzenie wykonanej usługi potwierdzają przedstawiciele komórek organizacyjnych użytkownika aparatury i sprzętu medycznego (kierownik, technik, pielęgniarka oddziałowa, lekarz dyżurny, konserwator urządzeń technicznych). Raporty serwisowe / Karty pracy należy pozostawić u użytkownika, jeśli usługa jest wykonywana w godzinach przedpołudniowych lub przesłać e-mailem albo faksem do Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych do 3 dni roboczych, e- mail aparatura@lukasz.med.pl
7. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi na terenie Szpitala zobowiązany jest wpisać się do książki „REJESTRU WYKONAWCÓW” znajdującej się na portierni w budynku Radioterapii oraz skontaktować się z pracownikiem sekcji Aparatury, Sprzętu i Gazów Medycznych pod wew. nr tel. 5502. Wymagane wizyty serwisowe powinny odbywać się w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00, lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem oraz z Kierownikiem Sekcji Aparatury, Sprzętu i Gazów Medycznych pod wew. nr tel. 5510 lub 5502.
8. Wykonawca przy czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się postępować z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zaleceniami producenta aparatury, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż. przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.
10. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że wynika to z zakresu przeglądu lub Wykonawca ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizację oprogramowania.
Dodatkowe wymogi Zamawiającego
W Szpitalu obowiązują procedury zintegrowanego systemu zarządzania:
- QP-034/O – Zasady Postępowania Wykonawcy w obiektach Szpitala i na jego terenie
- QP-007/O – Postępowanie na wypadek pożaru
dostępne na stronie www.lukasz.med.pl w zakładce zamówienia publiczne.
Parking na terenie Szpitala jest płatny
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania poprawiającej bezpieczeństwo pracy zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy potwierdzenia posiadania kodów serwisowych z legalnego źródła albo w formie zawartej umowy licencyjnej lub oświadczenia producenta/autoryzacji. Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty wezwania.