## ZADANIE 4
Załącznik nr 5 do SWZ NZ.261.39.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.39.4.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy implantów do stabilizacji kręgosłupa, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - dla poz. 1-7 tabeli: 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów; 2) udostępnić zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów; 3) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do …* dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………* . - dla poz. 8-13 tabeli: 4) dostarczać zamawiającemu wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu; 5) udostępniać zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu kompletu specjalistycznych narzędzi, umożliwiających implantację każdego rodzaju wyrobów wskazanych w poniższej tabeli, zwanego dalej instrumentarium; 6) dostarczyć wyrobu oraz instrumentarium nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres ………* lub zgłoszenia telefonicznego na nr ………* . 4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, wraz z płytkami ze śrubami kątowymi do małoinwazyjnej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa: - materiał tytan. - płyty od jedno do wielosegmentowych; - możliwość ustawienia kątowego śruby względem płyty adekwatnie do wymogów anatomicznych +/-20 stopni; - śruby typu quick-lock śruba-w-śrubę samogwintujące, jednokorowe i dwukorowe; - długość śrub: 14 i 16 mm - średnice 4,0 i 4,5 mm - płytki grubości 2 mm, w rozmiarach 23-109 mm, stopniowane co 2 mm do dł. 37 mm i co 3 mm powyżej tej długości; - mechanizm blokowania śrub w płytce z możliwością odblokowania /usunięcia wkręta / i powtórzenia czynności blokowania śruby względem płytki; możliwości blokady wkrętów; - w zestawie końcówka do ekstrakcji śrub; Klatki międzytrzonowe do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa. Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych. Materiał produkowany przy użyciu technologii typu SLM (Selective Lase Melting), składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury. Klatki o kształcie anatomicznym, przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700μm i module typu Younga zgodnym z kością gabczastą. Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4 – 8 mm, ze skokiem co 1 mm; dostępne w dwóch rozmiarach: dużym (18 x 14mm ) i małym (16 x 12 mm) i dwóch kątach nachylenia 4° lub 8° stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy szyjnej. Elementy zestawu:
| - klatka | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| - płytka szyjna | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| - wkręty kostne | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego: Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych; Materiał produkowany przy użyciu technologii typu SLM (Selective Lase Melting). Klatki biointegracyjne przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Wielkość por tytanu komórkowego równa 700 μm, i module typu Younga - zgodnym z kością gąbczastą, co zapobiega powstawaniu sił niszczących blaszkę graniczną, Struktura implantu współmierna ze strukturą kości. Klatki podłużne , wygięte typu „banan” o wysokości 7-15 mm., ze skokiem co 1 mm. Klatki w wymiarach: 10 x 28 mm i 12 x 32 mm. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | System do małoinwazyjnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym – małoinwazyjne klatki międzytrzonowe TLIF/PLIF; Klatki do stabilizacji międzytrzonowej bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych. Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych. Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting). Klatki biointegracyjne przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Wielkość por tytanu komórkowego równa 700 μm i modulu Younga - zgodnym z kością gąbczastą, co zapobiega powstawaniu sił niszczących blaszkę graniczną. Struktura implantu współmierna ze strukturą kości. Klatki podłużne o wysokości 7 - 15 mm, ze skokiem co 1 mm - w zależności od posiadanego kąta lordozy lędźwiowej, który występuje w opcji 4°, 8°,12° i 18° stopnii. Klatki o wymiarach płaszczyzny podstawy: 9x22 mm, 9x26mm,11x26mm,9x30mm,11x30 mm. Możliwość pełnej diagnostyki CR / MRI, bez artefaktów i zakłóceń obrazu (kompatybilny z protokołem T2-spc-tra). Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu. W zestawie przymiary implantu oraz narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek międzytrzonowych. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy. Śruby typu X-Tab o wydłużonych do 100 mm kielichach, sterylnie pakowane, poliaksjalne, wykonane w technologii Top Notch. Kaniulowane (średnica 1.75mm) i perforowane (perforacje o średnicy 1.6 i 1.75mm), ostro zakończone co umożliwia pominięcie etapu gwintowania oraz przebijania nasady. Specjalnie zaprojektowany śrubokręt umożliwia wprowadzenie śruby bez użycia drutu typu Kirshner, a jedynie z pomocą sztyletu, który ułatwia bezpieczne i szybkie prowadzenie śruby w nasadzie i trzonie. Sztylet pakowany sterylnie, o średnicy 1.65mm, po zamontowaniu naśrubokręcie wystający o 3mm ponad śrubę w celu zakotwiczenia jej w nasadzie, po osiągnięciu właściwej trajektorii jest wycofywany z jednoczesnym umieszczeniem śruby w finalnej pozycji. Wymiana sztyletu bez konieczności demontażu całego śrubokręta. Śruby dostępne w średnicach od 4.5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Dodatkowy gwint wewnatrz kielicha umożliwia precyzyjne sprowadzenie nakrętki do głowy śruby. Blokada o gwincie prostokątnym. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). W systemie pręty tytanowe małoinwazyjne, proste, średnicy 5.5mm w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. Elementy zestawu:
| - śruba | szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
| - nakrętka | szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
| - pręt | szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
| - sztylet | szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Czysto syntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego Korowy komponent jest wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego szkła typu 45S5. Tworzy on rusztowanie 3D naśladujące skrzep fibrynowy oraz daje wykładniczo większą przestrzenną powierzchnię. Bioaktywne szkło zbudowane jest z nano i micro włókien, których nanotekstura jest bardzo zbliżona do struktury kości. Materiał dostępny w postaci granulatu , pasty , oraz pasty z kaniulowanym aplikatorem. Granulat ma średnice od 0,75 mm do 2,0mm ( średnia średnica to 1,4 mm). Bioaktywne szkło może być stosowane z autogennym aspiratem szpiku kostnego i autoprzeszczepem. Objętość 1cc. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Czysto syntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego Korowy komponent jest wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego szkła typu 45S5. Tworzy on rusztowanie 3D naśladujące skrzep fibrynowy oraz daje wykładniczo większą przestrzenną powierzchnię. Bioaktywne szkło zbudowane jest z nano i micro włókien, których nanotekstura jest bardzo zbliżona do struktury kości. Materiał dostępny w postaci granulatu , pasty , oraz pasty z kaniulowanym aplikatorem. Granulat ma średnice od 0,75 mm do 2,0mm ( średnia średnica to 1,4 mm). Bioaktywne szkło może być stosowane z autogennym aspiratem szpiku kostnego i autoprzeszczepem. Objętość 2cc. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa Cement typu PMMA o czasie zastygania - 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną. W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°) Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe. Kompatybilne igły do podawania cementu i biopsji. Elementy zestawu:
| - cement | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| - igła | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | System stabilizacji międzytrzonowej typu „stand alone”: - hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (materiał typu PEEK/Tytan) odcinka szyjnego, niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji implantowany z dostępu przedniego; - hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna. - Klatka wykonana z materiału typu PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu; - znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki; - specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji. - fiksacja implantu w przestrzeni międzytrzonowej 2 śrubami pod dowolnym kątem; - klatki dostępne w 3 kształtach i 8 wysokościach; - śruby blokujące o średnicy 3,7mm, dł. 16 i 18mm; - długości kodowane kolorami. Elementy zestawu:
| - klatka | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| - śruby | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Proteza trzonu kręgowego, odcinek szyjny, materiał typu PEEK, sterylna: - implant wykonany z materiału typu PEEK niewymagający wstępnego montażu, sterylny. - implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI, - w implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystracji; - wysokość implantu 17-70 mm; - możliwość zastąpienia jednego, dwóch, trzech sąsiednich trzonów kręgowych; - możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. - blokada implantu wykonana z materiału typu PEEK; - płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji; - możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym; - implanty posiadające trwałe oznaczenia; - instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. Elementy zestawu:
| - proteza | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| - łącznik klips mocujący | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Proteza trzonu kręgowego – odcinek piersiowo-lędźwiowy; - implant tytanowy; - wysokości implantu 20-96mm, jedna średnica rdzenia protezy, różne wielkości płytek granicznych (3 wielkości), różne kąty nachylenia płytek granicznych (od -5 do 20 stopni); - możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych; - możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy); - samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących; - płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni; - w płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych; - struktura implantu umożliwiająca obłożenie protezy przeszczepami kostnymi/biomateriałem: średnica rdzenia nie przekraczająca 14mm (+/-1mm); - otwarta struktura płytek granicznych ułatwiająca przerost kostny; - w instrumentarium dystraktor małoinwazyjny z mechanizmem typu „ratchet”, pozwalający na endoskopowe założenie implantu | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego z dostępu bocznego. Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, posiadające otwory do wypełnienia. Materiał produkowany przy użyciu technologii typu SLM (Selective Lase Melting), składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury. Klatki przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700μm i module typu Younga zgodnym z kością gabczastą. Budowa klatki pozwala na implantacje pod trzema kątami 0,12,24 stopni. Wymiary: szerokość 18mm,22mm,26mm; długość 40-60mm stopniowane co 5mm; wysokość 8-16mm stopniowane co 2mm. Klatki dostępne w trzech kątach nachylenia 0,8,16 stopni. Instumentarium pozwalające na implantację pod trzema kątami. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Proteza trzonu kręgowego – odcinek piersiowo-lędźwiowy; - implant sterylny wykonany z materiał typu PEEK wymagający wstępnego montażu – budowa modularna; - implant zbudowany z dwóch blaszek granicznych, trzonu protezy i dwóch blokerów łączących trzon z blaszkami (opcjonalnie dostępne implanty protezy zintegrowane nie wymagające wstępnego montażu w wysokości 22-36mm ); - wysokość implantu 22-142mm, podstawa protezy o różnych wymiarach – 21mm średnicy, 26mm x 30mm, 21 mm x 24 mm 9proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa), różne kąty nachylenia płytek granicznych (od -10º do +15º ze skokiem co 5º); - możliwość zastąpienia kilku sąsiednich trzonów kręgowych; - możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy); - płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni; - w płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych; - otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi w środku protezy oraz na zewnątrz; - możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu tylnego Śruby szyjne wieloosiowe, tytanowe sterylne. Śruby do masywów bocznych o 92 stopniowy zakresie stożkowej ruchomości. Śruby samogwintujące, tulipanowe, w śrenicy 3.5 mm i 4.0mm w dł 8-50mm. Śruby o podwójnym gwincie w średnicy 4.5/5.0/5.5mm w dł 20-50mm. Wszystkie śruby posiadają rant na górnej części kielicha, umożliwiający przymocowanie narzędzi ściągających pręt w dół, pozwalające na pracę z prętem o średnicy 3.5 mm oraz 4.0mm. Śruby o gwincie korowym w długosi od 18-40mm, sterylne. Nakrętka (sterylna) blokująca pręt w śrubach szyjnych. Dostępna nakrętka zwykła, wysoka, oraz kontrnakrekta do poprzeczki. Nakrętka daje możliwość blokowania pręta ze stałą. Pręty proste w długości 60/120/240/420mm o śr. 3.5 i 4.0 mm, materiał tytan i CoCr (wszystkie sterylne). Pręty przejściowe od średnicy 3.5 do 6.35mm w dł 420 i 600mm zarówno w wersji tytanowej jak CoCr, sterylne. Płytka potyliczna wykonana z tytanu,szerokość 50-60mm. Poprzeczka wstępnie zmontowana, dostępna w rozmiarach 20-49mm Elementy zestawu:
| - śruba | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| - nakrętka | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| - pręt | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| - płyta potyliczna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| - śruby potyliczne | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| - nakrętki do płytki | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| - poprzeczka | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| - pręty przejściowe | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0