## Arkusz1
………………………………………………….. | [10 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sukcesywne dostawy jednorazowych wyrobów medycznych dla potrzeb bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych
D25M/251/N/47-78rj/23
Zadanie nr 1 - Cewniki urologiczne CPV: 33.14.12.00-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik Foley'a, dwudrożny lateksowy silikonowany z dwoma naprzeciwległymi otworami drenującymi, do krótkoterminowego drenażu, min. 7 dni /max. 14 dni, sterylne, jednorazowego użytku, długość. max. 30 cm CH 6/8/10, balon poj. max. 3 ml, - 5 ml z twardą zastawką, na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką, oznaczenie na opakowaniu: logo marki, rodzaj materiału z którego wykonano cewnik, rozmiar cewnika, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu, wyposażony w mandryn. Pakowany podwójnie w przezierne opakowanie zewnętrzne - folia/papier, wewnętrzne - folia. Partia próbna 2 szt w rozmiarze 6CH. | szt | 300
2 | Cewnik Foley`a pediatryczny dwudrożny silikonowy z prowadnicą wspomagającą zakładanie cewnika, wykonany ze 100% przeźroczystego silikonu w rozmiarach 6,8,10 CH, z balonami o poj. 1,5/3/5 ml - w zależności od CH cewnika - do wyboru zamawiajcego. Długość min.30 cm. Minimalny czas utrzymania 29 dni Partia próbna - 2 szt w rozmiarze 8CH | szt | 320
3 | Cewnik Foley'a silikonowy wykonany z 100% silikonu, w rozmiarach od 12 do 22 CH. Długość cewnika min. 40 cm. Pojemność balonu 10 ml; czas utrzymania do 29 dni - parametr o dopuszczalnym czasie utrzymania umieszczony przez producenta na opakowaniu jednostkowym. | szt | 5000
4 | 10% fluid gliceryny do wypełniania balonów cewników 100% silikon bez konieczności rewizji wypełnienia co 7 dni, poj. max. 10 ml, pojemnik podawczy z końcówką dopasowaną do portu balonu cewnika, jałowy, pakowany pojedynczo. | szt | 1500
5 | Cewnik Foley'a dwudrożny z balonem 10 ml i strzykawką z roztworem gliceryny - wykonany z 100% silikonu ØCH: 12-22 - do wyboru zamawiajacego. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości, transparentny. Długość cewnika min. 400m ±10mm. Pojemność balonu 10 ml z załączoną strzykawką 10 ml z 10% roztworem gliceryny - zapewniająca szczelność balonu przez min.90 dni bez konieczności cotygodniowej rewizji, informacja o w/w dopuszczalnym czasie stosowania oryginalnie umieszczona przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie cewnika zawierające: dwie naklejki identyfikacyjne z nr REF i LOT, rozmiarem cewnika, pojemnością balona, terminem przydatności. | szt | 500
6 | Cewnik Foley`a dwudrożny, lateksowy, silikonowany o pojemności balona 5/10 ml do drenażu krótkoterminowego (nie mniej niż 7 dni /max. 14). Długość cewnika min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą w zakresie 5-10 ml . Średnica CH : 12-30 co 2 kodowane barwnie na porcie Luer Slip z twardą plastikową zastawką antyzwrotną, na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką oznaczenie: logo marki, materiał cewnika, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu,. Rozmiar cewnika i zakres pojemności balonu podane poniżej plastikowej zastawki. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. | szt | 9000
7 | Cewnik Foley`a dwudrożny, lateksowy, silikonowany o pojemności balona 30 ml do drenażu krótkoterminowego (nie mniej niż 7 dni /max. 14). Długośc cewnika min. 40 cm, wyposażony w balon uszczelniający z możliwością regulacji pojemności wypełnienia wodą do 30ml. Średnice CH : 12-30 co 2 kodowane barwnie na porcie Luer Slip z twardą plastikową zastawką antyzwrotną. Rozmiar cewnika i zakres pojemności balonu podane poniżej plastikowej zastawki. Pakowany podwójnie folia- papier/folia. | szt | 36000
8 | Cewniki Foley`a trójdrożny, lateksowy, silikonowany, pooperacyjny z balonem o poj. 30-50 ml, krótkoterminowy (czas użytkowania 14 dni) z dużymi, owalnymi otworami drenującymi, balon uszczelniający umożliwiający regulację poziomu wypełnienia wodą w zakresie poj.30-50ml; średnice Ch 18-26 podane wraz z zakresem pojemności balonu na kanale cewnika. Pakowany podwójnie folia-papier/folia. | szt | 2000
9 | Cewnik Tiemanna, rozmiar CH 6-26, wykonany z bezpiecznego, miekkiego tworzywa sztucznego typu PVC, niepowodującego podrażnień i odczynów alergicznych, nietoksyczny, zakończony końcówką zakrzywioną, długość 40 cm, pakowany pojedynczo z widoczną datą sterylizacji, atraumatyczne zakończenie, odporny na odkształcenie po wyjęciu z opakowania. | szt | 5000
10 | Cewnik Couvalier w rozmiarze CH 8-22 , wykonany wykonany z bezpiecznego, miekkiego tworzywa sztucznego typu PVC niepowodującego podrażnień i odczynów alergicznych, nietoksyczny, zakończony końcówką zakrzywioną , oznakowany numerycznie na konektorze, długość.40 cm,pakowany pojedynczo z widoczną datą sterylizacji, atraumatyczne zakończenie, odporny na odkształcenie po wyjęciu z opakowania. | szt | 15
Razem Zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 2 – Zestawy infuzyjne do pomp Sapphire CPV: 33.14.16.20
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw infuzyjny do podaży z worków lub butelek z kolcem i portem Y, bez biurety, • Długość – 210 cm • Iglica nie wentylowana • Dren PVC ; średnica drenu 3 x 4,1 mm • Zacisk przepływu • Port Y do igły20 cm od końca drenu • Pojemność zestawu 20 ml • Końcówka męska Luer lock • Sterylne • Jednorazowe • Niepirogenne • Nie zawierające lateksu i DEHP; Zestaw kompatybilny z pompa SAPPHIRE - Multi Terapy Infusion Pump, będącą w posiadaniu Zamawiającego | szt | 310
2 | Zestaw do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych • Długość – 292 cm • Objętość wypełnienia ~~28 ml • Iglica niewentylowana • Zacisk rolkowy przepływu • Dren PVC, 3 x 4,2 mm • Komora kroplowa z filtrem 200 mikronów, 20 kr/ml • Końcówka męska Luer lock • Apirogenny • Sterylny • Pakowany indywidualnie • Bez lateksu i DEHP | szt | 60
3 | Zestaw infuzyjny bursztynowy z biuretą • Długość – 210 cm • Iglica z biuretą kroplową i odpowietrznikiem • Dren PVC bursztynowy / ochrona UV • Średnica drenu 3 x 4,1 mm • Zacisk rolkowy przepływu • Port Y bezigłowy 20 cm od końca drenu • Pojemność zestawu 20 ml • Końcówka męska Luer lock • Apirogenny • Sterylny • Pakowany indywidualnie • Bez lateksu i DEHP; Zestaw kompatybilny z pompa SAPPHIRE - Multi Terapy Infusion Pump będącą w posiadaniu Zamawiającego | szt | 360
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2: ………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 3 - Dreny do drenażu ran pooperacyjnych CPV: 33.14.16.40-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren T-Kehra, rozmiar 8-24 CH - do wyboru zamawiającego; dren przeznaczony do drenażu dróg żółciowych, wykonany ze 100% silikonu medycznego, w kształcie litery "T", długość ramion 450 mm x 180 mm, perforowanym ramieniem, wyposażony w miekkie atraumatyczne zakoczenie, znacznik rtg oraz łącznik i worek o pojemności 800 ml. Pakowany podwójnie, opakowanie zewnętrze posiadające informacje niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego stosowania wyrobu medycznego oraz instrukcję użycia. Partia próbna 2 szt | szt | 50
2 | Dren brzuszny, rozmiar CH 20 -30 - do wyboru zamawiającego ,wykonany z 100 % silikonu z sześcioma wyprfilowanymi otworami bocznymi, perforacja o długości 10 cm, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, długość drenu 50 cm Pakowany podwójnie, opakowanie zewnętrze posiadające informacje niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego stosowania wyrobu medycznego oraz instrukcję użycia Partia próbna 2 szt. | szt | 350
3 | Dren Penrosa do drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, posiadający wewnetrzne żebrowanie zapobiegające zginaniu i zamknięciu s\światła drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; o długość 30 cm i 50 cm szerokość od 5-25 mm. | szt | 40
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 4 - Dreny do infuzji i przedłużacze do pompy objętościowej firmy Bbraun, przedłużacz typu Heidelberga, łącznik Y oraz spike-kolect CPV: 33.14.16.40-8, 33.14.00.00-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren do transfuzji krwi z filtrem, dren odł. ok 250 cm | szt | 100
2 | Dren do żywienia dojelitowego z multikonektorem | szt | 6000
3 | Dren do żywienia dojelitowego z workiem 1000ml | szt | 60
4 | Dren z filtrem infuzyjnym 0,2 µm,nie zawierający PVC | szt | 900
5 | Dreny do infuzji białe - do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej typu INFUSOMAT firmy BRAUN – białe, posiadające ostry kolec komory kropelkowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowany ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowany segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt | 6600
6 | Dreny do infuzji bursztynowe - do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej typu INFUSOMAT firmy BRAUN – bursztynowe (do leków światłoczułych), posiadający ostry kolec komory kropelkowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, 15 µm filtr infuzyjny, zacisk rolkowany ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowany segment kontaktujący się z mechanizmem pompy. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt | 100
7 | Przedłużacz do infuzji typu Heidelberg 140 cm, średnica drenu 3,0 x 4,1 mm, wykonane z PVC bez zawartości DEHP i lateksu, końcówki drenu zakończone złączką luer-lock, pakowane sterylnie. Musi być elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt | 9000
8 | Przedłużacz o średnicy 1,2x2,2 mm dł. 30 cm , elastyczny, odporny na zagięcia, zapewniający szczelność połączeń. | szt | 10
9 | Zacisk ochronny zabezpieczający port przygotowanego worka żywieniowego przed przypadkowym dostrzyknięciem niepożądanego produktu do worka typu Olimel i typu Smofkabiven. Do wyboru zamawiającego | szt | 5000
10 | Tępa igla z ostrzem nie sztancującym korka z nasadką o kodzie barwnym umożliwiającym jej identyfikację jako igly tylko pobrań z filtrem 5 mikronów, jalowa, jednorazowego użytku, 18G (1,2 x 38-40 mm) pakowane po 100 szt | op | 300
11 | Tępa igla z ostrzem nie sztancującym korka z nasadką o kodzie barwnym umożliwiającym jej identyfikację jako igly tylko pobrań bez filtra , jalowa, jednorazowego użytku, 18G (1,2 x 38-40 mm) pakowane po 100 szt | op | 3
12 | Igła z filtem 5 mikronów, 19G, 2,5 cm, sterylna, skośna,do pobierania lub wstrzykiwania leku z fiolki, z gumowym korkiem, z żeńskim złączem typu Luer Lock, pakowane po 200 szt | op | 10
13 | Łącznik Y - złącza typu Luer, podwójne końcówki "żeńskie", pojedynczą "męską" służąca m.in. do podłączenia funkcji recyrkulacji w zestawach i aparatach do CRRT firmy Baxter posiadanymi przez Zamawiającego. Sterylne, pakowane pojedynczo | szt | 50
14 | Kolec przelewowy do rozpuszczania leków i przelewania płynów z opkaowań typu butelka z 2 portami,typu Transofix | szt | 4800
15 | Spike - Aparat - kolec zakończony połączeniem bezigłowym typu Clearlink, długość przyrządu min. 6,3 cm z możliwością połączenia z opakowaniem typu Viaflo w porcie do infuzji. Przestrzeń miedzy igłą biorczą a łącznikiem bezigłowym wykończona miękkim cewnikiem, elastyczny cewnik pozwalający na wygodniejszy system pobierania leku z opakowania .Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 9000
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 5 - Zestaw inhalacyjny z podłączeniem do reduktora tlenowego CPV: 33.14.16.20-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw inhalacyjny z możliwością podłączenia do reduktora tlenowego, jednorazowego użytku: • z nebulizatorem 6-15 ml, • ustnikiem • trójnikiem (łącznik T) • drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m • złącze standardowe • do użytku z inhalatorami tłokowymi • do użytku przez jedną osobę | szt | 480
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto zadania nr 5: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanier nr 6 - Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera CPV: 33.17.10.00-9
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera wykonana z nieprzepuszczalnej dla powietrza spirali stalowej. Z dwoma mankietami uszczelniającymi położonymi jeden na drugim. Wyposażona w dwa baloniki uszczelniające jeden nad drugim i dwa opisane dreny służące do napełniania solą fizjologiczną baloników uszczelniających. Posiadająca okienko Murphy'ego oraz miękką i atraumatyczną końcówkę. Rozmiary rurek 4,5; 5,0; 5,5; 6,0. - do wyboru zamawiającego. | szt | 50
Razem zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto zadania nr 6: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 7 - Akcesoria wstrzykiwacza do iniekcji dożylnej (kompatybilne z urządzeniem Zamawiającego CT- Motion firmy Urlich) CPV 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk zawiera zintegrowany filtr cząsteczkowy w czujniku ciśnienia. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka.Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. | szt | 800
2 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250 cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. | szt | 20000
Razem zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto zadania nr 7: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 8 - Kanki oddsysające pole operacyjne CPV: 33.14.16.20-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ortopedyczny zestaw odsysający. rozbieralny, transparentny uchwyt na wymienny filtr krzyżowy, 3 przezroczyste końcówki ssące, wymienne: prosta i dwie zakrzywione, dwa wymienne filtry krzyżowe, antyzagięciowy dren konekcyjny długości min 265 cm fabrycznie zintegrowany z uchwytem, na drugim końcu drenu lejkowaty, docinany adapter do źródeł próżni. Kształt rękojeści końcówki pozwalający na pewną kontrolę końcówki, zapobiegający ześlizgiwanie się podczas zabiegu operacyjnego. Możliwość wymiany filtra podczas zabiegu. Bezlateksowy. Pakowany podwójnie folia-folia/papier z graficzną instrukcją obsługi wewnątrz opakowania jednostkowego. Partia próbna 2 szt. | szt | 1700
2 | Kanka odsysająca Yankauer mini - do odsysania pola operacyjnego charakteryzująca się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworem głównym i otworami bocznymi, zakrzywione o długości minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 2,5 mm, bez kontroli siły ssania, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. Końcówki muszą być kompatybilne z aktualnie używanymi przez Zamawiającego drenami GRENA LTD. do ssaka Ch 30 i Ch 24. Partia próbna 2 szt | szt | 4500
3 | Kanka odsysająca Yankauer średnia - do odsysania pola operacyjnego charakteryzująca się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworami głównym i bocznymi do upowietrzania , o długości minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 4,5 mm, bez kontroli siły ssania, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. Końcówki muszą być kompatybilne z aktualnie używanymi przez Zamawiającego drenami GRENA LTD. do ssaka Ch 30 i Ch 24 | szt | 800
4 | Kanka odsysająca Yankauer maxi - do odsysania pola operacyjnego charakteryzująca się następującymi cechami : sterylne, podwójnie pakowane, z otworami głównym i bocznymi do upowietrzniania , o długości minimum 15 cm i średnicy wew. minimum 7 mm, o atraumatycznym zakończeniu, zapewniające szczelne połączenie i łatwe wyjmowanie z opakowania. Końcówki muszą być kompatybilne z aktualnie używanymi przez Zamawiającego drenami GRENA LTD. do ssaka Ch 30 i Ch 24 | szt | 100
5 | Kanka odsysająca Poola, do odsysania pola operacyjnego , dwuczęściowa prosta charakteryzująca się następującymi cechami : sterylna, podwójnie pakowana, o długości minimum 17 cm i średnicy wewwnetrznej minimum 4,2 mm z mechanizmem blokującym ustawienie kanki w funkcji odsysania punktowego i wielopunktowego, o gładkiej powierzchni wraz z częścią perforowaną, zapewniające szczelność połączeń . Końcówki muszą być kompatybilne z aktualnie używanymi przez Zamawiającego drenami GRENA LTD. do ssaka Ch 30 i Ch 24. | szt | 1500
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 9 - Cewniki urologiczne CPV: 33.14.12.00-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik Pezzerna , na odcinku dystalnym trzy otwory, końcówka cewnika oznaczona rozmiarem wykonany z lateksu naturalnego, silikonowany, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku ;podwójne folia i blister-pack. Dostępne rozmiary: od CH 12 do CH 36 (rozmiary co 2 CH) długość 400 mm | szt | 900
2 | Cewnik Nelaton , wykonane z PVC, powierzchnia satynowa (zmrożona), jednorazowego użytku , pakowany w opakowanie foliowe, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępne rozmiary :od CH 6 do CH 24 (rozmiary co 2CH) długość 400 mm. | szt | 8300
Razem zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9 …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 10 - Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej CPV: 33.14.16.42-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej o wyeliminowanej przestrzeni martwej skądający się z: Komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml oraz wersja pediatryczna 400 ml z podziałką co 10 ml oraz z wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości, komora kolekcyjna z zaworem spustowym, z możliwością opróżniania do worka(zestaw przewidziany na siedem dni) płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznym podciśnieniu w opłucnej, sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze odpowiadającym 1cm H2O, wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego umożliwiająca monitoring stanu pacjenta, automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim, kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc, drożność drenu w kierunku pacjenta, komora kolekcyjna wyposażona w bezigłowy port do pobierania próbek, pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej, wyposażony w wieszak do zawieszania na ramie łóżka oraz chwytak do transportu, zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych np. zalewanie płynem. | szt | 600
2 | Worek do drenażu o pojemności 1000 ml kompatybilny z zestawem do drenażu z poz. 1, wyposażony w kominek zamykający | szt | 100
Razem zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto zadania nr 10: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 11 - Tampon wewnątrznosowy CPV: 33.14.00.00-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Tampon wewnątrznosowy z gąbki PVA 8,0 x 1,5 x 2,0 cm długości, 2 mm grubości ze sznureczkiem | szt | 500
2 | Tampon wewnątrznosowy z gąbki PVA 10,0 x 1,5 x 2,5 cm długości, 2 mm grubości ze sznureczkiem | szt | 500
Razem zadanie nr 11:
Słownie wartość brutto zadania nr 11 …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 12 - Sterylny haczyk do przebijania błon płodowych CPV: 33.14.13.29-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Amnioper, Sterylny, ostry, zagięty haczyk jednorazowego użytku do przebijania błon płodowych. Zaopatrzony w ostry kolec i atraumatyczną końcówkę zapobiegającą przypadkowemu zranieniu pacjentki. Lekko zakrzywiony, ergonomiczny uchwyt umożliwiający łatwe i bezpieczne stosowanie. Kształt anatomiczny, długość 25 cm. | szt | 3000
Razem zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto zadania nr 12: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie 13 - Elektroda do czasowej stymulacji serca CPV: 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektrody do czasowej stymulacji : - dostępne 4 F, 5 F, 6 F - dostępne krzywizny MPA, MPB - długość 120 cm - ring 1-2 mm - tip 1,6- 2 mm - spacing 10 mm - wersja cewnika o zbrojonej konstrukcji shaftu z miękką, atraumatyczną końcówką | szt | 100
Razem zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto zadania nr 13………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 14 - Zestaw do nefrostomii przezskórnej CPV: 33.14.16.20-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestawy do nefrostomii przezskórnej, składający się z cewnika z balonem, wykonany z poliuretanu, długość 40 cm, kolorowe znaczniki długości, otwory boczne, zaokrąglony koniec, kontrastująca pod RTG. Prowadnica druciana, nierdzewna chromowo niklowa stal, elastyczna końcówka, sztywny odcinek (300 mm), miękki ostatni odcinek. Trzyczęściowa igła punkcyjna z regulowaną głębokością wkłucia. Trzyczęściowa strzykawka 10 ml z końcówką Lock. Rozszerzadła kontrastujące w RTG, rozrywalna koszulka ostatniego rozszerzadła. Miarka, skalpel rozmiar E11 | szt. | 35
Razem zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto zadania nr 14: …………………………………………………..zł
Zadanie nr 15 - Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego CPV: 33.14.16.20-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestawy neonatologiczne, długość igły 50 mm, Ch5 | szt. | 10
2 | Zestaw pediatryczny długość igły 50 mm, Ch10 | szt. | 5
3 | Zestaw podstawowy długość igły 80mm-120 mm, Ch10 | szt. | 10
Razem zadanie nr 15:
Słownie wartość brutto zadania nr 15: …………………………………………………..zł
Zadanie nr 16 - Urządzenie oddechowe: ,,sztuczne nosy" i dren tlenowy CPV: 33.17.00.00-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Urządzenie oddechowe HME „sztuczny nos” masa 8,5 g dla pacjentów po tracheotomii i intubacji, jałowe, pakowane pojedynczo, wyposażone w złącze tlenu, złącze do odsysania wydzieliny pozwalające na odsysanie bez odłączenia od pacjenta, bezlateksowe i nie przewodzące energii elektrycznej, wydajność nawilżania: Przy VT-500 ml = 28,5 mg H2O/L, wydajność wymiany ciepła przy VT-500 ml = 29ºC, objętość martwa – 16 ml | szt | 8000
2 | Dren tlenowy 2,1 m i 3 m, sterylny, bezlateksowy, wykonany z materiału odpornego na przetarcia i niekontrolowane skręcenia, wykonany z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa, zakończony 2 uniwersalnymi łącznikami ( wewnątrz ożebrowany) gwarantującymi bezpieczne, łatwe i trwałe połączenie, pakowany pojedynczo, kompatybilny ze „sztucznym nosem” z poz. 1 oraz workiem Ambu i reduktorem tlenowym. Parta próbna 2 szt. | szt | 4000
3 | Dren tlenowy 4,2 m, sterylny, bezlateksowy, wykonany z materiału odpornego na przetarcia i niekontrolowane skręcenia, wykonany z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa, zakończony 2 uniwersalnymi łącznikami ( wewnątrz ożebrowany) gwarantującymi bezpieczne, łatwe i trwałe połączenie, pakowany pojedynczo, kompatybilny ze „sztucznym nosem” z poz. 1 oraz workiem Ambu i reduktorem tlenowym. Parta próbna 2 szt. | szt. | 500
4 | Dren tlenowy 7,6 m sterylny, bezlateksowy, wykonany z materiału odpornego na przetarcia i niekontrolowane skręcenia, wykonany z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa, zakończony 2 uniwersalnymi łącznikami ( wewnątrz ożebrowany) gwarantującymi bezpieczne, łatwe i trwałe połączenie, pakowany pojedynczo, kompatybilny ze „sztucznym nosem” z poz. 1 oraz workiem Ambu i reduktorem tlenowym. Parta próbna 2 szt. | szt | 500
5 | Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur: 1. dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2m po rozciągnięciu 2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu 3. łącznika typu Y i łącznika kątowego z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M 4. bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l z wewnętrzną siatką antyokluzyjną i okrągłą zawieszką System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń oraz maską/filtrem/przestrzenią martwą, dodatkowym łącznikiem. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są kompatybilne, Y połączony na stałe z rurami wdechową i wydechową. Rury są szczelne i elastyczne; możliwe jest ich wielokrotne rozciąganie i skracanie w dowolnym miejscu. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo. Parta próbna 2 szt. | szt | 10000
Razem zadanie nr 16:
Słownie wartość brutto zadania nr 16: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 17 - Dren do drenowania ran pooperacyjnych CPV: 33.14.16.40-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren Ulmera CH 10 długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku, perforacji 8 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. Partia próbna 2 szt. | szt | 60
2 | Dren Ulmera CH12 długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 12 dł. perforacji 10 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. | szt | 250
3 | Dren Ulmera CH 14 długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 14 dł. perforacji 12 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. | szt | 1300
4 | Dren Ulmera CH16 długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 16 dł. perforacji 12 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. Partia próbna 2 szt. | szt | 3100
5 | Dren Ulmera CH18 długości 75 cm z trokarem jednorazowego użytku CH 18 dł. perforacji 12 cm, sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o zróżnicowanej średnicy, metalowy trokar jednorazowego użytku, nitka radiacyjna na całej długości drenu, znaczniki długości. | szt | 900
6 | Dren silikonowy CH 21 i CH 24 długość 50 cm perforacji 9 cm. sterylne, podwójnie pakowane, dokładna perforacja i otwory o równej średnicy, nitka radiacyjna na całej długości drenu. Rozmiary do wyboru zamawiającego. Patia próbna 2 szt w rozmiarze CH 21. | szt | 650
Razem zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto zadania nr 17: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 18 - Zestawy i butle do drenażu ran CPV: 33.14.16.42-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Niskociśnieniowy zestaw do drenażu ran 50 ml - sterylny, niskociśnieniowy, pojemność zbiornika 50 ml, dren Redona o gładkiej powierzchni, rozmiar Ch 6 - 8, z ostrą igłą jako prowadnicą. Łatwość łączenia drenu z mieszkiem, połączenie musi być szczelne. Partia próbna 2 szt. | szt | 500
2 | Zestaw do drenażu ran 200 ml, musi być sterylny, podwójnie pakowany, jednorazowego użytku, pojemność zbiornika 200 ml – płaski pojemnik i skalowanie co 10 ml, z klamrą zaciskową próżni, dren łączący z końcówką dostosowaną do drenów Ch6 - Ch18, posiadający klamrę zaciskową oraz końcówką lock, wskaźnik poziomu próżni. Łatwość łączenia drenu z butelką, połączenie musi byś szczelne, możliwość odczytu ilości zebranej wydzieliny bez zmiany pozycji butelki. | szt | 1000
3 | Butelka do drenażu ran 200 ml sterylna, jednorazowego użytku, o poj. 200ml – płaski pojemnik i skalowanie co 10 ml, z klamrą zaciskową próżni oraz końcówką lock, wskaźnik poziomu próżni. Łatwość łączenia drenu z poz 2 z butelką, możliwość odczytu ilości zebranej wydzieliny bez zmiany pozycji butelki | szt | 8000
Razem zadanie nr 18:
Słownie wartość brutto zadania nr 18: ………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 19 - Centralny cewnik naczyniowy (PICC) CPV: 33.14.12.00-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Urządzenie stabilizujące cewnik PICC, zatrzaskowe mocowanie skrzydełek cewnika pozwalające na właściwe mocowanie cewnika. Podkładka wykonana z oddychającej, nieabsorbującej pianki poliesterowej, sterylne, bez lateksu | szt | 1200
2 | Jednoświatłowy cewnik centralny PICC - zakładany obwodowo. Rozmiar 4F, długość cewnika 60cm, średnica wewnętrzna 18G z możliwością przycinania. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 60cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejście cewnika. Możliwość wymiany części zewnętrznej cewnika bez konieczności usuwania całego cewnika | szt | 200
3 | Dwuświatłowy cewnik centralny PICC -zakładany obwodowo. Rozmiar 5F, długość cewnika 55cm, średnica wewnętrzna 19G . Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 50 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika. | szt. | 20
4 | Jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo do żyły głównej w celu podawania terapii dożylnej i wstrzykiwania wspomaganego środka kontrastowego. Rozmiar 5F, długość cewnika 45 cm, średnica wewnętrzna 17G z możliwością przycinania. Cewnik wykonany z silikonu z zamkniętą częścią dystalną wyposażoną w zastawkę Groshong otwierającą się w skutek pozytywnego ciśnienia, pozwalający także na pobieranie krwi. Końcówka proksymalna cewnika zakończona konektorem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 50 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika | szt | 120
5 | Cewnik centralny PICC -zakładany obwodowo. , długość cewnika 55cm, średnica wewnętrzna 18G . Cewnik wykonany z poliuretanu, przeznaczony do podaży pod ciśnieniem. Cewnik w całości cieniujący pod wpływem promieni RTG. W zestawie z atraumatycznym urządzeniem mocującym eliminującym konieczność przyszywania cewnika do skóry i skrzydełkami do przyszycia cewnika, elastyczną prowadnicą o długości 50 cm, bezpiecznym skalpelem, korkiem do zamknięcia wejścia cewnika. Do wyboru przez Zamawiającego 4F 1światłowy, 5F 1 i 2 światłowy. | szt | 170
6 | Jednokanałowy cewnik pośredni 4F zakładany obwodowo, przeznaczony do do dożylnych metod leczenia, pobierania próbek krwi oraz automatycznego wstrzykiwania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325PSI, przepływ 7ml/s. Dostosowany do terpii poniżej 30 dni, radiocieniujący, wykonany z poliuretanu mięknącęgo pod wpływem temperatury ciała. Cewnik o kształcie odwróconego stożka zapewniajacy odporość na skręcanie. Przepływ grawitacyjny 2116ml/h, objętość wypełnienia 0,37ml. Sterylizowany tlenkiem etylenu. 2 lata wazności. Sterylny zestaw w którego skład wchodzi: 1. Jednokanałowy cewnik 4F, średnica zew. 1,32mmx20cm dł 1x, 2. strzykawka 12ml 1szt., 3. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt., 4. Skalpel bezpieczny 1 szt., 5. taśma miernicza 1szt., 6. Zatyczka 1 szt. MIKROINTRODUKTOR: 1. Prowadnik Flexura, nitinol z prostą końcówką 0,46mm średnica zewnętrznax50cm dł., giętki 1szt., 2. Introduktor; bezpieczny dożylny cewnik obwodowy 20G(1,1mm średnica zewnetrznax45mm dł., 3. Mikrointroduktor MicroEZ 4,5F(1,6mm średnica wewnętrznax2,3mm średnica zewnętrznax7cm długości) z rozszerzaczem naczyniowym (0,5mm średnica wewnętrzna) 1szt., 4. Igła: introduktor; 21G (09mm średnica zewnetrznax0,45mm średnica wewnętrznax70mm dł. | szt | 120
7 | Dwukanałowy cewnik pośredni 5F, kanały 18G i 18G, zakładany obwodowo, przeznaczony do do dożylnych metod leczenia, pobierania próbek krwi oraz automatycznego wstrzykiwania środka kontrastującego pod ciśnieniem 325PSI, przepływ 7ml/s. Dostosowany do terpii poniżej 30 dni, radiocieniujący, wykonany z poliuretanu mięknącęgo pod wpływem temperatury ciała. Cewnik o kształcie odwróconego stożka zapewniajacy odporość na skręcanie. Przepływ grawitacyjny 1439ml/h, objętość wypełnienia 0,37ml. Sterylizowany tlenkiem etylenu. 2 lata wazności. Sterylny zestaw w którego skład wchodzi: 1. Dwukanałowy cewnik 5F, średnica zew. 1,80mmx20cm dł 1x, 2. strzykawka 12ml 1szt., 3. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt., 4. Skalpel bezpieczny 1 szt., 5. taśma miernicza 1szt., 6. Zatyczka 1 szt. MIKROINTRODUKTOR: 1. Prowadnik Flexura, nitinol z prostą końcówką 0,46mm średnica zewnętrznax50cm dł., giętki 1szt., 2. Introduktor; bezpieczny dożylny cewnik obwodowy 20G(1,1mm średnica zewnetrznax45mm dł., 3. Mikrointroduktor MicroEZ 5F(1,8mm średnica wewnętrznax2,5mm średnica zewnętrznax7cm długości) z rozszerzaczem naczyniowym (0,5mm średnica wewnętrzna) 1szt., 4. Igła: introduktor; 21G (09mm średnica zewnetrznax0,45mm średnica wewnętrznax70mm dł. | szt. | 120
8 | Zintegrowany cewnik dożylny pośredni, składający się z igły, prowadnicy, cewnika, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie do naczynia krwionośnego, przycisku do wsuwania prowadnicy, uchwytu i obudowy, 18G średniej długości zapewniający dostęp do układu naczyniowego pacjenta w celu podaży terapii oraz aspiracji próbek krwi do badań, umożliwiający podaż przez wstrzykiwacze automatyczne pod cisnieiniem 325PSI, przy temp. kontrastu 37C przepływ 7ml/s. Może pozostać u pacjenta do 29 dni. Długość cewnika 10cm, objętość wypełnienia 0,17ml, cewnik wykonany z poliuretanu, mięknie o 80% pod wpływem temperatury ciała pacjenta, ze specjalnie wzmocnionymi ścianami dystalnej jego części w celu zapobiegania ich zapadaniu. Sterylny. Pakowany pojedyńczo. Data ważności 2 lata. W skład zestawu wchodzą: 1. Zintegrowany cewnik dożylny średniej długości, ze wzmocnioną końcówką 18G(1,35mm)x100mm dł, Igła 21G(0,8mm), prowadnik nitinolowy z prostą końcówką średnica zewnętrzna 0,46G, 2. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt. 3. Chusteczka do przygotowania skóry 1 szt. | szt | 50
9 | Zintegrowany cewnik dożylny pośredni, składający się z igły, prowadnicy, cewnika, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie do naczynia krwionośnego, przycisku do wsuwania prowadnicy, uchwytu i obudowy, 20G średniej długości zapewniający dostęp do układu naczyniowego pacjenta w celu podaży terapii oraz aspiracji próbek krwi do badań, umożliwiający podaż przez wstrzykiwacze automatyczne pod cisnieiniem 325PSI, przy temp. kontrastu 37C przepływ 5ml/s. Może pozostać u pacjenta do 29 dni. Długość cewnika 10cm, objętość wypełnienia 0,15ml, cewnik wykonany z poliuretanu, mięknie o 80% pod wpływem temperatury ciała pacjenta, ze specjalnie wzmocnionymi ścianami dystalnej jego części w celu zapobiegania ich zapadaniu. Sterylny. Pakowany pojedyńczo. Data ważności 2 lata. W skład zestawu wchodzą: 1. Zintegrowany cewnik dożylny średniej długości, ze wzmocnioną końcówką 20G(1,15mm)x100mm dł, Igła 22G(0,7mm), prowadnik nitinolowy z prostą końcówką średnica zewnętrzna 0,36G, 2. Przyrząd stabilizujący Statlock 1 szt. 3. Chusteczka do przygotowania skóry 1 szt. | szt | 50
10 | Statbilizujący opatrunek bezszwowy, z klejem mocującym, wpinany zatrzaskowo w posiadane przez Zamawiającego urządzenie dostępu naczyniowego PowerGlideMidline, w zestawie z taśmą mocującą, przedłużeniem dł. 15cm z zamknięciem na lini, chusteczką do odtluszczenia skóry. Sterylne. pakowane w pojedyńcze zestawy. Op. 25szt. | op. | 50
Razem zadanie nr 19:
Słownie wartość brutto zadania nr 19…………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 20 Zestaw do wkłuć lędźwiowych i wkłuć centralnych CPV: 33.14.16.20 - 2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do wklucia lędźwiowego (sterylny) w składzie: 1) kompres gazowy z gazy 17n 8w w rozmiarze 7,5x7,59-10 szt 2) igła iniekcyjna 1,2x40mm-1szt, 3) igła iniekcyjna 0,7x40mm-1szt, 4) serweta podfoliowana o gr.42gr/m2 w rozmiarze 90x75cm-1szt(owinięcie zestawu), 5) opatrunek przylepny, włókninowy w rozmiarze 5x7,2cm-1szt 6) jednorazowe kleszczyki metalowe Rochester pean 14cm proste-1szt-część chwytna część klaszczyków oznaczona kolorem, 7) serweta podfoliowana z przylepcami w dwóch górnych rogach o gr. min.56gr/m2 w rozmiarze 100x50cm i z otworem 10cm otoczonym przylepcem-1szt. 8) strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 3ml-1szt 9) strzykawka trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 5ml-1 szt, Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk i ze zgrzewem w kształcie V, które umożliwia bezpyłowe i bezpieczne otwarcie zestawu, etykieta główna zawierająca piktogramy poszczególnych elementów, ilości elementów i ich rozmiary oraz dodoatkowo z czterema samoprzylepnymi etykietami zawierającymi kod kreskowy, indeks zestawu.LOT, seria, daty ważności.Zestaw zarejestrowany w klasie IIA reguła 7.Serweta główna tj.100x50cm z otworem 10cm,bezpieczna pod względem cytotoksycznym-spełniająca normę PN-EN10993-5, lub równoważna | szt | 7000
2 | Zestaw do wkłucia centralnego (sterylny) o składzie: 1) kompres gazowy z gazy 17nw8 w rozmiarze 7,5x7,5cm - 20szt 2) ostrze do skalpela nr 11-1szt 3) jednorazowe kleszczyki metalowe do igły o długości 13cm-1szt-część chwytna część kleszczyków oznaczona kolorem, 4) igła 1,2x40mm - 1szt; -igła iniekcyjna 0,7x40mm- 1 szt, 5) serweta podfoliowana o gr.42gr/m2 w rozmiarze 90x75cm -1szt, 6) jednorazowe kleszczyki metalowe typu Rochester pean 14cm proste -1szt, część chwytna oznaczona kolorem, 7) serweta podfoliowana o gr.43gr/m2 w rozmiarze 240x180cm i z otworem 12cm otoczonym przylepcem -1szt, 8) strzykawka Luer Lock trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 5ml -1szt 9) strzykawka Luer Lock trzyczęściowa z gumowym tłoczkiem 10 ml-1szt Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk i ze zgrzewem w kształcie V, które umożliwia bezpyłowe i bezpieczne otwarcie zestawu, etykieta główna zawierająca piktogramy poszczególnych elementów, ilości elementów i ich rozmiary oraz dodoatkowo z czterema samoprzylepnymi etykietami zawierającymi kod kreskowy, indeks zestawu.LOT,datę, serie oraz daty ważności.Zestaw sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 | szt | 3100
3 | Jałowy zestaw składający się z: - 5 szt patyczków z bardzo chłonnej włókniny owiniętej 100% celulozową warstwą chłonną długości 65 mm i średnica 5 mm z ściętym końcem - 1 kompres z gazy 17 m 8 w w rozmiarze 5x5 cm. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową z dwoma wycięciami na kciuk i zgrzewem w kształcie litery V ( umożliwia bezpyłowe otwarcie) z etykietą główną z kodem kreskowym , piktogramami i ilościami poszczególnych elementów oraz min. dwoma wklejkami typu tag z nr ref,data ważności nazwą producenta | op | 1000
4 | Neurokompress z nitką kontrastującą w promieniach RTG, wykonany z czterech warstw włókniny kompresowej ( wiskozowo-poliestrowej) o gramaturze 40 g/m2, ,chłonność włókniny (jednej warstwy) min. 800%.Posiada trwale przymocowaną nitkę kontrastującą w promieniach rentgenowskich., minimalna długość nitki 30 +/- 1 cm. , mocowanie nitki na zasadzie węzła, nie wgrzania. Neurocompress pakowany w opakowanie typu blister (papier-folia). Kompresy dodatkowe zabezpieczone kartonikiem z nacięciami w celu uporządkowania nitki RTG . Etykieta wyposażona w 2 samoprzylepne elementy z możliwością wklejenie do dokumentacji. Sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu. Opak. 10 szt. | op | 1000
Razem zadanie nr 20:
Słownie wartość brutto zadania nr 20: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 21 - Kraniki, korki, rampy - CPV: 33.14.00.00-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kranik 3-drożny. Kranik niereagujący z lipidami, pokrętło kranika z wyczuwalnym i optycznym indentyfikatorem pozycji otwarty /zamknięty , trójramnienne pokrętło, zabezpieczony fabrycznie zintegrowany dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, przeznaczony na 7 dni, bez zawartości lateksu, opakowanie folia-papier, sterylny. | szt | 15000
2 | Zamknięty system bezigłowy z podwójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda ( zawór zwrotny na każdej linii) o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier | szt | 600
3 | Zamknięty system bezigłowy z potrójną poliuretanową przedłużką o długości 8 cm każda ( zawór zwrotny na dwóch liniach) o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt | 100
4 | Zamknięty system bezigłowy z poliuretanową przedłużką o długości 10 cm o średnicy wew. 1,5 mm i zew. 2,5mm z kolorowym zaciskiem na lini pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier | szt | 75
5 | Rampa pięciokranikowa z sześcioma portami wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków, 5 kranikowa z sześcioma portami bezigłowymi, kompatybilny z połączeniem typu Luer lock i Luer slip, kraniki z kodowaniem barwnym z obrotem 360 stopni z naniesionymi kierunkami wypływu do wielokrotnej podaży krwi, krwiopochodnych, lipidów, rampa wraz z uchwytem mocującym na ramie łóżka lub stojaku. System bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), objętość wypełnienia 0,02 ml Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym 150 cm (pakowane razem), Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie. | szt | 900
6 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej długość 150cm, przezroczysty, materiał PCV, jałowy, odporny na odkształcenia. Opakowanie folia/ papier z nadrukowaną informacją o braku zawartości ftalanów. | szt | 42000
7 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej długość 150cm, wykonany z PCV, bez zawartości ftalanów,fi 1,5x2,6 mm lub fi 1,5x2,7 mm dł. 1500 mm, opakowanie typu papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nadrukowana informacja o braku zawartości ftalanów | szt | 4200
8 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej długość 300cm, przezroczysty, materiał PCV, jałowy, odporny na odkształcenia. Opakowanie folia/ papier z nadrukowaną informacją o braku zawartości ftalanów. | szt | 3000
9 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej długość 150 dla leków światłoczułych, czarny lub bursztynowy, materiał PCV, nie zawierający ftalanów, jałowe, jednorazowego użytku, odporne na odkształcanie. Opakowanie folia/papier z nadrukowaną informacją o braku zawartości ftalanów. | szt | 33000
10 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej długość 150 dla leków światłoczułych, wykonany z PCV, bez zawartości ftalanów,fi 1,5x2,6 mm lub fi 1,5x2,7 mm dł. 1500 mm, opakowanie typu papier – folia, na opakowaniu jednostkowym nadrukowana informacja o braku zawartości ftalanów | szt | 33000
11 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej długośc 300 cm dla leków światłoczułych czarny lub bursztynowy, materiał PCV, nie zawierający ftalanów, jałowe, jednorazowego użytku, odporne na odkształcanie. Opakowanie folia/papier z nadrukowaną informacją o braku zawartości ftalanów. | szt | 4000
12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC bez zawartosci ftalanow o długości min. 55mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, długośc drenu min 200-300 cm .opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 100
13 | Kranik 3-drożny. Kranik niereagujący z lipidami, pokrętło kranika z wyczuwalnym i optycznym wskaźnikiem kierunku przepływu, posiadający łącznik rotacyjny na ramieniu kranika. Możliwość wyboru pokrętła w 4 kolorach: niebieski, czerwony, żółty, biały ). Opakowanie folia papier . | szt | 28000
14 | Kranik 3-drożny z przedłużeniem min. 10 cm. Kranik niereagujący z lipidami, połączony na stałe z przedłużaczem, pokrętło kranika z wyczuwalnym i optycznym wskaźnikiem kierunku przepływu, posiadający łącznik rotacyjny na ramieniu kranika. Możliwość wyboru pokrętła w minimum 2 kolorach. Opakowanie folia papier | szt | 45000
15 | Kranik 3-drożny z przedłużeniem o długości 75-100 cm. Kranik niereagujący z lipidami, połączony na stałe z przedłużaczem, pokrętło kranika z wyczuwalnym i optycznym wskaźnikiem kierunku przepływu, posiadający łącznik rotacyjny na ramieniu kranika. Możliwość wyboru pokrętła w minimum 2 kolorach. Opakowanie folia papier. | szt | 8500
16 | Koreczki do infuzji typu Lock, zapewniające szczelność, trzpień poniżej krawędzi korka. | szt | 570
17 | Koreczki do infuzji typu Kombi z końcówką Luer-Lock, różnokolorowe (białe, czerwone lub pomarańczowe, niebieskie do wyboru zamawiającego), pakowane pojedynczo, zapewniające szczelność. | szt | 13000
18 | Łącznik typu " Y" - pakowany jednostkowo, zakończony z jednej strony łącznikiem żeńskim Luer lock, druga końcówka to tunel wykonany z elastycznego tworzywa umożliwiający podłączenie drenów z łącznikiem schodkowym.. | szt | 15
Razem zadanie nr 21:
Słownie wartość brutto zadania nr 21: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 22 - Akcesoria jednorazowe używane na sali operacyjnej - CPV: 33.16.20.00-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik z trokarem do drenażu klatki piersiowej, z termoczułego PCV, troakary kodowane kolorami; rozmiary Ch 8-32; znakowane wgłębnie co 5 cm, posiadający znacznik RTG | szt | 1000
2 | Zbiornik do zbiórki wydzieliny z drzewa oskrzelowego o poj. 40 ml ze skalą stopniowaną co 1 ml; z możliwością stosowania z bronchoskopem; w zestawie z zakręcaną pokrywką i naklejką do identyfikacji pacjenta; +C8:N8 | szt | 2300
3 | Sonda gastrostomijna, 100% silikon z wymiennym portem Y, rozm. Ch 12-28,Sonda gastrostomijna do podawania pokarmu wykonana z trwałego, przezroczystego silikonu medycznego dla zapewnienia większej żywotności. Posiadająca : wewnętrzny silikonowy balon mocujący poprawia komfort pacjenta i uszczelnia od wewnątrz stomię, zmniejszając ryzyko wyciekania treści żołądkowej ; zewnętrzny dysk stabilizujący z „uniesioną stopką” umożliwia przepływ powietrza wokół stomii, ułatwiając utrzymanie jej w dobrej kondycji ; krótki i zaokrąglony koniec dystalny sondy z otwartym światłem zapewnia optymalną wydajność sondy i wygodę pacjenta; nadrukowaną podziałkę umożliwiającą pomiar głębokości stomii; wymienne złącze umożliwiające łatwą wymianę trójnika w razie zabrudzenia lub rozciągnięcia możliwość dodatkowego zakupu.; złącze do podawania leków umożliwia podawanie leków bez konieczności odłączania pompy do karmienia, złącza zgodne ze strzykawkami do karmienia i irygacji lub złącza typu ENFit lub równoważnego (jako kryterium równoważności Zamawiający rozumiezłącze skonstruowane w taki sposób, żeby wyeliminować problem błędnych połączeń z innymi systemami do podawania płynów wyposażonych w otwory o małej średnicy, łącznik pomaga zagwarantować podaż wyłącznie produktów do żywienia dojelitowego za pomocą systemów do żywienia dojelitowego.) wybór w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostarczana ze sterylnym żelem smarującym, sterylna. Złącze typu ENFit lub równoważne (jako kryterium równoważności Zamawiający rozumiezłącze skonstruowane w taki sposób, żeby wyeliminować problem błędnych połączeń z innymi systemami do podawania płynów wyposażonych w otwory o małej średnicy, łącznik pomaga zagwarantować podaż wyłącznie produktów do żywienia dojelitowego za pomocą systemów do żywienia dojelitowego.) Partia próbna 2 szt. | szt | 70
4 | Łączniki stożkowe 5-11 mm do drenów sterylne | szt | 22200
5 | Łączniki stożkowe 8-14 mm do drenów sterylne | szt | 3000
6 | Łączniki proste 5 -11, do drenów winylowe, sterylne | szt | 500
7 | Zestaw do punkcji opłucnej; zestaw składający się z: bezpiecznej igły dł. 19 cm i poliuretanowego drenu rozm. 8Ch, dł. 12,45 cm z licznymi bocznymi otworami i z zaworem kulkowym; igła posiadająca chowany mandryn, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta, w złączu igły winien znajdować się kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa oraz jednokierunkowy zawór wentylowy; strzykawki 50/60 ml Luer-lock; worek do drenażu 2000 ml; kranik trójdrożny | szt | 2000
8 | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- Fit, długości 75 cm, średnicą zewnętrzną 2,9 mm, średnicą wewnętrzną 1,9 mm, wykonany z poliuretanu | szt | 10
9 | Zgłębnik żołądkowo-dwunastniczy typu SALEM o dwóch światełkach (jeden do odsysania, drugi do wentylacji i regulacji próżni, rozmiar Ch 10 (dł. 90 cm), Ch 12-20 (dł. 120 cm), wykonany z termoczułego PCV | szt | 10
10 | Kanka odsysająca Yankauer z bańkowatą końcówką i schodkowym łącznikiem o średnicy 18 Fr i długości 25cm, bez kontroli odsysania, przezroczysta, wykonana z medycznego PCV, z możliwościa zastosowania jako retraktor/ dysektor. Pakowana podwójnie. Partia próbna 2 szt. | szt | 3000
11 | Kanka odsysająca Yankauer półsztywna średnicy 30 Fr i długość 25 cm, bez kontroli odsysania | szt | 200
Razem zadanie nr 22:
Słownie wartość brutto zadania nr 22: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadnie nr 23 - Osprzęt do aparatu do terapii nerkozastępczej - CPV 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wkład – jednorazowy wkład z ograniczoną obiętością krwi (27ml), zmniejszający ryzyko wykrzepiania dzięki opatentowanemu projektowi zakrętów i rowków oraz zoptymalizowanej konstrukcji wlotu i wylotu. Wkład kompatybilny z podgrzewaczem krwi TherMax będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | szt | 90
2 | Kaseta Auto effluent (auto-odprowadzanie). Kaseta do automatycznego usuwania płynu odprowadzanego w terapii CRRT. Naprzemiennie napełnianie worka z płynem odprowadzanym i usuwanie płynu do odpływu eliminując konieczność wykonywania opróżniania ręcznego lub wymiany worków na płyn odprowadzany w trakcie zabiegu. Kaseta kompatybilna z aparatem do terapii nerkozastępczych Prismax będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | szt | 90
Razem zadanie nr 23:
Słownie wartość brutto zadania nr 23 …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 24 - Dren Redona i butle do drenowania ran pooperacyjnych CPV: 33.14.16.40-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren do odsysania ran typu Redon, wykonany z PCW jakości medycznej i twardości ok.76ShA,jednorazowego uzytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, cyfrowa podziałka głębokości:2cm,4cm oraz 6cm od zakończenia perforacji, perforacja czterostronna na długości 14cm od dystalnego końca,otwarty o równej wielkości ,biały znacznik RTG na całej długości drenu, dostępne w rozmiarach Od Ch6 do Ch 22-wszystkie od jednego producenta, opakowanie jednostkowe z nadrukiem w języku polskim, numer serii oraz datą ważności, pakowany w formie zwiniętej, wskaźnik sterylizacji na każdym opakowaniu jednostkowym, warunki przechowywania podane na etykiecie w formie piktogramu. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1A | długość do wyboru :500mm | szt | 700
1B | długość do wyboru :700mm | szt | 130000
1C | długość do wyboru :1000mm | szt | 275
2 | Butelka płaska z harmonijką do długotrwałego odsysania ran stosowana w chirurgii w leczeniu ran operacyjnych, 200ml z czytelną podziałką, skalowana co 25ml z możliwością połączenia z drenami o szerokiej gamie rozmiarówod Ch6 do Ch 22.Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących.Posiada uchwyt do zawieszania. | szt. | 30000
3 | Dren do ran typu Ulmer z kontrastem RTG dł. 750 mm, wykonane z medycznego PCV ,cyfrowa podziałka głębokości , perforacja na dł. 12 cm od dystanego końca. Sterylizowane w tlenku etylenu , jednorazowego użytku . 6-14 CH/FG | szt. | 1500
4 | Dren do ran typu Ulmer z kontrastem RTG dł. 750 mm, wykonane z medycznego PCV ,cyfrowa podziałka głębokości , perforacja na dł. 12 cm od dystanego końca. Sterylizowane w tlenku etylenu , jednorazowego użytku . 16-18 CH/FG | szt. | 1500
Razem zadanie nr 24:
Słownie wartość brutto zadania nr 24: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 25 - Igły do trepanobiopsji - CPV: 33.14.13.23-0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do nakłuć mostka i talerza biodrowego, zaostrzone w 3 płaszczyznach ostrze igły zapewniające atraumatyczne, szybkie i łatwe wejście do jamy szpikowej, regulator głębokości wkłucia pozwalający precyzyjnie kontrolować długość igły umożliwiając pobranie szpiku z mostka i talerza biodrowego. Męskie złącze Luer lock zapewniające precyzyjne połączenie z każdą dostępną na rynku strzykawką. precyzuje igla winna miec szlif jednostronnie skośny typu Chiba, rękojeść igly w ksztalcie litery T; wymagane rozmiary igly 16G x 30 mm, 16G x 50 mm, 16G x 85 mm, 15G x 80mm | szt | 600
2 | Igła do trepanobiopsji i aspiracji szpiku kostnego z talerza biodrowego - rozmiar 8G; 9G; 11G x100 mm; 150 mm, ergonomiczny uchwyt motylkowy lub młotkowy, zestaw wyposażony w kaniulę ekstakcyjną dwuramienną, kaniula igły posiadająca wyskalowany centymetrowy znacznik dla oceny głębokości wkłucia, wypychacz bioptatu wyposażony w wyskalowany centymetrowy znacznik umożliwiający kontrolę długości pobieranej próbki, kaniula posiadająca zakończenie kolebkowe, trokar posiadający ostrze w kształcie graniastosłupa, łącznik Luer-lock; rozmiary zróżnicowane kolorami | szt | 1300
Razem zadanie nr 25:
Słownie wartość brutto zadania nr 25: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 26 - Cewnik Hickmann i Broviak - CPV: 33.14.12.00-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik silikonowany dwukanałowy, radiocieniujący, z otwartym końcem, operacyjny, średnice:7FR i dług.65 cm, średnica wew. 0,8mm i 1,00mm (zewn. 2,3mm); 9FRi dł.90cm, średnica wew.0,7mm i 1,3mm (zewn.3,0mm); 12Fr i dł. 90cm, średnica wew. 1,6mm i 1,6mm (zewn. 4,0mm); oraz 13,5FR i dł. 36cm, średnica wewn. 2,0mm i 2,00mm z mankietem sure cuff, z introduktorem typu peel-apart, zabezpieczony podwójnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomocą jodopowidonu, cewnik wzmocniony w miejscu zacisku | szt | 20
2 | Cewnik silikonowany jednokanałowy radiocieniujący, jednokanałowy, z otwartym końcem, operacyjny, średnice: 2,7FR i dł. 71cm, średnica wew.0,5mm (zewn. 0,9mm) - zestaw drenażowy zawierający cewnik z mankietem sure cuff i 2 zatyczki; 4,2FR i dł.7 1cm, średnica wewn. 0,7mm (zewn. 1,4mm); z mankietem sure cuff, introduktorem typu peel-apart, zabezpieczony podwójnym sterylnym opakowaniem, dezynfekcja cewnika za pomocą jodopowidonu, cewnik wzmocniony w miejscu zacisku, miejsce zacisku dodatkowo oznaczone | szt | 40
Razem zadanie nr 26:
Słownie wartość brutto zadania nr 26 …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 27 Worki zbiórki moczu CPV 33.14.16.00
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Worek (pojemnik) do bezpiecznego opróżniania worków na mocz w systemie zamkniętym, z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), poj.2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny port ze szczelnym łącznikiem kraników odpływowych worków na mocz , regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku. Instrukacja obsługi podana na opakowaniu jednostkowym | szt | 13000
Razem zadanie nr 27:
Słownie wartość brutto zadania nr 27…………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 28 - Zestaw do infuzji do pomp infuzyjnych CPV: 33.14.16.20-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Standardowy zestaw infuzyjny filtr 15 mikronów, długość 285 cm, bez lateksu i DEHP | szt | 800
2 | Strzykawkowy zestaw do infuzji leków światłoczułych, ochrona przed światłem z filtrem 15 mikronów, dł. 285cm kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Volumat Mc Agilia, bez PCV, DEHP i lateksu. | szt | 900
Razem zadanie nr 28:
Słownie wartość brutto zadania nr 28: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 29 - Pompa przenośna z drenem do ciągłych wlewów kroplowych CPV: 33.14.16.20-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa pompa wykonana z elastomerów o przepływie 5ml/h, nominalny czas pracy 48H,objętość nominalna 240ml,objętość maksymalna 300ml.Posiadająca kodowane kolorystycznie nakrętki obudowy oraz prędkość przepływu nadrukowane na obudowie,posiadająca białe pole na obudowie na którym można pisać.Posiadająca filtr cząsteczkowy oraz ogranicznik przepływu typu Luer Lock, posiadająca badania stabilności leków w urządzeniu.Pompa posiadająca obudowę blokującą promieniowanie UV o długości fali 380mm(blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA).Pompa nie posiadająca filtrów na przebiegu linii infuzyjnej.Pompa pracująca w systemie zamkniętym(nie posiadająca filtra powietrza,filtra odpowietrzającego na lini infuzyjnej), nie zawiera DEHP.Port do napełniania umieszczony na obudowie urządzenia w centralnym miejscu.Długość drenu do 95cm. | szt | 2500
Razem zadanie nr 29:
Słownie wartość brutto zadania nr 29:…………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 30 - Zestaw do pomiaru rzutu serca CPV: 33.14.16.20-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego kompatybilny z posiadaną przez Zamawiająego platformą kliniczną EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: - Długość linii 152 cm, szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się sysytemu, prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika,dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia,połączenie gniazd sygnałuciśnienia-bezpinowe,czujnik pozwalajacy na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i liniipomiarowych,mechanizm płuczący zintegrowanyna stałe z przetwornikiem | szt | 25
Razem zadanie nr 30:
Słownie wartość brutto zadania nr 30 …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zaadanie nr 31- Zestawy do lewatywy, kanki, wzierniki ginekologiczne CPV: 33.14.00.00-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wzierniki ginekologiczne 1x uzytku ,Cusco-mały,średni,duży -S,M,L | szt | 28700
2 | Kanka doodbytnicza Ch 16 | szt | 100
3 | Kanka doodbytnicza Ch 18 | szt | 10
4 | Kanka doodbytnicza Ch 20 | szt | 10
5 | Kanka doodbytnicza Ch 24 | szt | 10
6 | Zestawy do lewatywy (worek,dren,kanka) 1x uzytku | szt | 500
Razem zadanie nr 31:
Słownie wartość brutto zadania nr 31 …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie 32 – Rurki intubacyjne do terapii Surfaktantem - CPV: 33.17.10.00-5
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurki dwukanałowe,sztywne,przezroczyste z możliwością nawilżania dróg oddechowych, z dystalną końcówką kontrastującą w RTG w rozmiarach: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 | szt | 250
Razem zadanie nr 32:
Słownie wartość brutto zadania nr 32: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie 33 - Zestaw do nakłucia osierdzia CPV: 33.14.16.20-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do nakłucia osierdzia, sterylny, zestaw składający się z:igły Veressa, z cewnikiem Pig Tail 9Ch/ lub CH12/ lub CH15 ( do wyboru przez zamawiajacego) z linią przedłużającąi poliuretanowego drenu z zaciskiem nożyczkowym; w zestawie skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem przed zakłuciem, strzykawki 30 ml ml Luer-lock; worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, system mocowania cewnika przezskórnego (2 szt.). A 1 szt. opakowanie sztywna taca, typu blister. | szt | 60
2 | Worek 2000ml, wymienny , kompatybilny z pozycją nr 1; produkt sterylny. | szt | 10
Razem zadanie nr 33:
Słownie wartość brutto zadania nr 33: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 34 - Kateter do znieczuleń krtani CPV: 33.14.13.21-6
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kateter do znieczuleń krtani KZK 10F/14 | szt | 1200
Razem zadanie 34:
Słownie wartość brutto zadania nr 34:…………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 35 - Sterylna przystawka do punkcji CPV: 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylna przystawka do punkcji BiPlane dla głowic rektalnych typ 8808e i 8818 BK Medical posiadanych przez Zamawiającego. Przeznaczona do wykonania biopsji stercza z możliwością jednoczesnego obrazowania w dwóch płaszczyznach. Przystawka biopsyjna musi mieć średnicę otworu równą 1,6 mm - jest to średnica odpowiednia dla igły 18Ga, a linia punkcji jest poprowadzona pod kątem19° względem osi głowicy. Kanał biopsyjny w formie metalowej prowadnicy z plastikowym elementem stabilizującym musi mieć długość min. 13 cm i przebiegać przez środek głowicy. Opak. 18 sztuk | op | 65
Razem zadanie nr 35:
Słownie wartość brutto zadania 35: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 36 - Łyżki jednorazowego użytku do laryngoskopu CPV: 33.14.10.00-0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa łyżka światłowodowa, w standardzie zielonego zamka , zgodna z ISO- 7376 lub równoważna, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metalu ( cynk , aluminium , magnez , miedź) o matowym wykończeniu, niski profil łyżki tożsamy jest z profilem łyżki wielorazowej , mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte są czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu na jego końcu 4,7 mm. Konstrukcja światłowodu zapewnia doskonałą transmisję skupionego światła . Dostępna w rozmiarach Macintosh 1; 2; 3; 3.5; 4; 5; Miller 00; 0; 1; 1.5; 2; 3; 4. Rozmiar wyraźnie kodowany na opakowaniu jednostkowym , etykieta i instrukcja użycia ( w tym graficzna) w j. polskim . Na łyżce widoczne typ , rozmiar łyżki, znak CE , symbol nie do powtórnego użycia , nazwa handlowa oraz nazwa producenta. Podwójne opakowanie jednostkowe ( łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu). | szt | 5000
2 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4 i Macintosh 0; 1; 2; 3; 3,5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) lub równoważnym. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbolu, nie do powtórnego użycia" (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu (pakowanie folia-folia) | szt | 360
3 | Rękojeść do laryngoskopu jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja) lub równoważnym. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO7376 lub równoważnym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła-dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. | szt | 2000
4 | Łyżki światłowodowe (akryl/plastyk), jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste ,typu Macintosh o rozmiarach 2 (długość114mm, wysokość417mm), 3 (długość 133mm, wysokość 19mm) i 4 (długość 151mm, wysokość 20mm), szerokość łyżek 24-25mm, długość od końca łyżki części akrylowej do końca łyżki 28-29mm, kompatybilne z zielonymi rękojeściami (ISO7376-3 lub równoważnym),łyżki nie zawierające żadnych metalowych elementów - mogą być bezpiecznie stosowane w warunkach rezonansu magnetycznego (MRI), bezpośrednio na łyżce powinny znajdować się: znak CE, logo producenta, typ łyżki, rozmiar oraz znak informujący o braku możliwości ponownego użytku (produkt jednorazowego zastosowania), zapakowane pojedynczo folia- papier, w opakowaniu zbiorczym min. 40-50 sztuk, ważność min. 5 lat od daty produkcji, spełniające min. normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 7376:2009; BS EN ISO13485:2012; ISO15223-1:2012 lub równoważne | szt | 10000
5 | Laryngoskopy jednorazowe (łyżka i rękojeść stanowi całość). Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz ze źródłem światła. - rękojeść wykonana z ABS i Poliamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie, - łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym i niezawodnym Ledowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: Typ, rozmiar łyżki. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednostkowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Rozmiar Maintosh 2; 3; 4, Miller 00,0; 1; 2; 3; 4 | szt | 800
Razem zadanie nr 36
Słownie wartość brutto zadania 36: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 37 - System zamknięty do podaży leków cytostatycznych CPV: 33.14.00.00-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta , uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawierająca sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka dzięki temu zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymagająca nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka muszą być wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml oraz 60 ml, z budową ułatwiającą pobieranie cieczy oleistych. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. Strzykawka z konektorem musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB,wydanego przez FDA | szt. | 700
2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z poz. 1. Materiały z których wykonany jest adapter muszą być wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): Kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, Kompatybilny z fiolkami o średnicy 17 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 20 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 28 mm. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter/łącznik do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. | szt | 700
3 | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z poz. 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawierający DEHP, Lateksu oraz BPA Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. | szt | 300
4 | Adapter Luer Lock męski - pozwalający zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek strzykawką z poz. 1. Adapter Luer Lock męski posiadający system sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA | szt | 1900
5 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu znajduje się 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 30 cm, wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym 1,2 μm i złączem Luer Lock.Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | szt | 20000
6 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu znajduje się 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 20cm, wykonana z poliuretanu, wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Na linii znajduje się filtr płaski 0,2 μm, wykonany z MBS, wyposażony w membrany PTFE 0,03 μm hydrofobową oraz PES 0,2 μm hydrofilową, minimalny przepływ 32 ml/min, objętość wypełnienia 2,4 ml, powierzchnia filtrująca 10 cm2, maksymalne ciśnienie robocze 46,4 psi (3,2 Bar). Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowymi złączem Luer Lock. Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | szt | 10000
7 | Bezigłowy konektor przeznaczony do podawania niebezpiecznych leków oraz innych substancji, mający na celu zabezpieczenie przypadkowego wycieku. Konektor posiada złącza typu luer lock żeńskie oraz samouszczelniający się luer lock męski spełniające normę ISO 594 lub równoważną. Męska końcówka typu luer urządzenia jest normalnie zamknięta i zostaje aktywowana tylko podczas podłączenia z żeńską końcówką luer, umożliwiając przepływ. Po odłączeniu zawór zamyka się automatycznie i zapobiega wyciekowi cieczy. Konektor wykonany z Silikonu, Polisulfanu oraz Poliwęglanu ( brak kontaktu z przepływającym lekiem). Objętość napełnienia: 0.1 ml. Objętość zalegająca ~ 0 ml. Ciśnienie: 45 psi (3,1 bara). Szybkość Przepływu grawitacyjnego min. 102 ml/min. Pozostałość po odłączeniu: <0,02 gr cieczy. Konektor został przetestowany pod kątem kompatybilności z następującymi środkami chemicznymi i lekami : płyny na bazie alkoholu; Intralipid 20% Etopozyd Cisplatyna Cyklofosfamid Fluorouracyl Doksorubicyna Paklitaksol Avastin Okres ważności min. 4 lata | szt | 500
Razem zadanie nr 37
Słownie wartość brutto zadania nr 37: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 38 - Worki zbiórki moczu CPV 33.14.16.00
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odpływem, sterylny, dren łączący o długości 165-170cm z zaciskiem ślizgowym, samouszczelniający port do pobierania próbek, połączenie drenu z komorą zapobiegające zamkniecie światła drenu. Komora z trzema przegrodami pozwalającymi na przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru , wyskalowana od 1 do 50 ml co 1 ml, druga przegroda od 50 do 150 ml co 5 ml i trzecia od 160 do 500 ml co 10 ml, dwa filtry w komorze, zabezpieczenie zastawkami antyrefluksowymi przed cofaniem moczu z komory. System pozwalający na łatwe opróżnianie komory. Worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie z komorą, wykończony kranikiem typu T podwieszanym w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml .Możliwość podwieszania zestawu na plastikowych taśmach | szt | 3120
2 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej. Zestaw do pomiaru diurezy z jałowym worekiem do zbiórki moczu. Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie blister, pojemność worka 2 600 ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku), system By-Pass zapobiegajacy przepełnieniu; zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem) zawór dolny typu T, zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa), port do pobierania próbek, wbudowany wieszak w worek na mocz ; tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka , dren o długości 120 cm -150 cm | szt | 1200
3 | Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki dren antyzałamaniowy min. 110cm, komora kroplowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyrefuksyjna, zintegrowany z wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa oraz uchwyt do podwieszenia drenu ( zapiecie ) , czas użycia powyżej 7 do 14 dni w systemie zamkniętym. | szt | 60000
4 | Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy min. 110cm, klamra zaciskowa na drenie, zastawka antyzwrotna, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek. Czas stosowania 5 do 7 dni w systemie zamkniętym. | szt | 12800
5 | Sterylny worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2 l skalowany co 100 ml, z zastawką antyzwrotną i bezwrotnym zaworem odpływowym typu T. Dren min. 130cm. Jednodniowy, wykonany z PVC. | szt | 90000
6 | Uniwersalny wieszak do worków na mocz, plastikowy 1 x użytku | szt | 9900
Razem zadanie nr 38:
Słownie wartość brutto zadania nr 38…………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 39 - Strzykawka do gazometrii CPV: 33.14.13.10-6
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka pasująca do urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego Smith Medical Portex Luer Slip, Filter Pro Line Draw 4041E o pojemności 1 cm3 (z zakończeniem luer-slip) do pobierania krwi tętniczej do badań gazometrii, ze zbalansowaną (wapniem) suchą heparyną litową, pozwalająca na pomiar parametrów: pH, pCO2, pO2, tHb, O2Sat, COHb, MetHb, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, glukozy i mleczanów z jednej próbki krwi. Zawartość heparyny 23,5 I.U / ml. Strzykawka wyposażona w filtr samouszczelniający się przy kontakcie z krwią, nakładany na zakończenie strzykawki typu Pro, umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki; martwa przestrzeń filtra 0,10 ml, po usunięciu pęcherzyków z powietrza filtr może służyć, jako zatyczka do strzykawki (na czas transportu próbki). Strzykawka sterylna, zapakowana pojedynczo razem z filtrem w folia/papier. Parta próbna 2 szt. | szt | 4000
Razem zadanie nr 39:
Słownie wartość brutto zadania 39…………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 40 - Asortyment do kapnografii i nieinwazyjnej terapii oddechowej NIV CPV: 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pułapka wodna/nafion kompatybilny z modułem BV CO2 firmy Mindray, do pomiaru gazów anestetycznych, do kardiomonitorów z modułem kapno | szt | 10
2 | Linia próbkująca 2,5 – 3,5 metra do pomiaru kapnografii - jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych: - materiał PCV (polichlorek winylu), - do monitorowania anestetyków, CO2, O2, i N2O; - długość 2,5 do 3,5 m, - średnica wewnętrzna 1,2mm, - średnica zewnętrzna 2,8mm, - grubość ścianki 0,8mm, - złącze luer-lock typu męskiego z obu stron, - bezlateksowa, - bez szkodliwych ftalanów, - czysta mikrobiologicznie, Opak. 25 szt. | op | 100
3 | Obwód oddechowy CPAP do wentylacji nieinwazyjnej: - 2 rury karbowane o dł. 160 cm o średnicy 22mm, zakończone złączem 22mmF (od strony maszyny); - uprząż do maski (do zamocowania maski na głowie); - maska twarzowa z pompowanym mankietem (z zaworem do regulacji ciśnienia w mankiecie) , zastawka jednokierunkowa na „wdechu” (wejściu rury do maski), zastawka jednokierunkowa na „wydechu” (na wyjściu z maski do rury), zastawka (zawór) do oddechu spontanicznego, port pomiarowy, zaczepy do zamocowania uprzęży; - czas stosowania do 7 dni; - opakowanie folia (wszystkie elementy składowe zapakowane razem). | szt | 100
Razem zadanie nr 40:
Słownie wartość brutto zadania nr 40 …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 41 - Strzykawka do gazometrii- CPV 33.14.13.10-6
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka gazometryczna o pojemności 0,7 ml – 1ml zawierająca heparynę o stężeniu 80 UL umieszczoną na krążku. Strzykawka wyposażona w kulkę mieszającą oraz korek odpowietrzający. Kompatybilna z wbudowanym, w posiadane przez szpital analizatory ABL90 FLEX PLUS, mieszadłem próbek gazometrycznych. Op. 100 szt. Parta próbna 2 szt. | op | 150
Razem zadanie nr 41
Słownie wartość brutto zadania nr 41: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 42- Asortyment do wysokoprzepływowej terapii oddechowej - CPV: 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przepływomierz tlenu medycznego przeznaczony do stosowania z systemem AIRVO 2, będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt | 5
2 | Układ oddechowy do AIRVO 2 będącego w posiadaniu Zamawiającego do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem. Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatyblina z nawilżaczam serii Airvo 2 będącego w posiadaniu Zamawiającego. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakrerystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | szt | 350
3 | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania z systemem Airvo2 będącego w posiadaniu Zamawiającego. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym | szt | 220
4 | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każde złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 20 – 60 l/min. | szt | 30
5 | Filtr powietrza do Airvo2 będącego w posiadaniu Zamawiającego, opakowanie zbiorcze 2 sztuki. | szt | 30
Razem zadanie nr 42:
Słownie wartość brutto zadania nr 42: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr - 43 Akcesoria okulistyczne CVP: 33.19.00.00-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Olej silikonowy, ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml, lepkość [mPas w temp. 25 °C] 900 – 1200, gęstość [g/cm3 w temp. 25 °C]: 0,97. Wskaźnik refrakcji [w temp. 20 °C] 1,4040 | op | 40
2 | Rozpuszczalnik do oleju silikonowego, który utknął na powierzchni siatkówki lub pod sztuczną soczewką : 100% Perfluorobutylpentan (C9H11F9), Fiolka o objętości: 5ml lepkość [mPas w temp. 25 °C] 1,05; gęstość [g/cm3 w temp. 25 °C]: 1,28; Wskaźnik refrakcji [w temp. 20 °C] | op | 4
3 | Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Strzykawka o objętości: 7ml Gęstość [g/cm3 w temp 25 °C]: 1,93 Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110 (25st) 1,313 Lepkość [mPas w temp 25 °C]: 5,560 | op | 80
4 | Gaz SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Zawartość strzykawki stanowi 40ml mieszaniny 20% gazu SF6 i 80% powietrza. Opakowanie wyposażone w czerwone, okrągłe naklejki jako wskaźnik sterylizacji. | op | 100
5 | Gaz C2F6 Hexafluoroethane wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej doużycia. Zawartość strzykawki stanowi 40ml mieszaniny 16% gazu C2F6 i 84% powietrza Opakowanie wyposażone w czerwone, okrągłe naklejki jako wskaźnik sterylizacji. | op | 20
Razem zadanie nr 43
Słownie wartość brutto zadania nr 43 : …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 44 - Rurki do intubacji przez nos - CPV: 33.17.10.00-5
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa rurka do intubacji przez nos, miękka, wykonana z niezawierającego DEHP PCV, odporna na zagięcia, z otworem Murphy’ego, z mankietem niskociśnieniowym wysokoobjętościowym. Rozmiary: 3,0 (całkowita długość bez łącznika 245mm), 3,5 (dl 271mm) ,4,0( 303mm) 4,5 (347mm), 5,0(358mm) 5,5 (368mm) 6,0 (415mm) 6,5mm(420mm) 7,0 (430mm) 7,5mm(445mm )8,0 (455mm) Op. 1 sztuka | op | 1200
Razem zadanie nr 44
Słownie wartość brutto zadania nr 44 : …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 45 - Zestaw do konikotomii - CPV: 33.14.00.00-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do konikotomii dla dzieci | szt | 24
2 | Zestaw do konikotomii dla dorosłych | szt | 30
Razem zadanie nr 45
Słownie wartość brutto zadania nr 45: …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 46 - Przyrzady przeznaczone do rekonstytucji leków CPV: 33.14.00.00-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przyrzad do przeznaczone do rekonstytucji leków w proszku lub liofilizowanych z fiolek o średnicy 32 mm i aseptycznego przenoszenia do worków Viaflo. Element umożliwiający polaczenie z workiem to kołnierz o długości min . 22mm i średnicy nie większej max.13 mm . Wewnątrz całego systemu igła o długości :30-35mm . Łącznik pakowany sterylnie , opakowanie umożliwiające aplikacje z fiolką po zdjęciu papierowego zabezpieczenia ( aplikacja bezdotykowa ). | szt | 1050
2 | Przyrzad do przeznaczone do rekonstytucji leków w proszku lub liofilizowanych z fiolek o średnicy 20 mm i aseptycznego przenoszenia do worków Viaflo. Element umożliwiający polaczenie z workiem to kołnierz o długości min . 22mm i średnicy nie większej max.13 | szt | 1050
Razem zadanie nr 46
Słownie wartość brutto zadania nr 46 : …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 47 - Centralny cewnik naczyniowy (PICC) CPV: 33.14.12.00-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość 24 miesiące | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy /kod | Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik PICC jednoświatłowy cewnik centralny zakładany obwodowo zmodyfikowaną techniką Seldingera w rozmiarze 4,5 Fr-50 i 55cm ,z możliwością przycięcia cewnika oraz możliwością wstrzyknięć podciśnieniem , z technologia Chlorag+ard, ochroną cewnika od końcówki do nasadki przed kolonizacją bakteryjną i tworzeniem się skrzeplin. Sklad zestawu: Cewnik PICC, mikrointroduktor , echogeniczna igła wprowadzająca 21 G × 7 cm; bezpieczna, echogeniczna igła wprowadzająca 21 G × 7 cm, prowadnica z nitinolu 0,018" × 45 cm ,bezpieczny skalpel #11, bezpieczna igła 25 G, strzykawka Luer-lock 10 ml, strzykawka Luerlock 3 ml, filtr , pojemnik do zabezpieczenia igieł , przycinarka do cewnika, bezszwowy przyrząd do stabilizacji cewnika, przezroczysty opatrunek10 x 15,5 cm, opaska uciskowa (zapakowana w zewnętrzną torebkę), 2 taśmy pomiarowe (1 zapakowana w torebkę zewnętrzną), 10 kompresów gazowych 10 cm × 10 cm, 10 kompresów gazowych 5 cm × 5 cm , pojemnik na płyny, paski samoprzylepne, serweta operacyjna (całe ciało), serweta operacyjna z otworem, fartuch chirurgiczny, maska (zapakowana w zewnętrzna torebkę), maska z osłoną oczu, czepek ochronny, ręcznik chłonny, ręcznik, lista kontrolna wprowadzania, karta informacyjna szybkości przepływu z dziennikiem wkłucia, samoprzylepna etykieta identyfikacyjna, karta identyfikacyjna pacjenta, broszura informacyjna dla pacjenta. | op | 20
2 | Cewnik PICC dwuswiatlowy cewnik centralny zakładany obwodowo zmodyfikowaną techniką Seldingera w rozmiarze 5,5 Fr-50 i 55cm ,z możliwością przycięcia cewnika oraz możliwością wstrzyknięć podciśnieniem , z technologia Chlorag+ard, ochroną cewnika od końcówki do nasadki przed kolonizacją bakteryjną i tworzeniem się skrzeplin. Sklad zestawu: Cewnik PICC, mikrointroduktor , echogeniczna igła wprowadzająca 21 G × 7 cm; bezpieczna, echogeniczna igła wprowadzająca 21 G × 7 cm, prowadnica z nitinolu 0,018" × 45 cm , bezpieczny skalpel #11, bezpieczna igła 25 G, strzykawka Luer-lock 10 ml, strzykawka Luerlock 3 ml, filtr , pojemnik do zabezpieczenia igieł , przycinarka do cewnika, bezszwowy przyrząd do stabilizacji cewnika, przezroczysty opatrunek10 x 15,5 cm, opaska uciskowa (zapakowana w zewnętrzną torebkę), 2 taśmy pomiarowe (1 zapakowana w torebkę zewnętrzną), 10 kompresów gazowych 10 cm × 10 cm, 10 kompresów gazowych 5 cm × 5 cm , pojemnik na płyny, paski samoprzylepne, serweta operacyjna (całe ciało), serweta operacyjna z otworem, fartuch chirurgiczny, maska (zapakowana w zewnętrzna torebkę), maska z osłoną oczu, czepek ochronny, ręcznik chłonny, ręcznik, lista kontrolna wprowadzania, karta informacyjna szybkości przepływu z dziennikiem wkłucia, samoprzylepna etykieta identyfikacyjna, karta identyfikacyjna pacjenta, broszura informacyjna dla pacjenta. | op | 20
Razem zadanie nr 47
Słownie wartość brutto zadania nr 47 : …………………………………………………………………………………………………………………………………..zł