OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Pakiet 1   KOMPLETNA STACJA UZDATNIANIA WODY DLA 20 STANOWISK w ilości 1 szt.

| Lp. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kompletna stacja uzdatniania wody dla 20 stanowisk - Fabrycznie nowa, nieużywana do prezentacji i wystaw, nierekondycjonowana, rok produkcji 2022 | Podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| A. Charakterystyka techniczna |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 2 | System uzdatniania przeznaczony do produkcji wody do dializ |  |  |
| 3 | System składa się z: - urządzenia wspomagającego - filtra odżelaziającego - filtra węglowego - systemu zmiękczania wody - zespołu filtrów mechanicznych - urządzenia odwróconej osmozy (RO) - urządzenia do dezynfekcji termicznej - pętli wody uzdatnionej z panelami | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wspomagające: - zbiornik o pojemności 1000 litrów - pompa sterowana falownikowo - urządzenie chlorujące wodę proporcjonalnie do przepływu - filtr z płukaniem wstecznym (80-100 mikronów) | Tak |  |
| 5 | Filtr odżelaziający: - złożony z 1 kolumny filtrującej - wielkość kolumny 16x65" - możliwość automatycznej regeneracji - możliwość ominięcia filtra | Tak |  |
| 6 | Filtr węglowy: - złożony z 2 kolumn filtrujących połączonych równolegle - wielkość każdej z kolumn 16x65" - możliwość niezależnej automatycznej regeneracji każdej z kolumn - możliwość ominięcia każdego z filtrów | Tak |  |
| 7 | System zmiękczania wody: - złożony z 2 połączonych równolegle zmiękczaczy - z możliwością automatycznej, naprzemiennej regeneracji zmiękczaczy - z dwoma elektronicznymi sterownikami - wyposażony w 2 przepływomierze z impulsatorami - wyposażony w 2 zbiorniki na solankę - wielkość każdej z kolumn 14x65" | Tak |  |
| 8 | Zespół filtrów mechanicznych: - z 2 równolegle połączonymi filtrami - z wymiennymi wkładami 5-mikronowymi - z manometrami mierzącymi spadek ciśnienia w filtrze | Tak |  |
| 9 | Aparat odwróconej osmozy RO, dwustopniowa filtracja RO. | Tak |  |
| 10 | Wydajność 900 - 1000 dm³/godz. mierzona przy temp. +6°C i przeciwciśnieniu 3.5 bar/ dopuszcza się urządzenie o wydajności 1200-1350 l/h przy temp. +6oC i przeciwciśnieniu 2 bar | Tak/ Podać |  |
| 11 | System automatycznej redukcji odrzutu wody RO w celu oszczędzania wody. | Tak |  |
| 12 | Programowalna efektywność (uzysk wody oczyszczonej) w zakresie do min 80% | Tak |  |
| 13 | Możliwość pracy w trybie awaryjnym (jeden stopień RO), pierwszy lub drugi stopień RO/ dopuszcza się rozwiązanie, w sytuacji awarii jednego stopnia RO, drugi stopień RO przejmuje całkowitą produkcje wody uzdatnionej zgodnie z zapotrzebowaniem, przy czym przełączenie systemu w tryb awaryjny jest automatyczny | Tak/ Podać |  |
| 14 | Automatyczne, programowalne płukanie membran RO przepływem odwróconym podczas produkcji wody uzdatnionej (ochrona przed ich blokowaniem i przedłużenie żywotności) | Tak |  |
| 15 | Automatyczne wyłączanie pompy 2-go stopnia przy niskim poborze wody (oszczędzanie prądu)/ dopuszcza się regulację pompy falownikiem | Tak/ Podać |  |
| 16 | Automatyczne, programowalne chwilowe zwiększanie prędkości przepływu w pętli podczas dezynfekcji i trybu nocnego (usuwanie biofilmu) / dopuszcza się proces dezynfekcji termicznej jest zwalidowany normą PN-EN-ISO 15883 z jednoczesnym rozwiązaniem usuwającym biofilm | Tak/ Podać |  |
| 17 | System automatycznego płukania zapobiegający rozwojowi bakterii podczas postojów | Tak |  |
| 18 | System sterująco – pomiarowy zapewniający: - pomiar przewodności wody wejściowej i wyjściowej - programowanie parametrów pracy i dezynfekcji - programowanie czasu uruchomienia i zatrzymania urządzenia - pomiar ciśnienia na produkcji i odrzucie każdego ze stopni RO | Tak |  |
| 19 | Urządzenie do dezynfekcji termicznej: - przepływowy system podgrzewania - moc grzejna 10-20 kW - elementy grzejne bez kontaktu z wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 20 | Automatyczna, programowalna termiczna dezynfekcja linii dystrybucyjnej wody –programowalny zakres temperatury 60-90°C | Tak |  |
| 21 | Program automatycznej, kompleksowej dezynfekcji termicznej linii dystrybucyjnej wody wraz z aparatami dializacyjnymi / dopuszcza się dezynfekcję termiczną linii dystrybucyjnej i aparatów w jednym procesie tzw. dezynfekcji termicznej zintegrowanej | Tak/ Podać |  |
| 22 | Automatyczna, programowalna termiczna dezynfekcja aparatu odwróconej osmozy RO/ | Tak |  |
| 23 | Sygnalizacja świetlna poszczególnych trybów pracy, możliwość obsługi ze zdalnego panelu użytkownika | Tak |  |
| 24 | Pętla dystrybucyjna: - rura PEX w otulinie termoizolacyjnej - przy każdym stanowisku reduktor ciśnieniowy z dołączoną elastyczną wtórną pętlą doprowadzającą wodę do aparatu dializacyjnego. - pętle wtórne zakończone szybkozłączami AISI umożliwiającymi dołączanie aparatów dializacyjnych | Tak |  |
| 25 | Panele dializacyjne: - typ ścienny natynkowy (lub wpuszczany), z przyłączami wody i ścieku - panele stanowiskowe wykonane z tworzywa sztucznego (PE, PVC) - ilość paneli zgodnie z projektem (20 stanowisk) | Tak |  |
| 26 | Powierzchnie urządzenie odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy