## Sheet1
Znak sprawy: SZP.383.9.2023
Załacznik nr 2 do SWZ
DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ DOSTAWY IMPLANTÓW CHIRURGICZNYCH -ŁAT
Część sterylna
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rurka intubacyjna z zamkniętym systemem do odsysania do 72 godz., pozwala na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego, zapobiega rozprzestrzenianiu się patogonenów chroniąc personel i pacjentów, blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, port do podawania leków w aerozolu MDI, cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika, Rozmiar 14CH | szt. | 150
2. | Rurka intubacyjna z zamkniętym systemem do odsysania do 72 godz.pozwala na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego, zapobiega rozprzestrzenianiu się patogonenów chroniąc personel i pacjentów, blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, port do podawania leków w aerozolu MDI, cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika, Rozmiar 16CH | szt. | 150
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury karbowane o długości 180cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | szt. | 900
2. | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek - zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. | szt. | 150
Razem
Do pakietu nr 2 wymagane próbki do każdej pozycji
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | - Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń krwionośnych trójświatłowy 20cm/7FR/18,18,16Ga sterylny j.użytku. Cewnik wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik druciany z końcem prostym i J, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką, rozszerzadło, strzykawka . Przepływy w poszczególnych kanałach: 16Ga/dystalny – 3100ml/godz, 18Ga – środkowy – 1500ml/godz, 18Ga/proksymalny – 1600ml/godz. Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów | szt. | 75
2. | - Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń krwionośnych trójświatłowy 16cm/7FR/18,18,16Ga sterylny j.użytku. Cewnik wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, zakładany metodą Seldingera, prowadnik druciany z końcem prostym i J, igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, dodatkowe skrzydełka mocujące z nakładką, rozszerzadło, strzykawka , przepływy w poszczególnych kanałach cewnika: dystalny 16Ga – 3400ml/godz, środkowy18Ga-1800ml/godz, proksymalny 18Ga- 1900ml/godz, . Na opakowaniu podane szybkości przepływów oraz pojemność kanałów | szt. | 75
3. | Cewniki do tętnicy udowej W skład zestawu wchodzi cewnik 18Ga , prowadnica 0,64mm (0,025") typu J/prosta oraz kaniula 18Ga 7cm. Opakowanie zawiera 10 szt. | szt. | 15
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych prosta 0,7 lub 0,9, długość igły 19mm, 25 mm, 32 mm Dopuszczono z pytań w dniu 10.12.2021 długości 20mm, 25mm,30mm. | szt. | 75
2. | Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych, zagięta 0,7 lub 0,9 20G, długość igły 19mm, 25 mm, 32 mm Dopuszczono z pytań w dniu 10.12.2021 długości 20mm, 25mm,30mm. | szt. | 75
3. | Igła z ostrzem typu Hubera do wstrzykiwania wewnątrz portów wszczepialnych, prosta i zagięta z linią, łączącą z dodatkowym miejscem do wstrzykiwań 0,7 lub 0,9 , długość igły 19mm, 25 mm, 32 mm Dopuszczono z pytań w dniu 10.12.2021 długości 20mm, 25mm,32mm. | szt. | 75
4. | Igła bezpieczna, z atraumatycznym szlifem ,kaniula nie silikonowana, dren pozbawiony DEHP i lateksu, bez skrzydełek, przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia /z podkładką nieabsorbującą płynów/ z otworami do wentylacji ,możliwość zabezpieczenia drenu w celu uniemożliwienia rotacji igły w porcie, oznaczenie wielkości igły w miejscu umożliwiającym weryfikację po założeniu opatrunku. | szt. | 300
5. | Igła bezpieczna do portu , zagięta pod katem prostym z atraumatycznym szlifem typu Huber , przezroczysty dren pazbawiony DEHP i lateksu, z zaciskiem zatrzaskowym , z dodatkowym miejscem wstrzyknięcia „Y „ . Igła z mechanizmem zabezpieczającym przed ekspozycją . | szt. | 150
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu , z zamykanym portem do użycia cewnika do odsysania, bez konieczności zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajność nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml lub 29,2mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30l/min lub 0,8 cm H2O przy 30l/min. sterylny, waga filtra 8.5 gram, pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. Pakowane po 25 sztuk | op. | 60
2. | Linia z PVC do pobierania próbek gazów 300 cm, Ø 1,2 × 2,5 mm, męskie złącza luer-lock. Pakowane po 25 sztuk | op. | 2
3. | Rurka sterylna zbrojona, w rozmiarach od 5,0 do 9,5 ; zbrojenie – metalowa spirala wzmacniająca jednolicie i bezpiecznie, zintegrowana ze ścianą rurki zapobiegająca jej załamywaniu; przebiegająca do połączenia ze stale zintegrowanym łącznikiem15M; rurka wyposażona w mankiet uszczelniający niskociśnieniowy wysokoobiętościowy typu – Hi-Lo lub Soft o grubości ścianki 0,05mm potwierdzonej badaniami oraz oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci ringów na całym obwodzie; rurki wyposażone w okienko Murphego. Pakowane po 10 sztuk | op. | 12
4. | Rozciągliwy łącznik wykonany z polipropylenu z portem do pobierania próbek CO2 na złączu kątowym 90°, złącze 15M– złącze pacjenta 22M/15F. Pakowane po 25 sztuk | op. | 15
5. | Rozciągliwy prosty łącznik wykonany z polipropylenu; 15M-15F. Pakowane po 25 sztuk | op. | 15
Razem
….........................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 6
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu obrotowy Luer-Lock/skala podwójna: • Opcjonalnie ze skalą pojedynczą lub podwójną • Końcówka Luer-Lock (stała lub obrotowa) • Zakres regulacji: 0 do 250 ml/h • Stała szybkość przepływu • Odpowietrzacz regulowany ręcznie | szt. | 1500
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Worek z zastawką Heimlicha - zastawka przeciwzwrotna jednokierunkowa zapobiegająca powrotowi odessanego płynu do pacjenta - zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta - worek o pojemności 2000 ml, wyskalowany co 100 ml z odpowietrznikiem i zaworem spustowym, dren między workiem a zastawką o długości 50 cm - ssterylny, pojedynczo pakowany 50 46,44 | szt. | 120
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rurka tracheostomijna bez mankietu z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni, wykonana z mieszany silikonu i PCV – półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki i średnicy zewnętrznej na korpusie oraz średnicą wewnętrzną, zewnętrzną i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, w komplecie z zaoblonym mandrynem oraz tasiemkami do zamocowania, sterylna, rozmiary 7,0 mm i 8,0 mm | szt. | 15
2. | Rurka tracheostomijna bez mankietu, foniatryczna, z 1 otworem, wykonana z mieszanin silikonu i PCV – o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta posiadająca elastyczny mandryn ( od rozmiaru 6,0), kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, łącznik 15 mm, tasiemki do mocowania, sterylna, rozmiary: od 3,0 mm do 10,0 mm co 1,00 mm oraz 3,5 mm, 4,5 mm i 7,5 mm* | szt. | 15
3. | Rurka tracheostomijna zbrojona, o zwiększonej elastyczności, silikonowa, o długości minimum 155 mm, wygięta łukowato o ściance grubości do 1,4 mm, we wszystkich rozmiarach, sterylna. Zestaw powinien zawierać balonik kontrolny, opaskę mocującą na szyję, cewnik do odsysania oraz pojedynczy cienkościenny mankiet niskociśnieniowy, zaopatrzony w przezroczystą ramkę obrotową umożliwiającą regulację położenia.* | szt. | 8
4. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym: Soft Seal, Hi Contour, Lanz, Fome-Cuff lub inny sposób monitorowania ciśnienia w rurce intubacyjnej. Oznaczenie rozmiaru rurki i średnicy mankietu umieszczone na opakowaniu indywidualnym, ustno-nosowa, sterylna; rozmiar: 5; 5,5;6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9, 10 | szt. | 150
5. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z poliuretanu o grubości mankietu max. 60 mikronów, dla pacjentów z pełnym żołądkiem, mankiet typu Seal-Guard, z odsysaniem znad mankietu, sterylna; rozmiar: 6,0-9,0* | szt. | 75
6. | Zestaw do konikopunkcji PERTRACH dla dorosłych jest jednorazowym zestawem ratunkowym, pozwalającym uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta.* | szt. | 2
7. | Zestaw wymienny do tracheotomii, w skład którego wchodzi: rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, strzykawka, igła, dylatator zagięty lub prosty, skalpel, prowadnica - na jednej tacy, kompatybilny z posiadanym narzędziem chirurgicznym firmy Akme. Zestaw pakowany na jednej tacy (plastikowej) umożliwiającej jego szybkie otwarcie. Rozmiary 7,0 mm, 8,0mm, 9,0mm. | szt. | 90
8. | Sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej, komorą na wydzielinę o pojemności 2200 ml, komorę. Zestaw musi posiadać: specjalny, zabezpieczony port bezigłowy, umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, posiadający możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Budowa kompaktowa o wysokości maksimum 25 cm, o stabilnej podstawie niewymagającej mocowania stojaka, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu razem z serwetą. | szt. | 300
9. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu wielorazowego peana, zawierający: pean wielorazowego użytku • skalpel • igła 14G z kaniulą i strzykawką • prowadnica Seldingera • rozszerzadło wstępne • rurka tracheostomijna z mankietem z odsysaniem znad mankietu , rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0 mm • tasiemka do rurki • szczoteczka • opakowanie: sztywna taca, umożliwiająca szybkie otwarcie i zorganizowany dostęp do elementów zestawu | szt. | 5
10. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu wielorazowego peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło (wstępne) oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm. | szt. | 75
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 9
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zgłębik żołodkowy wykonany w 100% z silikonu, który eliminuje zapadanie się ścian cewnika oraz znacznie zmniejsza liczbę powikłań. Nie zawiera lateksu. • Zalecany w sytuacjach, gdy odsysanie lub karmienie konieczne jest przez dłuższy czas ( nie dłużej niż 30 dni ) • Cztery otwory boczne naprzemianległe ograniczające traumatyzację błony śluzowej przewodu pokarmowego • Końcówka cewnika zamknięta, zaoblona –w kolorze niebieskim ( znacznik rtg ) umożliwia szybkie założenie go przez nos lub drogi pokarmowe • Przeźroczysty konektor z zatyczką , na łączniku zatyczki podany rozmiar zgłębnika Rozmiary: 12, 14, 16, 18, 20 o długości 120 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego • Znacznik RTG na całej długości zgłębnika • Pakowany pojedynczo (zwinięty w luźną spiralę), •Sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu). | szt. | 150
Razem
……………………………………………………….
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 10
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Urządzenie z filtrem (sztuczny nos ) do nawilżenia i ogrzewania powietrza kompatybilne z rurką tracheostomijną. Zbudowany z tworzywa sztucznego z dwustronnym filtrem dopływu powietrza, uniwersalny port do tlenu , port do odsysania umożliwiający również wprowadzenie bronchofiberoskopu firmy Pentax o średnicy końcówki dystalnej 8 mm. | szt. | 750
Razem
Do pakietu nr 10 wymagane próbki.
……………………………………………………..
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 11
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Igła do biopsji przez oskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS-TBNA Igła o średnicy 22G(0,7mm) maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 50 mm, Wymagana regulacja w zakresie stopnia wysunięcia osłonki między 670-744 mm. W części dystalnej igła powinna być poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność . Blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą mechanizmu umożliwiającego obsługę igły przy użyciu jednej ręki. Minimalna średnica kanału roboczego to 2,0 mm. W komplecie wymagana strzykawka próżniowa o pojemności od 10 do 20 ml. Igła musi być kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy Pentax bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. | szt. | 225
Razem
……………………………………………….
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 12
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Łyżka jednorazowego użytku typu Mcintosh w rozm. 2-5 kompatybilne z rękojeścią linią zieloną posiadaną przez szpital | szt. | 750
Razem
………………………………………………………..
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 13
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Łącznik Y (polimerowy) ze schodkowymi zakończe-niami, łączy przewody o średnicach 6-13mm, sterylny | szt. | 300
2. | Łącznik prosty (polipropylenowy) ze schodkowymi zakończeniami, łączy przewody o średnicach 8-14mm, sterylny | szt. | 300
Razem
…………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 14
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Mankiety udowe S | para | 8
2. | Mankiety udowe M | para | 30
3. | Mankiety udowe L | para | 15
4. | Pończochy przeciwzakrzepowe pełnej długości z sekwencyjnym uciskiem 18-14-8-10-8 mmHg od strony kostki do uda; punkt rewizyjny w obrębie palców; kolorystyczne oznaczenie rozmiarów; dostępne w rozmiarach od S do XXXL | para | 150
Razem
………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 15
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm | szt. | 75
2. | łyżka jednorazowego użytku do videolaryngoskopu typu McGraph w rozm. 2-4, 4 do trudnej intubacji | szt. | 150
3. | , Bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej I Otrzewnej - Torakocentezy I Paracentezy, Sterylny. Skład Zestawu: Igła Veresa, strzykawka Luer-Lock 50ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy zapobiegający powstawaniu odmy oraz dwu kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. zestaw z cewnikiem poliuretanowym długości 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8F/CH do pakietu 44 | szt. | 150
Razem
………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 16
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rurki tracheostomijne z polietylenu - w zestawie rurka zewnętrzna, wygięta łukowato i stożkowo zbieżna - zamocowana w sposób trwały na kołnierzu - rurka wewnętrzna z kółkiem ułatwiającym swobodne wyciąganie - kapturek zwykły z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturek osłonowy - rurka bez otworu - koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony - pakowane pojedynczo, sterylne - dostępne w rozmiarach 7/8/9 o długości przedłużonej lub długiej w zależności od potrzeb zamawiającego rozmiar „8” | szt. | 30
2. | Rurki tracheostomijne z polietylenu - w zestawie rurka zewnętrzna, wygięta łukowato i stożkowo zbieżna - zamocowana w sposób trwały na kołnierzu - rurka wewnętrzna z kółkiem ułatwiającym swobodne wyciąganie - kapturek zwykły z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturek osłonowy - rurka bez otworu - koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony - pakowane pojedynczo, sterylne - dostępne w rozmiarach 7/8/9 o długości przedłużonej lub długiej w zależności od potrzeb zamawiającego rozmiar „7” | szt. | 15
3. | Rurki tracheostomijne z polietylenu - w zestawie rurka zewnętrzna, wygięta łukowato i stożkowo zbieżna - zamocowana w sposób trwały na kołnierzu - rurka wewnętrzna z kółkiem ułatwiającym swobodne wyciąganie - kapturek zwykły z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturek osłonowy - rurka bez otworu - koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony - pakowane pojedynczo, sterylne - dostępne w rozmiarach 7/8/9 o długości przedłużonej lub długiej w zależności od potrzeb zamawiającego rozmiar „9” | szt. | 15
Razem
………………………………………………………..
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 17
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr mechaniczny HEPA, jednorazowego użytku, przestrzeń martwa 55 ml, objętość oddechowa 300-1500 ml, filtracja bakteryjna i wirusowa 99,9999%, opór przepływu 1,3 mbar przy 30 l/min masa 39 g, bez PVC i latexu. | szt. | 750
2. | Linia próbkująca do Scio – do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O oraz cykli oddechowych; jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolne od latexu, wysokiej jakości skład materiału, (wewnątrz PE-polietylen i na zewnątrz linii próbkowania PVC-polichlorek winylu) dla optymalnego pomiaru gazu (bez dyfuzji środków znieczulających) elastyczny i niełamliwy materiał (Kopie: mogą się zgiąć lub złamać, pomiar gazu nie jest optymalny – zewnętrzna struktura wykonana z PVC, wewnętrzna struktura wykonana z PE, długość 250 cm końcówki męskie, kompatybilna z pułapką WaterLock 2, z widocznym opisem na samej lince. Warunki przechowywania: temperatura od -20OC do 70 OC, wilgotność od 5% do 95%, ciśnienie atmosferyczne od 115 hPa do 1100 hPa. Opakowanie 10 sztuk. | op. | 8
3. | Czujnik Sp02 Masimo RD-SET DCI, wyposażony w wygodny system mocowania, białym przewodem oraz ergonomiczną, wtyczką, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, kompatybilny z aparatami Draeger będącymi na wyposażeniu szpitala | szt. | 2
4. | przewód ekg typu monolead, 5-odprowadzeniowy, 1-pinowy, dł. 5,3 m | szt. | 8
5. | mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar m, dla dorosłych, 23–33 cm / 33 cm | szt. | 38
6. | mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar m+, dla dorosłych, długi, 23–33 cm / 43 cm | szt. | 38
7. | mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar m++, dla dorosłych, bardzo długi, 23–33 cm / 53 cm | szt. | 38
8. | mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar L, dla dorosłych, duży, 31–40 cm / 40 cm | szt. | 38
9. | mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar L+, dla dorosłych, duży, długi, 31–40 cm / 55 cm | szt. | 23
10. | mankiet nipC, wielokrotnego użytku, rozmiar Xl, udowy, 38–50 cm / 50 cm | szt. | 2
11. | dren łączący NIPC, dla dorosłych, dł. 3,7 m, do monitorów | szt. | 8
12. | Wapno sodowane w postaci białych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów-w postaci półsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm, absorbujące 178l CO2/1l wapna. Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna-wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno – fioletowy. Wapno pakowane w jednorazowe pojemniki o poj. 1,2l kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego adapterami Drager CLIC. | szt. | 15
13. | Jednorazowy wkład przystosowany do pracy z ssakami medycznymi firmy Drager, o pojemności 700 ml, wykonany z polietylenu PE, zawierający zabezpieczenie antyprzelewowe w postaci zintegrowanego filtra hybrydowego. Dodatkowo wkład zawiera zintegrowany wewnątrz środek żelujący – poliakrylan sodu, co zapewnia żelowanie dużych ilości odessanych płynów. Dodatkowo w zestawie dren jednorazowy o długości 2 metry do odsysania kompatybilny z wyżej wymienionym wkładem. Minimalne opakowanie zbiorcze 25 szt. | op. | 3
14. | Czujnik przepływu Spirolog, ABS, technologią anemometrii cieplnej, przystosowany do dezynfekcji, opakowanie zawiera 5 sztuk, kompatybilny z aparatami Draeger będącymi na wyposażeniu szpitala | op. | 12
15. | Czujnik przepływu Spirolife, PPSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji, kompatybilny z aparatami Draeger będącymi na wyposażeniu szpitala | szt. | 8
16. | Filtr bakteryjny iBF do pochłaniacza Co2, do aparatów do znieczulania | szt. | 75
17. | Zestaw anestezjologiczny, jednorazowego użytku, współosiowy, pułapka wodna, 2 L, 2,1 m/1,2 m, bez lateksu | szt. | 225
18. | Czujnik temperatury skóry, wielokrotnego użytku, złącze 7-pinowe, 3 m | szt. | 3
19. | Maska anestezjologiczna, kształt kropli, przezroczysty korpus,kodowana kolorami, jednorazowego użytku, bez pierścienia mocującego, rozmiar 1-6 | szt. | 300
20. | Maska anestezjologiczna, ergonomiczny kształt kropli lub okrągły, zależnie od rozmiaru, poduszeczka z regulacją twardości, antypoślizgowe krawędzie, kodowane kolorystycznie, rozmiar 0-6 jednorazowego użytku, z pierścieniem mocującym | szt. | 75
21. | Kuweta do monitorowania stężenia CO2 podczas wentylacji pacjenta, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, przestrzeń martwa poniżej 7 ml, kolor żółty. Kompatybilna z respiratorem Drager Oxylog będącym na wyposażeniu szpitala. | szt. | 3
22. | Kuweta do monitorowania stężenia CO2 podczas wentylacji pacjenta, jednorazowego użytku, dla dorosłych, przestrzeń martwa poniżej 7 ml, bezbarwna. Kompatybilna z respiratorem Drager Oxylog będącym na wyposażeniu szpitala. | szt. | 90
23. | Układ oddechowy, wykonany z EVA, PP, PE, TPE, Luer Lock, trójnik Y, jednorazowego użytku, dwie rury 1,8 m, bez lateksu, mikrobiologicznie czysty | szt. | 150
24. | Układ oddechowy jednorazowego użytku, zawiera podwójnie obrotowe kolanko, linię pomiarową, czujnik przepływu, wykonany z PE, PP, nie zawiera lateksu i DEHP, podatność <3 ml/mbar, mikrobiologicznie czysty, dł. 1,5 m, 1op=5 szt. | szt. | 75
25. | zastawka wydechowa infinity id do evita® V300, evita® V500, jednorazowego użytku | szt. | 45
26. | zastawka wydechowa do evita® V300, evita® V500, wielokrotnego użytku | szt. | 8
27. | Mankiet NIPC, dla pojedynczego pacjenta, rozmiar M+, dla dorosłych, długi, 23 – 33 cm/33 cm, 10 szt. | op. | 8
28. | Mankiet NIPC, dla pojedynczego pacjenta, rozmiar M++, dla dorosłych, bardzo długi, 23 – 33 cm/53 cm, 10 szt. | op. | 8
29. | Mankiet NIPC, dla pojedynczego pacjenta, rozmiar L, dla dorosłych, duży, 31 – 40 cm/40 cm, 10 szt. | op. | 8
30. | Mankiet NIPC, dla pojedynczego pacjenta, rozmiar L+, dla dorosłych, duży, długi, 31 – 40 cm/55 cm, 10 szt. | op. | 3
31. | Mankiet NIPC, dla pojedynczego pacjenta, rozmiar XL, udowy, 38 – 50 cm/50 cm, 10 szt. | op. | 2
32. | Czujnik tlenu kapsuła, do pomiaru w strumieniu głównym | szt. | 3
33. | Maski pełno twarzowe do NIV obejmują nos i usta pacjenta, anatomiczne dopasowanie oraz wyjątkową szczelność dzięki nadmuchiwanemu mankietowi. Sześciopunktowe mocowanie za pomocą opaski na głowę, regulowane oparcie na czoło z miękką poduszeczką, szablony rozmiarowe dla łatwej identyfikacji rozmiaru maski. Rozmiar S, M, L, dla pojedynczego pacjenta. | szt. | 8
Razem
………………………………………………………..
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet nr 18
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do założenia / usunięcia portu zawierający:1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu (folia PE + włóknina PP) o łącznej gramaturze 60g/m2. Chłonność serwety na całej powierzchni 600%, odporność na przenikanie cieczy 196cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa. – 1 sztuka; 2. Serweta chirurgiczna o wymiarach 90cm x 120cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu (folia PE + włóknina PP) o łącznej gramaturze 60g/m2. Chłonność serwety na całej powierzchni 600%, odporność na przenikanie cieczy 196cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa. – 1 sztuka; 3. Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cm x 180 cm 2-warstwowa wykonana z dwuwarstwowego laminatu (folia PE + włóknina PP) o łącznej gramaturze 60g/m2. Chłonność serwety na całej powierzchni 600%, odporność na przenikanie cieczy 196cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa. – 1 sztuka; 4. Ostrze chirurgiczne z trzonkiem nr 11 – 1 sztuka; | szt. | 120
5. Pean metalowy o długości 18cm wykonany ze stali nierdzewnej. Narzędzie posiada symbol jednorazowości umieszczony na obu stronach oraz jest oznaczone kolorystycznie – 1 sztuka; 6. Imadło metalowe o długości 15cm wykonane ze stali nierdzewnej. Narzędzie posiada symbol jednorazowości umieszczony na obu stronach oraz jest oznaczone kolorystycznie. – 1 sztuka; 7. Pęseta chirurgiczna metalowa o długości 14cm wykonana ze stali nierdzewnej. Narzędzie posiada symbol jednorazowości umieszczony na obu stronach oraz jest oznaczone kolorystycznie. – 1 sztuka; 8. Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer, przezroczysty cylinder, zielony kontrastujący tłok oraz uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia – 1 sztuka; 9. Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer, przezroczysty cylinder, zielony kontrastujący tłok oraz uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia – 1 sztuka; 10. Igła iniekcyjna ( 0,8 x 40) ciemnozielona – 1 sztuka; 11. Igła iniekcyjna (0,7 x 40) czarna – 1 sztuka; 12. Kompresy wykonane z hydrofilowej 4-warstwowej włókniny o gramaturze 30g/m2 o wymiarach 7,5cm x 7,5cm – 10 sztuk; 13. Kompresy włókninowe z hydrofilowej 4-warstwowej włókniny o gramaturze 30g/m2 o wymiarach 10cm x 10cm – 10 sztuk.
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 19
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Podwieszki- odciągi w trzech rozmiarach i czterech kolorach.Przeznaczone do retrakcji, okluzji i identyfikacji tętnic, żył, nerwów i moczowodów.Sterylne,wykonane z silikonu medycznego, nie zawierają lateksu, atraumatyczne dla tkanek, możliwość cofania i zamykania tętnic, żył, moczowodów, zachowują ustawione napięcie, widocznę w promieniach RTG. Op. 20 saszetek. Długość pojedynczej podwieszki – 42cm. Rozmiary: mini; midi i maxi i kolory do wyboru przez zamawiającego. | op. | 53
2 | Jednorazowe buldogi naczyniowe. Szczęki proste, wykonane z plastiku, wielokolorowy system oznaczeń, w zależności od rozmiaru i siły ścisku. Gąbeczka ma za zadanie wysoce atraumatycznego zapięcia delikatnych naczyń przez dłuższy czas bez powodowania martwicy tkanki i/lub rozwarstwienia, powstawania zakrzepów. Specjalna konstrukcja szczęk- poprzeczne rowkowanie zmniejsza traumatyzację tkanki oraz zapewnia jednakową siłę ścisku na całej długości. Możliwość aplikacji ręcznej, bądź za pomocą specjalnych aplikatorów, nie zawierają lateksu, są znakowane radiologicznie. Rozmiary: mini- proste z siłą ścisku 10-15gramów, midi- proste z siłą ścisku 25-30 gramów, midi- proste, delikatne, siła ścisku 75-80 gramów. Do wyboru przez zamawiającego. Opak. 5 saszetek po 2 szt.buldogów | szt. | 23
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 20
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa neto | Cena jednostkowa bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Przyrząd infuzyjny do przetaczania płynów metodą grawitacyjną jednorazowego użytku ,sterylny ,niepirogenny,pakowany pojedynczo w opakowaniach typu blister pack,nietoksyczny,nie zawiera DEHP,BBP,DBP. Przyrząd zawiera igłę biorczą dwukanałową stożkową ,osłoniętą osłonką ,typu Luer-Lock ,Komora kroplowa 20 kropli=1mlplus minus 0,1 ml.Filtr 15 mikrometra,dren medyczny długości 150cm,zaciskacz rolkowy,przyrząd infuzyjny z materiału przeżroczystego- | szt. | 24000
2. | Przyrząd infuzyjny do przetaczania płynów metodą grawitacyjną jednorazowego użytku ,sterylny ,niepirogenny,pakowany pojedynczo w opakowaniach typu blister pack,nietoksyczny,nie zawiera DEHP,BBP,DBP. Przyrząd zawiera igłę biorczą dwukanałową stożkową ,osłoniętą osłonką ,typu Luer-Lock ,Komora kroplowa 20 kropli=1mlplus minus 0,1 ml.Filtr 15 mikrometra,dren medyczny długości 150cm,zaciskacz rolkowy, przyrząd infuzyjny z materiału chroniącego przed światłem. | szt. | 24000
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 21
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Sereta jałowa do osuszania rąk, pakowana pojedyńczo. | szt. | 1900
2 | Serweta jałowa wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 42g/m2, spełniające wymogi normy PN EN 13795 lub równoważnej, o rozm.130x90cm z centralnie umieszczonym otworem o śr.8cm, otoczonym przylepcem. | szt. | 300
3 | Serweta operacyjna gazowa jałowa min. 17-nitk. 4-war., ze znacznikiem RTG i tasiemką 45x45 cm (+/-2 cm) wszystkie brzegi podwiązane do wewnątrz, pakowane a5 szt. | op. | 900
4 | Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm 17-nitkowe, 12-warstwowe, z nitką RTG, opakowanie 2 x 10 szt., przewiązane po 10 sztuk i ułożone grzbietem w jedną stronę. Waga jednego kompresu min. 3,02 gKompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm 17-nitkowe, 12-warstwowe, z nitką RTG, opakowanie 2 x 10 szt., przewiązane po 10 sztuk i ułożone grzbietem w jedną stronę. Waga jednego kompresu min. 3,02 g | op. | 1050
5 | Kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm 17-nitkowe, 12-warstwowe, z nitką RTG, opakowanie 4 x 10 szt., przewiązane po 10 sztuk i ułożone grzbietem w jedną stronę. Waga jednego kompresu min.3,02 gKompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm 17-nitkowe, 12-warstwowe, z nitką RTG, opakowanie 4 x 10 szt., przewiązane po 10 sztuk i ułożone grzbietem w jedną stronę. Waga jednego kompresu min.3,02 g | op. | 300
6 | Tupfery gazowe jałowe w kształcie kuli ze znacznikiem RTG (z kawałka gazy o wykroju 15cm x 15 cm ) a'10 szt. | op. | 1200
7 | Tupfery gazowe jałowe w kształcie fasolki ze znacznikiem RTG (z kawałka gazy o wykroju 9,5 x 9,5cm) a'10szt. | op. | 225
8 | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 35 g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości 8 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Rozmiar od M, L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 900
9 | Zestaw do zakładania drenu 1. serweta włókninowa 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) 2. serweta z włókniny dwuwarstwowej 90 x 100 cm z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu 3.kompresy gazowe 17 N 10 x 10 cm 12 warstwowe 2x10 szt. 4. kleszczyki plastikowe typu korcang, długość 19 cm - 1 szt. 5. imadło typu crille wood 15 cm - 1 szt. 6. ostrze do skalpela nr 11 z plastkową rączką i osłoną ostrza - 1 szt. 7. metalowe kleszczyki typu Crafoord lekko zakrzywione bransze z pełnym, podłużnym żebrowaniem, długość 24 cm - 1 szt. 8. przylepiec wyspowy z opatrunkiem 10 cm x 15 cm - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu papier folia 1. serweta włókninowa 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) 2. serweta z włókniny dwuwarstwowej 90 x 100 cm z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu 3.kompresy gazowe 17 N 10 x 10 cm 12 warstwowe 2x10 szt. 4. kleszczyki plastikowe typu korcang, długość 19 cm - 1 szt. 5. imadło typu crille wood 15 cm - 1 szt. 6. ostrze do skalpela nr 11 z plastkową rączką i osłoną ostrza - 1 szt. 7. metalowe kleszczyki typu Crafoord lekko zakrzywione bransze z pełnym, podłużnym żebrowaniem, długość 24 cm - 1 szt. 8. przylepiec wyspowy z opatrunkiem 10 cm x 15 cm - 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu papier folia | szt. | 450
10 | Zestaw do zakładania szwów o składzie: serweta z laminatu FB 45x75cm - 1 szt. serweta z laminatu FB z otworem i przylepcem wokół otworu 50x60cm;Ø8cm -1 szt. tupfer kula 17N 20x20cm - 3 szt. Kompresy włókninowe 30 g/m2 7,5x7,5cm - 5 szt. pęseta plastikowa 13 cm - 1 szt. pęseta metalowa chirugiczna 12 cm - 1 szt. imadło metalowe 13 cm - 1 szt. nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm - 1 szt. | szt. | 120
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 22
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur. I zestaw zawierający: • dwa osobne opakowania o składzie: - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce, - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej • cztery osobne opakowania o składzie: - 1 gąbka z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej II Zestaw zawiarjący: • dwa osobne opakowania o składzie: - 1 szczoteczka do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45° do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce, - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej • cztery osobne opakowania o składzie: - 1 gąbka z możliwością odsysania z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% nadtlenkiem wodoru w rozrywanej saszetce, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania, opakowanie w formie wygodnego dyspensera, który można postawić na stoliku, opakowanie umożliwia wyciąganie zestawów w odpowiedniej kolejności. Zbiorczo pakowane po 36 zestawów w kartonie. Zestaw I lub II do wyboru Zamawijącego. | zestaw | 900
Razem
Do pakietu nr 22 wymagane próbki
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 23
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonana z drutu plecionego 0.47 mm, średnica pętli 10,15, 20, 24,36. Długość zestawu 230 cm. Posiada rękojeść skalowaną co 1cm z trzema pierścieniami zapewniającą precyzyjny uchwyt. Średnica kateteru 2,3 mm. Złącze diatermiczne na rękojeści pozwala na pracę z diatermią każdego producenta. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu | szt. | 30
2. | Kleszczyk chwytający seria "standard"- Kleszcze "graspers" powleczone ø2,3 dł 2300 (mm) ząb szczura (2:1) rozwarcie 8,1mm. W opakowaniu 10szt. szczypiec, sterylizowanych ETO. Każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. | szt. | 75
3. | Szczypce bezzawiasowe (łyżeczki bez wystających nitowanych elementów), teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów znaczniki; łyżeczki uzębione, z okienkiem, z igłą i bez igły; długość narzędzia 180cm; średnica 2,3mm, rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pojemność 7,7mm³; ergonomiczna rękojeść. W opakowaniu 10szt. szczypiec, sterylizowanych metodą ETO; każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. | szt. | 75
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 24
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Rurki dooskrzelowe typu Robert Show z zestawem złączy z zaciskami na obydwu ramionach, 4 cewniki do odsysania w komplecie, prawe lub lewe, z mankietami niskociśnieniowymi, sterylne, silikonowane, bez ftalanów, z balonem niskociśnieniowym, powierzchnia rurki jednolicie gładka, linia rtg na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki rtg pod mankietem tchawiczym i pod mankietem oskrzelowym, bez śladów obróbki mechanicznej, prowadnica z mosiądzu powlekana tworzywem, rozmiar rurki na baloniku kontrolnym. Wymagania: 1.Rurka miękka, poddająca się lekkiemu wprowadzeniu do drzewa oskrzelowego, 2. Rurka dooskrzelowa prawa na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym, z PCV w kształcie litery S. Rozmiary: 24CH, 26CH, 28CH, 32CH,35CH, 37CH, 39CH, 41CH. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozmiaru asortymentu, rozmiary podane zostaną przez Zamawiającego wraz ze złożeniem zamówienia. | szt. | 450
2. | Rurka dooskrzelowa tracheostomijna, dwukanałowa, prawostronna lub lewostronna, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC bez zawartości ftalanów, przezroczystego materiału, powierzchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej, z linią rtg na całej długości i dodatkowych znacznikach rtg pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym, oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym dla potwierdzenia identyfikacji rozmiaru rurki. W komplecie zestaw złączy do rurki dooskrzelowej: ramiona z silikonu, dwa kominki obrotowe z podwójnym portem do odsysania i bronchopskopii, zaciski na obu ramionach,łacznik Y, cewniki do kontrolowanego odsysania, rozmiary 35CH, 37CH, 39CH | szt. | 45
3. | Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych z kluczem do rozłączania układu i elastycznym łącznikiem w zestawie, 72H; blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki przesuwanej liniowo; zamknięty system powinien posiadać przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem, wyraźny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika; sam cewnik musi być miękki i zaokrąglony na końcu , z otworem centralnym i z dwoma otworami naprzemianległymi, łącznik podwójnie obrotowy z wmontowanym portem medycznym do podawania leków w aerozolu, bezzwrotny port do płukania cewnika; rozmiary cewnika 10,12,14,16, 18 CH o długości 540 mm | szt. | 450
4. | Zamknięty system do odsysania do rurek tracheostomijnych z kluczem do rozłączania układu i elastycznym łącznikiem w zestawie, 72H; blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki przesuwanej liniowo; zamknięty system powinien posiadać przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem, wyraźny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika; sam cewnik musi być miękki i zaokrąglony na końcu , z otworem centralnym i z dwoma otworami naprzemianległymi, łącznik podwójnie obrotowy z wmontowanym portem medycznym do podawania leków w aerozolu, bezzwrotny port do płukania cewnika; rozmiary cewnika 10,12,14,16,18 CH o długości 360 mm do rurek tracheostomijnych | szt. | 450
5. | Łącznik do cewników, sterylny, prosty z kontrolą siły ssania, pakowany w papier-folię. | szt. | 300
Razem
Do pakietu nr 24 wymagane próbki do każdej pozycji.
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 25
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem podawania tlenu , z zamykanym portem do użycia cewnika do odsysania, bez konieczności zdejmowania z rurki wymiennika podczas odsysania, wydajność nawilżania 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml lub 29,2mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,25 cm H2O przy 30l/min lub 0,8 cm H2O przy 30l/min. sterylny, waga filtra 8.5 gram, pakowany po 1 szt. w opakowaniu umożliwiającym jej otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu. Pakowane po 25 sztuk | op | 60
2. | Linia z PVC do pobierania próbek gazów 300 cm, Ø 1,2 × 2,5 mm, męskie złącza luer-lock. Pakowane po 25 sztuk | op | 2
3. | Rurka sterylna zbrojona, w rozmiarach od 5,0 do 9,5 ; zbrojenie – metalowa spirala wzmacniająca jednolicie i bezpiecznie, zintegrowana ze ścianą rurki zapobiegająca jej załamywaniu; przebiegająca do połączenia ze stale zintegrowanym łącznikiem15M; rurka wyposażona w mankiet uszczelniający niskociśnieniowy wysokoobiętościowy typu – Hi-Lo lub Soft o grubości ścianki 0,05mm potwierdzonej badaniami oraz oznaczenia głębokości nad mankietem w postaci ringów na całym obwodzie; rurki wyposażone w okienko Murphego. Pakowane po 10 sztuk | op | 12
4. | Rozciągliwy łącznik wykonany z polipropylenu z portem do pobierania próbek CO2 na złączu kątowym 90°, złącze 15M– złącze pacjenta 22M/15F. Pakowane po 25 sztuk | op | 15
5. | Rozciągliwy prosty łącznik wykonany z polipropylenu; 15M-15F. Pakowane po 25 sztuk | op | 15
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 26
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia brzusznego połączony z workiem do godzinowej diurezy,z drenem dwuświatłowym, portem bezigłowym z przezroczystym okienkiem podglądu, zastawką w łączniku do cewnika Foleya | szt. | 75
2. | Jednorazowy zbiornik na mocz kompatybilny z jednostką sterującą o poj. 2000 ml, z polipropylenową komorą wyposażoną w syfonowy system automatycznego opróżniania oraz kapsułką zawierającą olej silikonowy, z drenem o dł. min 150 cm z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu | szt. | 150
3. | Podkładka do tracheostomii pokryta tlenkiem aluminium | szt. | 1050
4. | Strzygarka chirurgiczna z nieruchomą głowicą, w komplecie z ładowarką indukcyjną, kompatybilna co najmniej z 4 typami ostrzy, ergonomiczna, możliwość dezynfekcji strzygarki w pełnym zanurzeniu, klasa ochrony IPX7. | szt. | 3
5. | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko. | szt. | 750
6. | Ostrze do golenia krótkiego zarostu, nie kaleczące, jednorazowe, kompatybilne ze strzygarką Medline | szt. | 150
7. | Zestaw do nebulizacji: - nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), - łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora, utrzymywany tak długo ja obwód oddechowy, potwierdzony w dokumentacji | szt. | 300
8. | Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), kompatybilny z łącznikiem T opis w pkt 7. | szt. | 1500
9. | Fiksatory do mocowania sond donosowych, rozm. S-L, wykonane z fiżbiny w kolorze ciała, z trójstopniową aplikacją | szt. | 450
10. | Pisak skórny sterylny z linijką, w opak. Papier-folia. | szt. | 75
11. | Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 10 ml w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Maksymalna objętość cylindra 14 ml. Okres ważności min. 24 m-ce. Sterylizcja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. Strzykawka musi spełniać wymagania normy dla strzykawek ISO EN: 7886-1. | szt. | 7500
Razem
| Do pakietu nr 26 wymagane próbki do każdej pozycji. |  |  | ................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 27
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 110 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, wymienny worek na mocz 1500 ml, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz odrywaną zatyczkę umożliwiającą opróżnienie worka. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 2 niezależne sposoby. Na komorze graficzna instrukcja sposobu mocowania systemu do łóżka. System oznaczony logo producenta na komorze pomiarowej i worku na mocz. Nie zawiera lateksu (oznaczenie na produkcie). W zestawie sterylnie zapakowany zapasowy worek na mocz 1500 ml kompatybilny z opisanym wyżej systemem (z drenem 110 cm + worek wymienny). | szt. | 600
2. | 10 szt worek na mocz sterylny pakowany osobno, poj. 1,5 l, sterylny kompatybilny z systemem w poz.1. | szt. | 8250
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 28
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Układ oddechowy podgrzewany z komorą samonapełniającą się do wysokoprzepływowej terapii tlenowej kompatybilny z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 150
2. | Kaniula donosowa dla dorosłych rozmiar M kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 120
3. | Kaniula donosowa dla dorosłych rozmiar S kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 45
4. | Kaniula donosowa dla dorosłych rozmiar L kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 120
5. | Adapter do tracheostomii kompatybilna z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 15
6. | Filtr do aparatu kompatybilny z aparatem HiFENT /HUMID-BH | Szt. | 108
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 29
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Spongostan Anal, 8x3cm, Hemostatyk powierzchniowy wykonany z żelatyny wieprzowej. Wchłanialna gąbka żelatynowa tworząca matryce do adhezji i agregacji płytek krwi. Czas wchłaniania: 4-6 tygodni. Hemostaza osiągana w czasie 2-8 minut. Charakterystyka: Nie krusząca się plastyczna gąbka o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalna w wodzie. Dostępna w kształcie cylindrycznym idealnym w zabiegach operacyjnych. Op. 20 szt. | Op. | 8
2. | Spongostan Standard, 7x5x1cm, op. 20szt. Hemostatyk powierzchniowy wykonany z żelatyny wieprzowej. Wchłanialna gąbka żelatynowa tworząca matryce do adhezji i agregacji płytek krwi. Czas wchłaniania: 4-6 tygodni. Hemostaza osiągana w czasie 2-8 minut. Charakterystyka: Nie krusząca się plastyczna gąbka o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalna w wodzie. Dostępny w kształcie prostopadłościanu. | Op. | 8
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 30
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych oraz dializacyjnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o rozmiarze 3x4 cm. Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z foli poliuretanowej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony w sposób wzorzysty dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Posiada wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Rozmiar opatrunku 8,5x11,5 cm. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. 1 opakowanie – 25 sztuk. | op. | 9
2. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych oraz dializacyjnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o rozmiarze 3x4 cm. Opatrunek sterylny, przezroczysty, wykonany z foli poliuretanowej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony w sposób wzorzysty dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Posiada wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci „dziurki od klucza”. Wyrób medyczny klasy III. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Rozmiar opatrunku 10 x12 cm. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Opakowanie folia-papier. 1 opakowanie – 25 sztuk. | op. | 15
3. | Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4- stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, laminowana metka do oznaczeń i szeroki laminowany pasek i mocujący z mocnej rozciągliwej włókniny, klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy II a, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). 1 opakowanie – 50 sztuk. | op. | 5
4. | Sterylny, przezroczysty opatrunek do mocowania podskórnych portów naczyniowych wykonany z foli poliuretanowej o rozmiarze 12x12 cm. Przezroczysta folia nie zawiera kleju. Obrzeża opatrunku wzmocnione są laminowaną włókniną zawierającą klej akrylowy z nacięciami na brzegach oraz wycięciem. Ramka ułatwia aplikację, duży pasek włókninowy, laminowany do mocowania oraz metka do oznaczenia. Wyrób medyczny klasy IIa. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). Czas utrzymania na porcie naczyniowym do 7 dni. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie folia-folia. Opakowanie 25 sztuk. | op. | 3
5. | Sterylny, bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, z dodatkiem plastycyzera zapewniający niepękającą barierę na skórze. Działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów. 1 opakowanie – 12 aerozoli. | op. | 5
6. | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału). Skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów. 1 opakowanie – 12 tub. | op. | 3
7. | Poliuertanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 9 cm x 10 cm; rozmiar opatrunku: 4,5x6cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Opakowanie – 25 sztuk. | op. | 3
8. | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek. 6 x 38 mm w kopercie a'6 pasków. Opakowanie 50 kopert. | op. | 3
9. | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek. 12 x 100 mm w kopercie a'6 pasków. Opakowanie 50 kopert. | op. | 2
10. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie. Rozmiar 1,25 cm x 9,14m. Opakowanie 24 rolki. | op. | 3
11. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek w poprzek i wzdłuż, z wodoodpornym klejem akrylowym o wysokiej przylepności równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, o dużej wytrzymałości na rozerwanie. Rozmiar 2,5 cm x 9,14m. Opakowanie 12 rolek. | op. | 6
12. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długoczasowej. Rozmiar 1,25 cm x 9,14m. Opakowanie 12 rolek. | op. | 3
13. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długoczasowej. Rozmiar 2,5 cm x 9,14m. Opakowanie 24 rolek. | op. | 6
14. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z elastycznej pianki (PCV), z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała. Rozmiar 2,5 cm x 5m. Opakowanie 12 rolek. | op. | 3
15. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z elastycznej pianki (PCV), z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała. Rozmiar 5 cm x 5m. Opakowanie 6 rolek. | op. | 3
16. | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, perforowanej co 5 cm, łatwy do dzielenia poprzecznego bez użycia nożyczek, trudno brudzący, wybitnie delikatny dla skóry pacjenta, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, nie klejący się do rękawiczek. Rozmiar 2,5 cm x 9,14 m. 1 opakowanie – 24 rolki. | szt. | 180
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 31
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Przedłużacz do odsy-sania pola operacyj-nego, rozmiar: 27F/300 cm | szt | 150
2 | Kateter do odsysania ran operacyjnych typu REDON dystalnie zwężony, z otworem centralnymi i 7 naprzemianległymi otworami bocznymi o dużej średnicy, nieulegającymi zamknięciu podczas zagięcia drenu, dł. 70 cm, rozmiar od 8F do 20F, zapakowany podłużnie | szt | 45
3 | Kateter do odsysania pola operacyjnego 27F x 200 cm, z zakończeniami typu lejek o średnicy wewnętrznej 11mm, z końcówką typu Yancauer 22.5F/15F x 250mm – w wersji z kontrolą i bez kontroli siły odsysania | szt | 2250
4 | Dren brzuszny silikonowany, z otworami bocz-nymi, z linią kon-trastującą w promieniach RTG, średnica od 24F do 40F, dł. 40 cm, 50 cm, 70 cm | Szt | 75
5 | Kateter do dre-nażu klatki pier-siowej miękki, pokryty powłoką hydrofilną, z linią kontrastującą w promieniach RTG, rozmiar 24F-32F, dł. 50 cm | Szt | 1500
6 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z tro-karem, z linią kontra-stującą w promieniach RTG, długość 40 cm, średnice 16F, 20F, 24F, 28F, 32F | Szt | 1500
7 | Dren opłucnowy do drenażu klatki piersiowej bez trokara, z linią kontrastową w promieniach Rtg, dł.40cm, średnice 28F, 32F | Szt | 1200
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 32
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartośc brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Injector Luer Lock - łącznik- urządzenie umożliwiające pobranie leku z fiolki, przeniesienie do strzykawki i dodanie do pojemnika ( worka) z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia iv. Wymagania: kompatybilny z protektorem umieszczonym na fiolce , connectorem oraz infusion adapterem, połączony za pomocą luer lock ze strzykawką, posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 18G i objętości 0,04 ml. Jałowy, pakowany oddzielnie, kompatybilny z lekami cytostatycznymi. | szt. | 600
2. | Infusion Adapter – urządzenie umożliwiające przeniesienie, dodanie leku do worka z płynem in zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane fuzyjnym. System zamknięty, kompatybilny z InjectoremLuer Lock, Wymagania: możliwość podłączenia dowolnego oddzielnie (pojedynczo) | szt. | 450
3 | Protector P 50 urządzenie do pobierania leku z fiolki – zamknięty system do bezpiecznego rozpuszczania leku liofilizowanego oraz pobrania roztworu z fiolki. Wymagania: protektor powinien być kompatybilny z korkiem fiolki o średnicy 20mm, zabezpieczać przed wyciekami leku i wydobywaniem się aerozoli, oparów, niebezpiecznych substancji, wyrównywać różnicę ciśnień we fiolce podczas rozpuszczania leku, posiadający rozszerzająca się komorę zewnętrzną pochłaniającą wydobywające się aerozole, o objętości 50 ml. Kompatybilny z łącznikiem typu InjectorLuer Lock. Pakowany oddzielnie, jałowy, kompatybilny z lekami cytotoksycznym | szt | 150
4 | Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji, w tym czasie. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum osadzoną w konektorze łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml., o przepływie do 600 ml/ jest odporny na ciśnienie do 24 barów (350psi). min, . System bez ftalanów, latexu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia-papier. | Szt. | 150
5. | Kranik trójdrożny odporny na działanie leków ze słyszalną znianą położenia pokrętła co 45 stopni | szt. | 600
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 33
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana oraz chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 294 mm, grubość na palcu 0.33 – 0.34 mm, na dłoni 0.30 – 0.31 mm oraz na mankiecie 0.23 – 0.24 mm. Minimalna siła zrywu: przed starzeniem 25 N oraz po starzeniu 20 N. Minimalne wydłużenie: przed starzeniem 1080% i po starzeniu 970%. Poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, poziom AQL 0.65.Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3), odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5/ASTM F 1671. | para | 1500
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, pudrowane. Kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana). Długość rękawicy minimum 286 mm, grubość na palcu 0.23 – 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.19 – 0.20 mm. Minimalna siła zrywu: przed starzeniem 16 N oraz po starzeniu 14 N. Wydłużenie: przed starzeniem minimum 1060% i po starzeniu 980%. Poziom protein lateksu poniżej 40 µg/g. Poziom AQL 0.65.Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z normą EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z 374-5/ ASTM F 1671. Odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. | para | 1500
3 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 286 mm, grubość na palcu 0.23 - 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.18 – 0.19 mm. Minimalna siła zrywu: przed starzeniem 16 N oraz po starzeniu 14 N. Minimalne wydłużenie: przed starzeniem 1080% i po starzeniu 980%. Poziom protein lateksu poniżej 10 µg/g. Poziom AQL 0.65.Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420 posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z EN 455 1-3, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit. | para | 7500
4 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor jasnozielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna polimeryzowane, długość rękawicy minimum 303 mm, grubość na palcu 0.20-0.21 mm, na dłoni 0.18-0.19 mm oraz na mankiecie 0.15-0.16 mm, siła zrywu: przed starzeniem min. 16 N oraz po starzeniu min. 14 N, wydłużenie: przed starzeniem min. 1080% i po starzeniu min. 980%, bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65.Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN 420, posiadające Certyfikat Badania Typu UE dla kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane zgodnie z EN 455 (1-3), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-5/ASTM F 1671, odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. | para | 375
Razem
Do pakietu nr 33 wymagane próbki do każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 34
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych jednorazowego użytku w postaci kartridżu, sterylny, dedykowany do urządzenia Fluido Compact będącego w posiadaniu Zamawiającego. Długość linii pacjenta 40 cm. Objętość wypełniania 3 ml. Rekomendowane przepływy 5 – 100ml/min. Nie zawierający lateksu. | szt. | 150
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 35
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartośc brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Wchłanialny jałowy hemostatyk ze 100% oksydowanej nie regecelulozy wykonanej z naturalnej bawełny.pH 2,2-4,5 kwaśne- bakteriobójcze, hamujące rozwój szczepów : MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E-COLI, STEPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GROUP B, STERPTOCOCCUS SALIVARIUS, CORYNEBACTERIUM XEROSIS, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTEROIDES FRAGILIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PSEUDOMONAS STUTZERI, STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS Powyższe działanie bakteriobójcze, potwierdzone badaniami in vitro. Czas hemostazy 3-4 minuty. Czas wchłaniania 7-14 dni. W każdym opakowaniu samoprzylepne naklejki (metryczki)x3 do każdej sztuki hemostatyku, z możliwością wklejenia do karty pacjenta i innych dokumentów. Podwójne opakowanie. Wewnętrzne opakowanie z grubej folii. Rozmiar 5x7 cm . Opakowanie zbiorcze 15szt. | szt. | 6
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 36
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Klipsy tytanowe zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm. Kompatybilne z powtarzalną klipsownicą, pakowane 12 x 8 klipsów | opak. | 2
2. | Zszywki do skóry, powleczone teflonem ,do wykorzystania przez pacjentów uczulonych na nikiel ( oświadczenie producenta) średnica zszywki 0,58mm. Wymiary 6,9x4,2mm Ilość zszywek 35, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym 6 | op. | 8
3 | Narzędzie do zdejmowania zszywek jednorazowego użytku( oświadczenie producenta) 1 op. zawiera 6 szt | op. | 6
4 | Szew chirurgiczny syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany poliglaktyną 910, poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i czasie całkowitego wchłaniania ok. 42 dni. Igły powleczone silikonem wykonane ze stopu stali 300, rozm.3/0, o dł.70 cm, wielkość igły 24 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła. saszetka | sasz. | 756
5 | Szew chirurgiczny pleciony, wchłanialny, składający się z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10), powleczenie: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 35/65), 50% stearynian wapnia, okres wchłaniania od 56 do 70 dni
6 | Rozm.1, dł.150 cm pętla, igła 60 mm, okrągła, 1/2 koła | sasz. | 720
7 | Rozm.2, dł.70 cm, igła 40 mm, okrągła gruba, 1/2 koła | sasz. | 162
8 | Rozm.2, dł.70 cm, igła 48 mm, okrągła cienka,1/2 koła | sasz. | 54
9 | Rozm. 1, dł. 70 cm, igła 26 mm, okrągła gruba s, 1/2 koła | sasz. | 54
10 | Rozm. 1, dł. 70 cm, igła 37 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 324
11 | Rozm. 1, dł. 90 cm, igła 48 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 270
12 | Rozm.1/0, dł. 70 cm, igła 40 mm, okrągła gruba, 1/2 koła | sasz. | 594
13 | Rozm. 1/0, dł.70 cm, igła 76 mm, okragła cienka, 1/2 koła | sasz. | 54
14 | Rozm. 4/0, dł.70 cm, igła 26 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 162
15 | Rozm.1/0, dł.70cm, igła 30mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 162
16 | Rozm.1/0, dł. 70cm, igła 37mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
17 | Rozm.2/0, dł. 70cm, igła 26mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
18 | Rozm.2/0,dł.70cm, igła 30mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 54
19 | Rozm.3/0, dł.70cm, igła 26mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
20 | Rozm.3/0,dł.70cm, igła 30mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 162
21 | Rozm.3/0, dł.70cm, igła 37mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 1026
22 | Rozm.2/0, dł.70cm, igła 37mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 540
23 | Rozm. 2/0, dł. 70 cm, 76 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
Szew chirurgiczny pleciony, wchłanialny, składający się z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10), powleczenie: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 35/65), 50% stearynian wapnia, okres wchłaniania od 56 do 70 dni
24 | Rozm. 1, dł. 3 x 45 cm | sasz. | 54
25 | Rozm. 2, dł. 3 x 45 cm | sasz. | 54
26 | Rozm. 1/0, dł. 3 x 45 cm | sasz. | 108
27 | Rozm. 2/0, dł. 3 x45 cm | sasz. | 108
28 | Rozm. 3/0, dł. 3 x 45cm | sasz. | 162
29 | Rozm. 4/0, dł. 3 x 45 cm | sasz. | 108
Szew chirurgiczny syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, glikonat niepowlekany, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 50% i czasie całkowitego wchłaniania 60 – 90 dni.
30 | Rozm.1, dł.90cm, igła 48mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 54
31 | Rozm.1/0, dł. 70 cm, igła 37 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
32 | Rozm. 2/0, dł. 70 cm, igła 37 mm, okrągła cienka,1/2 koła | sasz. | 324
33 | Rozm. 2/0, dł.70 cm, igła 26 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 324
34 | Rozm. 3/0, dł. 70 cm, igła 37 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 216
35 | Rozm. 3/0, dł. 70 cm, igła 26 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 162
36 | Rozm.3/0,dł.70cm, igła 22mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 216
37 | Rozm. 4/0, dł.70 cm, igła 26 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
38 | Szew chirurgiczny, syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, glikonat niepowlekany o czasie podtrzymywania tkankowego po 6-7 dniach 50% i czasie całkowitego wchłaniania 56 dni, bezbarwny. Rozm. 3/0, o dł.70 cm, igła 24 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 162
39 | Szew wchłanialny, monofilament, syntetyczny, niepowlekany o dł. okresu wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe 50-70% po 28 dniach, z dużą wytrzymałością na rozciąganie. Okres wsparcia tkanki do 10 tygodni. Rozm. 3/0, dł.70cm, igła 26mm, okrągła cienka o zakończeniu trokarowym, 1/2 koła, | sasz. | 108
40 | Szew wchłanialny, monofilament, syntetyczny, niepowlekany o dł. okresu wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe 50-70% po 28 dniach, z dużą wytrzymałością na rozciąganie. Okres wsparcia tkanki do 10 tygodni. Rozm. 1, dł.150 cm, igła 65 mm, pętla, okrągła, 1/2 koła | sasz. | 36
Szew syntetyczny , niewchłanialny, poliamidowy, monofilamentowy
41. | Rozm,1, dł.100 cm, igła 90 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 48
42. | Rozm. 1/0, dł. 75 cm, igła 39 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 972
43. | Rozm. 2/0, dł. 75 cm, igła 30 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 270
44. | Rozm. 2/0, dł. 75 cm, igła 39 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 378
45. | Rozm. 3/0, dł.75 cm, igła 39 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 162
46. | Rozm. 3/0, dł. 75 cm, igła 24 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 270
47. | Rozm. 3/0, dł.75 cm, igła 30 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 378
48. | Rozm.3/0, dł.45 cm, igła 19mm, dwustronnie ostrzona, z mikrograwerem, micropoint, silikonizowana, 3/8 koła | sasz. | 54
49. | Rozm.4/0, dł. 45cm, igła 19mm, dwustronnie ostrzona, z mikrograwerem, micropoint, silikonizowana, 3/8 koła | sasz. | 54
50. | Rozm. 4/0, dł.75 cm, igła 24 mm, odwrotnie tnąca, 3/8 koła | sasz. | 162
Szew niewchłanialny, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu monofilamentowy
51. | Rozm. 1/0, dł.75 cm, igła 37 mm,okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 54
52. | Rozm. 2/0, dł. 75 cm, igła 37 mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
53. | Rozm. 3/0, dł.75 cm, igła 26mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
54. | Rozm. 4/0, dł.75cm, igła 22mm, okrągła cienka 1/2 koła | sasz. | 54
55. | Rozm. 4/0, dł. 90 cm, igła 2 x 26 mm, podwójna okrągła,1/2 koła | sasz. | 108
56. | Rozm. 5/0, dł. 90 cm, igła 2 x 17 mm, podwójna okrągła, 1/2 kola | sasz. | 54
57. | Szew do zespolenia mostka, stal nierdzewna, niepowlekana, połączenie drutu z igłą obrotową rozm. 5, dł. 4 x 45 cm, igła 48 mm, okrągło-tnąca, 1/2 koła | sasz. | 18
58. | Szew naturalny, jedwabny, pleciony, niewchłanialny, powlekany rafinowanym woskiem parafinowym, czarny ,
59. | Rozm.3, dł.150cm | sasz. | 108
60. | Rozm. 1/0, dł.75cm, igła 37mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 108
61 | Bez igły 1/0 2x75cm | sasz. | 162
62 | Rozm. 1/0, dł.75cm, igła 30mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 54
63 | Rozm. 1, dł.75cm, igła 30mm, okrągła cienka, 1/2 koła | sasz. | 216
64 | Bez igły 1 2x75cm | sasz. | 162
65 | Bez igły 2 x75cm | sasz. | 162
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 37
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne rozmiar ML; L; XL; klips wyposażony w dwukierunkowy, naprzemienny układ zębów w kształcie pochyłego stożka, w przyśrodkowej części zakończonych ostrzami uniesionymi w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° osadzonych u podstawy do rowkowania w kształcie walca w przeciwnych kierunkach dla zagwarantowania dwukierunkowej stabilizacji poprzecznej na tkance w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu, zabezpieczając przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi. Konstrukcja klipsa powinna gwarantować odporność na działanie siły co najmniej 13 NPakowane w magazynkach zawierających 6; 4 i 2 sztuki do wyboru według bieżących potrzeb Zamawiającego. Uwaga! Dodatkowy opis pod tabelą. | szt. | 2700
2 | Środek hemostatyczny i przeciwzrostowy wykonany z hydrofilnych mikrocząstek, wytworzonych z oczyszczonej naturalnej skrobi, wchłanialny, biokompatybilny, przyspieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny, wolny od pirogenów, zdolność chłonięcia wody: minimum 40 ml. przez 1 g proszku, szybkość chłonięcia wody: minimum 1,3 ml w ciągu 20 sekund przez 0,1 g proszku oraz minimum 1,5 ml w ciągu 40 sekund przez 0,1 g proszku, siła adhezji: minimum 0,3 N dla roztworu proszku przygotowanego z 1 g w 20 ml. Wody , do stosowania w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej, do stosowania również do procedur endoskopowych (laparoskopia), postać – proszek w opakowaniu zawierającym 5g proszku | szt. | 3
3 | Aplikator laparoskopowy do środka hemostatycznego i przeciwzrostowego o długości 38 cm | szt. | 3
4 | Elastyczny retraktor do ran składający się z rękawa ochronnego (bezlateksowego) wykonanego z poliuretanu o długości 15 cm, zielonego pierścienia proksymalnego o średnicy 8 cm oraz szarego pierścienia dystalnego o średnicy 9 cm. Retraktor przewidziany dla linii cięcia o długości 2,5 cm – 6 cm | szt. | 270
5 | Elastyczny retraktor do ran, składający się z rękawa ochronnego( bezlateksowego) na ranę wykonanego z poliuretanu o długości 15 cm, do wyboru przez Zamawiającego dwa rozmiary: przewidziany do linii cięcia o długości 5 - 10 cm oraz do linii cięcia o długości 7-13 cm | szt. | 15
6 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, wykonany z materiału Ripstop, pokryty od wewnętrznej strony poliuretanem, sterylny, jednorazowy : o pojemności 1000 ml, średnica 110 mm, długość 150 mm, do trokara 12mm, ściągacz wykonany z włókna polikarbonowego oraz o pojemności 1500 ml, średnica 110 mm, długość 200 mm, , do trokara 12mm, ściągacz wykonany z włókna polikarbonowego, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 225
7 | Podwieszki naczyniowe wykonane z biokompatybilnego silikonu, kontrastujące w RTG. Efektywna identyfikacja w 4 kolorach do wyboru: żółtym, niebieskim, białym i czerwonym. Rozmiar 2,4 x 1,2mm x 75cm. Pakowane po 1 szt w sterylnym opakowaniu. | szt. | 600
Magazynki powinny posiadać wklejki identyfikacyjne, służące do uzupełnienia dokumentacji pacjenta, zawierające podstawowe informacje o produkcie, jak: nazwa producenta; nr katalogowy; nr serii; data ważności produktu. Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy w użyczenie: 1 sztuki klipsownic uniwersalnych nabierających klipsy w rozmiarze L i XL 1 sztuki klipsownicy łamana, nabierająca klipsy w rozmiarze ML 1 sztuka nożyczek łamanych
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 38
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Igła biopsyjna półautomatyczna do tkanek miękkich z rozłączną kaniulą i regulowaną głębokością penetracji 16 G 120 mm do biopsji grubo-igłowych | szt | 300
2. | Igła biopsyjna półautomatyczna do tkanek miękkich z rozłączną kaniulą i regulowaną głębokością penetracji 18 G 120 mm do biopsji grubo-igłowych | szt | 300
3. | Zestaw do punkcji opłucnej (toracentezy) (system o poj. worka 2 l) z trzema igłami G-14, G-16, G-19 (80mm) z kranikiem trójdrożnym | szt. | 1500
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 39
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Przedłużacz do odsysania pola operacyjnego, rozmiar: 27F/300 cm | szt | 150
2 | Kateter do odsysania pola operacyjnego 27F x 300 cm, z zakończeniami typu lejek o średnicy wewnętrznej 11mm, z końcówką typu Yancauer 22.5F/15F x 250mm , bez kontroli siły odsysania, jedynie z 6 otworami odbarczającymi | szt | 750
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 40 - PODZIELNY
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Dren do odsysania ran operacyjnych typu REDON wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, naprzemienna perforacja o dł.15cm dł. 80 cm, rozmiar od 8CH do 18CH, wolne od DEHP, sterylny, podwójnie pakowany zapakowany podłużnie | szt | 120
2. | Dren brzuszny silikonowany, z otworami bocz-nymi, z linią kon-trastującą w promieniach RTG, wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu klasy medycznej, termowrażliwy, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, długość drenu 50 cm, sterylny, opakowanie podwójne. W rozm. CH18- CH30. | Szt | 38
3. | Cewnik do drenażu klatki piersiowej miękki, wykonany z bardzo miękkiego, elastycznego PVC, atraumatyczny otwór końcowy 6 krzyżowo położonych otworów bocznych, skalowany co 2 cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, rozmiar 24CH-28CH, dł. 45 cm. Sterylny, pakowany podwójnie. | Szt | 3000
4. | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem, z linią kontrastującą w promieniach RTG, wykonany z miękkiego i elastycznego pvc, trokar aluminiowy ułatwiający wprowadzenie cewnika, skalowany co 2 cm, nie zawiera lateksu, ftalanów, sterylny, pakowany podwójnie. długość 21- 34 cm, średnice 16CH- 32CH | Szt | 3000
5. | Dren Redona wieloramienny, wykonany z medycznej odmiany PVC o optymalnym współczynniku twardości, naprzemienna perforacja o dł.15cm na każdym ramieniu, pasek kontrastujący w RTG na całej dł.. Sterylny, podwójnie pakowany. W rozm. CH8/08/CH18 | szt. | 30
6. | Dren płucząco-ssący 7x13mm lub 9x17mm o dł 35cm. wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, transparentny silikon pozwala na wzrokową kontrolę oraz obserwację płynu w drenie, dren jedno lub dwuświatłowy , światło każdego kanału zabezpieczone filtrem w celu ochrony pacjenta przed ewentualną infekcję , linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu, posiada 6 lub 9 atraumatycznych, owalnych otworów drenujących , sterylny, opakowanie podwójne | Szt | 15
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 41
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Instrument metalowy matowiony, jednorazowego użytku, nożyczki tępo-ostre zagięte o dł. 14cm (+/-0,3) pakowane po 25 szt. | op. | 9
2. | Instrument metalowy matowiony, jednorazowego użytku- penseta chirurgiczna typu Gillis 1 na 2 ząbki o dł.15 cm (+/-0,3). Pakowane po 25 szt. | op. | 11
3. | Instrument metalowy matowiony jednorazowego użytku- kleszcze do trzymania igły o dł.15cm (+/- 0,3), pakowane po 25 szt. | op. | 11
4. | Instrument metalowy matowiony jednorazowego użytku- kleszczyki zaciskowe Pean Halsted Mosquito zagięte o dł.12,5cm, pakowane po 25 szt. | op. | 11
5. | Instrment metalowy matowiony, sterylny, jednorazowego użytku typu kleszczyki Magilla 25cm (+/- 0,3). Pakowane po 25 szt. | op. | 6
6. | Instrument metalowy, matowiony sterylny, jednorazowego użytku typu raspator- łyżka kostna o dł.16cm (+/- 0,3). Pakowany po 20 szt. | op. | 3
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 42
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw do Torakotomii Skład zestawu: 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, wzmocniony folią w części przedniej i na rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2, rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty, z tyłu zapinany na długi rzep 17 cm, w obszarze krytycznym odporny na penetrację wody w min. 175 cmH2O, odporny na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8, rozmiar L 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z foli PE 50µ ze wzmocnieniem chłonnym 2x Fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, wzmocniony folią w części przedniej i na rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2, rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty, z tyłu zapinany na rzep o długości 17 cm, fartuch w obszarze krytycznym odporny na penetrację wody w min. 175 cmH2O, odporny na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8, rozmiar XL 1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 2x Osłona na uchwyt lampy operacyjnej ze schodkowym mocowaniem ( otwór 15 mm, długość 155 mm) 1x Ostrze chirurgiczne nr 11 ze stali węglowej; 1x Ostrze chirurgiczne nr 10 ze stali węglowej 1x Ostrze chirurgiczne nr 23 ze stali węglowej; 1x Kieszeń na narzędzia jednokomorowa z folii PE 41x33 cm z przylepcem; 10x Serweta laparotomijna 20N,4W 45x45 cm, z pętlą i nitką Rtg, biała, 10x Tupfer o średnicy 3cm, po rozłożeniu 17,5x33cm z gazy 20N z nitką Rtg; 40x Kompres gazowy 10x10 cm 17N, 12W z nitką Rtg; 1x Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym, przylepny 10x25 cm; 1x Opatrunek na dren przylepny; 1x Dren do odsysania CH 21, średnica 0,7 cm, długość 300 cm 1x Końcówka do odsysania Yankauer CH22 dł.27cm, 6 otworów odbarczających, bez regulacji odsysania w uchwycie; 1x Uchwyt na przewody typu rzep 2,5x23 cm; 1x Miska 500 ml, przeźroczysta; 1x uchwyt do skalpeli z podziałem na 3, z przylepcem do mocowania; 2x Serweta boczna przylepna 90x75 cm ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym 60x25 cm, bilaminat; 1x Serweta dolna przylepna 200x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym 67x30 cm, bilaminat; 1x Serweta górna przylepna 260x170 cm ze wzmocnieniem chłonnym w obszarze krytycznym 67x25 cm, bilaminat Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m2 , dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na penetracje płynów> 175 cm H2O o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log 10. ). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795: 1,2, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, kod kreskowy i nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania umożliwiającym otwarcie bez użycia dodatkowych ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 300
2 | Zestaw do Video Skład zestawu: 1x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, wzmocniony folią w części przedniej i na rękawach, gramatura min. 90 g/m2, rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty, z tyłu zapinany na rzep o długości 17 cm, w obszarze krytycznym odporny penetrację wody min. 175 cmH2O, rozmiar L 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z foli PE 50µ, z polipropylenowym wzmocnieniem chłonnym; 2x Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, wzmocniony folią w części przedniej i rękawach, gramatura min. 90 g/m2, rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty, z tyłu zapinany na rzep o długości 17 cm, w obszarze krytycznym odporny na penetrację wody min. 175 cmH2O, XL 140 cm; 1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 1x Osłona na uchwyt lampy operacyjnej ze schodkowym mocowaniem ( otwór 15 mm-48 mm długość 155 mm); 1x Osłona na kamerę 15x240 cm z ringiem ułatwiającym aplikację 1x Ostrze chirurgiczne nr 11, stal węglowa; 1x Kieszeń na narzędzia jednokomorowa z folii PE 41x33 cm z przylepcem; 5x Serweta laparotomijna 20N, 4W, 45x45 cm, z pętlą i nitką Rtg, biała 10x Kompres w kształcie kuli 20N z nitką Rtg średnica 3 cm, po rozłożeniu 17,5x33 cm 40x Kompres 10x10 cm z gazy 17N 12W z nitką Rtg; 1x Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym, przylepny 10x15 cm; 1x Opatrunek pod dren przylepny; 1x Strzykawka trzyczęściowa 20 ml L/S, decentryczna; 1x Igła 18G, 5 cm, krótki skos , różowa; 1x Igła 25G 2,5cm, standardowy skos, pomarańczowa; 1x Dren do odsysania CH21 średnica 0,7 cm, dł. 300 cm 1x Końcówka do odsysania Yankauer CH22, długość 27 cm, końcówka maxi super 6 otworów odbarczających; 1x Uchwyt na przewody typu rzep 2,5x23 cm; 1x Miska 500 ml, przeźroczysta 2x Serweta boczna przylepna 75x90 cm, bilaminat; 1x Serweta dolna przylepna 190x190 cm, bilaminat 1x Serweta górna przylepna 260x160cm, przylepiec 85 na dłuższym boku Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m2 , dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na penetracje płynów> 175 cm H2O o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log 10. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795: 1,2, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, kod kreskowy i nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania umożliwiającym otwarcie bez użycia dodatkowych ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 300
3 | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo; 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższeym boku; 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm); 1 x taśma lepna 9x50 cm 4 x ręcznik chłonny; Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 525
4 | Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m2. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 4 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. | szt. | 270
5 | Sterylna, przylepna serweta 75x90cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 300
6 | Sterylna, przylepna na dłuższym boku serweta 190x200cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 270
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 43
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Produkowane zgodnie z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. | szt. | 3300
2. | Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, warstwa wew. 100% nitryl, wewnątrz dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, średnia grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni ≥ 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 20 N; AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, poziom protein < 50 ug/g rękawicy. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN 374-5. Odporne na przenikanie min. 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (raport z wynikami badań). Opakowanie 50par Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Rozmiary 5,5- 9,0. | szt. | 450
Razem
Do pakietu nr 43 wymagane próbki do każdej pozycji
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 44
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS-TBNA. Średnica igły: 22G (0,7mm); regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność. Posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki. Igła wykonana z nitinolu (materiał zapobiega tzw. efektowi „banana” mogącemu pojawić się podczas wysuwania igły przy zagiętym endoskopie, lub ewentualnym odkształceniom igły w przypadku kilkukrotnych nakłóć. Narzędzie posiada zaokrąglony mandryn; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml). Igła kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy Pentax bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. | szt | 180
2 | Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS – do pobierania wysokiej jakości próbek histologicznych. Igła z potrójnym ostrzem na obwodzie igły (kształt korony), kąt ścięcia ostrzy 11 stopni, średnica igły: 22G (0,7mm); regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność, igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki, igła wykonana z materiału, który zapobiega tzw. efektowi „banana” mogącemu pojawić się podczas wysuwania igły przy zagiętym endoskopie, lub ewentualnym odkształceniom igły w przypadku kilkukrotnych nakłóć; w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml); igła kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy PENTAX o szerokości kanału instrumentalnego 2,2 mm.. | szt | 30
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 45 - PODZIELNY
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy o pojemności 10 ml z kontrolą siły odsysania | szt. | 300
2. | Strzykawki do gazometrii do tętnicy 3ml z igłą | szt. | 4500
3. | Butle próżniowe 300ml z drenem | szt. | 300
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 46
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr do przewodów do jet ventilation | szt | 300
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 47
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw antymikrobiologiczny zawierający Cleaner i Protector, tworzący antywirusową i antybakteryjną, bezbarwną nano powłokę zabezpieczającą powierzchnie do 6 mies., umożliwiający zabezpieczenie powierzchni najbardziej narażonych na kontakt z patogenami. Zabezpieczający powierzchnie typu: stal nierdzewna, aluminium, miedź, cynk, większość tworzyw sztucznych , szkło, ceramika, derwno, naklejki, istniejące powłoki. | kompl. | 3
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 48
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zmieniacz membran kompatybilny z kapnografem Sentec op. 3 szt. | op. | 5
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 49 - PODZIELNY
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewnik balonowy do tamowania krwawienia z drzewa oskrzelowego 11 mm , 13 mm | szt. | 3
2. | Siatka do usuwania ciał obcych z drzewa oskrzelowego jednorazowa | szt. | 3
3. | Filtr antybakteryjny do ssaka Maxi Aspeed Hydrofobowy 99% | szt. | 150
4. | Zestaw do blokady wewnątrz oskrzelowej z użyciem prowadnika w prawym lub lewym płuc w przypadku zabiegów wymagających wentylacji jednego płuca. W części dystalnej prowadnika jest regulowana pętla prowadząca bronchoskop oraz niskociśnieniowy, wysoko objętościowy balon. Na prowadniku znaczniki odległości co 5cm. W części proksymalnej prowadnika adapter ssący. Średnica blokera 7Fr, 9Fr, dł.kolejno 65cm i 78cm. | szt. | 3
5. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem BEZ WORKA rezerwuarowego/wysokie stezenie o dł. min. 200 cm czysta mikrobiologucznie. | szt. | 150
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 50
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Dren (przedłużacz) do pomp dł. 200cm, bezftalanowy, odporny na lipidy i tłuszcze oraz leki drażniące. | szt. | 750
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 51
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do konikotomii dla dorosłych, z zabezpieczeniem (atraumatyczna igła-introduktor z ograniczonym ostrzem tnącym na szerokości 2 mm i i rozszerzającym się do 4 mm, mechanizm cofający igłę, usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli), sterylny; w zestawie: kaniula oddechowa do wentylacji z mankietem, rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, strzykawka do napełniana mankietu uszczelniającego, opaska mocująca z zapięciem na rzepy. | szt. | 2
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 52
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Krótkoterminowy, wysokoprzepływowy cewnik z końcówką prostą do hemodializy, hemodiafiltracji 11,5F i 13F o długości 15, 20, 25 cm | szt. | 60
Krótkoterminowy, wysokoprzepływowy cewnik z końcówką zagiętą do hemodializy, hemodiafiltracji 11,5F i 13F o długości 15, 20 cm
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 53
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewnik Dufour Hematuria 3-drożny, wykonany z 100% silikonu medycznego, przeźroczyste dla lepszej kontroli, linia kontrastująca RTG, miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon, rozmiary: 14, 16, 18, 20, 22, 24 FR, o długości 420 mm, kanał do płukania zaopatrzony w zintegrowany koreczek, wyposażony w zatyczkę cewnikową. | szt. | 90
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 54
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Potrójny, jałowy adapter – zastawka dostępu (połączenia ) bezigłowego o długości zastawki 3,4cm o objetości zalegania 0,22ml, z drenem 22cm, objetość wypełnienia zestawu 2ml, średnica wewnetrzna drenów 1,3mm, nie zawierająca lateksu i DEHP, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu,z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu, nie posiadająca metalowych elementów, zakończona końcówkami luer-lock. Zastawka musi posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, pakowana pojedynczo. | szt. | 450
2. | Podwójny, jałowy adapter – zastawka dostępu (połączenia ) bezigłowego o długości zastawki 3,4cm o objetości zalegania 0,22ml, z drenem 20cm, objetość wypełnienia zestawu1,6ml, średnica wewnetrzna drenów 1,3mm, nie zawierająca lateksu i DEHP, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu,z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu, nie posiadająca metalowych elementów, zakończona końcówkami luer-lock. Zastawka musi posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, pakowana pojedynczo. | szt. | 600
3. | Podwójny, jałowy adapter – zastawka dostępu (połączenia ) bezigłowego o długości zastawki 3,4cm o objetości zalegania 0,22ml, z drenem 18cm, objetość wypełnienia zestawu 0,9ml, średnica wewnetrzna drenów 1,3mm, z drenem 18cm, nie zawierająca lateksu i DEHP, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu,z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu, nie posiadająca metalowych elementów, zakończona końcówkami luer-lock. Pakowana pojedynczo. | szt. | 150
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 55
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego. składający się z: - zestaw nalepek na strzykawkę - Igłę TUOHY G18 1,3x80mm, ze skalowaniem wtopionym w materiał cewnika, skrzydełka zintegrowane z igłą - Strzykawkę niskooporową 10ml, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek - cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z materiału odpornego na załamania, z trzema otworami bocznymi i zamkniętą, miękką końcówką – 20 G x 1000mm, ze skalowaniem co 1 cm na całej długości - Filtr 0,2 um, o objętości wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, z systemem mocowania do skóry (okrągły plaster z zatrzaskiem), - Zatrzaskowy, przezierny łącznik cewnika *) | szt. | 30
2. | System mocowania cewnika w miejscu wprowadzenia (nie zatrzaskowy – naklejany, płaski, nie odstające od skóry, z możliwością wymiany opatrunku bez zdejmowania mocowania) | szt. | 45
3. | Opatrunek do zop - opatrunek do systemu mocowania cewnika | szt. | 45
4. | Filtr do zop „- Filtr 0,2 um, o objętości wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, z systemem mocowania do skóry (okrągły plaster z zatrzaskiem, umożliwiającym swobodne obracanie filtra o 360°)” | szt. | 45
5. | 1. "Zestaw do ciągłej blokady nerwów obwodowych z cewnikiem wprowadzanym przez igłę: • Izolowana igła Tuohy 18Gx100mm z 3 odcinkami powierzchni echogenicznej - o zróżnicowanych długościach – poprawiającymi widoczność w USG, znacznikami głębokości wkłucia oraz ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym, • cewnik z elementem ułatwiającym wprowadzenie go do igły 0,45x0,85x1000mm, • zastawka hemostatyczna zintegrowana z drenikiem infuzyjnym, • zatrzaskowy łącznik do cewnika, • płaski filtr antybakteryjny, • element mocujący filtr do skóry, • etykieta cewnika strzykawka 3-częsciowa 5 ml. | szt. | 38
6. | Zestaw do neurostymulacji nerwów onwodowych w wygodnej walizce ochronnej : • Neurostymulator • bateria 9V • zestaw kabli • tester prawidłowego funkcjonowania urządzenia • Ergonomiczny kształt stymulatora • Zabezpieczenie przed zsunięciem się z miejsca przeprowadzania stymulacji • Duży płaski ciekłokrystaliczny ekran • Menu w języku polskim • Klawiatura szybkiego wyboru • Klawiatura funkcyjna • Precyzyjne cyfrowe pokrętło ustawiania natężenia prądu • Zakresy ustawień stymulatora : - amplituda prądu ( natężenie) 0,00 – 1,00 mA lub 0,00- 5,00 mA - czas trwania bodźca 0,05 ms;0,10 ms; 0,30 ms; 0,50 ms, 1,00 ms - częstotliwość bodźca 1Hz lub 2Hz - konieczna możliwość pracy stymulatora w trybie SENSe Opcje: - możliwość pracy ze zdalnym sterowaniem - możliwość zastosowania elektrody do przezskórnej identyfikacji nerwów Dostępność szerokiego zakresu rozmiaru igieł tego samego producenta co stymulatora. | szt. | 2
7. | Pen do przezskórnej identyfikacji nerwów obwodowych | szt. | 2
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 56
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Worki laparoskopowe, tzw. „endobagi”. Worki o pojemości: 920ml, 1540ml. Worki wyposażone w samorozprężalne, metalowe ramiona, materiał worka z podwójnym szwem. Pakowane po 5 szt. | szt. | 150
2 | Nożyczki laparoskopowe złożone z: wielorazowej rączki, wielorazowego płaszcza5,5śr, dł robocza 430mm, wielorazowego wkładu/cięgna dł. robocza 450mm oraz jednorazowych końcówek tnących, długość bransz tnących 18-20mm (10szt. w op). Rączka narzędzia: bez blokady z podłączeniem do diatermii, z podparciem na mały palec, z możliwoscią podłączenia i pracy różnymi średnicami i długościami wkładów i płaszczy w tym minimum średnicami: 2mm, 3,5mm, 5mm, 10mm, możliwość wyboru spośród gamy minimum 30 różnych typów narzędzi laparoskopowych. Ilość w opakowaniu 1 szt. | szt. | 3
3 | Nożyczki jednorazowe Metzenbaum, HF mono (opakowanie 10 szt), sterylne, pakowane osobno | op. | 2
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 57 - PODZIELNY
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | łyżeczka uszna jednorazowego użytku, sterylna. Do wykonania procedury łyżeczkowania ucha zewn. | szt. | 300
2. | Folia z politetrafluoroetylenu stosowana w otochirurgii w przyp.braku błony śluzowej na promontorium w miejscach pozbawionych mucoperiosteum na większych powierzchniaach struktur ucha środkowego lub w przyp.braku wyściółki ucha. Folia zapobiegapowstawaniu zrostów. Stosowana w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych. Przyszyta do śluzówki przegrody nosa podtrzymuje elementy chrzęstne przegrody, zabezpiecza przed zrostami między przegrodą a ścianąboczną nosa. Odporna na działanie temp. i środowiska. Materiał obojętny fizjologicznie, nie powoduje odczynów alergicznych ani toksycznych. Rozm. 40x40x0,4. Można łatwo ją przycinać w czasie zabiegu. Produkt sterylny. | szt. | 150
3. | Balon Politzera z oliwkami- komplet | zestaw | 3
4. | Filtry hydrofobowe antybakteryjne do ssaka, rozmiar koncówek: 8,5 mm z jednej strony oraz 9,5 mm z drugiej | szt | 900
5. | Stabillizator nosowy, gąbkowy, bezlateksowy. Do pooperacyjnej aplikacji po rhino- i septoplastyce, impregnowany i nieprzylegający z nicią zabezpieczającą o dł. 25cm, z paskiem kontrastowym widocznym w RTG. W rozm. 70 x 20 x 10mm lub 50 x 20 x 10mm do wyboru przez zamawiającego. Pakowane po 25 par w op. | op. | 6
6. | Kompresy na nos Absorba od wewnątrz wykonane z włókniny kompresowej, od zewnątrz zabezpieczone opaską dzianą przechodzącą w troki, troki poprzez związanie z tyłu głowy mocują opatrunek pod nosem. Zastosowanie do pochłaniania płynów po zabiegach laryngologicznych. Jałowe. Rozm. 7cm X 3cm. Op. 50 szt. | szt | 3
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 58
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Seton jałowy wykonany z czystej bawełny z tkanymi brzegami. Sterylnie pakowane setony stosowane są do tamponowania naturalnych jam ciała, np. w laryngologii. Rozm. 2m x 2cm . | szt. | 150
2 | Seton jałowy wykonany z czystej bawełny z tkanymi brzegami. Sterylnie pakowane setony stosowane są do tamponowania naturalnych jam ciała, np. w laryngologii. Rozm. 2m x 1 cm | szt. | 150
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 59 - PODZIELNY
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Worki z zaworem spustowym na filtrat o pojemności 9 l | szt. | 2
2. | Filtr ECCOR do wykonywania pozaustrojowych zabiegów usuwania CO2(ECCO2R) w ramach samodzielnej terapii lub w połączeniu ze wspomaganiem leczenia sepsy i/lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT). | szt. | 2
3. | Wkład do podgrzewacza krwi systemu Prismax | szt. | 2
4. | Cewnik do czasowych hemodiafiltracji i hemodializ wysokoprzepływowy dwuświatłowy :zagięte i proste końcówki o przekrojach 11,5 F i 13 F dostępne o długościach 150,200,250 mm z powłoką bizmutową oraz zakończeniem cewnika kaskadowym aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową do wyboru zamawiającego | szt. | 2
5. | Zestaw do ciągłejhemodializy/hemofiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow 1,8 m2 i przyłączami typySecuNec1 | zestaw | 2
6. | Zestaw do ciągłejhemodializy/hemofiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o powyższonym punkcie odcięcia do 40kDi przyłączami SecuNect | zestaw | 2
7. | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych z filtrem o powierzchni 0,6 m2 | zestaw | 2
8. | Worek na filtrat 10 l z zaworem spustowym | szt | 2
9. | cewnik dializacyjny silikonowy 11,5 F, 13,5 F o dł. 15 , 20, 24 cm w zestawie do implantacji | szt | 2
10. | Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5 F o dł. 28 cm , 35 cm w zestawie do implantacji | szt | 2
11. | Roztwór do zabezpieczenie cewnika dializacyjnegona bazie 46,7 % lub 30% cytrynianu sodu opakowanie 20 amp po 5 ml | op | 30
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 60 - KOMIS
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość w op. | Ilość op. | Cena jed. netto | VAT % | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | KOD EAN | Nazwa handlowa
1 | Łata biomaterał wykonana wyłącznie z elastycznego politetrafluoroetylenu, niewchłanialna, składająca się z dwu warstw. Jedna z warstw teksturowana Corduroy ułatwiająca przyczepność, druga gładka minimalizująca przyleganie tkanki. Grubość 1 mm i 2 mm. Wielkość porów w pierwszej warstwie 17-22 mikrometra w drugiej <niż 3 mikrometry. rozmiar 20 cm x 15 cm x 2 mm. | szt | 1 | 5
2 | Łata biomaterał wykonana wyłącznie z elastycznego politetrafluoroetylenu, niewchłanialna, składająca się z dwu warstw. Jedna z warstw teksturowana Corduroy ułatwiająca przyczepność, druga gładka minimalizująca przyleganie tkanki. Grubość 1 mm i 2 mm. Wielkość porów w pierwszej warstwie 17-22 mikrometra w drugiej <niż 3 mikrometry. rozmiar 20 cm x 30 cm x 2 mm. | szt | 1 | 5
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)