OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PARAMETRY TECHNICZNE

| Nazwa producenta |  |
| --- | --- |
| Rok produkcji: |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Nazwa i typ/model |  |

| Lp. | Opis parametrów/funkcji/warunków wymaganych | Wartość wymagana | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf nowy wyprodukowany w 2020, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej z oprogramowaniem na dzień składania oferty | TAK |  |  |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, z detektorem minimum 64-rzędowym w osi Z, umożliwiający akwizycję min. 128 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor dla jednej energii promieniowania RTG w trybie badania sekwencyjnym lub spiralnym | ≥64 rzędów – 0pkt > 80 rzędów – 2pkt >160 rzędów –10pkt |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE GANTRY I STOŁU |
|  | Gantry o średnicy otworu [cm] ≥ 70 | TAK |  |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu ze wszystkich czterech stron gantry | TAK |  |  |
| 4A. | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  | Pochylenie gantry w zakresie ≥ +/- 30º wykorzystywane w pełnym oferowanym zakresie w trakcie wykonywania badań. | TAK |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm ≥ 290[kg] | TAK |  |  |
|  | Pedały sterujące ruchem stołu (minimum: góra / dół, przód / tył) | TAK |  |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie w zakresie min. 175 cm. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie stołu min: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | TAK |  |  |
| PARAMETRY GENERATORA I LAMPY RTG |
|  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤90 kV | =90kV – 0pkt. <90kV – 5pkt. ≤ 90 kV – 0 pkt; < 80 kV – 10 pkt. |  |  |
|  | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥135 [kV] | =135kV – 0pkt. >135kV – 5pkt. |  |  |
|  | Rzeczywista moc generatora, rozumiana jako iloczyn napięcia i prądu możliwego do uzyskania dla tego napięcia na lampie RTG ≥80kW | TAK |  |  |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z | TAK |  |  |
|  | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV >600 mA | TAK |  |  |
|  | Wartość prądu anodowego dla małego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV, ≥300 [mA] | ≥ 300 mA – 0pkt ≥ 500 mA – 5pkt |  |  |
|  | Liczba ognisk lampy RTG - min. 2 | TAK |  |  |
|  | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia małego ogniska lampy | >0,5mm2– 0pkt ≤0,5 mm2 – 5pkt |  |  |
|  | Powierzchnia dużego ogniska lampy | >1,0mm2– 0pkt ≤1,0mm2 – 5pkt |  |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody min. 7 MHU | < 8 MHU– 0pkt ≥ 8 MHU – 10p |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥1350 kHU/min | ≥1350 - kHU/min – 0pkt >1500 - kHU/min – 10pkt |  |  |
| DETEKTOR I PARAMETRY SKANU |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z ≥ 40 mm | ≥40 mm – 0pkt >80 mm – 10pkt |  |  |
|  | Submilimetrowa wartość kolimacji warstwy akwizycyjnej, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu wielowarstwowej akwizycji spiralnej ≤0,625 [mm] | TAK |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa RTG - detektor ≤ 0,4s | TAK |  |  |
|  | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, minimum 50 cm | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° [projekcji/obrót/eleme | ≤4500 - 0 pkt ≥4500 – 10pkt |  |  |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) ≥175 [cm] | TAK |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP), minimum 20 [obrazy/s] | TAK |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), minimum 16 [obrazy/s] | TAK |  |  |
|  | Matryca prezentacyjna min. 1024x1024 | TAK |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | ≥512 x 512 - 0pkt ≥1024x1024 - 10pkt |  |  |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥50 [cm] | TAK |  |  |
|  | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch minimum od 0,5 do 1,5 | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 0% charakterystyki MTF ≥ 15 [pl/cm] | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla trybu skanowania submilimetrowego w polu widzenia FOV 50 cm ≤ 0,35 [mm] z dokładnością 2% | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych (endoprotezy, implanty) w badanej anataomii | TAK |  |  |
|  | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (sekwencyjnej lub bez przesuwu stołu) minimum 80 mm | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną (np. AIDR3D, AsiR-V, iDose4, Safire lub inne, nazwa wg nomenklatury producenta) Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym | TAK |  |  |
|  | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych. | ≤3 nastaw – 0 pkt >3 nastaw – 2 pkt >6 nastaw – 5 pkt |  |  |
|  | Akwizycja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania | TAK |  |  |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania na podstawie analizy wagi, wieku pacjenta w celu osiągnięcia powtarzalnych i jednorodnych wyników badań. | TAK |  |  |
|  | Ilość projekcji skanu topograficznego minimum AP, LAT. | TAK |  |  |
|  | Algorytm modelowej, iteracyjnej rekonstrukcji poprawiający rozdzielczość niskokontrastową, działający w oparciu o analizę badanego obszaru, stworzeniu modelu statystycznego szumu i dostosowanie dla każdej specyficznej anatomii indywidualnej metody rekonstrukcji, dający w rezultacie obrazy zbliżone wyglądem do badań rezonansu magnetycznego, - typu: IMR, Veo, MBIR, ADMIRE | TAK |  |  |
|  | Algorytm modelowej, iteracyjnej rekonstrukcji zapewniający obrazowanie w technice bez szumów, tzw. virtually noise - free images, - typu: IMR, Veo, MBIR, ADMIRE, pozwalającej uzyskać obraz o wysokiej rozdzielczości niskokontrastowej 3 milimetrów przy minimalnej dawce < 11 mGy | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i grubości warstwy 7 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 2 mm. | TAK |  |  |
| KONSOLA OPERATORA |
|  | Konsola operatora jednostanowiskowa, dwumonitorowa | TAK |  |  |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19 "["] | TAK |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów ≥ 450000 | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive Basic Print Query/ Retrieve Storage Commitment Worklist | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójność pracy | TAK |  |  |
|  | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | TAK |  |  |
|  | Komunikat o dawce wyświetlającej się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP | TAK |  |  |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji | TAK |  |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań neurologicznych, onkologicznych, perfuzyjnych, kolonoskopii wirtualnej, kardiologii, angiografii, badań płuc, pediatrycznych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka kontrastującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK |  |  |
|  | Sprzężenie ze strzykawką zgodnie z klasa min. I wg CiA 425 | TAK |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | Dysk SSD (solid state drive) Rekonstrukcja SSD (Shaded Surface Display) | TAK |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  |  |
|  | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe | TAK |  |  |
|  | Prezentacje cine | TAK |  |  |
|  | Pomiary analityczne i geometryczne | TAK |  |  |
|  | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  |  |
| DWUTŁOKOWY WSTRZYKIWACZ AUTOMATYCZNY DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ |
|  | Automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów | TAK |  |  |
|  | Przechowywanie w pamięci i wywoływanie min. 250 protokołów | TAK |  |  |
|  | Iniekcje wielofazowe (do min. 6 faz) | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej | TAK |  |  |
|  | Głowica umożliwiająca pracę z wkładami jednorazowego lub wielorazowego użytku, wielorazowe o min. gwarantowanej sterylności – min. 12 godzin Rrównoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego - z opcją zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu przez operatora | TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez dotykowy panel sterujący połączony ze wstrzykiwaczem za pomocą kabla sygnałowo- zasilającego. | TAK |  |  |
|  | Generowane ciśnienie do min. 325 PSI | TAK |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa poprzez łącze internetowe | TAK |  |  |
|  | Prędkość wymuszonego przepływu w zakresie min. 0,1–10 ml/s, przyrost co min. 0,1 ml/s | TAK |  |  |
|  | Opóźnienie skanowania w zakresie min. 0–300 s (5 minut), przyrost co 1 sekundę | TAK |  |  |
|  | Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej | TAK |  |  |
|  | Stałe zasilanie sieciowe | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Dedykowane przez producenta Tomografu biurko/stół konsoli operatora, pozwalające na rozmieszczenie dodatkowych konsol (np. wstrzykiwacza, komputera i monitorów RIS/HiS), oraz zapewniające komfort pracy operatora z dokumentacją medyczną. | TAK |  |  |
|  | Krzesła dla pacjentów 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Biurko lekarskie z szufladam. | TAK |  |  |
|  | Wózek na leki Wymiar +/- 5%: długość 690mm, szerokość 700 mm, wysokość 985mm, wymiary blatu: 650x600 mm wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, z dwoma szufladami umieszczonymi w górnej części wózka, poniżej wolna przestrzeń, w dolnej części wózka znajduje się półka, szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem, uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka, kółka o średnicy 100 mm w tym min. dwa z blokadą, blat z wszystkich stron zagłębiony z galeryjką z trzech stron, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |  |
|  | Dwa krzesła komputerowe obrotowe z regulacją siedziska oraz oparcia części lędźwiowej kręgosłupa, podpórki pod łokcie.- do pokoju opisowego | TAK |  |  |
|  | Dwa krzesła komputerowe obrotowe z regulacją siedziska oraz oparcia części lędźwiowej kręgosłupa, podpórki pod łokcie.- do sterowni | TAK |  |  |
|  | Regał otwarty na książki o wym . Wys. 1800 – 2000 mm Szer. 800 mm Gł. 300 – 400 mm | TAK |  |  |
|  | Regał zamknięty dwudrzwiowy na książki o wym . Wys. 1800 – 2000 mm Szer. 800 mm Gł. 300 – 400 mm | TAK |  |  |
|  | Szafa ubraniowa o wym . Wys. 1800 – 2000 mm Szer. 400 – 500 mm Gł. 500 – 550 mm | TAK |  |  |
|  | Szafka zamykana na kontrasty | TAK |  |  |
|  | Komplet fantomów umożliwiających wykonanie testów podstawowych w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | TAK |  |  |
|  | Ochrona osobista RTG w postaci fartucha dwustronnego (zamkniętego) typu ,,poncho” min. 0,50 Pb z przodu i min. 0.25 mm Pb na pozostałych częściach. | TAK |  |  |
|  | Lampa bakteriobójcza przepływowa mocowane na ścianie – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Stojak na kroplówki na podstawie jezdnej – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kozetka lekarska – 1 szt. | TAK |  |  |
| SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH |
|  | Serwer aplikacyjny i stacje lekarskie , podać producenta , nazwę i wersję oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | TAK |  |  |
|  | Dopuszcza się dokonanie upgrade posiadanego aktualnie systemu postprocessingowego tomografii komputerowej do rozwiązania serwerowego lub dostawę nowego rozwiązania w technologii klient-serwer | TAK |  |  |
|  | Upgrade posiadanego aktualnie systemu postprocessingowego tomografii komputerowej. | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe osiągające min. 17000 pkt. w teście Passmark. RAM: 32 GB Dyski HDD w RAID5 o łącznej pojemności netto: 4,5TB lub wirtualizacja oprogramowania postprocessingowego na serwerze Szpitala Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: • Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe osiągające min. 17000 pkt. w teście Passmark. • RAM: 32 GB • Dyski HDD w RAID5 o łącznej pojemności netto: 4,5TB Parametry nie mogą być niższe niż wskazane powyżej, natomiast po stronie Zamawiającego jest dobranie parametrów do wymogów dostarczanego systemu w taki sposób, żeby oprogramowanie pracowało płynnie. | RAM < 128 GB – 0 pkt. RAM ≥ 128 GB – 5 pkt. |  |  |
|  | Możliwość przetwarzania przez serwer i oprogramowanie systemu konsol diagnostycznych min. 30 000 warstw jednocześnie. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska – 2 komplety: Komputer+ monitor opisowy min 20” + 2 monitory diagnostyczne zgodne z rozporządzeniem MZ z 2011 r dla TK i MR w typu flat o przekątnej ≥ 24” " i roz. ≥ 2MP z podświetleniem LED | TAK |  |  |
|  | Dla każdego z posianych powyżej stanowisk - Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: procesor czterordzeniowy, min. 2,40 GHz min. 4 GB RAM dysk o pojemności min. 200 GB system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji mysz, klawiatura nagrywarka DVD Karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów | TAK |  |  |
|  | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |  |  |
|  | System musi zapewniać wszystkie opisane poniżej funkcjonalności (w tym przeglądanie obrazów w jakości diagnostycznej, rekonstrukcje i funkcje zaawansowanej wizualizacji) w technologii cienkiego klienta (dane obrazowe nie są przechowywane na stacji klienckiej). | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, US | TAK |  |  |
|  | Natychmiastowy dostęp w ramach jednego wspólnego serwera aplikacyjnego do wszystkich badań oraz zaawansowanych aplikacji do ich analizy, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi serwerami oraz bez konieczności ściągania badania na konsolę lekarską | TAK |  |  |
|  | Całkowita liczba licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu wynosi min. 3. Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznych. | TAK |  |  |
|  | Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie. | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja systemu i interfejsu użytkownika: Przeglądarki diagnostyczne oraz aplikacje i narzędzia zaawanasowanej wizualizacji pochodzące od jednego producenta. System powinien mieć takie same ikony, przyciski we wszystkich aplikacjach. Przeglądarka aplikacji klinicznych powinna się wyświetlać równocześnie na dwóch monitorach diagnostycznych. Przeglądarka powinna wspierać monitory w formatach min. 4x3 oraz 16x9. Okno wyszukiwarki badań zapewnia indywidualną dla użytkownika możliwość dopasowania szerokości, kolejności i wyboru kolumn z danymi wraz z opcją sortowania danych i tworzenia list roboczych w zależności od preferencji użytkownika. Wszystkie modyfikacje są zapisywane na koncie danego użytkownika i dostępne dla niego z dowolnej stacji. Możliwość tworzenia przez użytkownika indywidualnych folderów z danymi obrazowymi. Z poziomu administratora systemu istnieje możliwość zarządzania prawami dostępu do poszczególnych folderów na poziomie użytkownika i grupy użytkowników. W obrębie okna wyszukiwarki badań dostępne jest okno szybkiego podglądu badań innego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość importu i eksportu badań z/do nośnika USB i CD/DVD, również w przypadku brakujących plików DICOMDIR. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Query / Retrieve Storage Commitment | TAK |  |  |
|  | System umożliwia zapisanie obrazów kluczowych zgodnie z standardem Key Object Selection Document (DICOM SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) oraz zapewnia pełną zgodność ze standardem Enchanced DICOM | TAK |  |  |
|  | System umożliwiający zapisanie zrzutu ekranu i wysłanie go do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture | TAK |  |  |
|  | System umożliwia wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań oraz dowolnie wybrany fragment serii pojedynczego badania | TAK |  |  |
|  | System umożliwia import i wyświetlanie danych w formatach nie diagnostycznych min.: JPEG, TIFF, AVI i MPEG. | TAK |  |  |
|  | System pozwala na pełne wykorzystanie myszy 3-przyciskowej zarówno w oknie wyszukiwarki badań, przeglądarkach i aplikacjach klinicznych. | TAK |  |  |
|  | System umożliwia włączenie i zmianę kompresji obrazów (bezstratną i stratną) z poziomu okna logowania i przeglądarki obrazów | TAK |  |  |
|  | Możliwość instalacji klienta systemu na systemach operacyjnych min.: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 oraz komputerach typu MAC | TAK |  |  |
|  | Pełne wsparcie klienta systemu dla systemów operacyjnych w architekturze 64-bitowej | TAK |  |  |
|  | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta i ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji, również w jakości diagnostycznej. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne pobieranie wcześniejszych badań z systemu PACS z pełną możliwością konfigurowania wszystkich poniższych reguł: możliwość konfiguracji reguł szczegółowych w zależności od: STUDY ARRIVAL, DICOM WORKLIST i HL7 konfiguracja reguł szczegółowych ze względu na typ badania (min. TK, MR, NM, RTG, USG) konfiguracja reguł szczegółowych ze względu ilość automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości konfiguracja reguł szczegółowych ze względu czas wykonania automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości konfiguracja reguł szczegółowych ze względu charakterystykę automatycznie pobieranych wcześniejszych badań (STUDY DESCRIPTION) z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości | TAK – 5 pkt. NIE- 0 pkt. |  |  |
| APLIKACJE KONSOLI LEKARSKIEJ ZAINSTALOWANE NA POZIOMIE SERWERA |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia w dwóch osobnych oknach przeglądarki tej samej serii badania CT z różnymi ustawieniami poziomu okna (np. kostne i tkanek miękkich) wraz zapewnieniem synchronizacji. | TAK |  |  |
|  | System posiada min. 6 przedefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień każdego presetu | TAK |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | MinIP (Minimum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | SurfaceMIP | TAK – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK – 5 pk.t Nie-0 pkt. |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  |  |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | TAK |  |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności min.: CT-CT, CT-MR, and MR-MR |  |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych min: CT-CT i MR-MR | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR) | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | TAK |  |  |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania.. Automatyczne dopasowanie układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | TAK |  |  |
|  | Aplikacja analizy naczyń w badaniu CT musi wspierać poszczególne etapy pracy: Automatyczne usuwanie kości Automatyczna ekstrakcja naczyń, w tym możliwość szczegółowego obejrzenia automatycznie wyodrębnionych naczyń. Możliwa ekstrakcja zmodyfikowanych ręcznie osi symetrii naczyń, przedłużanie osi symetrii poza miejsce ich automatycznej ekstrakcji oraz poprawianie umiejscowienia osi symetrii. W przypadku wykrycia główne naczynia są automatycznie oznaczane etykietami. Kontrola i pomiar - szybkie sprawdzenie danych przy użyciu widoków przekrojów poprzecznych, wzdłużnych oraz krzywych. W trakcie sprawdzania możliwość tworzenia i zapisywania pomiarów ilościowych dotyczących naczyń, takie jak obszary przekrojów poprzecznych, średnice, długości naczyń, ocena zwężenia oraz ocena skrzepliny. | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu diagnostyki udarów mózgu wraz z automatycznym wyznaczaniem oraz prezentacją kolorowych map perfuzyjnych, dla min. CBV, CBF, MTT | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające automatycznie tworzenie dwubarwnych map sumacyjnych (w celu szybkiego rozróżnienia trwale i odwracalnie uszkodzonej tkanki mózgowej) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych z możliwością zapamiętywania położenia zmian, do oceny dynamiki wielkości zmian | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wirtualną dysekcję jelita grubego – tzw. Filet View. Możliwość rozwinięcia wzdłuż linii środkowej i wyświetlenia części okrężnicy w celu wizualizacji wszystkich trzech powierzchni fałdów. | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania polipów w badaniach wirtualnej kolonografii | TAK |  |  |
|  | Dedykowana aplikacja dedykowana do śledzenia progresji zmian nowotworowych w oparciu o obrazy różnych modalności: System umożliwi system śledzenia przebiegu zmian nowotworowych używając modalności: PET/CT, SPECT/CT, MR, CT. System powinien umożliwić wyświetlenie na jednym oknie minimum czterech badań. Funkcja śledzenia zmian nowotworowych powinna automatycznie dokonać fuzji. Aplikacja umożliwia śledzenie zmian rozmiaru, kształtu i parametrów funkcjonalnych zmian patologicznych, zachodzące w czasie. Aplikacja obsługuje wyniki przyrostowe: można załadować uprzednio zapisane wyniki pacjenta i wykorzystać je w ramach nowego badania. Można ładować i wyświetlać co najmniej 8 wolumetrycznych zestawów danych uzyskanych przy użyciu różnych metod obrazowania, w tym TK, MR i NM (łącznie z metodami PET, PET/TK i SPECT). Wymagana obsługa danych pochodzących od trzech największych producentów aparatów: GE, Philips, Siemens. Ustawienia wstępne w aplikacji określają sposób obliczania i wyświetlania wyników segmentacji i śledzenia. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć ustawienia wstępne dla własnego użytku; użytkownicy mają także uprawnienia do tworzenia ustawień wstępnych w celu udostępniania ich wszystkim użytkownikom. System śledzenia zmian nowotworowych powinien zawierać fabrycznie wbudowane w oprogramowanie automatyczne pomiary progresji zmiany, które automatycznie dokonują obliczenia ściśle zgodnie z pełnymi kryteriami: WHO RECIST 1.0 RECIST 1.1 CHOI PERCIST mRECIST System śledzenia zmian nowotworowych niezależnie od opisanych powyżej wbudowanych kryteriów oceny zmian, umożliwia tworzenie przez użytkownika nowych indywidualnych kryteriów oceny i zapisywanie ich w systemie. Podać listę kryteriów obliczeń | Wszystkie wymagane kryteria (WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, CHOI, PERCIST, mRECIST) – 10 pkt. Min. kryteria : WHO, RECIST 1.0, RECIST 1h.1, PERCIST – 5 pkt. Tylko kryteria: WHO, RECIST 1.1– 0 pkt (wymaganie graniczne, niespełnienie powoduje odrzucenie oferty) |  |  |
|  | Tworzenie sprawozdań w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Sprawozdanie do zapisu jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze oraz możliwość zapisu jako DICOM secondary capture lub DICOM embeded PDF do przechowywania w obrębie systemu PACS. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcyod daty uruchomienia tomografu | TAK |  |  |

Dodatkowe wymagania pomieszczenia badań TK:

- Tomograf należy zainstalować i podłączyć do sieci energetycznej Szpitala.

- Tomograf należy podłączyć oraz skonfigurować do sieci IT oraz systemów RIS i PACS szpitala, tak aby dane obrazowe były przesyłane i obsługiwane w tych systemach.

- Wszelkie dostarczone stacje robocze, muszą:

  - Posiadać system operacyjny Windows 10 Proffesional (o ile działają pod kontrolą systemu MS Windows),

  - Posiadać licencję dostępową typu CAL do Active Directory (o ile działają pod kontrolą systemu MS Windows),

  - Posiadać licencję na program antywirusowy ESET Internet Security.

  - Posiadać licencję na Axence nVision (rozszerzenie licencji Szpitala o kolejną stację roboczą)

  - Współpracować i integrować się z systemem autentykacji Active Directory.

  - Pracować na uprawnieniach zwykłego użytkownika. Oprogramowanie nie może wymagać uprawnień administratora do poprawnego działania.

  - Poprawnie współpracować z najnowszymi oraz przyszłymi aktualizacjami bezpieczeństwa posiadanego systemu operacyjnego zgodnie z harmonogramem dystrybucji poprawek stosowanym przez dostawcę systemu operacyjnego oraz współpracować ze stosowanym u Zamawiającego systemem dystrybucji opartym o WSUS.

- Należy przygotować projekt osłon radiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wg. zatwierdzonego projektu dostarczyć  i zainstalować osłony radiologiczne, w tym:

- Drzwi miedzy pracownią TK a korytarzem : o napędzie elektrycznym otwierane i zamykanie dużym przyciskiem z stali nierdzewnej z możliwością blokady otwarcia z pokoju techników ( blokada podczas wykonywanego badania)

- Drzwi miedzy pracownią TK a pokojem techników.

- Witrynę miedzy pracownią TK a pokojem techników.

- Należy dostarczyć i zainstalować włączniki świateł oraz gniazda po zainstalowaniu osłon radiologicznych.

- Należy dostarczyć i zainstalować oświetlenie w technologii LED.

- Uwaga koszt dostarczenia i montażu sufitu podwieszanego (bez właściwości ochronnych radiologicznych)  wraz z nawiewami i wyciągami powietrza ( układ wentylacyjny) jest po stronie szpitala

- Należy dostarczyć i zainstalować lampę sygnalizacyjną nad drzwiami do pracowni TK ostrzegającą o trwającym badaniu.

- Należy dostarczyć i zainstalować interkom między pokojem badań TK i pokojem techników umożliwiający kontakt głosowy między pacjentem a technikiem.