| ## Lp. | ## Opis parametrów | Potwierdzenie | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
| 2 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta | TAK |  |
| 3 | Podstawa jezdna do aparatu (wózek, koła z blokadą z koszykiem na kołdry) | TAK |  |
| 4 | Wymiary urządzenia nie większe niż 35x 25x 25cm (Wys.xSzer.xGłęb.) | TAK |  |
| 5 | Masa urządzenia max. 6,5kg (bez podstawy jezdnej) | TAK |  |
| 6 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A | TAK |  |
| 7 | Moc elementu grzejnego min. 1200W | TAK |  |
| 8 | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | TAK |  |
| 9 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 4 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na górną część ciała, kołderka na dolną część ciała | TAK |  |
| 10 | Kołderki grzewcze posiadające system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. | TAK |  |
| 11 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. | TAK |  |
| 12 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm : dźwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości temperatury | TAK |  |
| 13 | Kołderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. | TAK |  |
| 14 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,5 metra Całkowita długość przewodu grzewczego do 2m | TAK |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | TAK |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr HEPA nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | TAK |  |
| 17 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: - tylko dmuchawa (temperatura otoczenia), - 32,0 – 34,0OC; - 37,0-38.0OC; - 42,0 -44,0 ,OC. | TAK |  |
| 18 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia | TAK |  |
| 19 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Maksymalna akceptowana wartość przepływu.: 980 l/min | TAK, podać |  |
| 20 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego | TAK |  |
| 21 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st .C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia | TAK, opisać |  |
| 22 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem | TAK |  |
| 23 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora | TAK |  |
| 24 | System informacji wizualnej (np. dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra | TAK |  |
| 25 | Przewód zasilający minimum 4 metry | TAK |  |
| 26 | W zestawie opakowanie kołderek grzewczych na całe ciało dla dorosłych opakowanie zawierające min. 10 sztuk. | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Parametry oceniane:

| L.p. |  | Opis | Punktacja | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masa ogrzewacza |  | < 6,5 kg - 2 pkt. ≥ 6,5 kg - 0 pkt. |  |
| 2. | Ilość zakresów temperatury |  | > 4 – 2 pkt. 4 – 0 pkt. |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów (które nie podlegają ocenie punktowej) i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy ,że urządzenia są kompletne , fabrycznie nowe i gotowe do pracy po zainstalowaniu bez dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej