OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CHIRURGICZNEGO SYSTEMU ROBOTYCZNEGO (będącego przedmiotem dzierżawy)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- W kolumnie „Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str w ofercie, plik]” w przypadku wyrażenia "nie dotyczy" potwierdzenie w materiałach firmowych nie jest konieczne, natomiast w pozostałych przypadkach wykonawca ma obowiązek w tej kolumnie wskazania, gdzie w materiałach firmowych znajduje się parametr zadeklarowany w kolumnie "parametr oferowany".

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2023):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |
| --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Lokalizacja w materiałach firmowych potwierdzenia parametru [str. w ofercie/ plik/ itp] | Sposób oceny (punktacja) |
|  | Robot chirurgiczny umożliwiający operacje w specjalizacjach minimum: • urologicznej: • chirurgicznej: • ginekologicznej: • laryngologicznej | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dzierżawa chirurgicznego systemu robotycznego wraz z sukcesywną dostawą materiałów zużywalnych na okres 12 miesięcy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Urządzenie składające się co najmniej: • konsoli chirurgicznej, • wózka lub wózków z minimum 4 ramionami robotycznymi, • systemu wizyjnego, • systemu do elektrokoagulacji | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna |  |  |  |  |
|  | Konsola chirurgiczna na podstawie jezdnej z blokadą kół | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych zapewniając płynne sterowanie przez operatora wszystkimi ramionami robotycznymi oraz zainstalowanymi na nich narzędziami chirurgicznymi i kamerą endoskopową urządzenia przy zminimalizowaniu efektu naturalnego drżenia rąk oraz ich przypadkowych ruchów, jak również umożliwiająca skalowanie ruchu używanych narzędzi | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Możliwość sterowania narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D w każdym z ramion robotycznych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola wyposażona w panel dotykowy oraz panel włączników nożnych umożliwiających minimum sterowanie kamerą, wyzwalaniem elektrokoagulacji, wysprzęglania, przełączania ramion robotycznych | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Sterowanie ramionami robotycznymi przez operatora przy pomocy manetek | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola umożliwiająca minimum: • sterowania nastawami zaoferowanego z zestawem systemu do elektrokoagulacji w tym co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych • włączania i wyłączania zaimplementowanego w zaoferowanym urządzeniu systemu do wizualizacji znacznika ICG (obrazowania fluorescencyjnego) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Konsola chirurgiczna składająca się z minimum: • manetki sterujące (lewa i prawa), • pulpit sterujący (lewy i prawy), • przeglądarka stereoskopowa, • ekran dotykowy, • panel przełączników nożnych | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta z zachowaniem kierunku ruchu | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Przeglądarka stereoskopowa dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D bez zastosowania okularów 3D (polaryzowanych lub aktywnych) | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zintegrowany z konsolą chirurgiczną panel dotykowy (touchpad) służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: • wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie, • przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg, • sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora, • programowania przez operatora wartości energii dostarczonej do narzędzi, • pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami, • sterowania ustawieniami obrazu i dźwięku oraz ich zapisu, • sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazów USG, CT, kamer zewnętrznych), • sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej, telestracji i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D) | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Wózek / wózki z ramionami robotycznymi |  |  |  |  |
|  | Wózek / wózki mobilne wyposażone w minimum 4 uniwersalne ramiona chirurgiczne zapewniające uzyskanie minimum 7 stopni swobody ruchów narzędzi | TAK, podać |  |  | Jeden wózek – 2 pkt. dwa wózki i więcej – 0 pkt. |
|  | Ramiona robotyczne z możliwością obrotu narzędzi o minimum 360 stopni w osi długiej | TAK, podać |  |  | ≥ 360 stopni < 540 stopni – 0 pkt. ≥ 540 stopni – 1 pkt. |
|  | Uniwersalne ramiona robotyczne w pełni kompatybilne z oferowanymi narzędziami oraz endoskopami – możliwość jednoczesnego osadzenia zarówno endoskopu jak i narzędzia w każdym z ramion z osobna | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Napęd elektryczny wózka / wózków: • umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania • zapewniający możliwość zmiany położenia wózka również bez użycia interfejsu napędu elektrycznego • interfejs napędu elektrycznego obejmujący: kolumnę kierowniczą oraz przełączniki przemieszczenia i zmiany wysokości | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej: obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania oraz systemem do uniknięcia kolizji | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Ramiona robotyczne z możliwością zamocowania sterylnej nakładki i jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System wizyjny z elektrokoagulacją |  |  |  |  |
|  | System wizyjny wyposażony minimum w: • tor wizyjny o rozdzielczości minimum FullHD, • endoskop z końcówką prostą o kącie patrzenia 0 stopni - minimum 2 szt. • endoskop z kątem patrzenia 30 stopni – minimum 2 szt. • źródła światła – w trakcie trwania umowy wymiana żarówek w źródle światła po stronie Wykonawcy, • monitora medycznego o wielkości minimum 24" oraz rozdzielczości minimum FullHD, • panelu sterującego do regulacji parametrów wyświetlanego obrazu | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | System wizyjny wyposażony minimum w: • głowicę kamery o min. 5 krotnym powiększeniu optycznym oraz min. 4 krotnym powiększeniu cyfrowym 3D z funkcją wizualizacji znacznika ICG | TAK, podać |  |  | ≥ 5x < 10x powiększenie optyczne – 0 pkt. ≥ 10x powiększenie optyczne – 1 pkt. |
|  | System wizyjny wyposażony w minimum minimum 4 wyjścia wideo umożliwiające przekazanie obrazu z toru wizyjnego do systemu zintegrowanego na sali operacyjnej oraz minimum 2 wejść pomocniczych wideo | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Elektrokoagulacja pracująca w trybach monopolarnym oraz bipolarnym w pełni kompatybilna i współpracująca z oferowanymi narzędziami | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Elektrokoagulacja wyposażona w system ograniczenia mocy skutkujący redukcją dymu oraz zwęglenia w polu operacyjnym | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Elektrogoagulacja wyposażona w minimum 3 presety tj. konfigurowalne ustawienia wstępne | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Dodatkowe wyposażenie i wymagania |  |  |  |  |
|  | Dostawa materiałów zużywalnych (w tym narzędzi chirurgicznych) – szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 1a do SWZ (arkusz cenowy) – Tabela 1, muszą być kompatybilne z chirurgicznym systemem robotycznym (będącym przedmiotem dzierżawy) wskazanym w TABELI 2 arkusza cenowego (którego wymagane parametry określono w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia). | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kontenery wsadowe do myjni (producent MMM) używanej przez Zamawiającego – 1 szt. | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Kosze do zaoferowanych narzędzi wielokrotnego użytku – minimum 3 szt. | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zaleceniami producenta wykonania procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji wszystkich zaoferowanych elementów systemu | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca informował pisemnie o każdej zmianie klasyfikacji dostarczanych wyrobów medycznych oraz o zmianach certyfikatów i/lub deklaracji zgodności, w okresie obowiązywania umowy | TAK |  | Nie dotyczy | - - - |
|  | Monitor podglądowy o rozdzielczości minimum FullHD, przekątnej minimum 55’’, monitor na wózku jezdnym wyposażonym w ruchomy wysięgnik oraz uchwyt monitora z możliwością regulacji położenia monitora, wózek na 4 kołach w tym minimum dwa z blokadą | TAK, podać |  | Nie dotyczy | - - - |

| WARUNKI SERWISU DLA OFEROWANEGO SYSTEMU ORAZ SZKOLENIA |
| --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza sprzętem jednorazowego użytku). Wydzierżawiający dostarcza na koszt własny i ryzyko własne. | TAK |  | - - - |
|  | Wydzierżawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu od wielkich możliwych ryzyk oraz winien uiścić wszelkie opłaty związane z posiadaniem sprzętu | TAK |  |  |
|  | Koszt wszystkich czynności serwisowych, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy okresowe, konserwacyjne, Ponosi Wydzierżawiający. | TAK |  | - - - |
|  | Koszt wszystkich części zamiennych, które będą konieczne do przeprowadzenia czynności okresowych oraz niezbędnych napraw przywracających sprawność urządzenia w pełni ponosi Wydzierżawiający. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe ma wykonywać autoryzowany serwis Wydzierżawiającego. | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] w dni robocze. | TAK, podać w godzinach |  | Wartość najniższa – 10 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii | TAK, podać w dniach |  | Wartość najniższa – 4 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej |
|  | Zakończenie działań serwisowych w przypadku konieczności importu części zamiennych, w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK, podać w dniach |  | Wartość najniższa – 3 pkt.; Pozostałe proporcjonalnie do wartości najniższej |
|  | W przypadku przestoju aparatu spowodowanego awarią, Wydzierżawiający zobowiązuje się odliczyć od czynszu miesięcznego dzierżawy wartość proporcjonalną do dnia przestoju. | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności okresowe oraz naprawy winny być wykonane w całkowitym porozumieniu z Dzierżawcą oraz niezwłocznie odnotowane w paszporcie technicznych urządzenia. | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla pracowników Zespołu Sal Operacyjnych oraz Centralnej Sterylizacji w zakresie bezpiecznej pracy i przygotowywania narzędzi do procesu sterylizacji, jak również samego procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia rozszerzone dla personelu medycznego Zamawiającego z obsługi robota uwzględniające m.in. aspekty techniczne oraz użytkowe zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta oraz uwarunkowaniami prawnymi dla zespołów operacyjnych składających się z operatorów, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych i personelu anestezjologicznego w zakresie wykonywania procedur urologicznych, chirurgicznych, ginekologicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do 8 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia rozszerzone, dodatkowe „na żądanie” Zamawiającego, dla personelu medycznego Zamawiającego z obsługi robota uwzględniające m.in. aspekty techniczne oraz użytkowe zakończone wystawieniem certyfikatów umożliwiających pracę zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta oraz uwarunkowaniami prawnymi dla zespołów operacyjnych składających się z operatorów, asysty oraz pielęgniarek operacyjnych i personelu anestezjologicznego w zakresie wykonywania procedur laryngologicznych (na wezwanie Zamawiającego) w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |