## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.15.1.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego stentów, prowadników, cewników, koszulek naczyniowych, oraz strzykawek wysokociśnieniowych, zwanych dalej wyrobami. 1) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z poz. 7-24 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 1-6 niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotne 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną Zakończenie proste, zagięte 45O, J-Tip, Standard Long Taper, Stiff Long Taper Średnice: 0.018”, 0.035”, 0.038” Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm Dwa rodzaje sztywności prowadnika Stiff I Standard | szt. | 200
2. | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035”oraz 0,038” Długości:75/145/ 180/260cm Końcówka kształtowalna o długości 3 cm, kształt prosty i J-tip 3mm | szt. | 100
3. | Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C Super sztywny o miękkiej (11 lub 16cm) sekcji dystalnej Końcówka widoczna we fluoroskopie Średnica 0,035” Długość: 185 i 300 cm | szt. | 40
4. | Koszulki naczyniowe Introducer pokryty substancją hydrofilną Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę Kółko do przyszycia Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki. Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F | szt. | 200
5. | Strzykawka wysokociśnieniowa Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie Pojemność 20cm, sześciennych Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i kPa Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji | szt. | 200
6. | Cewniki diagnostyczne Cewnik selektywny o profilu 5F i świetle 0,035”/0,038” 14 typów krzywizn ( ST,BARN,H1,SIM1,SIM2,SIM3,CHGB,CONTRA,C1,C2,C3,MIK,SHK1.0,RC2,RDC) Długości cewnikow 65 - 100cm Dla końcowki BERN 40 cm, 65cm,100cm | szt. | 100
7. | Stent samorozprężalny obwodowy Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby Stent o zamkniętych celach na obu końcach i otwartych celach w części środkowej Średnice stentu: 5 -14 mm Długości stentu: 20 – 120 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru | szt. | 30
8. | Stent do tętnicy udowej powierzchownej Stent samorozprężalny nitynolowy Średnice: 5-8 mm Długości: 20 – 150 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm Maksymalny crossing profile 0,083” Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji | szt. | 50
9. | Stent samorozprężalny obwodowy Stent samorozprężalny, zamkniętokomórkowy, wykonany ze stopu stali, stopu kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm Stent pleciony na kształt siatki z drutu z platynowym rdzeniem, Stent o dużej elastyczności,dużej sile radialnej,dobrze widoczny we fluroskopii Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, Średnice: 5-24mm, długości:od 23 do 145mm. | szt. | 30
10. | Stent samorozprężalny szyjny Stent dostosowany do naczyń szyjnych Stent samorozprężalny wykonany,pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu,żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapewniającym doskonałą widoczność całego stentu w skopii. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, Długość cewnika dostawczego 135cm Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6 F Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), zamkniętokomórkowy. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia, całkowicie repozycjonowalny, Średnice w naczyniu 4-9mm, długości w naczyniu: 30- 62mm Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | szt. | 40
11. | Stent samorozprężalny pokrywany lekiem - stent samorozprężalny, nitinolowy, pokryty polimerem i paclitaxelem - kompatybilny z koszulką 6F oraz prowadnikiem 0,035 - długości stentu 40, 60, 80, 100, 120 mm - dostępne średnice 6 i 7 mm - współosiowy system wprowadzania o trzech szaftach - długości systemów dostawczych 75 i 130 cm | szt. | 15
12. | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji System protekcji dystalnej z prowadnikiem 0,014" pokryty teflonemo długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Koszyk filtra umocowany w sposób gwarantujący obrót na prowadniku, Filtr w postaci pętli nitinolowej, będącej jednocześnie cieniującym markerem z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F | szt. | 40
13. | Stent rozprężalny na balonie obwodowy Stent wycinany zamontowany na cewniku balonowym ze stopu stali nierdzewnej Zamontowany fabrycznie na balonie. Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035”, Długość cewnika 75 oraz 135cm, RBP 12atm Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, Stent o dużej statycznej sile radialne Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm), 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | szt. | 20
14. | Stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych Stent zamontowany na cewniku balonowym, Stent wykonany ze stopu stali Rozmiary stentu: 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm, Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0 Kompatybilny z prowadnikiem 0,018” Cewnik dostawczy w systemie Monorail Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm, Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm. | szt. | 10
15. | Cewnik balonowy pokrywany lekiem Kompatybilny z prowadnikiem 0,018” Średnice balonu od 2 do 8mm Długości balonu w zakresie 30-200mm Długości cewników 80/90/135/150cm Balon pokryty lekiem. Dawka leku nieprzekraczajaca 2 mcg /mm 2 Posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zastawkę, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku Ciśnienie RBP dla balonów o średnicach w zakresie 4-7mm równe 14atm oraz dla balonów średnicy 8mm równe 12atm. | szt. | 20
16. | Cewnik balonowy uniwersalny Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | szt. | 40
17. | Cewniki balonowy do tętnic podudzia Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm) Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm Długości cewnika: 90 - 150 cm Kompatybilny prowadnik: 0,014” Kompatybilna koszulka: 4 F Profil wejścia końcówki: 0,017” Ciśnienie RBP: 12-14 atm Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów) Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany | szt. | 40
18. | Cewnik balonowy do tętnic podudzia Długość cewnika balonowego OTW : 40/80/90/135/150mm, RX; 80/90/135/150mm Długości balonu: 10-220 mm Średnice balonu: 2-10 mm Kompatybilny z prowadnikiem 0.018” RBP: 14 atm Dostępna wersja OTW i RX Crossing profile: 0.020” Pokrycie hydrofilne balonu | szt. | 100
19. | Cewnik balonowy do tętnicy szyjnej Cewniki w systemie RX o długości 80/90/135/ 150 cm Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” Średnice: od 2 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm Długości:10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F dla średnic 7 i 8mm Ciśnienie RBP 14 atm i 12 atm dla średnicy 8mm. | szt. | 40
20. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm Kształtowalny koniec o długości 2cm Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm Sztywność końcówek 6g, 8g Rdzeń ze stali nierdzewnej | szt. | 100
21. | Prowadnik specjalistyczny 0,014” I 0,018” dedykowany do całkowitych okluzji. Cztery rodzaje obciążeń końcówki: 12, 18, 25 i 30g. Radiocieniująca końcówka na długości 2 i 2,5 cm. Długości: 195 i 300 cm. Końcówka z powłoką hydrofilną o długości 35cm, pozostała cześć pokryta PTFE, rdzeń ze stali nierdzewnej | szt. | 40
22. | Prowadnik specjalistyczny Przeznaczony do nawigacji i przechodzenia przez trudne zmiany poniżej kolana. Końcówki prosta, zakrzywiona, kształtowalna Rdzeń w części proksymalnej wykonany ze stali nierdzewnej, Końcówka nitynolowa, liniowo zwężająca się, pokryta hydrofilnym polimerem z dodatkowo zatopionym drutem stalowym, zapewniającym utrzymanie pożądanego kształtu końcówki Długości 185cm, 300cm Dający mocne podparcie cewnikom balonowym i stentom w interwencjach poniżej kolana, Rdzeń ze stali nierdzewnej, atraumatyczna końcówka, prosta zakrzywiona, kształtowalna, spiralny oplot o długości 3 cm, długości : 182, 300cm | szt. | 40
23. | Prowadnik specjalistyczny, wspierający z powłoką silikonową Średnica 0.014” o długosciach 180,300 cm Średnica 0,018” o długościach 145/180/260 cm Średnica 0,025 o długościach 180cm i 260cm Prowadniki 0,014 pokrywane substancją hydrofilną na dystalnym odcinku 8cm. Kształtowalna, radiocieniująca końcówka (spirala platynowa) | szt. | 40
24. | Cewnik prowadzący zbrojony podwójnym splotem wolframowym i ze stali nierdzewnej Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091” Długości: 55 i 90cm Niezmienność kształtu w zależności od temperatury Wewnętrzna powłoka z PTFE, zewnetrzna z arnitelu Miękki atraumatyczna końcówka w 17 wariantach kształtów | szt. | 20
RAZEM :

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.15.2.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentgraftów brzusznych oraz piersiowych zbudowany na bazie stentu stalowego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: dostarczać wyroby niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu na nr …………. lub pocztą elektroniczna na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stentgraft brzuszny zbudowany na bazie stentu stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. • Zbudowany z trzech części: głównej graftu, nogawek: contralateralnej - przedłużającej krótszą nogawkę body i ipslateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. • Stentgraft o mocowaniu nadnerkowym za pomocą segmentu wolnego z haczykami. • Wymagane wymiary części głównej protezy od 22 do 36 mm, części biodrowej od 9 do 24 mm • System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F(body) i 16F nogawki, ze zbrojoną koszulką naczyniową z zastawką. | szt. | 35
• widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu • Na życzenie operatora dostępny stentgraft o fiksacji nadnerkowej, zbudowany na bazie nitinolowego stentu o wymiarach części głównej protezy od 22 do 36mm, części biodrowej od 9 do 24mm i systemie wprowadzającym o maksymalnej średnicy 17F (body) i 14F (nogawki).
2 | Stentgraft piersiowy zbudowany na bazie stentu stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. • Część proksymalna stentgraftu z systemem haczyków fiksujących. • Część dystalna z częścią wolną z haczykami. • Wymagane wymiary stentgraftu: średnica od 22 do 42 mm oraz długość od 79 – 218mm. • System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F. • widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu | szt. | 35
| • Na życzenie operatora dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu o wymiarach: średnica 24 do 46mm oraz długość 105 – 233mm. i systemem wprowadzającym o maksymalnej średnicy 20F. | [8 empty] | P
RAZEM :