Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zestawienie parametrów techniczno- użytkowych,  w tym parametrów stanowiących kryterium oceny ofert)

CZĘŚĆ/PAKIET NR 7

Mammograf dla Pracowni Rentgenodiagnostyki

załącznik nr 1.4 do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. MAMMOGRAF 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
|  | Mammograf cyfrowy przeznaczony do wykonywania badań przesiewowych, diagnostycznych, nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych kasetami CR lub detektorami. | Tak |  |  |
|  | Aparat musi spełniać aktualne wymagania dotyczące wykonywania i opisywania badań mammograficznych | Tak |  |  |
| GENERATOR RTG |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak |  |  |
|  | Moc wyjściowa generatora ≥ 5 kW | Tak |  |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia w zakresie min. od 22 kV do 35kV | Tak |  |  |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok maks. co 1kV | Tak |  |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji ≥ 500mAs | Tak |  |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/- 10 [%] | Tak |  |  |
| LAMPA RTG |  |  |  |  |
|  | Anoda wirująca wysokoobrotowa, minimum jednomateriałowa | Tak |  |  |
|  | Materiał anody: wolfram lub molibden-rod | Tak |  |  |
|  | Lampa jedno- lub dwukątowa | Tak |  |  |
|  | Prędkość wirowania anody ≥ 5000 obr/min | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 50 kHU/min. | Tak |  |  |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy i kołpaka ≥ 500 kHU | Tak |  |  |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 ≤ 0,15 mm | Tak |  |  |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 ≤ 0,3 mm | Tak |  |  |
|  | Maksymalny prąd małego ogniska ≥ 34mA | Tak/parametr punktowany: ≥ 60 mA – 5 pkt. < 60 mA – 1 pkt. |  |  |
|  | Maksymalny prąd dużego ogniska ≥ 100 mA | Tak/parametr punktowany: ≥ 200 mA – 5 pkt. < 200 mA – 1 pkt. |  |  |
|  | Filtry kształtujące charakterystykę promieniowania min. 2 dodatkowe | Tak |  |  |
| AUTOMATYKA |  |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | Tak |  |  |
|  | Automatyka doboru filtrów | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | Tak |  |  |
|  | Ręczna korekcja kompresji | Tak |  |  |
|  | Automatyczny lub manualny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki | Tak |  |  |
|  | Automatyczna dekompresja po ekspozycji | Tak |  |  |
|  | Kolimacja automatyczna lub kolimacja ręczna | Tak |  |  |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. po zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |  |
| STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący | Tak |  |  |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | Tak |  |  |
|  | Źródło promieniowania RTG i stolik z panelem detektora cyfrowego zamocowane na przeciwległych krańcach ramienia „C” | Tak |  |  |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie - ruch zmotoryzowany min. 70 - 140 cm | Tak |  |  |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy pomiędzy zdjęciami CC i skośnymi | Tak |  |  |
|  | Zakres obrotu głowicy - ruch zmotoryzowany ≥ 3500 | Tak |  |  |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) ≥ 65 cm | Tak |  |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia co najmniej 1,5x | Tak |  |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (min. dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła lub suwaka. | Tak |  |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki | Tak |  |  |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji: min. 18x23 cm, min. 23x29 cm i docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | Tak |  |  |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | Tak |  |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZOWY |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, w technologii TFT | Tak |  |  |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) lub pośrednia (z warstwą scyntylacyjną) | Tak/parametr punktowany: Konwersja pośrednia – 1 pkt. Konwersja bezpośrednia – 5 pkt. |  |  |
|  | Osiągalny poziom DQE dla 0,5 pl/mm - min. 65% | Tak/parametr punktowany: ≥ 85% - 5 pkt. < 85% - 1 pkt. |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu ≥ 12 Mpix | Tak/parametr punktowany: ≥ 20 Mpix – 5 pkt. < 20 Mpix – 1 pkt. |  |  |
|  | Rozmiar piksela ≤100µm | Tak/parametr punktowany: ≤ 60µm – 5 pkt. > 60µm – 1 pkt. |  |  |
|  | Zakres dynamiki detektora ≥ 12 bit | Tak |  |  |
|  | Automatyczne sprawdzanie liczby martwych pikseli w detektorze oraz informacja w przypadku przekroczenia dopuszczalnej normy | Tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D -zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem | Tak |  |  |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi max. 25 sek. | Tak |  |  |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze max. 15 sek. | Tak |  |  |
| STACJA AKWIZYCYJNA TECHNIKA |  |  |  |  |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | Tak |  |  |
|  | Komputer (dedykowany przez producenta mammografu) z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz. | Tak |  |  |
|  | System operacyjny | Tak |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 8 GB | Tak |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego SSD min. 1 TB | Tak |  |  |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 9000 | Tak |  |  |
|  | Wielofunkcyjna stacja do wprowadzania danych pacjenta i obróbki obrazu | Tak |  |  |
|  | Monitor o przekątnej min. 21” i rozdzielczości minimum 1600x1200 | Tak |  |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0 z obsługą minimum następujących protokołów: MWM, Q/R, STORAGE, PRINT oraz możliwość nagrywania obrazów DICOM na pamięci zewnętrznej (CD/DVD i pamięci USB) wraz z przeglądarką. | Tak |  |  |
|  | Dostęp do surowych danych (raw data) z możliwością ich eksportu na zewnętrzny nośnik (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB). | Tak |  |  |
|  | Dostarczone urządzenie musi posiadać nieograniczone czasowo licencje na komunikację DICOM w zakresie Storage, Storage Commitment, Print, Worklist). | Tak |  |  |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem DicomWorklist). | Tak |  |  |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach | Tak |  |  |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | Tak |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |  |
|  | Tomosyntezę mammograficzną (deklaracja CE dla urządzenia w wersji 3d (tomo)) | Tak |  |  |
|  | Biopsję stereotaktyczną i biopsję wspomaganą tomosyntezą (cel biopsji wyznaczany na podstawie warstw z tomosyntezy); dokumenty CE dopuszczające oferowane rozwiązanie do obrotu | Tak |  |  |
|  | Moduł wykonywania badania dwuenergetycznego z kontrastem na dzień składania ofert | Tak |  |  |
|  | Rozbudowa opisana w w/w punktach możliwa bez wymiany detektora (z wykorzystaniem detektora opisanego powyżej) na miejscu (w pracowni mammograficznej) | Tak |  |  |
| STACJA DIAGNOSTYCZNA LEKARSKA |  |  |  |  |
|  | Stacja opisowa do mammografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2023 poz. 195). 1) Komputer stacji lekarskiej o minimalnych parametrach: - Procesor klasy Xeon(lub o nie gorszych parametrach) min.4 rdzeniowy 3GHz - Min. 24 GB RAM - Dyski min. 256GB SSD-oraz min. 2x2TB HDD RAID0 - System Windows 10 Pro 64 Workstations lub inny spełniający taką samą funkcjonalność 2) Monitory obrazowe do diagnostyki mammograficznej umożliwiające wyświetlanie monochromatyczne 2 szt.: - przekątna min. 21” - prezentacja obrazu w pionie - rozdzielczość min. 5 MP - liczba odcieni szarości: min. 10-bitowa, 1024 odcieni - kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 170° / 170° - jasność min. 500 cd/m², kontrast min. 700:1 - kalibracja zgodna z DICOM Part 14 - monitory fabrycznie parowane z certyfikatem parowania | Tak |  |  |
|  | Monitor RIS - Monitor LCD min. 21” | Tak |  |  |
|  | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej pozwalający na zapisanie badania i zamknięcie systemu. | Tak |  |  |
|  | Graficzna karta medyczna dedykowana do obsługi monitora diagnostycznego i monitora RIS tego samego producenta co monitory diagnostyczne | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy min. 1 GB/sek | Tak |  |  |
|  | Komunikacja poprzez DICOM 3.0 | Tak |  |  |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z możliwością programowania funkcji i skrótów | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność oprogramowania do opisywania badań mammografii: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM) w tym umieszczenie na ekranach obrazów CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu piersi lewej po stronie prawej, porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny tok pracy polegający na sekwencyjnym wyświetlaniu na monitorach 5 MP odpowiednich zestawów zdjęć mammograficznych kolejno jedne po drugich (np. początkowo zestaw czterech zdjęć skryningowych, potem para CC, następnie para MLO itd.) | Tak |  |  |
|  | Opcja prostego wyboru (np. ikona) zestawu zdjęć mammograficznych wyświetlanych na monitorach 5 MP np. pary CC, pary MLO | Tak |  |  |
|  | Inwersja skali szarości | Tak |  |  |
|  | Lupa lub zoom | Tak |  |  |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością min: DICOM Send/Recive, DICOM Basic Print, DICOM Query/Retrieve | Tak |  |  |
| WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | W cenie oferty, zestaw do kontroli jakości zgodny z wymogami prawa wraz z oprogramowaniem (fantomy oraz program do testów) | Tak |  |  |
|  | W cenie oferty: - testy specjalistyczne i akceptacyjne aparatu po instalacji - wykonanie pomiaru rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami Sanepidu - projekt osłon stałych - testy specjalistyczne oferowanych monitorów medycznych | Tak |  |  |
|  | W cenie oferty integracja mammografu oraz stacji diagnostycznej z systemami RIS i PACS | Tak |  |  |
|  | Szkolenie techników i lekarzy z obsługi sprzętu min. 3 dni (w tym min. 1 dzień szkolenia aplikacyjnego z technik ułożeń po odbiorach sprzętu) | Tak |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). | Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy w siedzibie Wykonawcy wszystkie koszty demontażu/montażu, pakowania wraz z transportem w obie strony ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji podczas którego Dostawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis (jeżeli dotyczy). W okresie obowiązywania gwarancji Dostawca będzie dokonywał bezpłatnie aktualizacji oprogramowania (jeżeli dotyczy). | TAK |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |
|  | Wykonawca w trakcie trwania gwarancji wykona raz w roku testy specjalistyczne aparatu, testy wykonane muszą być zgodnie z aktualną ustawą o prawie atomowym aparatów RTG przez firmę posiadającą aktualne uprawnienia (certyfikat akredytacyjny). Po wykonaniu testów należy dostarczyć Zamawiającemu opracowania protokołów w wersji papierowej. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 72 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych- do umowy | TAK |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE- do umowy | TAK |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.