## Załącznik Nr 4 ZBRK
KR-01/05/24
Załącznik nr 4 do SWZ
Sukcesywna dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Biotechnologi Rozrodu i Kriokonserwacji - Część 2
Lp. | NAZWA | Opis / Specyfikacja | Jednostka miary | Nazwa produktu RÓWNOWAŻNEGO* | cena jednostkowa brutto [PLN] | Ilość | Wartość brutto | Konieczność dostarczenia dokumentów lub próbek do testowania w przypadku oferowania produktów RÓWNOWAŻNYCH oraz sposób testowania
1 | epTIPS Reloads, PCR Clean 0,5 – 20 μL L, 46 mm; 10 tacek x 96 końcówek | bezbarwne, 46 mm dł, autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030073797 | 10 x 96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy w oryginalnym pudełku/tacce; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzanie czy wymienna tacka pasuje do posiadanych pudełek
2 | epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 2 – 200 μL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki) | bezbarwne,autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030073436 | 10 x 96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Końcówki w oryginalnym pudełku/tacce; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzanie czy wymienna tacka pasuje do posiadanych pudełek
3 | epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 50 – 1 000 μL, 71 mm, niebieski, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki) | bezbarwne,autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030073479 | 10 x 96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Końcówki w oryginalnym pudełku/tacce; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzanie czy wymienna tacka pasuje do posiadanych pudełek
4 | epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 μL, 34 mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki) | bezbarwne,autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030073371 | 10 x 96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Końcówki w oryginalnym pudełku/tacce; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzanie czy wymienna tacka pasuje do posiadanych pudełek
5 | epT.I.P.S.® Reloads, Eppendorf Quality™, 20 – 300 µL, 55 mm, pomarańczowy , końcówki bezbarwne, 960 końcówki (10 tacki × 96 końcówki) | bezbarwne,autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030073452 | 10 x 96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Końcówki w oryginalnym pudełku/tacce; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzanie czy wymienna tacka pasuje do posiadanych pudełek
6 | probówki Eppendorf Tubes / 5,0 mL, PCR clean, 200 szt. | z podziałką; matowe miejsce na opis na probówce i wieczku, sterylne; wysoka odporność na wirowanie (do 25 tyś. x g); kompatybilne z akcesoriami do probówek 15 mL (statywy); Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030119460 | 2 x 100 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu.
7 | probówki Safe-Lock / 0,5 ml, PCR clean, 500 szt. | z podziałką; zamknięcie chroniące przed niezamierzonym otwarciem; szczelne, umożliwiające długie przechowywanie bez wyparowania zawartości; wytrzymale na wirowanie, nie otwierające się w wirówce (przy 30 tys. x g); matowe miejsce na opis na probówce i wieczku, autoklawowalne w temp. 121°C, wytrzymałe w temp. -80°C; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030123301 | 500 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu.
8 | probówki Safe-Lock / 1,5 ml, PCR clean, 1000 szt. | z podziałką; zamknięcie chroniące przed niezamierzonym otwarciem; szczelne, umożliwiające długie przechowywanie bez wyparowania zawartości; wytrzymale na wirowanie, nie otwierające się w wirówce (przy 30 tys. x g); matowe miejsce na opis na probówce i wieczku, autoklawowalne w temp. 121°C, wytrzymałe w temp. -80°C; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030123328 | 1000 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu
9 | probówki Safe-Lock / 2,0 ml, PCR clean, 1000 szt. | z podziałką; zamknięcie chroniące przed niezamierzonym otwarciem; szczelne, umożliwiające długie przechowywanie bez wyparowania zawartości; wytrzymale na wirowanie, nie otwierające się w wirówce (przy 30 tys. x g); matowe miejsce na opis na probówce i wieczku, autoklawowalne w temp. 121°C, wytrzymałe w temp. -80°C; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030123344 | 1000 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu
10 | probówki Eppendorf Tubes Biopur / 5,0 ml bezbarwny | z podziałką; zamknięcie chroniące przed niezamierzonym otwarciem; szczelne, umożliwiające długie przechowywanie bez wyparowania zawartości; wytrzymale na wirowanie, nie otwierające się w wirówce (przy 30 tys. x g); matowe miejsce na opis na probówce i wieczku, autoklawowalne w temp. 121°C, wytrzymałe w temp. -80°C; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030119479 | 50 szt pakowane oddzielnie |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu
11 | probówki Safe-Lock Biopur / 0,5 mL, 50 szt | z podziałką; zamknięcie chroniące przed niezamierzonym otwarciem; szczelne, umożliwiające długie przechowywanie bez wyparowania zawartości; wytrzymale na wirowanie, nie otwierające się w wirówce (przy 30 tys. x g); matowe miejsce na opis na probówce i wieczku, autoklawowalne w temp. 121°C, wytrzymałe w temp. -80°C; sterylne, wolne od pirogenów, DNA, DNaz, RNaz, ATP i pozbawione inhibitorów PCR; każda probówka pakowana w oddzielne opakowanie; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030121570 | 50 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu
12 | probówki Safe-Lock Biopur / 1,5 mL, 100 szt | z podziałką; zamknięcie chroniące przed niezamierzonym otwarciem; szczelne, umożliwiające długie przechowywanie bez wyparowania zawartości; wytrzymale na wirowanie, nie otwierające się w wirówce (przy 30 tys. x g); matowe miejsce na opis na probówce i wieczku, autoklawowalne w temp. 121°C, wytrzymałe w temp. -80°C; sterylne, wolne od pirogenów, DNA, DNaz, RNaz, ATP i pozbawione inhibitorów PCR; każda probówka pakowana w oddzielne opakowanie; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030121589 | 100 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu
13 | probówki Safe-Lock Biopur / 2,0 mL, 100 szt. | z podziałką; zamknięcie chroniące przed niezamierzonym otwarciem; szczelne, umożliwiające długie przechowywanie bez wyparowania zawartości; wytrzymale na wirowanie, nie otwierające się w wirówce (przy 30 tys. x g); matowe miejsce na opis na probówce i wieczku, autoklawowalne w temp. 121°C, wytrzymałe w temp. -80°C; sterylne, wolne od pirogenów, DNA, DNaz, RNaz, ATP i pozbawione inhibitorów PCR; każda probówka pakowana w oddzielne opakowanie; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030121597 | 100 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu
14 | epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 0,1 – 20 µL, 40 mm, szary pośredni, końcówki bezbarwne, 480 końcówki (5 statywy × 96 końcówki). | bezbarwne, 40 mm dł, sterylne i wolne od pirogenów, czyste biologicznie, wolne od ATP i DNA, RNaz, Dnaz; pakowane w sterylne pudełka/tacki po 96 sztuk; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030075226 | 5x96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy w oryginalnym pudełku; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzenie stabilności pudełka
15 | epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 0,1 – 5 mL, 120 mm, fioletowy, końcówki bezbarwne, 120 końcówki (5 statywy × 24 końcówki). | bezbarwne, 120 mm dł, sterylne i wolne od pirogenów, czyste biologicznie, wolne od ATP i DNA, RNaz, Dnaz; pakowane w sterylne pudełka/tacki po 48 sztuk; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030075293 | (5 statywów x 24 końcówki) |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy w oryginalnym pudełku; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzenie stabilności pudełka
16 | epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 0,25 – 2,5 mL, 115 mm, czerwony, końcówki bezbarwne, 240 końcówki (5 statywy × 48 końcówki). | bezbarwne, 115 mm dł, sterylne i wolne od pirogenów, czyste biologicznie, wolne od ATP i DNA, RNaz, Dnaz; pakowane w sterylne pudełka/tacki po 48 sztuk; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030075285 | (5 statywów x 48 końcówek) |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy w oryginalnym pudełku; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzenie stabilności pudełka
17 | epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 20 – 300 µL, 55 mm, pomarańczowy, końcówki bezbarwne, 480 końcówki (5 statywy × 96 końcówki). | bezbarwne, 55 mm dł, sterylne i wolne od pirogenów, czyste biologicznie, wolne od ATP i DNA, RNaz, Dnaz; pakowane w sterylne pudełka/tacki po 96 sztuk; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030075242 | 5x96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu
18 | epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 2 – 200 µL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, 480 końcówki (5 statywy × 96 końcówki) | bezbarwne, 53 mm dł, sterylne i wolne od pirogenów, czyste biologicznie, wolne od ATP i DNA, RNaz, Dnaz; pakowane w sterylne pudełka/tacki po 96 sztuk; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030075234 | 5x96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy w oryginalnym pudełku; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzenie stabilności pudełka
19 | epT.I.P.S.® Racks, Biopur®, 50–1000 µL, 71 mm, niebieski, końcówki bezbarwne, 480 końcówki (5 statywy × 96 końcówki). | bezbarwne, 71 mm dł, sterylne i wolne od pirogenów, czyste biologicznie, wolne od ATP i DNA, RNaz, Dnaz; pakowane w sterylne pudełka/tacki po 96 sztuk; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030075250 | 5x96 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy w oryginalnym pudełku; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno ), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu; sprawdzenie stabilności pudełka
20 | epT.I.P.S.® Standard, 0,1 - 5 mL, (5× 100 szt.) | fioletowe, 120 mm dł, autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030000978 | 5 x 100 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu
21 | epT.I.P.S.® Standard, 0,25 - 2,5 mL, (5× 100 szt.) | czerwone, 115 mm dł, autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030000951 | 5 x 100 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu
22 | epTIPS Standard 0,1-10 µl; (2x 500 szt). | bezbarwne, 34 mm dł, autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030000811 | 2 x 500 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu
23 | epTIPS Standard 0,5-20 µl; (2x 500 szt.) | bezbarwne, 46 mm dł, autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030000854 | 2 x 500 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu
24 | epTIPS Standard niebieskie 50 - 1000 µl; (2x 500 szt). | niebieskie, 71 mm dł, autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030000919 | 2 x 500 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 tipsów; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu
25 | epTIPS Standard żółte 2 - 200 µl; (2x 500 szt.) | żółte, 53 mm dł, autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030000870 | 2 x 500 szt. / op. |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu
26 | ep TIPS Standard fioletowe 100-5000µl 5x100 szt. | fioletowe, 120 mm dł, autoklawowalne w temp. 121°C; pasujące do wszystkich typów pipet (jedno- i wielokanałowych) firmy Eppendorf, w tym Research, Research Plus, Reference i Reference 2; Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030000978 | 5x100szt./op |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 32 tipsy; sprawdzenie, czy pasują do pipet Research, Research Plus, Reference i Reference 2 (jedno i wielokanałowych), w tym: łatwość nabijania na pipetę, dokładność pipetowania, łatwość zrzucania końcówek po użyciu
27 | Pipeta Eppendorf Referens jednokanałowa zmienna 0,25 – 2,5 mL czerwony | Innowacyjna obsługa za pomocą jednego przycisku wpływa na jakość i szybkość użytkowania, jak również zapewnia aktywną redukcję tworzenia aerozoli, poprawiając bezpieczeństwo próbki i pipety. Solidny uchwyt z elementami ze stali nierdzewnej chroni pipetę przed uderzeniami, a w połączeniu z systemem zabezpieczeń sprawia, że Reference 2 może zachować swoją kalibrację nawet w przypadku upuszczenia jej na podłogę. Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 4924000096 | 1 op. zawiera opakowanie próbne epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
28 | Pipeta Eppendorf Research plus jednokanałowa zmienna 2–20 µL żółty | Pipeta Research plus to najlżejsze pipety manualne w ofercie Eppendorf, wymagające niedużej siły podczas obsługi. Tylko elektroniczne pipety Eppendorf są w stanie jeszcze bardziej ograniczyć siłę potrzebną do obsługi. Sprężynujący stożek końcowy zapewnia niewielką siłę mocowania i uwalniania końcówek. Research plus można autoklawować bez demontażu Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 3123000039 | 1 op. zawiera pudełko epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
29 | Pipeta Eppendorf Research plus jednokanałowa zmienna 0,1 –2,5 µL ciemnoszary | Pipeta Research plus to najlżejsze pipety manualne w ofercie Eppendorf, wymagające niedużej siły podczas obsługi. Tylko elektroniczne pipety Eppendorf są w stanie jeszcze bardziej ograniczyć siłę potrzebną do obsługi. Sprężynujący stożek końcowy zapewnianiewielką siłę mocowania i uwalniania końcówek. Research plus można autoklawować bez demontażu Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 3123000012 | 1 op. zawiera pudełko epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
30 | Pipeta Eppendorf Research plus jednokanałowa zmienna 0,5 – 5 mL fioletowy | Pipeta Research plus to najlżejsze pipety manualne wymagające niedużej siły podczas obsługi. Tylko elektroniczne pipety Eppendorf są w stanie jeszcze bardziej ograniczyć siłę potrzebną do obsługi. Sprężynujący stożek końcowy zapewnia niewielką siłę mocowania i uwalniania końcówek. Research plus można autoklawować bez demontażu. Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 3123000071 | 1 op. zawiera opakowanie próbne epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
31 | Pipeta Eppendorf Research plus jednokanałowa zmienna 0,5 –10 µL szary pośredni | Pipeta Research plus to najlżejsze pipety manualne w ofercie Eppendorf, wymagające niedużej siły podczas obsługi. Tylko elektroniczne pipety Eppendorf są w stanie jeszcze bardziej ograniczyć siłę potrzebną do obsługi. Sprężynujący stożek końcowy zapewnia niewielką siłę mocowania i uwalniania końcówek. Research plus można autoklawować bez demontażu Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 3123000020 | 1 op. zawiera pudełko epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
32 | Pipeta Eppendorf Research plus jednokanałowa zmienna 100–1000 µL niebieski | Pipeta Research plus to najlżejsze pipety manualne w ofercie Eppendorf, wymagające niedużej siły podczas obsługi. Tylko elektroniczne pipety Eppendorf są w stanie jeszcze bardziej ograniczyć siłę potrzebną do obsługi. Sprężynujący stożek końcowy zapewnia niewielką siłę mocowania i uwalniania końcówek. Research plus można autoklawować bez demontażu Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 3123000063 | 1 op. zawiera pudełko epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
33 | Pipeta Eppendorf Research plus jednokanałowa zmienna 20 – 200 µL żółty | Pipeta Research plus to najlżejsze pipety manualne w ofercie Eppendorf, wymagające niedużej siły podczas obsługi. Tylko elektroniczne pipety Eppendorf są w stanie jeszcze bardziej ograniczyć siłę potrzebną do obsługi. Sprężynujący stożek końcowy zapewnia niewielką siłę mocowania i uwalniania końcówek. Research plus można autoklawować bez demontażu Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 3123000055 | 1 op. zawiera pudełko epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
34 | Pipeta Eppendorf Research plus jednokanałowa zmienna 10 –100 µL żółty | Pipeta Research plus to najlżejsze pipety manualne w ofercie Eppendorf, wymagające niedużej siły podczas obsługi. Tylko elektroniczne pipety Eppendorf są w stanie jeszcze bardziej ograniczyć siłę potrzebną do obsługi. Sprężynujący stożek końcowy zapewnia niewielką siłę mocowania i uwalniania końcówek. Research plus można autoklawować bez demontażu Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 3123000047 | 1 op. zawiera pudełko epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
35 | Pipeta Eppendorf Research plus jednokanałowa zmienna 2–20 µL jasnoszary | Pipeta Research plus to najlżejsze pipety manualne w ofercie Eppendorf, wymagające niedużej siły podczas obsługi. Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 3123000098 | 1 op. zawiera pudełko epT.I.P.S.® |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
36 | Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL, termoblok na 24 probówki reakcyjne 1,5 mL, zawiera Transfer Rack 1,5/2,0 mL | Maksymalnie 24 probówki (1,5 mL) Dopracowana konstrukcja bloku zapewnia optymalny transfer temperatury wewnątrz próbki, zapewniając doskonałe wyniki Specjalnie dostosowana do bloku Eppendorf SmartBlock kalibracja za pomocą wbudowanego czujnika zapewnia maksymalną dokładność i jednolitość temperatury. Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 5360000038 | 1 sztuka. |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
37 | Conical Tubes 25 ml z zakrętką | Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwny, 200 probówki (8 torebki × 25 probówki) Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030122437 | 8x25 szt./op |  |  | 1 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 25 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu
38 | Probówki Eppendorf Tubes®5,0 ml | Sterylne, wolne od patogenów, bezbarwne, pakowane w opakowanie zbiorcze (2x100 probówki)Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf nr kat. 0030119401 | 2x100 szt./op |  |  | 2 |  | Próbka, o których mowa w pkt XIII.1 b) SWZ - Minimum 8 sztuk; sprawdzanie odparowania podczas pracy (np. podgrzewania), testowanie wytrzymałości i otwierania wieczek podczas wirowania w 14 tys. rpm; testowanie wytrzymałości po autoklawowaniu.
39 | Eppendorf™ Li-Polymer Accumulator | Akumulator litowo-polimerowy do serii pipet Eppendorf Xplorer® nr kat. 4861601000 Product Code 10852631 Produkt identyczny lub równoważny z produktem firmy Eppendorf | 1szt |  |  | 1 |  | Dokumenty, o których mowa w pkt XIII.1 a) SWZ
Kwota Brutto:
* | Uzupełnić wyłącznie w przypadku oferowania produktu równoważnego