Część nr 6:
Dzierżawa analizatora do analizy moczu wraz z dostawą pasków testowych do wykonania analizy moczu i materiałów kontrolnych.

Dokument zmodyfikowany

        Ilość oznaczeń – 10 000 badań / rok*
*Podane ilości badań uwzględniają odczynniki potrzebne do wykonania kalibracji i kontroli jakości na dwóch poziomach każdego dnia.

Wymagania minimalne stawiane analizatorowi do analizy moczu:
L.p.	Wymagane parametry
1	Analizator nowy, rok produkcji min. 2020, posiadający wymagane prawem dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski
2	Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty.
3	Automatyczne określenie przez aparat barwy próbki moczu.
4	Paski zawierają substancje eliminujące wpływ kwasu askorbinowego.
5	Kompensacja własnego zabarwienia moczu.
6	Flagowanie wyników patologicznych.
7	Pamięć kontroli jakości minimum 200 wyników.
8	Odczyt parametrów fizykochemicznych moczu za pomocą pasków, których pola testowe mocowane są bez użycia kleju.
9	Automatyczne usuwanie zużytych pasków.
10	Paski, kalibratory od jednego producenta, materiał kontrolny dopuszczony od innego producenta – asortyment w całości kompatybilny z oferowanym aparatem.
11	Czułość pola glukozy min. 40 mg/dl, a białka min.12 mg/dl.
12	Międzynarodowa kontrola zewnętrzna badań dla wszystkich parametrów w cyklach 1 raz w miesiącu.
13	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
14	Czytnik kodów kreskowych.
15	Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy do 30 dni w celu wykorzystania pozostających w magazynie Zamawiającego pasków.
16	Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres obowiązywania umowy, bezpłatny przegląd techniczny minimum raz w roku.
17	Zagwarantowanie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny.
18	Możliwość zgłaszania awarii 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu / (w tym niedzielę i święta)
19	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 3 godziny (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta)
20	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy.
21	Dostarczenie i instalacja analizatora w ciągu max. 14 dni od dnia podpisania umowy.
22	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi analizatora
23	Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i interpretacji wyników – na miejscu po instalacji oraz szkolenie przypominające w zakresie obsługi i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. / Szkolenia potwierdzone certyfikatem