SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Pracowni Rentgenodiagnostyki wraz z modernizacją pomieszczeń celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Doposażenie SOR i Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja pomieszczeń w celu instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego”, nr sprawy: FDZP.226.10.2024

PAKIET NR 3

LAMPA OPERACYJNA

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. LAMPA OPERACYJNA 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |  |
|  | Sufitowa bezcieniowa lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe ( czasza główna i satelitarna). | Tak |  |  |
|  | Obie kopuły zawieszone na wspólnym zawiesiu, zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. | Tak |  |  |
|  | Kopuły lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych, każdy o długości 200-240 cm. | Tak |  |  |
|  | Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. | Tak |  |  |
|  | Kopuły o konstrukcji jednoczęściowej, przeznaczone do współpracy z nawiewem laminarnym. | Tak |  |  |
|  | Kopuły lamp wyposażone w uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami. | Tak |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji rękojeści uchwytów lampy w sterylizatorach parowych w temp. 134ºC | Tak |  |  |
|  | Osłona lamp, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. | Tak |  |  |
|  | Lampa z powłoką antybakteryjną zapewniającą minimalizowanie gromadzenia się drobnoustrojów. | Tak |  |  |
|  | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych ( w tonach – białe „zimne” i białe „ciepłe”) | Tak |  |  |
|  | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników. Każdy moduł składa się z 5 (+/-2) diod LED. | Tak |  |  |
|  | Źródło światła LED: max 54 diod LED dla czaszy głównej oraz max. 54 diod LED dla czaszy satelitarnej; rozmieszczone równomiernie w modułach diodowych. | Tak |  |  |
|  | Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 dla czaszy głównej i satelitarnej za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub z panelu w zakresie min. 17-29 cm dla obu czasz. | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy lub bezprzewodowego pilota. | Tak |  |  |
|  | Pozycjonowanie kopuł za pomocą centralnego uchwytu sterylnego w każdej kopule. Każda czasza wyposażona w min. 3 uchwyty brudne. | TAK |  |  |
|  | Natężenie światła dla kopuły głównej min. 160 000 lux i dla kopuły satelitarnej min. 160 000 lux | Parametr punktowany: natężenie światła 160000 lux-5 pkt., powyżej 160000 lux-10 pkt. |  |  |
|  | Natężenie światła lampy regulowany w zakresie min. 30 do 100% w max. 8 stopniach dla obu kopuł. | Tak |  |  |
|  | Lampa wyposażona w światło typu ENDO (kolor biały) , przystosowana do pracy prze zabiegach endoskopowych. | Tak/Nie Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Regulowana temperatura barwowa w zakresie 3500K – 5500 [K] w min. 5 krokach | Tak |  |  |
|  | Lampa z funkcją pamięci indywidualnych ustawień użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw : współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96 dla obu czasz | Tak |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 94 dla obu czasz | Tak |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 ≥ 96 | Tak |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia czaszy głównej (L1+L2)≥ 94 [cm] | Tak |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia czaszy satelitarnej (L1+L2)≥ 94 [cm] | Tak |  |  |
|  | Zużycie energii max. 124 W dla obu czasz | Tak |  |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania min. 360° | Tak |  |  |
|  | Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona min. 360 º | Tak |  |  |
|  | Możliwość podnoszenia lampy min.10º na przegubie łączącym ramiona | Tak |  |  |
|  | Możliwość opuszczania lampy w zakresie min. 60º na przegubie łączącym ramiona | Tak |  |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej min. 360 º | Tak |  |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych 360 º każda | Tak |  |  |
|  | Czasze przygotowane pod instalację kamery bezprzewodowej HD w centralnym punkcie czaszy z możliwością regulacji położenia lampy za pomocą uchwytu sterylizowanego. | Tak/Nie Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Napięcie zasilające 230V | Tak |  |  |
|  | Żywotność źródła światła ≥ 60 000 godzin. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego | Tak |  |  |
|  | Grubość czasz max. 61 mm | Tak |  |  |
|  | Wykonawca w ramach zadania zamontuje lampą na suficie oraz wykona podłączenie do instalacji 230 V AC. | Tak |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 74 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.