# Białystok, 04.10.2023 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń 
z podziałem na 6 części

# Nr sprawy: AZP.25.1.82.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umb

# WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 2: Mikroskop fluorescencyjny odwrócony – 1 kpl.

Pytanie: Załącznik nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający w punkcie 11 zaakceptuje wydłużenie czasu naprawy z 3 do 7 dni roboczych?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający akceptuje wydłużenie czasu naprawy do 7 dni roboczych.

Pytanie:  Załącznik nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający w punkcie 11 w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennej z zagranicy, zaakceptuje wydłużenie terminu naprawy do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuję wydłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych 
w przypadku sprowadzenia części zamiennej z zagranicy.

Pytanie:  Załącznik nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający w punkcie 13 zaakceptuje wydłużenie terminu wymiany podzespołu urządzenia na nowy do 21 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje wydłużenie terminu wymiany podzespołu urządzenia na nowy do 21 dni roboczych.

Część nr 3: Wirówka z chłodzeniem - 1	kpl.

Pytanie: Dotyczy zał. nr 2, część 3 - Czy Zamawiający dopuści wirówkę o nieco wyższej mocy równej 600W, nieznacznie większej wysokości z otwartą pokrywą i głębszej po 6 cm, funkcją automatycznego wygaszania po określonym czasie w miejsce funkcji automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności, spełniającą wszelkie pozostałe wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ:

- Zamawiający nie dopuszcza wirówki większej niż w wymaganiach przetargowych ze względu na ograniczone miejsce robocze przeznaczone na urządzenie,

- w związku z ograniczonymi kosztami eksploatacyjnymi Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o większej mocy niż 400W,

- Zamawiający nie dopuszcza funkcji automatycznego wygaszania urządzenia, ponieważ w tym trybie urządzenie dalej pobiera prąd, funkcja wyłączenia pozwala Zamawiającemu ograniczyć koszty utrzymania urządzenia.

Pytanie: Dotyczy warunków gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego- część nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy.

Część nr 4: Spektrofotometr – 1 kpl.

Pytanie:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o długości drogi optycznej 0,07 do 0,67 stałej nie zmieniającej się podczas pomiaru co warunkuje stabilność pomiaru i czułość detekcji oraz powtarzalność pomiarów. Taka opatentowana technologia pozwoliła na pomiary prób o niskim stężeniu oraz w niewielkich ilościach materiału uzyskanego z izolacji- 0,3 ul próby, oraz 1 lub 2 ul?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Do planowanych badań niezbędne jest urządzenie o podanych przez Zamawiającego parametrach technicznych.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatów z zakresem spektralnym: 200 - 900 nm, nieznacznie mniejszym po stronie światła UV od wyspecyfikowanego natomiast większym po stronie światła widzialnego?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Do planowanych badań niezbędne jest urządzenie o podanych przez Zamawiającego parametrach technicznych.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o zakresie pomiaru stężenia dsDNA: 1 – 16 500 ng/μl? Dolna granica detekcji dsDNA jest najmniejszą z możliwych i stanowi o unikalności systemu. Szczególnie istoty parametr przy pomiarach DNA o bardzo niskim stężeniu i małej ilości próby.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Do planowanych badań niezbędne jest urządzenie o podanych przez Zamawiającego parametrach technicznych.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o zakresie pomiaru stężenia BSA: 0,03 – 478 mg/μl ? Dolna granica detekcji BSA jest najmniejszą z możliwych i stanowi o unikalności systemu. Technologia pomiaru białek jest wyjątkowo czuła w proponowanym urządzeniu z uwagi pomiaru niezależny od napięcia powierzchniowego próby. Technologia nasza wykorzystywana jest laboratoriach krystalograficznych białek oraz w badaniach z dziedziny life science.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Do planowanych badań niezbędne jest urządzenie o podanych przez Zamawiającego parametrach technicznych.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wykorzystującego opatentowaną technologię pomiaru „ściśniętej kropli” nie wykorzystującej do pomiaru napięcia powierzchniowego próby. Technologia proponowana jest technologią zaawansowaną, pozwalającą na ominięcie problemów wynikających podczas pomiarów, kiedy to pomiar zależny jest od napięcia powierzchniowego próby i może dochodzić do destabilności próby i zaburzeń wyniku analizy. Sam Producent zaleca w tym przypadku dokładne dwukrotne wyczyszczenie postumentu pomiarowego i ponowny pomiar. W przypadku naszego urządzenia nie dochodzi do takiej konieczności.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Do planowanych badań niezbędne jest urządzenie o podanych przez Zamawiającego parametrach technicznych.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o typie detektora CMOS o znacznie większej rozdzielczości tj. 4096 elementów światłoczułych co podwyższa czułość detekcji analiz z pamięcią wewnętrzną 64 GB, z komunikacją 2 porty USB A, USB B, HDMI (możliwość prezentacji wyników bezpośrednio z urządzenia), Ethernet, Wi-Fi oraz ekranem z możliwością regulacji kąta nachylenia bez możliwości jego przesuwania. Opatentowany design urządzenia jest komfortowy dla użytkownika i nie wymaga tworzenia dodatkowych przestrzeni zwiększających komfort pracy. Ponadto urządzenie posiada wbudowany vortex.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga urządzenia o parametrach lepszych niż określone w Wymaganiach technicznych, użytkowych i funkcjonalnych.

Część nr 6: Dewar – 1 kpl.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w części 6 dewar znacznie niższy ale o 9 cm wyższy?

Doprecyzując wcześniejsze zapytanie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 6 dewara niższego ale o 9 cm wyższego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiającemu zależy na bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w zakresie Części nr 2 – Mikroskop fluorescencyjny odwrócony – 1 kpl. – w ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SWZ, w ust. 1 zmienia się treść pkt 11) i 13),

- w zakresie Części nr 3 – Wirówka z chłodzeniem – 1 kpl. - w ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SWZ, 
w ust. 1 zmienia się treść pkt 11).

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................

#### mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki:

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 2 (modyfikacja nr 1)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 3 (modyfikacja nr 1)