## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
NZZ/35/P/24 Dostawa cewników dializacyjnych oraz innego sprzętu medycznego
Grupa 1 - Cewniki dializacyjne o zakończeniu schodkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
L.P. | Parametry wymagane | Zgodność oferowanych parametrów z parametrami wymaganymi (wpisać TAK lub NIE) | Rozmiar | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1. | Cewnik czasowy poliuretanowy, dwukanałowy, współosiowy o średnicy 15,5Fr i zakończeniu schodkowym. Sterylny, jednorazowy. Ramiona proste, końcówki cewnika z nadrukiem objętości. Cewnik w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. W zestawie: cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik, rozszerzacz, zakrętka luer. Długość cewników 15 cm, 20 cm i 24 cm. Ilość cewników z każdej długości do wyboru przez Zamawiającego. |  | 15,5Fr x 15cm 15,5Fr x 20cm 15,5Fr x 24cm | sztuka | 600
Suma pozycji | [7 empty] | X
Grupa 2 - Ubrania jednorazowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
L.P. | Parametry wymagane | Zgodność oferowanych parametrów z parametrami wymaganymi (wpisać TAK lub NIE) | Rozmiar | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena za sztukę/komplet netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1. | Jednorazowe ubranie – komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych oddzielnie. Spodnie i bluza wykonane z nieprzejrzystej, miękkiej w dotyku włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 45 g/m2, zgodnej z wymaganiami normy EN 13795 – 2 lub równoważne, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 6 CFU/100 cm2. Wytrzymanie na rozrywanie min. 100 kPa. Bluza z trzema kieszeniami, szyta w kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki, dekolt w kształcie litery V, wykończone lamówką. Dwie dolne kieszenie bluzy o wymiarach min. 16 cm x 16 cm, kieszeń górna o wymiarach minimum 12 cm x 10 cm. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Na złożonej, zapakowanej bluzie widoczne naszywki z nazwą producenta. Spodnie z możliwością regulacji rozmiaru w postaci wiązanej taśmy, z dużą, głęboką kieszenią (o wymiarach minimum 20 cm x 15 cm), naszytą z boku nogawki. Nogawki spodni nie strzępiące się, zakończone podszyciem, w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Jednorazowe ubranie dostępne w kolorach: niebieskimi zielonym. Spodnie i bluzy pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, numer katalogowy, opis w języku polskim, kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii. Ubrania pakowane w kartonach transportowych po 50 sztuk spodni lub bluz. Ilość, kolor i rodzaj ubrania jednorazowego z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. |  | XS S M L XL XXL XXXL | kpl. | 11000
2. | Fartuch izolacyjny, niesterylny, wiązany na troki, wykonany z laminatu SFS (polipropylen z folią polietylenową), o gramaturze 78 g/m2, bezlateksowy, na całej powierzchni pełno barierowy i oddychający, stopień 10 repelencji dla wody i alkoholi. Rękawy fartucha zgrzewane ultradźwiękowo, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Oznaczony jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III według Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej 2016/425 lub równoważe, posiadający certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważne. Dostępny w dwóch wariantach rozmiarowych L, XL –tj. o długościach minimum 114 cm i 127 cm. Fartuchy pakowane w kartonach zbiorczych po minimum 30 sztuk. Ilość z każdego rozmiaru do wyboru przez zamawiającego. |  | L XL | sztuka | 1500
Suma pozycji | [7 empty] | X
Grupa 3 - Strzykawka 20 ml z końcówką luer-lock
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 x 9 | 11 = 8 + 10
L.P. | Parametry wymagane | Zgodność oferowanych parametrów z parametrami wymaganymi (wpisać TAK lub NIE) | Rozmiar | Jednostka miary | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1. | Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luerlock o pojemności 20 ml, składająca się z tłoka i cylindra oraz bezlateksowego uszczelniacza, umożliwiającego sprawne przesuwanie tłoka. Posiadająca pierścień zabezpieczający tłok przed przypadkowym wysunięciem z cylindra. Cylinder przezroczysty opatrzony przejrzystą skalą co 1 ml oraz silikonową powłoką ułatwiającą użytkowanie i precyzyjne dawkowanie leku. Podaż leku możliwa do użytku z pompą infuzyjną. Jednorazowego użytku, jałowa, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP. Pakowane pojedynczo w papiero-folię. |  | 20 ml | sztuka | 3000
Suma pozycji | [7 empty] | X
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Zgodność oferowanych parametrów z parametrami wymaganymi wpisać TAK lub NIE.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
…...............................................................
Podpis Wykonawcy