Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 401/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnych do jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Defibrylatory Lifepack CR2 z szafkami z alarmem świetlno-dźwiękowym  kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego  Lifepak CR2 i Lifepak CR Plus - 3 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | „Zapobieganie powstania lub zmniejszenia skutków wypadków ubezpieczeniowych na terenie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” Warstwowe, łatwe w użyciu rozwiązanie, Elektrody QUIK-STEP dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, Krótszy czas do pierwszego impulsu, Przycisk trybu pediatrycznego, Model w pełni zautomatyzowany i półautomatyczny, Charakterystyka urządzenia; Krzywa; Dwufazowa, obcięta, wykładnicza z uwzględniającą impedancję pacjenta kompensacją napięcia i czasu trwania. Zakres impedancji pacjenta: 10 - 300 omów. Dokładność energetyczna: 10% ustawionej wartości do 50 omów. 15% znamionowej mocy wyjściowej do 25 - 175 omów. Sekwencja mocy wyjściowej: Kilka poziomów, możliwość konfiguracji od 150 dżuli do 360 dżuli. Wartość standardowa energii: 200 J, 300 J, 360 J (pacjenci dorośli) 50 J, 75 J, 90 J (pacjenci pediatryczni). Shock Advisory System™: System analizy EKG, który informuje, kiedy należy wykonać wstrząs; spełnia kryteria rozpoznania rytmu określone w IEC 60601-2-4. Instruktaż RKO: Instruktaż w zakresie RKO wykonywanej u pacjentów dorosłych i dzieci, w tym informacje zwrotne w przypadku niewykrycia RKO, wskazówki odnośnie rytmu i głębokości ucisku, metronom oraz instrukcje dotyczące pozycji rąk. Czas do wykonania wstrząsu przy 360 J po RKO Półautomatyczny: < 17 sekund Czas ładowania: 0 sekund dla pierwszego wstrząsu o energii 150 J lub 200 J (urządzenie jest wstępnie naładowane). Parametry fizyczne; Wysokość: 8 - 9,7 cm (3,8 cala). Szerokość: 22 -22,6 cm (8,9 cala). Głębokość: 27 - 27,4 cm (10,8 cala). Ciężar: > 2,0 kg (4,5 funta). Elektrody; Nadające się do stosowania u pacjentów dorosłych i pediatrycznych. Opakowanie elektrod: Intuicyjne elektrody o szybkim dostępie. Wymiana elektrod: co najmniej 4 lata. Wskaźniki urządzenia; Otwarcie pokrywy/WŁ-WYŁ: Reguluje moc urządzenia. Przycisk WSTRZĄSU, model półautomatyczny: Dostarcza energię po naciśnięciu przycisku przez użytkownika. Przycisk wstrząsu, model automatyczny: Przed dostarczeniem energii miga, nie jest wymagana interwencja ze strony użytkownika. Przycisk trybu pediatrycznego: Umożliwienie operatorowi przejście do trybu pediatrycznego w celu redukcji poziomu energii oraz uzyskania wskazówek dotyczących wykonywania RKO u dzieci od pierwszego roku życia. Bezpieczeństwo elektryczne: Wejście zabezpieczone przed wysokonapięciowymi impulsami defibrylacyjnymi zgodnie z normą IEC 60601-1/EN 60601-1 lub równoważne Klasa bezpieczeństwa: Urządzenie zasilane wewnętrznie. IEC 60601-1/EN 60601-1 lub równoważne. |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| 2. | Szafka AED ścienna z alarmem do defibrylatorów Lifepak CR2 i Lifepak CR Plus. Szafka AED z alarmem świetlno-dźwiękowym wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo dostępna w kolorach zielonym i białym. Otwarcie szafki powoduje uruchomienie alarmu - sygnalizującego np. próbę nieuzasadnionego użycia urządzenia. |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2- Aparat USG- 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej, fabrycznie nowy Cyfrowy, szerokopasmowy układ formowania wiązki Aparat o konstrukcji tabletowej, ultra mobilny, z możliwością przypięcia głowic poprzez port micro USB wbudowany w tablet Zakres stosowanych częstotliwość pracy min. od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 65 000 Dynamika systemu min.170 dB Maksymalna dopuszczalna waga zestawu wraz z ładowarką max. 2 kg Minimum jeden tablet z monitorem dotykowym o przekątnej min. 7 cali Darmowa aplikacja do pobrania z platformy internetowej będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym kompatybilna z min. systemem operacyjnym Android Głowica USG kompatybilne z tabletem min. 3 producentów Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 60 minut Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 16GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM. Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące (tablet) akumulatora Opcja obrazowanie w trybie pełnego ekranu (full screen) Oprogramowanie do eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 Oprogramowanie do badań brzusznych Tryby obrazowania Tryby pracy: B-mode (2D) Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna M-mode Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika Głowice ultrasonograficzne Szerokopasmowa elektroniczna głowica convex do badań jamy brzusznej z wymiennym kablem Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 1.0 MHz do 5.0 MHz (+/- 1MHz) Szerokość kąta pola obrazowania min. 67⁰ Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Min. 2D, Color Doppler, M-Mode Pakiety i pomiary obliczeniowe / raporty Pomiar odległości w trybie 2D Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów ruchomych i statycznych na dysku twardym aparatu |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3- Stetoskop - 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Budowa liry: Podwójne światło przewodu Dodatkowe oliwki Działanie 10 Kolor produktu Czarny Kolor przewodu Czarny Model Podstawowe Rodzaj membrany Dwutonowa, jednoczęściowa Rodzaj oliwek Miękkie, samouszczelniające się Specjalizacja Anestezjolog, Kardiolog, Lekarz POZ (pierwsza pomoc), Technik urządzeń medycznych, Lekarz rodzinny, Internista, Student medycyny, Pielęgniarka, Pediatra, Lekarz, Specjalista ds. chorób układu oddechowego, Nauczyciel/Profesor/Instruktor Średnica małej membrany (Metric) 3,3 cm Średnica membrany (Metric) 4,3 cm Technologia głowicy Dwustronna Waga głowicy (Metric) 87 g Waga netto (jednostki metryczne) 232 g Wykonanie liry Stop wykorzystywany w lotnictwie / Anodowane aluminium Wykonanie membrany Epoksydowa / Włókno szklane Wykończenie głowicy Czarny Zastosowanie Kardiologia / maksymalna wydajność |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 4- Podwójna bezprzewodowa sonda do wykonania badań ultrasonograficznych – głowicą konweksową oraz liniową

– 1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
|  | Do użytku z urządzeniami z systemem Android lub iOS Podwójna głowica w jednym urządzeniu – z jednej strony jest głowica liniowa, z drugiej znajduje się głowica convex; Głowica konweksowa: częstotliwość 2 - 5 MHz, średnia częstotliwość: 3,3 MHz, maksymalny zasięg: 24 cm (soczewka 64 x 16 mm) Głowica liniowa: częstotliwość 3 - 12 MHz, średnia częstotliwość 7,7 MHz, maksymalny zasięg: 8 cm (soczewka 40 x 7 mm); Zintegrowane złącze DICOM; Obrazowanie harmoniczne i edycja krzywej TGC; Wymiary: 64 x 131 x 31 mm±5mm Waga: maksymalnie 210 g, Technologia SignalMax Zasilanie akumulatorowe (czas pracy: maks. 50 minut), Bezprzewodowa ładowarka z kablem Micro-USB z dołączonym urządzeniem do wizualizacji obrazu |  |  | sztuka | 1 |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 5- Komora klimatyczna z chłodzeniem -1 sztuka

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Sterowanie PID w pełni mikroprocesorowe z dwoma cyfrowymi kolorowymi wyświetlaczami temperatury aktualnej, temperatury zadanej, alarmu i wilgotności jednocześnie. Język obsługi sterownika minimum polski, niemiecki, angielski. Parametry pracy regulowane na kokpicie kontrolnym: temperatury (stopnie Celsjusza), względna wilgotność, czas programu, strefy czasowe, czas letni / zimowy. Moduł świetlny zimna biel 6500 K + ciepła biel 2700 K: paski świetlne LED – minimum 5 naprzemiennych pasków światła zimnej bieli 5 pasków światła o barwie ciepłej bieli ) na bocznych ścianach wnętrza, ściemnianie sterowane programowo od 0 do 100% (w krokach co 1%), programowanie ramp w połączeniu z temperaturą i wilgotnością. Wykonanie obudowy zewnętrznej ze stali nierdzewnej nie malowanej, wnętrze ze stali nierdzewnej elektro-polerowanej z zaokrąglonymi rogami. Drzwi zewnętrzne pełne ze stali nierdzewnej jednoskrzydłowe, dodatkowe jednoskrzydłowe szklane drzwiczki wewnętrzne. Minimum 2 półki ze stali nierdzewnej, ilość mocowań na półki – min. 5. Minimalne obciążenie jednej półki min. 20 kg. Pojemność nie mniej niż 100 l Maksymalne całkowite wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. 75 x 56 x 88 cm. Mikroprocesorowy sterownik nawilżania i osuszania (10-90% RH) z cyfrowym wskazaniem z dokładnością min. 0,5% RH i systemem auto-diagnostycznym zapewniającym szybkie uzyskanie zadanych parametrów i odzysku. Wymagane zasilane wodą destylowaną ze zbiornika zewnętrznego z pompą zasilającą. Nawilżanie za pomocą generatora pary, osuszanie za pomocą wymrażarki. Zbiornik na wodę destylowaną zasilającą układ regulacji wilgotności w zestawie. Blok generujący gorącą parę niszczącą bakterie w zestawie. Zakres regulacji temperatury od +0°C do +70°C, z dokładnością nastawienia i odczytu temperatury na wyświetlaczu 0,1°C. Dokładność w czasie wg DIN 12 880:2007-05 ≤ +/- 0,15°C Wymagana jednorodność (dla temperatury +37°C) ≤ +/- 0,4°C Alarmy - wizualny i dźwiękowy: nad i pod temperaturowy, nad i pod wilgotnościowy, opróżnienia zbiornika wodnego. Wbudowana pamięć umożliwiająca zapis wszystkich ustawień, aktualnych wartości i błędów zapisane w czasie rzeczywistym. Programowany czas pracy od 1 min. do 99 dni i 23 godz. z możliwością zaprogramowania minimum 100 ramp temperaturowo - wilgotnościowo – oświetleniowo - czasowych. Co najmniej 3 punktowa kalibracja czujników dla temperatury i 2 punktowa dla wilgotności bezpośrednio z poziomu sterownika. Wymagane szeregowe wyjście USB na drukarkę, Pendrive i Interface Ethernet W zestawie oprogramowanie do sterowania i archiwizacji danych na komputerze. Pobór mocy max. 450 W, zasilanie 230V/50Hz . Waga max 65 kg. |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 6- Dostawa stelaży z elektrycznym podnoszeniem do stołów preparacyjnych  – 2 sztuki

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Stelaż elektryczny wyposażony w 4 kolumny 3-stopniowe zawierające silniki elektryczne układu podnoszenia Układ podnoszenia z 4 silnikami Prędkość podnoszenia powyżej 35 mm/s. Regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym niż od 600 do 1200 mm Kontroler podnoszenia z pamięcią co najmniej 3 pozycji Zabezpieczenia antykolizyjne Głośność podczas ruchu poniżej 50 dB Nośność co najmniej 200 kg Regulacja szerokości: 1100 – 1900 mm Głębokość blatu: 800 – 900 mm |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ