Fotel do chemioterapii- 4szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Fotel przeznaczony do wykonywania dializ i chemioterapii, podawania cytostatyków i transfuzji krwi. |  |
|  | Składa się z czterech segmentów: oparcia nóg, siedziska oraz oparcia głowy |  |
|  | Sterowanie odbywa się za pomocą pilota regulującego pozwalającego na regulację: siedziska (góra / dół), pozycję Trendelengurga i anty- Trendelenburga, za pomocą oddzielnego przycisku uzyskujemy pozycję fotelową. |  |
|  | Konstrukcja metalowa estetycznie osłonięta tworzywem ABS, pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości bez konieczności mycia i dezynfekcji każdego z elementów metalowych. |  |
|  | Fotel wyposażony w wieszak na kroplówki |  |
|  | Materac wykonany z lekko sprężystej pianki poliuretanowej o odpowiednio dobranej twardości, pozwalającej na komfortowe korzystanie z fotela podczas długotrwałych zabiegów. |  |
|  | Fotel wyposażony w szerokie podłokietniki z możliwością zmiany kąta położenia, zapewniające wygodę użytkowania. Element demontowany bez konieczności odkręcania elementów. |  |
|  | Kolorystyka dostępna z palety min. 15 kolorów w tym jeden w odcieniu morskim/turkusowym |  |
|  | Parametry techniczne (tolerancja wymiarów 5%): Elektrycznie regulowana wysokość: 55 / 74 cm Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 13° Elektryczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga: 5° Elektryczna regulacja oparcia pleców: 70° Elektryczna regulacja oparcia nóg : 35° Długość : 207cm Szerokość siedziska : 61cm Długość siedziska: 50cm Długość oparcia pleców : 64cm Podłokietnik szerokość: 20cm Podłokietnik długość: 59cm Szerokość z podłokietnikiem: 106cm Szerokość oparcia pleców : 65cm Długość oparcia nóg : 62cm Szerokość oparcia nóg : 61cm Długość oparcia głowy : 21cm Zakres regulacji oparcia stóp: 0-17cm Max obciążenie: 180kg Średnica kół: 125mm |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |