Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/34/20

Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………

Adres:…………………………………………………..

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty:……………………………………

Nr tel……………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………..

| PARAMETRY I WARUNKI WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| POJAZD BAZOWY |  |
| Oferowany ambulans musi spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p. zm.) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010.209.1382). Sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 ze zm.). Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym musi spełniać wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu B i C) i PN EN 1865 - Pojazd fabrycznie nowy. |  |
| Podać: producenta, typ/markę/model |  |
| Rok produkcji: 2020 (potwierdzić) |  |
| Nadwozie |  |
| Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |  |
| Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5600 mm |  |
| Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm |  |
| Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) |  |
| Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |  |
| Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  |
| Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 |  |
| Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami |  |
| Fotele w kabinie kierowcy z fabrycznym systemem podgrzewania |  |
| Silnik i układ jezdny |  |
| Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 |  |
| Spełniający wymagania normy Euro VId |  |
| System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l, zużycie płynu do. 4 l/1000 km, wg. dokumentów producenta pojazdu bazowego |  |
| Moc silnika min. 120 kW, moment obrotowy min. 380 Nm. (podać moc oferowanego silnika w KM ) |  |
| Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny |  |
| Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) |  |
| Alternator min. 185 A |  |
| System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  |
| Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) |  |
| Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |  |
| System Start/Stop z możliwością wyłączenia |  |
| Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu łączonym) |  |
| Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania |  |
| Wspomaganie układu hamulcowego |  |
| Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę) |  |
| System rozdziału siły hamowania |  |
| System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |
| Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |  |
| Rozmiar felg min. 16 cali, opony zimowe + koło zapasowe |  |
| Wyposażenie pojazdu bazowego |  |
| Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |
| Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |  |
| Autoalarm i immobilizer |  |
| Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |  |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
| Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |  |
| Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy |  |
| Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |  |
| Światła przeciwmgielne przednie |  |
| Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (typu Climatronic), z wyświetlaniem zadanej temperatury |  |
| Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |  |
| Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją odległości na desce rozdzielczej |  |
| System monitorowania martwego pola |  |
| Minimum dwa fabryczne gniazda (tj. USB i 12V) w kabinie kierowcy |  |
| Regulowana kolumna kierownicy |  |
| Czujnik światła |  |
| Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  |
| Drzwi przednie z min. trzema schowkami |  |
| MODYFIKACJA NA AMBULANS |  |
| Przedział medyczny |  |
| Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) |  |
| Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) |  |
| Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) |  |
| Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |
| Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |  |
| Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek |  |
| Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |
| Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |  |
| Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą bez możliwości przejścia do przedziału medycznego |  |
| Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |
| Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |
| Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara i kalendarza - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |
| Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |  |
| Jedno obrotowe o kąt min. 90 st. miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 |  |
| Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |
| Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |  |
| Ampularium zamontowane na zewnątrz szafek lub półek |  |
| Podstawa pod nosze |  |
| Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |  |
| Instalacja elektryczna |  |
| Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) |  |
| Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |  |
| Gniazda zasilające 12V (min. 2) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) |  |
| Gniazda zasilające 230V (min. 1) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 230V) |  |
| Przetwornica 12/230V o mocy min. 1000W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej |  |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |
| Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW |  |
| Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  |
| Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika |  |
| Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  |
| Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |
| W przedziale medycznym zamontowany szyberach o wymiarach umożliwiających korzystanie z niego jako wyjścia ewakuacyjnego |  |
| Sygnalizacja uprzywilejowana |  |
| W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS |  |
| W tylnej części pojazdu belką świetlna typu LED koloru niebieskiego |  |
| Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |  |
| Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. |  |
| Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |  |
| Cztery niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |
| Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na błotnikach przednich Ambulansu |  |
| Dodatkowe niebieskie lampy LED zainstalowane na błotnikach tylnych Ambulansu |  |
| Oświetlenie |  |
| Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |
| Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |
| Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  |
| Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |
| Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |  |
| Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |
| Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |  |
| Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  |
| Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |  |
| Oklejenie i oznakowanie |  |
| Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim Oznakowanie ambulansu transportowego „T” |  |
| Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  |
| Logotyp/nazwa (naklejki, po 3 stronach pojazdu) Zamawiającego po uzgodnieniu |  |
| Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |
| Instalacja tlenowa |  |
| Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym - bez butli |  |
| Dozownik z nawilżaczem tlenu, wtyk typu AGA z regulacją przepływu tlenu w zakresie min. 0-15l/min – 2 szt. |  |
| Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |
| Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej |  |
| Łączność radiowa |  |
| Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: zakres częstotliwości 168-170 MHz; impedancja wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; charakterystyka promieniowania dookólna; zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |  |
| Kabina kierowcy z instalacją do podłączenia radiotelefonu Zamawiającego. Posiadany radiotelefon zostanie zamontowany przez Wykonawcę. |  |
| Sprzęt medyczny - mocowania |  |
| Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |  |
| Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożliwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu |  |
| Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |  |
| Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |  |
| Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |  |
| Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |  |

Wykaz wymaganego i zamontowanego wyposażenia w dostarczonym ambulansie

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nosze główne rozłączne Marka, model, producent – podać Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Urządzenie niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2 | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |
| 3 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |
| 4 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji. |  |
| 5 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 90 stopni. |  |
| 6 | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak. |  |
| 7 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |
| 8 | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |
| 9 | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. |  |
| 10 | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |
| 12 | Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. |  |
| 13 | Waga noszy max 23 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865 |  |
| 14 | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy |  |
| 15 | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci |  |
| 16 | Obciążenie dopuszczalne min 230 kg |  |

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transporter noszy głównych Marka, model, producent – podać Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Urządzenie niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę |  |
| 2 | Szybki i łatwy system połączenia z noszami |  |
| 3 | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach |  |
| 4 | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy |  |
| 5 | Odbojniki na goleniach |  |
| 6 | Wyposażony w min 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min 2 kółka wyposażone w hamulce |  |
| 7 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia. |  |
| 8 | Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy 150-200 mm i szerokości 44-50 mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach) |  |
| 9 | Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost |  |
| 10 | Obciążenie dopuszczalne transportera min 270 kg |  |
| 11 | Waga transportera max 28 kg zgodna z wymogami aktualnej normy PN EN 1865 |  |
| 12 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A2:2015 |  |
| 13 | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |
| 14 | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. |  |
| 15 | Deklaracje zgodności zgodne z aktualną normą PN EN 1789+A2:2015 oraz PN EN 1865:1+A1 2015 na oferowany system transportowy (nosze i transporter). |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Respirator karetkowy – 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Aparat niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2 | Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilany pneumatyczno-bateryjnie |  |
| 3 | Respirator przeznaczony do wentylacji pacjentów od 10 kg masy ciała |  |
| 4 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu, |  |
| 5 | Zestaw w ochronnej metalowej obudowie składa się z respiratora transportowego, butli tlenowej min 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta z zaworem pacjenta, płuca testowego |  |
| 4 | Możliwość zastosowania zestawu transportowego z respiratorem, butlą i reduktorem podczas transportu pacjenta ambulansem - mocowanie ścienne spełniające wymogi normy PN-EN 1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie. Montaż po stronie Wykonawcy. |  |
| 6 | Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora |  |
| 7 | Tryb wentylacji IPPV |  |
| 8 | Tryb wentylacji SIMV |  |
| 9 | Funkcja inhalacji o przepływie min 0-15 l / min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda zewnętrznego |  |
| 10 | Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika |  |
| 11 | Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji |  |
| 12 | System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta |  |
| 13 | Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie min 20-60 mbar |  |
| 14 | Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min. 60 % |  |
| 15 | Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej |  |
| 16 | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min 75 – 4000 ml pojedynczego oddechu |  |
| 17 | Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min 7-40 oddechów/ min |  |
| 18 | Alarmy bezpieczeństwa optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu |  |
| 19 | Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 24 miesiące |  |
| 20 | Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami |  |
| 21 | Temperatura pracy w zakresie od min -18°C do + 50°C |  |
| 22 | Waga respiratora max 2,00 kg |  |
| 23 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar |  |
| 24 | Przewód pacjenta silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl |  |
| 25 | Zawór pacjenta z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Ssak akumulatorowo-sieciowy – 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Aparat niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe z instalacji 12 V ambulansu, ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym, zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 40 minut pracy ciągłej z max obciążeniem, w kpl. z uchwytem ściennym zgodnym z normą PN EN 1789 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji, wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  |
| 3. | Z regulacją płynną siły ssania w zakresie od 0 do 80kPa (0-800mBar), o przepływie do min. 30L/min, wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych, z torbą ochronną wyposażona w kieszenie na akcesoria, wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka |  |
| 4. | Waga ssaka kpl. max 5,00 kg |  |
| 5. | Temperatura pracy i przechowywania zgodna z normą |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Deska ortopedyczna dla dorosłych - 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Aparat niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2. | Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach |  |
| 3. | Gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, |  |
| 4. | Z możliwością prześwietlania promieniami X, |  |
| 5. | Uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, |  |
| 6. | Pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, |  |
| 7. | System unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, |  |
| 10. | Długość min 180 cm |  |
| 11. | Szerokość min 45 cm |  |
| 12. | Ciężar deski max 8 kg |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Nosze podbierakowe – 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Aparat niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2. | Nosze podbierakowe przeznaczone do transportowania osób kontuzjowanych, bez konieczności ich przekładania na nosze. Rozłączane połówki noszy pozwalające na podebranie osoby poszkodowanej w zastanej pozycji wprost z podłoża, redukując w ten sposób ryzyko pogłębienia urazów. Wąska konstrukcja noszy w części nożnej winna znacznie ułatwiać manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Teleskopowa regulacja długości. Wolna przestrzeń pomiędzy łopatami pozwala wykonywać zdjęcia Rtg osoby poszkodowanej. Aluminiowa konstrukcja. Wyposażenie: 10 uchwytów służących do przenoszenia, zdystansowanych od podłoża. Dwa zamki pozwalające na całkowite rozłączenie połówek z zabezpieczeniem przed przypadkowym rozpięciem noszy. Połączenie górnej i nożnej części noszy za pomocą zawiasów, pozwalające na składanie noszy w pół na czas transportu Kolorowa np. niebieska powierzchnia łopat Trzy pasy zabezpieczające |  |
| 3. | Obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |
| 4. | Waga noszy do max 8 kg |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Unieruchomienie pediatryczne – 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Aparat niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2. | Do zastosowania dla dzieci w przedziale 2-10 lat |  |
| 3. | Min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz min 2 pętle do mocowania do noszy |  |
| 4. | Wbudowane unieruchomienie głowy |  |
| 5. | System różnokolorowych pasów zabezpieczających |  |
| 6. | Prześwietlne dla promieni X |  |
| 7. | Wymiary minimalne (dł. x szer.) 120 cm x 20 cm |  |
| 8. | Waga do 3 kg |  |
| 9. | Udźwig min. 40 kg |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Nosze płachtowe – 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Aparat niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2. | Wykonana z mocnego materiału winylowego |  |
| 3. | Min. 8 rączek do przenoszenia |  |
| 4. | Z zakładkami zapobiegającymi wysunięciu pacjenta, w zakładkach otwory do odprowadzania wody |  |
| 5. | Nie wchłaniająca brudu, krwi, płynów i substancji ropopochodnych |  |
| 6. | Min długość 200 cm |  |
| 7. | Min. szerokość 100 cm |  |
| 8. | Waga do 2,5 kg |  |
| 9. | Udźwig min. 360 kg |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Krzesełko transportowe z systemem płozowym montowanym na stałe – 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model Krzesełko fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Krzesełko niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Krzesełko dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2. | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach |  |
| 3. | Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka skrętne |  |
| 4. | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta |  |
| 5. | Regulacja tylnego uchwytu w min. 4 pozycjach |  |
| 6. | Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w min. pięciu położeniach |  |
| 7. | Zestaw dodatkowych rączek tylnych |  |
| 8. | Maksymalny udźwig min. 240 kg |  |
| 9. | Waga krzesełka do 15 kg |  |
| 10. | Szerokość siedziska min. 410 mm |  |
|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| I. | Fotel kardiologiczny – 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model Fotel fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Fotel niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Fotel dostarczony z wymaganym wyposażeniem gotowy do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 2. | Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dla zwiększonego komfortu pacjenta |  |
| 3. | Teleskopowe tylne uchwyty |  |
| 4. | Teleskopowe przednie uchwyty |  |
| 5. | Składane podłokietniki |  |
| 6. | Składane podparcie stop |  |
| 7. | Czteropunktowy pas zabezpieczający |  |
| 8. | Blokada kół zabezpieczająca nieużywane krzesełko przed toczeniem |  |
| 9. | Długość max. 90 cm |  |
| 10. | Szerokość min. 55 cm |  |
| 11. | Wysokość min. 120 cm |  |
| 12. | Waga max. 20 kg |  |
| 13. | Ładowność min. 240 kg |  |
| 14. | Atestowane mocowanie podłogowe |  |
| 15. | Rampa najazdowa |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Plecak ratowniczy - 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Urządzenie niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. |  |
| 2. | Przeznaczony jest dla zespołów karetek reanimacyjnych i wypadkowych oraz specjalistycznych grup ratowniczych. Musi mieć konstrukcję wielokomorową, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. Plecak musi posiadać 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w ręku, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej (uchwyt na szczycie plecaka) oraz poziomej (uchwyt boczny). System transportu na plecach składa się z dwóch szelek z elementami odblaskowymi, pasa biodrowego oraz paska spinającego szelki na wysokości klatki piersiowej. Wszystkie te elementy muszą posiadać regulację umożliwiającą dopasowane systemu do indywidualnych potrzeb. Plecak musi być wyposażony w elementy odblaskowe na wszystkich kieszeniach oraz uchwyty umożliwiające troczenie ekwipunku dodatkowego. Plecak w kolorze czerwonym Plecak musi być wyposażony dodatkowo w niezależną torebkę / organizer na zestaw do wkłuć. Plecak musi posiadać wyjmowane ampularium na 80 ampułek o różnych rozmiarach, oraz dodatkowe ampularium na 9 ampułek z możliwością zamocowania do pasa: – wielokomorowa konstrukcja zadaniowa, w tym komora intubacyjna umożliwiająca posegregowanie wyposażenia (rurki, łopatki, rekojeść) – dodatkowe, umocowane na rzep organizery na inny sprzęt medyczny (worki, pulsoksymetry, etc.) – konstrukcja umożliwia pranie ręczne lub automatyczne– konstrukcja usztywniona pianką zmiękczającą, łatwa do usunięcia z zasuwanych komór– górna kieszeń zewnętrzna posiada izolowaną przestrzeń do przechowywania listy wyposażenia formatu A4– dolna kieszeń zewnętrzna przeznaczona na cztery komplety płynów infuzyjnych z aparatami do tłoczenia. PARAMETRY TECHNICZNE: • Wysokość: 62 cm • Szerokość: 52 cm • Głębokość: 30 cm |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Torba opatrunkowa - 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Urządzenie niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. |  |
| 2 | Torba opatrunkowa o zabudowie modułowej, przeznaczona dla zespołów karetek pogotowia, służb ratowniczych oraz interwencyjnych zespołów szpitalnych. Wykonana z CORDURY. Można ją nosić w ręku i na ramieniu. Torba musi posiadać 4 kieszenie zewnętrzne oraz przegrody, kieszenie i uchwyty wewnętrzne. W skład torby wchodzi także oddzielna torebka na zestaw intubacyjny, dwie torebki na wkłucia, ampularium, system funkcjonalnych pętelek + oddzielana podłoga. Wymiary: 53 x 30 x 36 cm. |  |

|  | Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | Torba pediatryczna – 1 szt. |  |
| 1. | Podać markę, model, producenta, rok prod. Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2020 Urządzenie niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. Urządzenie (tj. 1 szt.) dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. |  |
| 2. | Torba na zestaw pierwszej pomocy z dwoma komorami i dodatkową przeźroczystą komorą od góry. Torba może zostać przystosowana do różnych zastosowań przez dołożenie dodatkowych wewnętrznych organizatorów. Wymiary: 36 x 23 x 36 cm |  |

| Opis wymaganych parametrów | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Defibrylator wraz z uchwytem karetkowym – 1 szt. |  |
| 1.Podać: typ, model, producent, kraj pochodzenia oferowanego defibrylatora. Urządzenie dostarczone z wymaganym wyposażeniem gotowe do pracy. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. |  |
| 2.Defibrylator fabrycznie nowy, rok prod. 2020. Defibrylator niedemonstracyjny i nierekondycjonowany. |  |
| 3.Gwarancja min 24 m-ce liczona od dnia zawarcia protokołu zdawczo-odbiorczego, po dostawie. |  |
| 4.Defibrylator dostarczony z wymaganym wyposażeniem gotowy do pracy. |  |
| 5. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. |  |
| 6.Wraz z defibrylatorem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty. |  |
| 7.Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie udzielonej gwarancji wg zaleceń producenta. Przeglądy techniczne realizowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w siedzibie Zamawiającego. | Ilość wymaganych przeglądów w okresie gwarancji: ………. Ilość wymaganych przeglądów po okresie gwarancji: ………/12 m-cy |
| 8.Okres dostępności części zamiennych min 10 lat po dostawie. |  |
| 9. Podać nazwę, siedzibę serwisu, nr tel, adres e-mail do zgłaszania awarii: |  |
| 10. Defibrylator przenośny wraz z wymaganym wyposażeniem. Defibrylator dostarczyć z kompatybilną torbą z paskiem. |  |
| 11. Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci. Wraz z defibrylatorem dostarczyć min 3 akumulatory. |  |
| 12. Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa. Wraz z defibrylatorem dostarczyć ładowarkę – 1 szt., tester ładowania – 1 szt. i uchwyt karetkowy – 1 szt. |  |
| 13. Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J |  |
| 14. Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |  |
| 15. Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. |  |
| 16. Defibrylator musi spełniać normę IP 44 |  |
| 17. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |
| 18. Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |
| 19. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J |  |
| 20. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. |  |
| 21. Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |
| 22. Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane, na wyposażeniu defibrylatora łyżki dziecięce. Wraz z dostawą min 2 elektrody naklejane |  |
| 23. Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. |  |
| 24. Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |
| 25. Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę |  |
| 26. Prądu stymulacji 0-200 mA |  |
| 27. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |
| 28. Interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |
| 29. Alarmy częstości akcji serca |  |
| 30. Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |  |
| 31. Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. |  |
| 32. Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie |  |
| 33. Ekran kolorowy o przekątnej min 8,4”. |  |
| 34. Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. |  |
| 35. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |
| 36. Defibrylator z transmisją danych EKG przez modem do stacji odbiorczych. W zakresie dostawy jest również ewentualne dostosowanie defibrylatora i uruchomienie opcji transmisji danych EKG do wskazanych stacji odbiorczych. |  |
| 37. Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips (lub silikonowy) dla dorosłych i dla dzieci – po 1 szt. |  |
| 38. Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips |  |
| 39. Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych i dla dzieci – po 3 szt. |  |
| 40. Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. |  |
| 41. Możliwość rozbudowy o moduł IBP |  |
| 42. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury. |  |

……………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy