Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
1.	Video - ureterorenoskop giętki - 12szt.	TAK, podać
	Oferowany model/nazwa handlowa, / Producent,	TAK, podać
	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd.	TAK, podać
	a) Czas pracy cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego minimum 20 godzin. / b)Długość robocza oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 670 mm / c)Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Ø 2,8 mm / d)Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Fr 7,5 / e)Średnica kanału roboczego oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 3,6 Fr / f)Pole widzenia oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 110° / g)Głębia ostrości oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 2-50 mm / h)Wygięcie części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego minimum 260° góra i 260° dół / i)Adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanego kontrolera kamery. / j)Dopuszczenie do sterylizacji oferowanych uretorenoskopów giętkich w sterylizacji plazmowej oraz w tlenku etylenu / k) Jednorazowy, sterylny płaszcz dostępu moczowodowego, do litotrypsji, zmniejszający ciśnienie wewnątrz układu moczowego, poprawiający pole widzenia, przyspieszający usuwanie złogów kamiczych, z systemem ciągłego odsysania, z kanałem wewnętrznym; o średnicy 9,5 f, długości 46 cm. / Płaszcz w zestawie z obturatorem/mandrynem dokanałowym, o rozmiarze średnicy wewnętrznej. Płaszcz i mandryn hydrofilne. Płaszcz wyposażony w ukośny port boczny do podpięcia ssania zewnętrznego, z otworem do ręcznej, płynnej regulacji odsysania. Na górze płaszcza czerwony znacznik w kształcie oringu, wskazujący miejsce wycofania endoskopu podczas usuwania większych fragmentów złogów kamiczych. Końcówka dystalna płaszcza giętka, "współpracująca" z końcówką dystalną endoskopu giętkiego podczas pracy. Wzdłuż części roboczej płaszcza podziałka centymetrowa. Na górze płaszcza zdejmowana uszczelka silikonowa z otworem do wprowadzenia endoskopu. – 1szt. / k) Koszyk nitylinowy 1,8 Fr drutowy (dwudrutowa spleciona konstrukcja każdego drutu), bezkońcówkowy, z zakończeniem dyskowym, zwiększona giętkość końcówki dystalnej w celu mniejszej utraty zgięcia endoskopu, rozmiar okna 11 mm. Możliwość rotacji koszyka jedna ręką za pomocą pokrętła zintegrowanego z rękojeścią – 1 szt.	TAK, podać
	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej.	TAK, podać
2	Zestaw jednorazowy do morcelatora – 60szt.	TAK, podać
	Oferowany model/nazwa handlowa, / Producent,	TAK, podać
	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd.	TAK, podać
	Zestaw jednorazowy do morcelatora - butla plus dren - Jednorazowy komplet drenów sylikonowych do odsysania, w zestawie z butlą 300 ml i pułapką na zmorcelowaną tkankę	TAK, podać
	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej.	TAK, podać
3	Włókno laserowe wielorazowe – 20 szt.	TAK, podać
	Oferowany model/nazwa handlowa, / Producent,	TAK, podać
	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd.	TAK, podać
	Włókno laserowe wielorazowe o średnicy 272/365/550μm (do wyboru) i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho	TAK, podać
	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej.	TAK, podać
4.	Resektoskop laserowy do zabiegów HOLEP – 1 zestaw.	TAK, podać
	Oferowany model/nazwa handlowa, / Producent, / Rok produkcji,	TAK, podać
	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd.	TAK, podać
	Resektoskop laserowy do zabiegów HOLEP: / Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 25°-30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. / Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. min. 230 cm / Optyka urologiczna z równoległym okularem, kąt patrzenia 0°-6°, autoklawowalna, średnica kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr., wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, kanał roboczy do wprowadzenia ostrza morcelatora, wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik / Adapter do połączenia optyki z zewnętrznym płaszczem resektoskopu / Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe / Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. / Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, kompatybilna z elementem pracującym / Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, kompatybilna z elementem pracującym / Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 0,8 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym / Wymienna prowadnica włókna laserowego z kanałem o śr. 1,5 mm, wyposażona w retraktor prostaty w końcu dystalnym, kompatybilna z elementem pracującym / Sprzęt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego optykami marki STORZ	TAK, podać
	POZOSTAŁE WYMAGANIA	TAK, podać
	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2023, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd. (dotyczy wszystkich oferowanych narzędzi )	TAK, podać
	Gwarancja minimum 24 miesięcy, od dnia dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym przedmiotu zamówienia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	TAK, podać
	Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy)	TAK, podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres e-mail	TAK, podać
	Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: / a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, / b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.	TAK, podać
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. / - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości.	TAK, podać
	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej.	TAK, podać
	Czas dostawy maksymalnie do 31.01.2025 r.	TAK, podać

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane narzędzia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

...................................... …………......................................................…
Miejscowość, data Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy