## Arkusz1
Część 1 - Zestaw jednorazowych narzędzi chirurgicznych 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/nr katalogowy | Ilość szt. | cena netto | wartość netto | podatek VAT [%] wartość | wartość brutto
1. | Endostapler uniwersalny o długości trzonu 16 cm lub 26 cm przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o długościach linii szwu 30, 45, 60 mm. Stapler umożliwia wykonanie 25 strzałów i 11 pozycji artykulacji. |  | 15
2. | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 60mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiając każdorazowo określli rodzaj ładunku. |  | 30
3. | Jednorazowe narzędzie z nożem do uszczelniania naczyć do średnicy 7mm włącznie, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości trzonu 18cm i zakrzywionych branszach dł. 36mm z powleczeniem w NANO technologii. |  | 30
4. | Zestaw do rękawowej resekcji składający się z endostaplera uniwersalnego dł. 26cm z 11 pozycjami artykulacji, dwa ładunki artykulacyjne z nożem z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek wysokości 3,0-3,5-4,0mm o długości 60mm, cztery ładunki artykulacyjne z nożem z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 2,0-2,5-3,0mm o długości 60mm, laparoskopowe narzędzie 5mm do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie dł. 37mm zakrzywione szczęki 20mm z mechanicznym nożem, 2 kaniule z uniwersalną redukcją 5-12mm, 1 trokar ostrzowy 12mm, 2 kaniule 5mm, 1 trokar ostrzowy 5mm, jednorazowy kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych kompatybilny z systemem Valleylab Mode |  | 30
5. | Zestaw endostaplera uniwersalnego tnąco-zamykającego długość ramienia 16cm wraz z dwoma ładunkami artykulacyjnym 45,, (zszywki 3,0-3,5-4,0 przed zamknięciem), z elektrodą 5mm jednorazową z wbudowanym nożem do zamykania naczyń do 7mm włącznie, dł. Trzonu 37c, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, z kaniulami 2x12mm (uniwersalna redukcja 5-12mm) i 2x5mm i dwoma grotami (5mm i 12mm) z kierunkowym metalowym ostrzem dwustronnym w kształcie litery „V”. |  | 30
[5 empty] | 0 |  | 0
Zamaiający wymaga aby wyroby były zgodne z wymaganiami: oferowany produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski , posiada wymagane charakterystyki, parametry, normy i właściwości potwierdzające spełnianie powyższych wymagań, posiada wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534.) oraz certyfikat CE, karty charakterystyki.
Data, …………………………………………….. podpis(y) osób(by) umocowanej(ych)
Część 2 - Zestaw jednorazowych narzędzi chirurgicznych 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/nr katalogowy | Ilość szt. | cena netto | wartość netto | podatek VAT [%] wartość | wartość brutto
1. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki, przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 – 11.5mm. |  | 15 |  | 0 |  | 0
2. | Zestaw klipsów homeostatycznych jednorazowego użytku; klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długość narzędzia 155cm i 235cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm |  | 150 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Zamaiający wymaga aby wyroby były zgodne z wymaganiami: oferowany produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski , posiada wymagane charakterystyki, parametry, normy i właściwości potwierdzające spełnianie powyższych wymagań, posiada wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534.) oraz certyfikat CE, karty charakterystyki.
Data, …………………………………………….. podpis(y) osób(by) umocowanej(ych)
Część 3 - Zestaw jednorazowych narzędzi chirurgicznych 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/nr katalogowy | Ilość szt. | cena netto | wartość netto | podatek VAT [%] wartość | wartość brutto
1. | Pętla s siatką do usuwania polipów, długość narzędzia minimum 230cm, średnica pętli 25mm. |  | 25
2. | Chwytak 3 ramienny, jednorazowy, średnica 2,3mm do kanału roboczego o średnicy 2,8mm, długość narzędzia minimum 230cm, wymagane zabezpieczenie kanału roboczego endoskopu przed uszkodzeniem. |  | 25
3. | Pętla diatermiczna, jednorazowa, owalna o średnicy pętli 10mm, długość narzędzia min 230cm |  | 50
4. | Pętla diatermiczna, jednorazowa, owalna o średnicy pętli 20mm, długość narzędzia min 230cm |  | 50
5. | Pętla diatermiczna, jednorazowa, owalna o średnicy pętli 30mm, długość narzędzia min 230cm |  | 50
6. | Nasadka do chwytania drobnych i ostrych rzeczy. Wymagana ochrona przełyku i krtani podczas wyciągania ostrych przedmiotów. |  | 10
[5 empty] | 0 |  | 0
Zamaiający wymaga aby wyroby były zgodne z wymaganiami: oferowany produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski , posiada wymagane charakterystyki, parametry, normy i właściwości potwierdzające spełnianie powyższych wymagań, posiada wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534.) oraz certyfikat CE, karty charakterystyki.
Data, …………………………………………….. podpis(y) osób(by) umocowanej(ych)
Część 4 - elektroda z kablem, bipolarna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu/nr katalogowy | Ilość szt. | cena netto | wartość netto | podatek VAT [%] wartość | wartość brutto
1. | Elektroda sterylna wraz z kablem, bipolarna dł. robocza 280 mm (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz działającą w prądzie bipolarnym, – sterylna (jednorazowa), - dostęp interlaminarny, nukleoplastyka, denerwacja stawów, obsługa końcówki elektrody o 360 stopni bez zmiany pozycji dłoni, do radiodiatermii 4 MHz firmy Wolf posiadanej przez zamawiającego |  | 50
[5 empty] | 0 |  | 0
1)Zamawiający wymaga w części 2 elektrod kompatybilnych z posiadanym urządzeniem RF 4 MHz firmy Richard Wolf.
Zamaiający wymaga aby wyroby były zgodne z wymaganiami: oferowany produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski , posiada wymagane charakterystyki, parametry, normy i właściwości potwierdzające spełnianie powyższych wymagań, posiada wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534.) oraz certyfikat CE, karty charakterystyki.
Data, …………………………………………….. podpis(y) osób(by) umocowanej(ych)
Część nr 5 - akcesoria zużywalne jednorazowego użytku kompatybilne z monitorem Hemosphere
l.p. | Nazwa towaru | Nazwa produktu/nr katalogowy | Ilość szt. | cena netto | wartość netto | podatek VAT [%] wartość | wartość brutto
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi oraz rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna. Zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia Zestaw musi być kompatybilny z monitorami hemodynamicznymi posiadanymi przez Zamawiającego |  | 160
2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą - długości linii płuczącej 150 cm(+/- 5cm) - prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych- linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem - przetwornik zawierający osobny port typu plug in do testowania poprawności działania systemu Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą - długości linii płuczącej 150 cm(+/- 5cm) - prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych- linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem - przetwornik zawierający osobny port typu plug in do testowania poprawności działania systemu |  | 80
3. | Zestaw do ciągłego pomiaru saturacji żylnej - zestaw jednorazowego użytku , jałowy - w zestawie znajduje się wkłucie centralne trójświatłowe: 8 Fr/20 cm z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej z możliwością kalibracji in vivo i in vitro |  | 10
4. | Czujnik do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi oraz rzutu minutowego serca na podstawie analizy fali tętna, wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji przed jej występieniem. Zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia Zestaw musi być kompatybilny z monitorami hemodynamicznymi posiadanymi przez Zamawiającego. |  | 5
5. | Elektrody do pomiaru saturacji tkankowej, mózgowej metodą NIRS kompatybilne z monitorem do pomiaru rzutu serca. |  | 10
[6 empty] | 0 | 0
1. Zamawiający wymaga sprzętu jednorazowego kompatybilnego z platformą monitorowania HemoSphere HEM1 firmy Edwards Lifesciences
Zamaiający wymaga aby wyroby były zgodne z wymaganiami: oferowany produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski , posiada wymagane charakterystyki, parametry, normy i właściwości potwierdzające spełnianie powyższych wymagań, posiada wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534.) oraz certyfikat CE, karty charakterystyki.
Data, …………………………………………….. podpis(y) osób(by) umocowanej(ych)