Załącznik nr 5 do SWZ

Wykaz parametrów technicznych

„Dostawa wyposażenia do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością w zakresie urządzeń niezbędnych do funkcjonowania bloku operacyjnego”

Wykonawca wypełnia formularz tylko dla tej części, dla której składa ofertę.

Część nr 1:  Myjnia dezynfektor do narzędzi i instrumentów chirurgicznych

Dane identyfikujące Wykonawcę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametr techniczny wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji |  |
|  | Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych i osprzętu laparoskopowego, przelotowa, z suszeniem w myjni, pojemność komory minimum 12 tac narzędziowych |  |
|  | Rok produkcji min. 2022 r. |  |
|  | Wersja przelotowa dwudrzwiowa |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V 3-fazowe, moc pobierana od 12 do 14 kW |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie. Moc elementów grzejnych komory od 10 do 12 kW |  |
|  | Rama drzwi uchylnych wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | W pełni przeszklone drzwi otwierane ręcznie, tworzące wygodny stolik po otwarciu. |  |
|  | Pojemność komory myjącej, co najmniej 260 litrów. |  |
|  | Komora wykonana ze stali np. AISI 316L lub równoważnej, termicznie izolowana. |  |
|  | Wymiary urządzenia (maksymalne): - szerokość 660 mm , - wysokość 2300 mm, - głębokość 710 mm. |  |
|  | Wymiary komory (minimum): - szerokość 550 mm, - wysokość 795 mm, - głębokość 580 mm. |  |
|  | Waga urządzenia do 290 kg |  |
|  | Pojemność komory min, 12 tac narzędziowych DIN o wymiarach 480 x 250 x 50 mm |  |
|  | Trzy przyłącza wody wyposażone w przepływomierze: woda zimna, ciepła i zdemineralizowana. |  |
|  | Myjnia wyposażona w wydajny kondensator oparów do usuwania pary, zapobiegający zawilgoceniu instalacji wentylacyjnej szpitala. Kondensator wyposażony w system odzysku ciepła (ciecz – gaz) wykorzystywany do pogrzania wody demineralizowanej trafiającej do bojlera w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w port RS232 służący do podłączenia myjni do centralnego systemu zarządzania . |  |
|  | Wbudowane minimum dwa porty USB. Z czego jeden umożliwiający bezpośrednie skopiowanie archiwów myjni na zewnętrzny nośnik pamięci typu „pen-drive”. Natomiast drugi umożliwiający podłączenie do komputera w celu zmian parametrów pracy urządzenia. |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji. |  |
|  | Wbudowany system rozpoznawania wózków wsadowych. |  |
|  | Min. 40 programów (myjące i dezynfekujące). Wybór minimum trzech programów poprzez trzy dedykowane przyciski na panelu czołowym. |  |
|  | Temperatura suszenia kontrolowana mikroprocesorowo |  |
|  | W programach myjących cykle dezynfekcji termicznej z temperaturą do 95oC. |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą min. dwóch czujników PT 1000 umieszczonych w górnej części komory. |  |
|  | Alarmy i opisy wyświetlane na wyświetlaczu, optyczne i akustyczne w języku polskim. |  |
|  | Po obu stronach urządzenia płaski, kolorowy wyświetlacz graficzno-tekstowy LCD o przekątnej, co najmniej 3,4 cala współpracujący z panelem sterującym myjni wyposażonym w przyciski dotykowe (nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych których uruchomienie odbywa się poprzez „pchnięcie”). |  |
|  | Możliwość obsługi wyżej opisanych przycisków w rękawiczkach. |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. |  |
|  | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, łącznie z opcją suszenia wsadu. |  |
|  | Wyświetlanie informacji o ewentualnych zakłóceniach w języku polskim wraz z szczegółowym opisem na wyświetlaczach – opis powinien zawierać powód wystąpienia błędu oraz proponowane czynności celem jego usunięcia. |  |
|  | Na wyświetlaczu informacje tekstowe oraz graficzne o bieżącym stanie urządzenia (faza, program, wartość współczynnika A0, temperatura, wizualizacja aktualnie wykonywanej czynności, wskaźnik postępu cyklu, czas do końca cyklu i pozostałe). |  |
|  | Dwa ramiona spryskująco-myjące (na górze i na dole komory). Dodatkowe ramiona na każdym poziomie wózka zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu. |  |
|  | Jedna wodna pompa cyrkulacyjna, wydajność pompy [l/min] – minimum 620. |  |
|  | Zużycie wody na jedną fazę mycia max. 24[l]. |  |
|  | Chłodzony spust wody dla ochrony instalacji kanalizacyjnej budynku przed wysoką temperaturą. Przyłącze kanalizacji w ścianie (max.DN50). |  |
|  | Wlot wody do komory w jej dolnej części. |  |
|  | Wydajność systemu suszenia min. 150 m3/h. Powietrze rozprowadzane w komorze myjącej przez ramiona myjące. Możliwość nastawiania temperatury (w zakresie 60°C do 130°C) oraz czasu suszenia, odrębnie dla każdego procesu. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr powietrza HEPA H14 oraz filtr wstępny. |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 56 dB |  |
|  | Możliwość wyposażenia urządzenia we wbudowany zmiękczacz wody wyposażony w zbiornik soli umieszczony w dnie komory. |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia za pomocą diod LED o mocy ≤ 3W. |  |
|  | Min. 3 pompy perystaltyczne z czujnikiem kontroli poziomu oraz przepływomierzami z możliwością nastawy dozowania dla każdego programu oddzielnie z możliwością nastawy temperatury dozowania dla każdego środka osobno. Możliwość rozbudowy o dodatkową pompę perystaltyczną, którą można zamontować już po montażu myjni w szpitalu w przyszłości. |  |
|  | Zewnętrzne panele wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej np. AISI 304 lub równoważnej. |  |
|  | Stałe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji |  |
|  | Wbudowana drukarka panelowa termiczna istotnych parametrów procesu po stronie załadowczej. |  |
|  | System automatycznego opróżniania wody z komory, pompy wodnej oraz orurowania po skończonym cyklu. |  |
|  | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną. |  |
|  | Myjnia niewymagająca podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. |  |
|  | W okresie gwarancyjnym możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (minimum trzech). |  |
| Wyposażenie myjni |  |  |
| 1. | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych 5-poziomowy, demontowalny, o pojemności minimum 10 tac narzędziowych DIN ustawionych na pięciu poziomach z ramionami myjącymi zapewniającymi natrysk każdej mytej tacy od góry oraz dołu, z możliwością demontażu 4 poziomów mycia, wysokość każdego poziomu mycia minimum 75mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo – ilość 1 szt. |  |
| 2. | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych/mikrochirurgicznych wyposażony w min. 18 przyłączy dla narzędzi tubularnych, min. 9 przyłączy typu Luer, min. 9 przyłączy dla przewodów silikonowych. Możliwość umieszczenia oraz podłączenia narzędzi kanałowych na górnym poziomie oraz jednocześnie umieszczenia do 4 tac 1/1 DIN z instrumentami na dwóch niższych poziomach, gdzie wysokość każdego poziomu mycia nie mniej niż 80 mm, wykonany ze stali nierdzewnej np. AISI 304 (1.4301) lub równoważnej – 1szt. |  |
| 3. | Wózek transportowy dedykowany do oferowanej myjni wyposażony w system ociekowy w postaci demontowalnego zbiornika na wodę – 1 szt. |  |
| 4. | Komplet startowych płynnych środków chemicznych (opakowania 5l): - myjący - 2 szt. - dezynfekcyjny - 2 szt. - konserwujący - 2 szt. |  |

| Lp. | Parametr techniczny fakultatywny - oceniany | Punktacja | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia posiadająca możliwość umieszczenia w niej minimum 3 pojemników na detergenty o pojemności 5L każdy | Pojemność 3 pojemniki po 5L -0 pkt. Pojemność 4 pojemniki i więcej po 5L – 2 pkt. |  |
| 2. | Myjnia wyposażona w bojlery do wstępnego podgrzewania wody w postaci dwóch zbiorników umieszczonych nad komorą mycia, zamontowanych w obrębie obudowy urządzenia. Zbiornik do wody ciepłej oraz demineralizowanej wyposażone w niezależne systemy ich obsługi w postaci własnych grzałek elektrycznych, termostatów, czujników temperatury oraz poziomu wody. Moc elementów grzejnych każdego z bojlerów max 4,5 kW. | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Rozbudowane oprogramowanie komputerowe do zarządzania myjnią, dające możliwość co najmniej: - możliwość wyboru sposobu dezynfekcji A0 lub czas, - możliwość zmiany maksymalnego czasu napełniania wodą zimną, ciepłą i demineralizowaną, - możliwość ustawienia twardości wody w stopniach francuskich, - możliwość kalibracji czujników temperatury komory oraz czujnika temperatury powietrza, - możliwość określenia ilości dozowanych środków w ml/fazę, | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Myjnia wyposażona w oprogramowanie komputerowe archiwujące pozwalające odczytać archiwum przeprowadzonych cykli zawierające na ich temat informacji co najmniej o: - numerze wybranego programu, - dacie startu programu, - czasie startu programu, - zadanym współczynniku A0, - osiągniętym współczynniku A0, - maksymalnej temperaturze podczas danego cyklu, - czasie przeprowadzonego cyklu. - ilości wykonanych faz, - informacje o ewentualnych błędach | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5. | Możliwość wyłączenia i włączenia fazy suszenia dla każdego programu. | Dedykowany przycisk na panelu sterowania dla fazy suszenia – 2 pkt. Brak przycisku dedykowanego – 0 pkt. |  |

Część nr 2:  Aparat do znieczulania

Dane identyfikujące Wykonawcę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametr techniczny wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |
|  | Waga aparatu poniżej 150 kg |  |
|  | Wbudowany blat do pisania |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej |  |
|  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie. |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 120 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  |
|  | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec. |  |
|  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Dwa gniazda aktywne. Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |  |
|  | Ramię do kardiomonitora |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej i tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% |  |
|  | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min |  |
| Układ oddechowy |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków wielorazowego użytku |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 L/min. - ACGO |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów medycznych |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |
| Tryby wentylacji – MODUŁ GAZOWY |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC, SIMV-VG |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP/PS z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  |
|  | Tryb PCV-VG |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii HFNC (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 60 l/min. |  |
| Inne |  |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów |  |
|  | Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych |  |
|  | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta i płci |  |
|  | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu w PLN |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej wielostopniowej rekrutacji pęcherzyków płucnych programowaną i obrazowaną na ekranie respiratora |  |
| Regulacje |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min. 2 do 100 odd./min |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 80 cmH2O |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O |  |
|  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 10 – 1500 ml w trybach objętościowych |  |
|  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 5 – 1500 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC |  |
|  | Regulacja czasu wdechu od min 0,2 do 8 sek. |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min. 5-60% |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,2 - 15 l/min |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH2O |  |
|  | Reg. czułości wydechowej min. 5% - 80% |  |
| Alarmy |  |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
|  | Alarm Apnea |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 500 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
|  | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) |  |
|  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) |  |
|  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 48 godz. |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |
|  | Wbudowany w aparat ssak inżektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  |
|  | Aparat i monitor jednego producenta |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim |  |
| KARDIOMONITOR |  |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  |
|  | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta |  |
|  | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), - Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), |  |
|  | Pomiar EKG |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%.Podać. |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.Podać. |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min. - Podać. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
|  | - Alarm desaturacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) |  |
|  | - Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. |  |
|  | - Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych |  |
|  | - Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -40 do +300 mmHg. |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP: średni |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips |  |
|  | - Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia |  |
|  | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
|  | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  |
|  | - Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. |  |
|  | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |

Część nr 3:  Aparat elektrochirurgiczny z wyposażeniem

Dane identyfikujące Wykonawcę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametr techniczny wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| Dane techniczne |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną |  |
| 3. | Urządzenie z możliwością podłączenia akcesoriów argonowych oraz systemem zamykania naczyń do 7mm |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz |  |
| 5. | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% |  |
| 6. | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji |  |
| 7. | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF |  |
| 8. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów |  |
| 9. | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania |  |
| 10. | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. |  |
| 11. | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego |  |
| 12. | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” |  |
| 13. | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) |  |
| 13. | Możliwość regulacji jasności ekranu |  |
| 14. | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) |  |
| 15. | Komunikacja w języku polskim |  |
| 16. | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków |  |
| 17. | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim |  |
| 19. | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia |  |
| 20. | Urządzenie wyposażone w 4 gniazda uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi oraz gniazdo umożliwiające podłaczenie narzędzi argonowych |  |
| 21. | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) |  |
| 22. | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą |  |
| 23. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy |  |
| 24. | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej |  |
| 25. | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu |  |
| 26. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu |  |
| 27. | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |
| 28. | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego |  |
| 29. | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym |  |
| 30. | Instrukcja w języku polskim |  |
| Parametry pracy urządzenia |  |  |
| 1. | Cięcie monopolarne z mocą 400W |  |
| 2. | Minimum 4 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne histeroskopowe i urologiczne umożliwiające pracę w środowisku płynu |  |
| 3. | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia |  |
| 4. | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W |  |
| 5. | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) |  |
| 6. | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej |  |
| 7. | Koagulacja bipolarna z mocą 120W |  |
| 8. | Specjalistyczne tryby cięcia i koagulacji przeznaczone do bipolarnych zabiegów histeroskopowych i urologicznych w roztworze soli fizjologicznej |  |
| 9. | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej |  |
| 10. | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów |  |
| 11. | Minimum 2 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcia specjalistycznego do zabiegów urologicznych umożliwiający pracę w środowisku płynu |  |
| 12. | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego |  |
| 13. | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W |  |
| 14. | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych |  |
| 15. | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia |  |
| 16. | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym |  |
| Wyposażenie |  |  |
| 1. | Włącznik nożny 3-przyciskowy, kabel min. 5m, wtyk 6-pinowy, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  |
| 2. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, dla dorosłych i dzieci, powierzchnia przewodząca 110 cm2, rozmiar 176x122 mm, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 50 szt. - 2 opakowania |  |
| 3. | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. 3m – 1 szt. |  |
| 4. | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 5 szt. |  |
| 5. | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji. Kompatybilne z uchwytem 4mm: - nóż prosty, 25x3,5mm – 5 szt. - igła prosta, 0,5mm – 2 szt. |  |
| 6. | Szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, proste, długość min. 160mm, końcówka tępa 1mm - 2 szt. |  |
| 7. | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi, złącze proste, wtyk SDS – 2 szt. |  |
| 8. | Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, gładkie, długość ok. 16cm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji, wtyk SDS – 1 szt. |  |
| 9. | Kleszczyki do bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych, końcówka zagięta, gładkie, długość ok. 23cm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji, wtyk SDS – 1 szt. |  |

Część nr 4:  Zestaw narzędzi do zabiegów endoskopowych

Dane identyfikujące Wykonawcę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametr techniczny wymagany | Parametr oferowany (dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa handlowa, producent, typ, rok produkcji |  |
| 2. | Optyka endoskopowa typu Hopkins, o śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 2 adaptery do światłowodów różnych producentów – 1 szt. |  |
| 3. | Optyka endoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna w temperaturze 134° C, posiadająca: oznakowanie graficzne średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. |  |
| 4. | Element pracujący typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. - 1 szt. |  |
| 5. | Płaszcz endoskopowy rozmiar 22 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami typu „Click”; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki LUER-Lock; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie – 1 szt. |  |
| 6. | Obturator kompatybilny z płaszczem 22 Fr. – 1 szt. |  |
| 7. | Pętla tnąca, zagięta, bipolarna, do zastosowania z płaszczem 22 Fr., wielorazowa, autoklawowalna. Oznakowanie kolorystyczne, ułatwiające identyfikację typu – 6 szt. |  |
| 8. | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży – 1 szt. |  |
| 9. | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm, autoklawowalny – 2 szt. |  |
| 10. | Płaszcz wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 4,3 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką endoskopową o średnicy 2,9 mm i długości 30 cm, wyposażony w: - kanał dla optyki z mocowaniem obrotowym, - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i metalowy kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym. - 1 szt. |  |
| 11. | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 5 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w: - oddzielne przyłącze Luer-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie. - 1 szt. |  |
| 12. | Kleszcze : - bransze: chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, - rozmiar: 5 Fr., - długość: min. 32 cm. - 1 szt. |  |
| 13. | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, 5 Fr., min. 32 cm – 1 szt. |  |
| 14. | Elektroda preparacyjna, bipolarna, końcówka igłowa prosta, rozmiar 5 Fr – 1 szt. |  |
| 15. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów , wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty, wymiary 525 x 240 x 70 mm (+/- 10% ) - 2 szt. |  |

| Lp. | Parametr techniczny fakultatywny - oceniany | Punktacja | Parametr oferowany - Wpisać TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka endoskopowa o kącie patrzenia 12 stopni, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, typu Hopkins, wyposażona w: oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki TAK – 2,5 pkt, NIE – 0 pkt. | TAK – 2,5 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Optyka endoskopowa o kącie patrzenia 30 stopni, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, typu Hopkins, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix lub OR TAK – 2,5 pkt, NIE – 0 pkt. | TAK – 2,5 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Płaszcz endoskopowy zawierający rozbieralne, metalowe kraniki TAK – 2,5 pkt, NIE – 0 pkt. | TAK – 2,5 pkt, NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Światłowód endoskopowy z oznaczeniem średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu TAK – 2,5 pkt, NIE – 0 pkt. | TAK – 2,5 pkt, NIE – 0 pkt. |  |

……..…………………………………………...

podpis Wykonawcy

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM.