Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Inkubator CO2 – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / |
| --- | --- | --- | --- |
| INKUBATOR CO2 - 1 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
|  | Inkubator fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  |
|  | Inkubator CO2 | TAK |  |
|  | Inkubator przeznaczony do hodowli komórkowych w warunkach normalnych, w atmosferze podwyższonego stężenia CO2 oraz w warunkach hipoksji – (1% do 19% O2) | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji na stole, pod stołem lub instalacji piętrowej | TAK |  |
|  | Pojemność: od 170 l do 200 l, | TAK |  |
|  | Sześcioboczny układ bezpośredniego ogrzewania oraz system cyrkulacji gazu bez wentylatora i bez systemu wewnętrznych kanałów, w celu zwiększenia przestrzeni hodowlanej oraz zminimalizowania ryzyka kontaminacji i parowania próbki | TAK |  |
|  | Komora wewnętrzna bezszwowa z litej czystej miedzi, z 4 półkami z litej czystej miedzi, szklane drzwi wewnętrzne z 4 segmentami drzwi. Filtracja powietrza filtrem HEPA, klasy ISO 5, na wlocie zasilania CO2 oraz N2 | TAK |  |
|  | Drzwi zewnętrzne podgrzewane z uszczelkami magnetycznymi, pionowy uchwyt drzwi zewnętrznych na całej wysokości drzwi | TAK |  |
|  | Drzwiczki wewnętrzne ze szkła hartowanego, z uszczelnieniem magnetycznym i zatrzaskiem (klamką) mechanicznym | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany strony otwarcia drzwi (prawa na lewą i odwrotnie) zewnętrznych i wewnętrznych na miejscu, w laboratorium | TAK |  |
|  | Dotykowy wielofunkcyjny, graficzny, podświetlany ekran wszystkich parametrów pracy, temperatury, czasu, poziomu CO2, poziomu O2, zaprogramowanych alarmów, uzupełnienia wody, wszystkich zdarzeń (czasu rzeczywistego otwarcia drzwi, czasu trwania otwarcia drzwi raportów diagnostycznych, czasu rzeczywistego i daty, programator zabezpieczony hasłem | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe, swobodne programowanie wszystkich parametrów, rejestracja i przechowywanie wszystkich parametrów pracy, wykonania procesu dezynfekcji wysokotemperaturowej, jej czasu trwania, czasu rzeczywistego i daty, alarm końca ważności sterylizacji komory, program czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania i przenoszenia danych poprzez zainstalowane minimum dwa porty USB lub równoważne na PC lub równoważny | TAK |  |
|  | Możliwość programowania przy pomocy PC, tabletu lub smartfona | TAK |  |
|  | Alarmy: wizualny i dźwiękowy, nastawna funkcja ostrzegawcza wartości zadanych, otwarcia drzwi, zakończenia ważności sterylizacji wysokotemperaturowej, uzupełnienia wody w miedzianym zbiorniku do stabilizacji RH% hodowli, zaniku zasilania, awarii urządzenia, automatyczne nastawianie limitów alarmowych dla nowej wartości zadanej | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy: Od RT +4°C do +50°C, krok 0.1oC Stabilność temperatury ±0.1oC, dokładność temperatury ±0.4oC temperatura uśredniana z kilku niezależnych sond temperaturowych zlokalizowanych we wnętrzu inkubatora | TAK |  |
|  | Funkcja dezynfekcji w wysokiej temperaturze min. 180oC z funkcją programowania czasu sterylizacji | TAK |  |
|  | 2-kanałowy czujnik IR CO2 z programowalną funkcją Auto-Zero, bez konieczności demontażu sondy w trakcie procesu sterylizacja wysokotemperaturowa komory Zakres 0.1-20%, krok 0.1% Stabilność w czasie ±0.1% przy 5% CO2 Dokładność ±0.3% przy 5% CO2 Czas powrotu do wartości zadanej < 5 min. 5% CO2 przy otwarciu drzwi przez 30 sek., w granicach błędu pomiaru | TAK |  |
|  | Czujnik stężenia O2, Zakres 1-20%, krok 0.1% Stabilność w czasie ±0.1% przy 5% O2 Dokładność ±0.25% przy 5% O2 Czas powrotu do wartości zadanej < 5 min. 5% CO2 przy otwarciu drzwi przez 30 sek., w granicach błędu pomiaru | TAK |  |
|  | Zbiornik z litej miedzi o pojemności min. 2.5 l, zapewniający minimum RH% 95% w temperaturze 37oC; zainstalowany czujnika poziomu i monitorowania wilgotności RH% | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - reduktor na butlę CO2 z dwoma manometrami oraz dwie butle CO2 - reduktor na butlę N2 z dwoma manometrami - sieciowe regulatory ciśnienia na obydwie linie gazowe – 2 szt. - interfejs do podłączenia do centralnego BMS - port dostępu Φ25mm – 2szt. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz Pobór mocy < 0.2kWh przy 37oC (bez dezynfekcji temp.) | TAK |  |
| INNE |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK |  |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) | TAK |  |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 48 godzin | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 4 dni robocze | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 10 dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim tygodniu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy