- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Część nr 1: Pompa perystaltyczna

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa perystaltyczna o: - wydajności minimalnej 1 L/min przy ciśnieniu tłoczenia 1bar, - agregat zamontowany na stalowej płycie podstawy ze sprzęgłem elastycznym, - ochroną przed dotykiem oraz silnikiem przekładniowym (0,12±5% kW, 12±5% obr./min, IE1, 400V, 50Hz) z termistorami do falownika, - medium płynne 8-10% s.m., - cząstki 1-2mm, - temperatura medium max. 55°C, lepkość 10mPas; - z falownikiem 0,2 kW, 1,4 A, - zasilaniem 1x230V, - wyjście 3x230 V, - klawiaturą, potencjometrem, - dołączony zestaw naprawczy (wymienne jelita - 3 sztuki) |  |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2:  Aparat do narkozy wziewnej z parownikiem

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Zasilanie: 230 V lub poprzez akumulator 24 V 3,5 Ah - Częstotliwość: 50/60 Hz, - Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy DrĂ¤ger PLUG-IN, - Zasilany w gazy: O2, N2O, Air - Respirator napędzany pneumatycznie typu Bellows in Bottle (sterowany elektronicznie), - Funkcje pomiarów respiratora: - PMAX (V) - 10-70 mbar, - VT - 50-1400 ml - f - 4-60 bpm, - Ti/Te - 1:4 do 2:1 przy IPPV, 1:4 do 1:1 przy PCV - Tip/Ti - 0% - 50%, - PEEP - 0-15 mbar, - Pinsp (P) - 10-70 mbar, - Insp Flow - 10-75 L/min - Płynna regulacja przepływu gazów - O2, AIR, N2O – manometry - Wbudowany ssak zasilany z centralnej instalacji próżniowej - Ciśnienie dróg oddechowych: od -10 do 99 mbar, - Wbudowany monitor LED z funkcją pomiaru gazów O2, AIR, N2O oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora - Automatyczne rozpoznawanie gazów anestetycznych - Łatwy w obsłudze i czytelny wyświetlacz z pokrętłem - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, JA, EL, HU, CA, TR, DE, IT, ES, NL, DA, NO, SV, PT - Klawiatura na wyświetlaczu w języku angielskim W zestawie: - Kardiomonitor funkcji życiowych pacjenta - Zasilanie: 230 V - Częstotliwość: 50/60 Hz - Monitor (wyświetlacz) ciekłokrystaliczny - Przekątna ekranu 15" - Zasilanie 12 V - Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, DE, FR, ES, SV, IT, NL, DA, HU, NO, PT, RU, JA - Klawiatura na panelu - Monitor modułowy przystosowany do monitorowania wszystkich grup pacjentów.•Wyposażony w następujące moduły - EKG - przewód 5-cio odprowadzeniowy - SPO2 - czujnik z przedłużką,•TEMP/CO - podwójny przetwornik wraz z czujnikiem, NIBP - nowy mankiet i przewód powietrzny w komplecie, - BP x 3 - brak czujnika - Wyposażony w zasilacz, oraz przewody łączące poszczególne segmenty - Wymiary: - Wyświetlacz z centralką: 37,5 x 37,5 x 47 cm - Monitor modułowy: 14,5 x 32 x 12,5 cm, - Wymiary kardiomonitora: 32 x 24 x 28 cm - Wbudowane alarmy oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia, - Aparat wyposażony w jedną szufladę oraz rozkładany stolik, max obciążenie 25 kg - Posiada listwę do mocowania dodatkowego osprzętu - System odprowadzania gazów anestetycznych (AGS), - W zestawie również węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN) oraz układ oddechowy pacjenta - Mobilny na czterech kółkach w tym dwa z hamulcami, - Wymiary ogólne: 110 x 61 x 149,5 cm,±3mm - Przeznaczony do IZOFLURANU - Objętość parownika wynosi 300 ml. - Parownik nie wymaga kalibracji w trakcie użytkowania - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji. Zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany - W danym parowniku zastosowano mocowanie Selectatec, - Wymiary: 12 x 21 x 25 cm ±3mm - Kat 01 |  |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3:  Aparat do przeprowadzania reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR).

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - System amplifikacji DNA w technologii Peltier, z co najmniej 4-ro kanałową detekcją w czasie rzeczywistym - Możliwość analizy sygnałów popularnych barwników między innymi: - FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™ - Średnia prędkość rampingu próbki, min 3,66°C - Źródło wzbudzenia sygnału: pojedynczą dioda LED z systemem filtrów emisyjnych - System detekcji sygnału: CMOS - Aparat wyposażony w dotykowy panel sterujący - Blok grzejny 0 96-cio dołkowy na próbówki, paski probówek, płytki 0,1 ml - Blok grzejny 96-dołkowy złożony z 3 niezależnych bloków grzejnych. - Maksymalna rozpiętość temperatury na bloku pomiędzy strefami grzejnymi: - 15 °C - Maksymalna różnica temperatury pomiędzy 3 niezależnymi, sąsiadującymi blokami grzejnymi 5°C - Rozdzielczość czułości umożliwia rozróżnienie różnicy w rozcieńczeniach 1,5 x w pojedynczych reakcjach - Naczynia reakcyjne: - płytki 96-cio dołkowe - probówki 0,1 ml pojedyncze - probówki 0,1 ml w paskach - Zakres objętości reakcyjnych: 10– 30 µl - Zakres temperatur: 4 - 100°C - Dokładność rozkładu temperatury nie większa niż +/- 0,4°C - Dokładność kontroli temperatury nie większa niż +/- 0,25 °C - Szybkość zmian temperatury w bloku grzejnym minimum 9°C/s - Czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopii genu - Rozpiętość detekcji 10 logarytmów - Możliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR, jako pasywnej kontroli wewnętrznej - Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji genów minimum następujących gatunków: H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus, dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym, umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. - Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania ekspresji genów składających się z miksu: para primerów oraz jedna sonda pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. - Dostępne w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji miRNA H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus. Zestawy dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu - Dostępne w ofercie w ofercie producenta aparatu gotowe, zoptymalizowane zestawy, składające się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie rożnych genów w trakcie jednego eksperymentu - Dostępna usługa w ofercie producenta aparatu do projektowania zestawów do badania mutacji SNP składających się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond pracujących w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych mutacji SNP w trakcie jednego eksperymentu. - Aparat wyposażony w port USB, LAN oraz WIFI umożliwiający import lub export danych z aparatu. - Oprogramowanie zapewniające: - kontrolę aparatu - zbieranie i przechowywanie danych - automatyczne wykreślanie krzywej standardowej - oznaczanie ilościowe – bezwzględne kwasów nukleinowych - oznaczanie względne ekspresji genów - oznaczanie jakościowe (+/-) - szybką detekcję patogenów – - analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, dyskryminacja alleli) - analizę krzywych dysocjacji - stosowanie kontroli wewnętrznej - umożliwiające projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu - automatyczną kalkulację w trakcie każdego cyklu reakcyjnego udziału poszczególnych barwników w mieszaninie reakcyjnej - powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zakończonym runie, czy np. o pojawiających się problemach - Bezpłatny, telefoniczny dostęp do autoryzowanego działu technicznego wsparcia aplikacyjnego - Aparat dostarczany wraz z stacją roboczą w postaci komputera , typu laptop oprogramowania Windows, pakietem startowym odczynników - Wraz z aparatem użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do usługi „chmury” (cloud) służącej do przechowywania i analizy danych, aparat może samodzielnie wysyłać dane do chmury - Blok grzejny 96-cio dołkowy pracujący w wersji standardowej (czas reakcji 2h) oraz Fast (czas reakcji~40 min). - Wymiary: nie większe niż 27x50x40 cm, waga nie większa niż 26 kg |  |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4: Walidowana zgrzewarka rolkowa

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Typ urządzenia - zgrzewarka rolkowa - Możliwość walidacji tak - Złącze dokumentacji 1x RS 232 (złącze szeregowe) - Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.) 46 x 29,5 x 15,5 cm±3cm - Przyłącze prądu 230 V / 50/60 Hz - Pobór mocy 365 wat - Czas nagrzewania 120 sec. - Czas zgrzewania / prędkość 8 m/min - Zakres temperatury 100 - 199 °C - Szerokość zgrzewu 14 mm - Długość zgrzewu nieograniczona - Zintegrowany przecinak folii nie - Unikanie błędów przez intuicyjną obsługę z przyciskami funkcyjnymi i wyświetlaczem LCD - Wysoka prędkość procesowa 8 m/minDodatkowe bezpieczeństwo dzięki szerokości zgrzewu 14 mm - Złącze szeregowe do generowania protokołów przez drukarkę, drukarkę do kart CF lub komputer PC - Ścienny podajnik rolkowyz dużą szerokością użytkową 42 cm i zintegrowanym nożem, do montażu na ścianie lub z podstawą do użycia na blacie roboczym - Stolik ±3cm - • Szerokość 66 cm - • Głębokość 24 cm - • Wysokość 6 cm |  |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 5: Mikrobjetościowy spektrofotometr UV-Vis

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Długość drogi optycznej: w granicach 0,03-1 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki, - Objętość mierzonej próbki: 0,5μl - 2 μl - Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm - Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002 - Dokładność pomiaru absorbancji: 3% - Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm - Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs - Zakres pomiaru stężenia dsDNA: od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania - Zakres pomiaru stężenia BSA: od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania - Czas całego cyklu pomiarowego: krótszy niż 6 sekund łącznie z czyszczeniem - Oznaczanie stężenia białka metodami kolorymetrycznymi, tj.metodą Bradford, Lowry`ego, Pierc`a, BCA: spektrofotometryczną przy długości fali 280 nm oraz 190-225 nm dla - białek pozbawionych aminokwasów aromatycznych i przy długości fali 205 nm dla peptydów, - Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy: łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki 260/280 - Automatyczne wyświetlenie pełnego spektrum UV-VIS: od min. 190 nm do 850 nm - Wymiary zewnętrzne urządzenia 20 x 25.4 cm± 5 cm - Masa urządzenia: 3,6 kg - Długość fali: w granicach od 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania - Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa - Typ detektora: matryca CMOS zawierająca 2048 elementów światłoczułych - Pomiar: bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups” - Utrzymywanie próbki: w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego - Powierzchnie kontaktu z próbką stanowią światłowody kwarcowe: Mechanizm kontroli długości drogi optycznej jest całkowicie uszczelniony - Ramię urządzenia: nie jest elementem ruchomym podczas dokonywanego pomiaru - Statyw pomiarowy instrumentu : nie jest elementem wymiennym aparatu. - Aparat: obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej 7 cali, z systemem Android, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych. - Pamięć wewnętrzna: 32GB - Głośnik: wbudowany - Gniazda wejściowe: Urządzenie posiada 3 porty USB-A, port Ethernet, komunikację, Bluetooth oraz Wi-Fi, możliwość podłączenia drukarki etykiet, klawiatury, myszki oraz czytnika kodów kreskowych - Ekran: Możliwość regulacji kąta nachylenia ekranu oraz przesuwania w lewo i w prawo. - Oprogramowanie sterujące aparatem umożliwia: Tworzenie własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) - Edytowanie własnych znaczników chromogenicznych - Tworzenie własnych metod z użyciem lub bez użycia krzywych standardowych - Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel, za pomocą USB, sieci Ethernet lub Wi-Fi - Posiada wbudowany optyczny sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru - Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania sond fluoroscencyjnych w mikroobjętości - Funkcja pomiaru wydajności wyznakowania przeciwciał fluorofortami w „nanokropli” - Oprogramowanie identyfikuje zanieczyszczenia w próbce i wprowadza korekcję stężenia. - Zawiera zintegrowany system wsparcia technicznego oraz informację o jakości próbki. - Wymagania dodatkowe: - Bezpłatne oprogramowanie na komputer do przeglądania i analizy pomiarów przeprowadzonych na aparacie, zgodne z systemem Windows 7 oraz 10. - Bezpłatne aktualizowanie oprogramowania przez internet, - Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych Autosave - Oprogramowanie posiada funkcję automatycznego pomiaru próbki Blank oraz automatyczny pomiar próbki badanej Auto-Measure |  |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 6: Waga analityczna

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie maksymalne [Max]:; 120 g. Obciążenie minimalne [Min]:; 1 mg. Zakres ważenia:; od 120 mg do 1 mg. Dokładność odczytu [d]:; 0,01 mg. Zakres tary:; -120 g. Powtarzalność standardowa [5% Max]:; 0,012 mg. Powtarzalność standardowa [Max]:; 0,03 mg. Minimalna naważka standardowa USP:; 24 mg. Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2):; 2,4 mg. Powtarzalność dopuszczalna [5% Max]:; 0,02 mg. Powtarzalność dopuszczalna [Max]:; 0,05 mg. Liniowość:; ±0,07 mg. Czas stabilizacji:; 2 s. Adiustacja wewnętrzna:; (automatyczna). Klasa dokładności OIML:; I. Wyświetlacz 5 miejsc po przecinku:; LCD (z podświetleniem). Interfejs; 2×RS232, 2×USB-A (działające wymiennie), USB-B, Wi-Fi® (opcja). Zasilanie; 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz. Temperatura pracy; +10 ÷ +40 °C. Wymiar szalki; ø90 + ø85 (opcja) mm. Szalka:; Dodatkowo pełna szalka. |  |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ