Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 2 09.03.2023

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego | TAK |  |  |
|  | Przestrzeń robocza: Podłoga, boki, przestrzeń robocza i tył wykonane ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuszcza komorę laboratoryjną ze ścianą tylną malowaną epoksydem z zabezpieczeniem bakteryjnym Szerokość wewnętrzna co najmniej 155 cm Wysokość wewnętrzna co najmniej 65 cm Głębokość wewnętrzna co najmniej 60 cm Blat podzielony na 4 płyty z możliwością autoklawowania Podłokietnik ze stali nierdzewnej na całej szerokości blatu roboczego Boki z otworami okiennymi | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Szyba frontowa: Ustawiona skośnie w stosunku do blatu roboczego pod kątem co najmniej 5° Nieprzepuszczalna dla promieni UV O grubości co najmniej 6 mm Przesuwana elektrycznie góra-dół Funkcja opuszczenia poniżej blatu roboczego Zamawiający dopuszcza komorę z funkcją unoszenia panelu przedniego z szybą, w celu umycia , zamiast funkcji obniżania poniżej blatu Maksymalna wysokość podniesienia podczas pracy co najmniej 25 cm Maksymalna wysokość podniesienia co najmniej 50 cm | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Przepływ powietrza: Pionowy Laminarny Nastawny w zakresie co najmniej 0,25 – 0,5 m/s | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Układ monitorowania przepływów powietrza złożony z sensorów z kompensacją temperaturową | TAK |  |  |
|  | Wentylator - co najmniej 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Filtr HEPA - co najmniej 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna z możliwością blokady | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie obszaru roboczego: Lampy LED Intensywność co najmniej 1000 lux | TAK TAK |  |  |
|  | Lampa UV: Moc co najmniej 30 W Zamontowana na stałe | TAK TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne wewnątrz komory co najmniej 4 szt. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem co najmniej 7 cali, ze wskaźnikiem: prędkości przepływu powietrza wlotowego i laminarnego trybu pracy poziomu szyby frontowej temperatury czasu pracy filtrów czasu pracy lampy UV zużycia filtrów zużycia lampy UV | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Alarm optyczny i akustyczny informujący o: Zapchanych filtrach Nieprawidłowym przepływie powietrza Awarii urządzenia | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Funkcja oszczędzania energii | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 60 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Certyfikaty: bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2002 Zamawiający dopuszcza certyfikat bezpieczeństwa jednostki certyfikującej TUV Rheinland lub innego, niezależnego, akredytowanego laboratorium certyfikującego Bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06 Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/WE Protokół z badań fabrycznych dotyczący co najmniej: prędkości przepływu powietrza i integralności filtrów | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  | ≥48 mies. – 10 pkt <48 mies. – 0 pkt |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |