Załącznik nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

| Nazwa asortymentu | ilość |
| --- | --- |
| System monitorowania pacjenta na 10 stanowisk z centralą intensywnego nadzoru | 1 kpl |

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2020r

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty za wyjątkiem punktów zaznaczonych *

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o spełnieniu poniższych wymagań i zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia materiałów po złożeniu ofert

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarny- 7 szt. oraz kardiomonitor transportowy – 3 szt. |  |  |
|  | Monitor kompaktowo-modułowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp/IBP. | TAK, podać |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej min. 15’ oraz wysokiej rozdzielczość min. 1024x768 dpi. Waga do 7kg. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawierająca uchwyt do transportu. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. | TAK, podać |  |
|  | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję. | TAK, podać |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim. | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej. | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. Pamięć wszystkich krzywych „full disclosure” z okresu min. 48 godz. | TAK, podać |  |
|  | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i/lub wizualnych z możliwością wyboru min. trybu: - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych | TAK, podać |  |
|  | Regulacja czasu pauzy alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk na obudowie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na obudowie monitora (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). Możliwość utrzymania alarmów w centrali przy wyłączonych alarmach w monitorze. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK, podać |  |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 8 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | TAK, podać |  |
|  | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK, podać |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. Możliwość exportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. | TAK, podać |  |
|  | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK, podać |  |
|  | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. | TAK, podać |  |
|  | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK, podać |  |
|  | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo Rainbow SET lub FAST. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stosowania sensorów w technologii Nellcor, Masimo oraz własnej producenta. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK, podać |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. | TAK, podać |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 1 kanał) .Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów. | TAK, podać |  |
|  | Kapnografia (etCO2) – dla 4 szt. kardiomonitorów | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP w postaci modułu do połączenia z wejściem IBP proponowanych monitorów. Urządzenie nie wymagające kalibracji – dla 1 szt. kardiomonitora | TAK, podać |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE – możliwość rozbudowy | TAK, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia urządzenia w kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) bez udziału serwisu. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjne pomiary hemoglobiny w tym min. SpHb, SpCO, SpOC (dla saturacji Masimo). | TAK, podać |  |
|  | Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 25 typów zaburzeń rytmu. | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna (z koszem na akcesoria, rączką) na 5 kołach– dla 3 szt. kardiomonitorów | TAK, podać |  |
|  | uchwyt ścienny (z koszem na akcesoria i organizerem na kable) z regulacją w min. 3 płaszczyznach – dla 7 szt. kardiomonitorów – montaż ścienny | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria dla dorosłych : - przewód EKG wielorazowy 3-żyłowy + komplet odprowadzeń – 1 kpl. na każdy kardiomonitor - zestaw 4 mankietów wielorazowych w wybranych rozmiarach na każdy kardiomonitor - przewód NIBP wielorazowy na każdy kardiomonitor - sensor SPO2 wielorazowy silikonowy na palec, oryginalny sensor producenta w zaoferowanej technologii saturacji – 2 szt. na każdy kardiomonitor - sensor SPO2 jednopacjentowy – 10 szt. + 1 szt. kabel połączeniowy na każdy kardiomonitor - sensor SPO2 na ucho – dla 3 szt. kardiomonitorów - przewód przedłużający do SpO2- dla 3 szt. kardiomonitorów - czujnik temperatury powierzchniowy jednopacjentowy– 20 szt. na każdy kardiomonitor - przewód połączeniowy do czujników temp. jednorazowych- po 1 szt. na kardiomonitor - akcesoria do CO2 po 5 szt. dla pacjentów zaintubowanych oraz 5 szt. dla pacjentów niezaintubowanych - dla 4 szt. kardiomonitorów - przewód do IBP do czujników stosowanych w szpitalu – 1 szt. na każdy kardiomonitor - 1 bateria - na każdy kardiomonitor - przewód połączeniowy do monitora ciśnienia wewnątrzczaszkowego, Monitor ICP, SOPHYSA typ PSO-3000 wersja V2- 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kardiomonitory wyposażone w moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. | TAK, podać |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania do podłączenia min. 10 kardiomonitorów wyposażonych w moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji | TAK, podać |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Oprogramowanie centrali w języku polskim. | TAK, podać |  |
|  | Na wyposażeniu systemu: drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4, zasilacz awaryjny typu UPS, switch sieciowy. | TAK, podać |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | TAK, podać |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania do 12 krzywych w sektorze pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) zmiana wielkości sektorów w celu zwiększenia prezentacji danych dla pacjentów wymagających wzmożonej opieki. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość drukowania raportów w tym min. raport z podsumowaniem danych pacjenta, zbiorcze zestawienie alarmów, raport wieloodprowadzeniowego EKG, raport z trendów, raport z odcinkami ST. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznych wydruków podsumowania danych pacjenta przy przenoszeniu pacjenta oraz przy wypisie pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK, podać |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). | TAK, podać |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK, podać |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. Możliwość ustawienia głośności alarmów dla pory dziennej i nocnej. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o autoryzowany dostęp w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu z możliwością wykonywania wydruków. | TAK, podać |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK, podać |  |
|  | System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów). | TAK, podać |  |
|  | minimalne wymagania celem zapewnienia sieci logicznej dla systemu kardiomonitorów, - switch min. 24 portowy typu HPE Aruba 2930F PoE - 1szt. licencji do systemu zarządzania HPE Airwave | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, waga, ciśnienie krwi, wzrost, kardiostymulator / rozrusznik, rasa, palący/niepalący, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty