## P1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protezy głosowe krtani wraz z akcesoriami
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33185300-3 Implanty otolaryngologiczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141620-2 Zestawy medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza głosowa wraz z zestawem do zakładania |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
1.1 | Proteza głosowa wraz z zestawem do zakładania - zestaw zawiera wszystkie elementy z punktów 1.2 - 1.7 | Tak
1.2 | Proteza głosowa - przynajmniej w trzech rozmiarach, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Igła punkcyjna ze stali chirurgicznej nierdzewnej | Tak
1.4 | Prowadnicę | Tak
1.5 | Rozszerzacz przetoki | Tak
1.6 | Ochraniacz gardła z tworzywa sztucznego | Tak
1.7 | Szczoteczkę do czyszczenia protezy | Tak
2.0 | Proteza głosowa |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2.1 | Proteza głosowa wraz z podajniekim | Tak
2.2 | wyrób medyczny jednorazowego użytku z jednokierunkową zastawką, która otwiera przetokę tchawiczo-przełykową podczas wytwarzania głosu po chirurgicznym usunięciu krtani i zmniejsza ryzyko dostania się jedzenia i napojów do tchawicy. Powinien być wykonany z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej | Tak - całość wg. opisu
2.3 | Dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12.5 [mm] do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.0 | Proteza głosowa |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
3.1 | Proteza głosowa z powiększonym kołnierzem przełykowym wraz z podajnikiem | Tak
3.2 | wyrób medyczny jednorazowego użytku z jednokierunkową zastawką, która otwiera przetokę tchawiczo-przełykową podczas wytwarzania głosu po chirurgicznym usunięciu krtani i zmniejsza ryzyko dostania się jedzenia i napojów do tchawicy. Powinien być wykonany z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej | Tak - całość wg. opisu
3.3 | Dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12.5 [mm] do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.0 | Rurka tracheostomijna |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
4.1 | Rurka tracheostomijna perforowana | Tak
4.2 | wyrób medyczny powinien być wykonany z silikonu medycznego perforowanego umożliwiającego przechodzenie powietrza przez protezę głosową | Tak - całość wg. opisu
4.3 | Dostępne rozmiary: 8/36, 8/55, 9/36, 9/55, 10/36, 10/55, 12/36, 12/55 [mm] do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.0 | Wymiennik ciepła i wilgoci (HME) z filtrem do rurek tracheostomijnych |  |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5.1 | Wymiennik ciepła i wilgoci ułatwiający oddcyhanie | Tak
5.2 | wyrób medyczny jednorazowego użytku, który powinien zawierać filtr piankowy z gąbki nasączonej chlorkiem wapnia, zamkniętej w plastikowej obudowie. Wieczko obudowy powinno mieć możliwość wciskania palcem, aby zamknąć wymiennik i przekierować powietrze do protezy głosowej. Po zwolnieniu nacisku wieczko powinno wrócić do pozycji wyjściowej. Wyrób powinien być kompatybilny z pozycją 3 | Tak - całość wg. opisu

## P2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały eksploatacyjne do hemodializy cytrynianowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33181520-3 Wyroby do dializy nerkowej, 33181500-7 Wyroby do terapii nerkowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową |  |  | zestaw | 25 |  | 0 |  | 0
1.1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 1.3-1.7 | Tak
1.3 | Kasetę integrującą minimum 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu oraz roztworu wapnia | Tak
1.4 | Hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 z punktem odcięcia 40-45 kDa | Tak
1.5 | Dren dializatu | Tak
1.6 | Dren cytrynianu z końcówką typu SecuNect | Tak
1.7 | Dren roztworu wapnia z końcówką typu SecuNect | Tak
1.8 | Elementy zestawu jałowe | Tak
1.9 | Elementy zestawu jednorazowe | Tak
1.10 | Poszczególne elementy zestawu w oddzielnych opakowaniach. Wszystkie osobno pakowane elementy umieszczone w opakowaniu zestawu - pod jednym numerem katalogowym. | Tak
1.11 | Możliwość zamawiania po 1 szt. zestawu | Tak
1.12 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
2.0 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową |  |  | zestaw | 150 |  | 0 |  | 0
2.1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z lokalną antykoagulacją cytrynianową | Tak
2.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 2.3-2.7 | Tak
2.3 | Kasetę integrującą minimum 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu oraz roztworu wapnia | Tak
2.4 | Hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2 z punktem odcięcia 40-45 kDa | Tak
2.5 | Dren dializatu | Tak
2.6 | Dren cytrynianu z końcówką typu SecuNect | Tak
2.7 | Dren roztworu wapnia z końcówką typu SecuNect | Tak
2.8 | Elementy zestawu jałowe | Tak
2.9 | Elementy zestawu jednorazowe | Tak
2.10 | Poszczególne elementy zestawu w oddzielnych opakowaniach. Wszystkie osobno pakowane elementy umieszczone w opakowaniu zestawu - pod jednym numerem katalogowym. | Tak
2.11 | Możliwość zamawiania po 1 szt. zestawu | Tak
2.12 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
3.0 | Worek na filtrat |  |  | szt. | 170 |  | 0 |  | 0
3.1 | Worek na filtrat | Tak
3.2 | Posiadający zawór spustowy | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.4 | Pojemność worka 10L | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 szt./op. | Tak
3.6 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
4.0 | Łącznik 2/4 |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4.1 | Łącznik 2/4 | Tak
4.2 | Umożliwia podłączenie 4 worków płynu dializacyjnego z drenem dializatu | Tak
4.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 szt./op. | Tak
4.6 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
5.0 | Cewnik do dializy |  |  | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0
5.1 | Cewnik dializacyjny | Tak
5.2 | Cewnik dwukanałowy, silikonowy z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym | Tak
5.3 | Średnica cewnika 11,5Fr oraz 13,5Fr do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.4 | Długość w obydwu średnicach od 15 do 24 cm - należy zaoferować przynajmniej dwie długości do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.5 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
5.6 | Opakowanie bezpośrednie 1 zestaw/op. | Tak

## P3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyny do hemodializy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33181510-0 Płyny do terapii nerkowej, 33692800-5 Roztwory do dializy
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Dializat |  |  | szt. | 2040 |  | 0 |  | 0
1.1 | Dializat, roztwór do dializy CRRT - CVVHD, postCVVHDF z antykoagulacją cytrynianową | Tak
1.2 | Skład/stężenie składników według punktów 1.2.1-1.2.5: | Tak
1.2.1 | potas 2 mmol/l | Tak
1.2.2 | sód 133 mmol/l | Tak
1.2.3 | wapń 0 mmol/l | Tak
1.2.4 | wodorowęglan 20 mmol/l | Tak
1.2.5 | fosforany 0 mmol/l oraz 1,25 mmol/l - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Dializat w dwukomorowych workach 5L z połączeniem typu Safe Lock | Tak
1.4 | Roztwór gotowy do użycia (po aktywacji - połączeniu zawartości komór worka) | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 szt.=worek 5L/op. | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.8 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
2.0 | Dializat |  |  | szt. | 1950 |  | 0 |  | 0
2.1 | Dializat, roztwór do dializy CRRT - CVVHD, postCVVHDF z antykoagulacją cytrynianową | Tak
2.2 | Skład/stężenie składników według punktów 2.2.1-2.2.5: | Tak
2.2.1 | potas 4 mmol/l | Tak
2.2.2 | sód 133 mmol/l | Tak
2.2.3 | wapń 0 mmol/l | Tak
2.2.4 | wodorowęglan 20 mmol/l | Tak
2.2.5 | fosforany 0 mmol/l oraz 1,25 mmol/l - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.3 | Dializat w dwukomorowych workach 5L z połączeniem typu Safe Lock | Tak
2.4 | Roztwór gotowy do użycia (po aktywacji - połączeniu zawartości komór worka) | Tak
2.5 | Opakowanie bezpośrednie 1 szt.=worek 5L/op. | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.8 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
3.0 | Cytrynian Sodu |  |  | szt. | 1020 |  | 0 |  | 0
3.1 | Cytrynian Sodu | Tak
3.2 | Stężenie cytrynianu soduL 4% (136 mmol/l) | Tak
3.3 | Port podłączeniowy typu SecuNect | Tak
3.4 | Opakowanie bezpośrednie: worek jednokomorowy o pojemności 1500 ml = 1 szt. | Tak
3.5 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak

## P4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyny do hemodializy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | Produkty mogą być rejestrowane jako leki, zatem mogą być wymagane inne dokumenty - takie jak do postępowań na leki
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33181510-0 Płyny do terapii nerkowej, 33692800-5 Roztwory do dializy, 33690000-3 Różne produkty lecznicze
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Buforowany wodorowęglanem płyn do hemofiltracji, hemodializy, hemodiafiltracji |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
1.1 | Buforowany wodorowęglanem płyn do hemofiltracji, hemodializy, hemodiafiltracji o różnych stężeniach potasu. | Tak
1.2 | Skład/stężenie składników według punktów 1.2.1-1.2.7: | Tak
1.2.1 | sód - 140 mmol/L | Tak
1.2.2 | potas - 3 mmol/L | Tak
1.2.3 | wapń 1.5 mmol/L | Tak
1.2.4 | magnez - 0,5 mmol/L | Tak
1.2.5 | wodorowęglan - 35 mmol/L | Tak
1.2.6 | chlorki - 112 mmol/L | Tak
1.2.7 | glukoza - 5.55 mmol/L | Tak
1.3 | Opakowanie bezpośrednie 5l worek dwukomorowy z wielowarstwowej foli bez PVC | Tak
1.4 | Połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich | Tak
1.5 | Worek powinien posiadać dwa porty (wylotowe) do pobierania płynu: | Tak
1.5.1 | port typu Luer Lock | Tak
1.5.2 | port typu Safe Lock | Tak
1.6 | Worek powinien posiadać port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu | Tak
1.7 | Pełna kompatybilność oferowanych płynów z posiadanym aparatem/zestawami do posiadanego aparatu - system MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy Fresenius Medical Care | Tak
2.0 | Dwuwodny chlorek wapnia |  |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
2.1 | Dwuwodny chlorek wapnia | Tak
2.2 | Skład/stężenie składników według punktów 2.2.1-2.2.2: | Tak
2.2.1 | wapń 100 mmol/l | Tak
2.2.2 | chlorki 200 mmol/l | Tak
2.3 | port podłączeniowy typu SecuNect | Tak
2.4 | opakowanie bezpośrednie worek jednokomorowy o pojemności 1500ml | Tak
2.5 | Wymagana pełna kompatybilność z zestawami do posiadanych aparatów MULTIFILTRATE i MULTIFILTRATE PRO firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak

## P5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Materiały eksploatacyjne do plazmaferezy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33181520-3 Wyroby do dializy nerkowej, 33181500-7 Wyroby do terapii nerkowej
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych |  |  | zestaw | 15 |  | 0 |  | 0
1.1 | Zestawy do plazmaferezy dla dorosłych | Tak
1.2 | Składający się z jałowych, jednorazowych pakowanych osobno elementów z pkt. 1.3-1.6: | Tak
1.3 | Plasmafiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m2 | Tak
1.4 | Kaseta integrująca dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu | Tak
1.5 | Dren substytucyjny osocza, z czterema przyłączami wlotowymi typu Luer połączonymi z igłami typu Spike z napowietrzaczem, dwoma zbiornikami podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer | Tak
1.6 | Worek na filtrat o pojemności 10 l, posiadający zawór spustowy | Tak
1.7 | Pełna kompatybilność oferowanego zestawu z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
2.0 | Cewnik do dializy |  |  | zestaw | 15 |  | 0 |  | 0
2.1 | Cewnik dializacyjny w zestawie | Tak
2.2 | Cewnik dwukanałowy, współosiowy, silikonowy z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym | Tak
2.3 | Średnica cewnika 15.5 Fr | Tak
2.4 | Długość: 15 cm, 20 cm, 24 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.5 | Pełna kompatybilność z posiadanym aparatem- system MULTIFILTRATE firmy FRESENIUS MEDICAL CARE oraz z Multifiltrare Pro | Tak
2.6 | Cewnik pozwala także na użycie oksygenatora | Tak
2.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak

## P6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do znieczuleń zewnątrzoponowych - sterowalny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33171300-2 Zestawy do znieczuleń miejscowych
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do znieczuleń zewnątrzoponowych - sterowalny |  |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
1.1 | Cewnik do znieczuleń zewnątrzoponowych | Tak
1.2 | Cewnik sterowalny - możliwość zmiany pozycji końcówki cewnika za pomocą dźwigni na wyrobie (dźwignia z blokadą) | Tak
1.3 | Cewnik umożliwia podanie leków przeciwbólowych w obrębie dolnej części kręgosłupa | Tak
1.4 | Cewnik umożliwia dekompresję nerwów rdzeniowych za pomocą zintegrowanego balonu | Tak
1.5 | Rdzeń cewnika widoczny w RTG | Tak
1.6 | Średnica zewnętrzna cewnika 1.7 mm | Tak
1.7 | Cewnik wyposażony w blokadę cofania się leków | Tak
1.8 | Długość robocza cewnika 300 mm | Tak
1.9 | Wraz z cewnikiem (w jednym zestawie): igła 14G, prowadnik 0.5 mm. | Tak
1.10 | System może być stosowany w (wskazania): przewlekłym bólu dolnego odcinka kręgosłupa, stenozie kręgosłupa lędźwiowego, zespole przepukliny jądra miażdżystego, zespołach bólowych po laminektomii | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## P7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zastawki do leczenia wodogłowia
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 9
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141640-8 Dreny, 33141642-2 Akcesoria do drenażu
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zastawka do leczenia wodogłowia - programowalna |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
1.1 | Zastawka do leczenia wodogłowia wraz z akcesoriami - zestaw | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w pkt. 1.3 - 1.5 | Tak
1.3 | Zastawka do leczenia wodogłowia | Tak
1.3.1 | Zastawka programowalna - z możliwością płynnego ustawienia parametrów zastawki od 0-20 cm H2O | Tak
1.3.2 | Zastawka współpracująca ze zbiornikiem przepływowym na drenie, z systemem antysyfonowym 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm H2O - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3.3 | Możliwość użycia zastawki bez systemu antysyfonowego - wersja do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3.4 | Zastawka wykonana z tytanu | Tak
1.4 | Dren dokomorowy 25 cm, z prowadnicą i tytanową nakładką antyzałamaniową | Tak
1.5 | Dren dootrzewnowy 120 cm | Tak
1.6 | Całość kompatybilna ze środowiskiem MR (także 3T), zastawka posiada także zabezpieczenie przed niezamierzoną zmianą nastawu przez pole magnetyczne. | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Zastawka do leczenia wodogłowia - programowalna |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2.1 | Zastawka do leczenia wodogłowia wraz z akcesoriami - zestaw | Tak
2.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w pkt. 2.3 - 2.6 | Tak
2.3 | Zastawka do leczenia wodogłowia | Tak
2.3.1 | Zastawka programowalna - z możliwością płynnego ustawienia parametrów zastawki od 0-20 cm H2O | Tak
2.3.2 | Zastawka współpracująca ze zbiornikiem przepływowym na drenie, z systemem antysyfonowym 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm H2O - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.3.3 | Możliwość użycia zastawki bez systemu antysyfonowego - wersja do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.3.4 | Zastawka wykonana z tytanu | Tak
2.4 | Dren dokomorowy 25 cm, z prowadnicą | Tak
2.5 | Dren dootrzewnowy 120 cm | Tak
2.6 | Dostępna wersja z nakładką antyzałamaniową, zbiornikiem pompującym, zbiornikiem dokomorowym przepływowym, z drenem dystalnym 20 cm - różne kombinacje, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.7 | Całość kompatybilna ze środowiskiem MR (także 3T), zastawka posiada także zabezpieczenie przed niezamierzoną zmianą nastawu przez pole magnetyczne. | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Zastawka do leczenia wodogłowia |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3.1 | Zastawka do leczenia wodogłowia wraz z akcesoriami - zestaw | Tak
3.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w pkt. 3.3 - 3.5 | Tak
3.3 | Zastawka do leczenia wodogłowia | Tak
3.3.1 | Zastawka ze zintegrowanym systemem antysyfonowym | Tak
3.3.2 | Ciśnienie otwarcia w pozycji poziomej 5 lub 10 cm H2O, w pozycji pionowej 20, 25, 30, 35 cm H2O - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.3.3 | Zastawka wykonana z tytanu | Tak
3.4 | Dren dokomorowy 25 cm, z prowadnicą i tytanową nakładką antyzałamaniową | Tak
3.5 | Dren dootrzewnowy 120 cm | Tak
3.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Zastawka do leczenia wodogłowia |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
4.1 | Zastawka do leczenia wodogłowia wraz z akcesoriami - zestaw | Tak
4.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w pkt. 4.3 - 4.6 | Tak
4.3 | Zastawka do leczenia wodogłowia | Tak
4.3.1 | Zastawka ze zintegrowanym systemem antysyfonowym | Tak
4.3.2 | Ciśnienie otwarcia w pozycji poziomej 5 lub 10 cm H2O, w pozycji pionowej 20, 25, 30, 35 cm H2O - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.3.3 | Zastawka wykonana z tytanu | Tak
4.4 | Dren dokomorowy 25 cm, z prowadnicą | Tak
4.5 | Dren dootrzewnowy 120 cm | Tak
4.6 | Dostępna wersja z nakładką antyzałamaniową, zbiornikiem pompującym, zbiornikiem dokomorowym przepływowym, z drenem dystalnym 20 cm - różne kombinacje, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Łącznik do drenów do zastawek |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
5.1 | Łącznik do drenów do leczenia wodogłowia | Tak
5.2 | Łącznik prosty | Tak
5.3 | Łącznik wykonany z tytanu | Tak
5.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.0 | Łącznik do drenów do zastawek |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
6.1 | Łącznik do drenów do leczenia wodogłowia | Tak
6.2 | Łącznik typu "Y" | Tak
6.3 | Łącznik wykonany z tytanu | Tak
6.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.0 | Dren dokomorowy do zastawek do wodogłowia |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7.1 | Dren dokomorowy | Tak
7.2 | Dren w pełni kompatybilny z zastawkami z pakietu | Tak
7.3 | Długość 25 cm | Tak
7.4 | Dren skalowany | Tak
7.5 | Dren z nakładką antyzałamaniową | Tak
7.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.0 | Dren dootrzewnowy do zastawek do wodogłowia |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8.1 | Dren dootrzewnowy | Tak
8.2 | Dren w pełni kompatybilny z zastawkami z pakietu | Tak
8.3 | Długość 120 cm | Tak
8.4 | Dren skalowany | Tak
8.5 | Dren impregnowany barem | Tak
8.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
9.0 | Tunelizator do drenów do zastawek |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9.1 | Tunelizator do zakładania drenów do leczenia wodogłowia | Tak
9.2 | Dostępne minimum 3 długości tunelizatora - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
9.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
9.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## P8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Tytanowa proteza trzonów z mocowaniem do trzonów od przodu
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza trzonu |  |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
1.1 | Regulowana, lordotyczna 8-stopniowa lub prosta (0-stopniowa) proteza trzonu szyjnego zintegrowana z płytką do mocowania od przodu trzonów czterema śrubami z blokadą gwintu | Tak
1.2 | Materiał: stop tytanu | Tak
1.3 | Proteza rozkręcana dostępna w zmiennych wysokościach: 13-17, 17-25, 25-40 i 40-70 [mm] | Tak
1.4 | Średnica: 12 lub 14 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.0 | Śruby do protezy trzonu |  |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
2.1 | Śruby mocujące do protezy trzony z poz. 1.0 - w pełni kompatybilne | Tak
2.2 | Dostępne śruby o średnicach 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm | Tak
2.3 | Dostępne długości: 12, 14, 16 mm | Tak
2.4 | Śruby rozwierające | Tak

## P9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja przednia kręgosłupa szyjnego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płytki do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego |  |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
1.1 | Płyta niskoprofilowa o grubości do 2,1 mm i szerokości 17,4 mm Długość płyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca. Jednostopniowa blokada śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas. W zestawie instrumentarium powinien znajdować się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów. W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie. | tak - całość według opisu
1.2 | Płytki jedno, dwu, trzy i czteropoziomowe | tak
1.3 | Płytki dwurzędowe | tak
2.0 | Śruby korowe |  |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
2.1 | W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. Śruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm (samogwintujące i samowiercące) i 4,5 mm (samogwintujące) W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty. | tak - całość według opisu
2.2 | Dostępne śruby rewizyjne | tak

## P10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja międzywyrostkowa dynamiczna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Implant międzywyrostkowy |  |  | szt. | 270 |  | 0 |  | 0
1.1 | Implant umożliwia dynamiczną stabilizację międzywyrostkową | Tak
1.2 | Implant wykonany z materiału typu PEEK | Tak
1.3 | Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych | Tak
1.4 | Zakładany z dostępu jednostronnego | Tak
1.5 | Implantacja za pomocą samo-rozprężenia (mechanizm klamrowy) | Tak
1.6 | Implantacja nie wymagająca dodatkowych mocowań | Tak
1.7 | Implant jednoelementowy (tj. bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji, czy wymaganych do utrzymania implantu w miejscu implantacji) | Tak
1.8 | Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym (12mm) i średnim (15mm). Zamawiający dopuszcza również większą ilość rozmiarów, jednak rozmiary 12 mm i 15 mm muszą również zostać zaoferowane | Tak
1.9 | Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8 mm do 16 mm, stopniowane co 2 mm (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie także większego zakresu wysokości, jednak wysokości od 8 do 16 mm - co 2 mm, również muszą być zaoferowane) | Tak
1.10 | Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI | Tak
1.11 | W każdym implancie maksymalnie dwa otwory do zamocowania narzędzia wprowadzającego | Tak
1.12 | Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu | Tak
1.13 | Dot. instrumentarium: blokowanie implantu w narzędziu za pomocą gwintowanej poprzeczki z nakręcaną tuleją oraz zatrzaskiem blokującym. | Tak
1.14 | Dot. instrumentarium: żadne z narzędzi w zestawie nie wymaga rozkręcania/rozbierania do procesu mycia i sterylizacji | Tak
1.15 | Dot. instrumentarium: dostępne specjalne narzędzie do usunięcia implantu bez jego uszkodzenia | Tak

## P11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja międzywyrostkowa dynamiczna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Implant międzywyrostkowy |  |  | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
1.1 | Implant umożliwia statyczną (sztywną) stabilizację międzywyrostkową - umożliwia stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych | Tak
1.2 | Stabilizator ze stopu tytanowego | Tak
1.3 | Stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych | Tak
1.4 | Stabilizator dostępny w minimum 5-ciu rozmiarach od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm (w przypadku zaoferowania większej ilości rozmiarów zakres od 8 do 16 mm co 2 mm również musi zostać zaoferowany) | Tak
1.5 | Możliwość "mnogiego" zastosowania - w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach | Tak
1.6 | Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF, XLIF | Tak
1.7 | Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu | Tak
1.8 | Dot. instrumentarium: zestaw zawiera indywidualne próbniki, odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu | Tak
1.9 | Dot. instrumentarium: zestaw zawiera narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją | Tak
1.10 | Dot. instrumentarium: zestaw zawiera narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu | Tak
1.11 | Dot. instrumentarium: zestaw dostarczony i umieszczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie | Tak

## P12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja przednia kręgosłupa szyjnego klatką międzytrzonową
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Tytanowa klatka szyjna z możliwością blokowania do trzonów powyżej i poniżej implantacji. Klatka tytanowa, wykonana z materiału tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych. Implant o kształcie anatomicznym, przerastający kością w każdym kierunku przez cały implant. Brak potrzeby użycia biomateriałów. Materiał porowaty. Rozmiary: small, standard oraz large (16,8x12,5 mm, 16,8 x 14,5 mm, 17,8x15 mm). Wysokości od 4 mm-10 mm. Implant posiada otwory dedykowane do śrub wraz z blokadą. Kąt wkręcania 30 stopni. Blokowania implantu za pomocą śrub tytanowych o średnicy: 3,5 mm oraz 3,9 mm i długości od 10-20 mm. | Tak, całość według opisu |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2.0 | Śruby mocujące: Tytanowe śruby mocujące implant do trzonów powyżej i poniżej o średnicy 3,9 mm i długości 10-20 mm. | Tak, całość według opisu |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## P13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja międzykolczysta przy uszkodzonym więzadle kolcowym
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stabilizator międzykolczysty - segment górny |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
1.1 | Element górny stabilizatora międzykolczystego | Tak
1.2 | Stabilizator międzywyrostkowy - do założenia pomiędzy wyrostkami kolczystymi | Tak
1.3 | Budowa stabilizatora modularna, dwusegmentowa | Tak
1.4 | Budowa stabilizatora przegubowa - zapewniająca wieloosiowość połączenia wyrostek-wyrostek | Tak
1.5 | Stabilizator możliwy do trwałego zamocowania (przyszycia) | Tak
1.6 | Stabilizator umożliwiaja przywrócenie lub utrzymanie prawidłowej wysokości strefy między wyrostkami kolczystymi, odciążające stawy międzykręgowe | Tak
1.7 | Co najmniej dwa rozmiary wielkości (mały, standard) | Tak
1.8 | Materiał segmentu: PEEK OPTIMA, nie powodujący artefaktów w CT i MRI | Tak
1.9 | Segment posiada znaczniki radiologiczne | Tak
1.10 | Segment posiada trwałe oznaczenia producenta | Tak
2.0 | Stabilizator międzykolczysty - segment dolny |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2.1 | Element dolny stabilizatora międzykolczystego | Tak
2.2 | Stabilizator międzywyrostkowy - do założenia pomiędzy wyrostkami kolczystymi | Tak
2.3 | Budowa stabilizatora modularna, dwusegmentowa | Tak
2.4 | Budowa stabilizatora przegubowa - zapewniająca wieloosiowość połączenia wyrostek-wyrostek | Tak
2.5 | Stabilizator możliwy do trwałego zamocowania (przyszycia) | Tak
2.6 | Stabilizator umożliwiaja przywrócenie lub utrzymanie prawidłowej wysokości strefy między wyrostkami kolczystymi, odciążające stawy międzykręgowe | Tak
2.7 | Wysokości od 8 do 16 mm stopniowane co 2 mm i co najmniej dwa rozmiary wielkości (mały, standard) | Tak
2.8 | Materiał segmentu: PEEK OPTIMA, nie powodujący artefaktów w CT i MRI | Tak
2.9 | Segment posiada znaczniki radiologiczne | Tak
2.10 | Segment posiada trwałe oznaczenia producenta | Tak
3.0 | Stabilizator międzykolczysty - śruba antydyslokacyjna |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3.1 | Śruba łącząca segment górny z segmentem dolnym | Tak
3.2 | Materiał: tytan | Tak
4.0 | Stabilizator międzykolczysty - hak międzywyrostkowy |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4.1 | Hak międzywyrostkowy do stabilizacji odcinka L5-S1 | Tak
4.2 | Minimum trzy rozmiary do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.3 | Materiał: tytan | Tak
4.4 | Hak imitujący wyrostek kolczysty | Tak
4.5 | Hak mocowany za pomocą śrub-blokerów wewnętrznego oraz zewnętrznego - implantacja haka przy użyciu dwóch prostych narzędzi: podajnika oraz śrubokręta | Tak
4.6 | Śruba wewnętrza i zewnętrzna w komplecie wraz z hakiem | Tak
5.0 | Śruba |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5.1 | Zapasowa śruba-bloker wewnętrzny i zewnętrzny do haka z pozycji 4.0 | Tak
6.0 | Wszystkie elementy w pakiecie wzajemnie ze sobą kompatybilne | Tak

## P14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja tylna ( przeznasadowa) kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 9
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Śruba z blokadą |  |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
1.1 | Śruby transpedikularne | Tak
1.2 | Śruby “tulipanowe” monoaksjalne i poliaksjalne wraz z blokerem | Tak
1.3 | Śruby o podwójnie prowadzonym gwincie w części korowej, samotnące oraz samogwintujące. | Tak
1.4 | Długości: 20 do 60 mm | Tak
1.5 | Średnice: od 4.0 do 8.0 mm (co 0.5 mm) | Tak
1.6 | Materiał: stop tytanu | Tak
2.0 | Hak |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2.1 | Haki monoaksjalne i poliaksjalne w różnych konfiguracjach i rozmiarach wraz z blokerem | Tak
2.2 | Materiał: stop tytanu | Tak
3.0 | Śruba kaniulowana z blokadą |  |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3.1 | Śruby kanałowe z blokadą | Tak
3.2 | Śruby o podwójnie prowadzonym gwincie w części korowej, samotnące oraz samogwintujące. | Tak
3.3 | Długości: 30 do 55 mm (co 0.5 mm) | Tak
3.4 | Średnice: od 5.5 do 7.5 mm (co 0.5 mm) | Tak
3.5 | Materiał: stop tytanu | Tak
4.0 | Adapter do podawania cementu przez śruby |  |  | szt. | 35 |  | 0 |  | 0
4.1 | Adapter do podawania cementu przez śruby | Tak
4.2 | Końcówka Luer-Lock | Tak
4.3 | Materiał: stal oraz PEEK - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Pręt równoległy |  |  | szt. | 34 |  | 0 |  | 0
5.1 | Pręty ustawiane w kierunku zbliżonym do równoległego względem osi kręgosłupa | Tak
5.2 | Długości: 40 do 500 mm | Tak
5.3 | Średnica: 5.5 mm | Tak
5.4 | Materiał: stop tytanu | Tak
6.0 | Łącznik poprzeczny |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6.1 | Pręt-belka ustawiany poprzecznie względem pręta równoległego, łączony z nim za pomocą haków z poz. 7.0 i 8.0 | Tak
6.2 | Długości: 35 - 100 mm | Tak
7.0 | Hak do łącznika poprzecznego |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7.1 | Hak stanowiący łącznik pomiędzy prętem równoległym z poz. 5.0, a łącznikiem (belką) poprzecznym z poz. 6.0 (krótki) | Tak
8.0 | Hak do łącznika poprzecznego |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8.1 | Hak stanowiący łącznik pomiędzy prętem równoległym z poz. 5.0, a łącznikiem (belką) poprzecznym z poz. 6.0 (długi) | Tak
8.0 | Cement kostny |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8.1 | Cement kostny PMMA | Tak
8.2 | Cement o niskiej egzotermiczności (około 45 st. C) | Tak
8.3 | Cement o długim czasie injekcji (około 20 minut) | Tak
8.4 | Cement ze środkiem cieniującym (45% ZrO2) | Tak
8.5 | W zestawie wraz z cementem igły do podawania cementu | Tak
8.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
9.0 | Zestaw mieszalników i podajników cementu kostnego |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
9.1 | Mieszalnik wraz z systemem podawczym w jednym zestawie o szybkim sposobie mieszania oraz z zabezpieczeniem informującym o przekroczeniu optymalnego ciśnienia w trzonie | Tak
9.2 | Mieszalnik umożliwa szybkie mieszanie | Tak
9.3 | System podawczy z możliwością ustawienia maksymalnego ciśnienia cementu | Tak
9.4 | System podawczy posiada zabezpieczenie informujące o przekroczeniu optymalnego ciśnienia cementu | Tak
9.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
9.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## P15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cementy do wertebroplastyki
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw mieszalników oraz podajników do przygotowania radiowizyjnego cementu PMMA |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
1.1 | Zestaw mieszalników oraz podajników do przygotowania radiowizyjnego cementu PMMA w sterylnym opakowaniu, wyposażony w narzędzie podawcze w postaci pistoletu z zabezpieczeniem informującym o przekroczeniu optymalnego ciśnienia w trzonie zaopatrywanego kręgu oraz w giętki przewód podawczy | Tak, całość według opisu
2.0 | Cement kostny |  |  | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
2.1 | Radiowizyjny cement PMMA, w sterylnym opakowaniu; cement do wertebroplastyki o podwyższonej biokompatybilości, w składzie 10% hydroksyapatyt o niskiej lepkości i niedługim czasie podania, wysokiej temperaturze polimeryzacji. Wraz z igłami do podawania cementu | Tak, całość według opisu
3.0 | Cement kostny |  |  | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
3.1 | w sterylnym opakowaniu cement PMMA o podwyższonej lepkości, mocno kontrastujący w Rtg dzięki zawartości tlenku cyrkonu, maksymalna temperatura polimeryzacji 45 st. C., długi czas podania: około 20 minut. Wraz z igłami do podawania cementu | Tak, całość według opisu
4.0 | Cement kostny |  |  | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
4.1 | w sterylnym opakowaniu; cement do wertebroplastyki o podwyższonej biokompatybilości, w składzie 5% hydroksyapatyt o niskiej lepkości i niedługim czasie podania, wysokiej temperaturze polimeryzacji oraz zwiększonej widoczności w promieniach RTG dzięki zawartości 45% ZrO2. Wraz z igłami do podawania cementu | Tak, całość według opisu
5.0 | Cement kostny |  |  | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
5.1 | Zestaw sterylnego cementu PMMA o bardzo dużej gęstości (Ultrahigh), wysokiej temperaturze polimeryzacji około 56-st C, z zawartością środka cieniującego w postaci siarczanu baru oraz hydrokyapatytu) wraz z zestawem mieszalników, igłami oraz z hydraulicznym zestawem podawczym i igłami do podawania cementu | Tak, całość według opisu
6.0 | Igła do wertebroplastyki |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6.1 | Igły kompatybilne z ww. systemami do wertebroplastyki, o końcówce typu "luer lock", stożkowe oraz skośne, w zakresach średnic od 11-13G i długościach 125-150mm | Tak, całość według opisu

## P16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do kyfoplastyki przezskórnej dwubalonowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do kyfoplastyki |  |  | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
1.1 | Zestaw do kyfoplastyki przezskórnej dwubalonowej | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w pkt. 1.3 - 1.10 | Tak
1.3 | Igła skośna o rozmiarze 13G – 1szt. | Tak
1.4 | Prowadnica prosta - 2 szt. | Tak
1.5 | Wiertło kostne - 1 szt. | Tak
1.6 | Trokar z kanałem umożliwiającym nałożenie go na prowadnicę – 1 szt. | Tak
1.7 | Kaniula robocza nakładana na trokar, przez którą po wysunięciu trokara można wprowadzić do trzonu balon i podajnik cementu – 1 szt. | Tak
1.8 | Cewnik zakończony balonem - przeznaczony do rozprężania trzonu, balon zapewnia osiąganie ciśnienia maksymalnego 400 psi, balon o pojemnościach 3 ml, 5 ml oraz 7 ml i długości odpowiednio 10, 15 i 20 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy – 1 szt. | Tak
1.9 | Pompa wypełniana płynem cieniodajnym służąca do rozprężania balonu, pozwalająca osiągnąć ciśnienie w układzie pompa-balon wynoszące 400 psi – 1 szt. | Tak
1.10 | Podajnik cementu wraz z tłokiem (w komplecie). Podajnik cementu o pojemności 2 ml i średnicy umożliwiającej jego przeprowadzenie przez kaniulę roboczą, stanowiący komplet z tłokiem umożliwiającym wytłoczenie cementu z podajnika – 3 szt. | Tak
2.0 | Cement kostny |  |  | komplet | 5 |  | 0 |  | 0
2.1 | Cement bioprzebudowywalny. Zestaw sterylnego cementu PMMA o bardzo dużej gęstości (Ultrahigh), wysokiej temperaturze polimeryzacji około 56-st C, z zawartością środka cieniującego w postaci siarczanu baru oraz hydrokyapatytu) wraz z zestawem mieszalników oraz z hydraulicznym zestawem podawczym i igłami do podawania cementu | Tak, całość według opisu

## P17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Klatka do międzytrzonowej spondylodezy typu TLIF
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Klatka międzytrzonowa lędźwiowa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
1.1 | Klatka do spondylodezy typu TLIF, klatka w kształcie banana, materiał implantu PEEK OPTIMA. Wysokość 7-14mm ze skokiem co 1mm, posiadająca znaczniki radiologiczne. Kształty klatek pozwalają na odtworzenie lordozy lędźwiowej (co najmniej 3 ustawienia kątowe). Klatkę można wypełnić substytutem kostnym. Posiada naprowadzające płozy na powierzchni górnej i dolnej implantu. | Tak, całość według opisu
2.0 | Klatka międzytrzonowa lędźwiowa |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2.1 | Klatka do spondylodezy typu TLIF, klatka w kształcie banana, materiał implantu tytan komórkowy. Implant nie wymaga wypełnienia substytutem kostnym, zapobiega rozpuszczaniu i zmniejszaniu się gęstości kości. Strefa przerostu kostnego 80%, wielkość porów 1000µm. Widoczność implantu w MRI, CT i RTG. Wysokość 7-14mm ze skokiem co 1mm, Kąty nachylenia 4° i 6°, długości 32mm oraz szerokości ok. 14mm. | Tak, całość według opisu
3.0 | Substytut kostny ulegający resorpcji, mający zdolność przebudowy kostnej w postaci granulek 3x3x3, paluszków 5x5x20 oraz klinów z zawartością hydroksyapatytu oraz TCP, porowatości 60-85% oraz wielkości porów do 400 um o objętości: 5cc | Tak, całość według opisu |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4.0 | Substytut kostny ulegający resorpcji, mający zdolność przebudowy kostnej w postaci granulek 3x3x3, paluszków 5x5x20 oraz chipsów (1-2 mm lub 2-5 mm) z zawartością TCP, porowatości 60-85% oraz wielkości porów do 400 um, o objętości: 5 cc dla granulek, 10 cc dla chipsów oraz 2,5 cc dla paluszków. | Tak, całość według opisu |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5.0 | Substytut kostny ulegający resorpcji, mający zdolność przebudowy kostnej w postaci żelu zawierającego nanocząsteczkowy hydroksyapatyt z wodą o objętości 0,5 cc oraz 1 cc. | Tak, całość według opisu |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0

## P18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Proteza trzonu szyjnego kręgosłupa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza trzonu szyjnego z możliwością wypełnienia, materiał protezy PEEK OPTIMA. Kształt implantu wypukło-wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej, posiadający ząbki blokujące implant w przestrzeni międzytrzonowej oraz boczne otwory, umożliwiające przyrost kostny. Posiada markery radiologiczne. Wysokość 12-30 mm, skok co 2 mm. Szerokość/ Głębokość implantu:15/13 mm oraz 13/11 mm | Tak, całość według opisu |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2.0 | Substytut Kostny ulegający resorpcji, mający zdolność przebudowy kostnej, w postaci żelu/pasty (hydroksyapatyt). Sterylny, gotowy do użycia. Dostarczany ze strzykawką w zestawie. Objętość: 2,5 i 5 cm³ | Tak, całość według opisu |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0

## P19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja lędźwiowo-piersiowa transpedikularna krótkoodcinkowa o podwyższonej sztywności (w przypadku złamań i kręgozmyku pourazowego)
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesięce
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Grotowkręt kostny Schanz'a |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
1.1 | Śruba transpedikularna typu Schanz'a | tak
1.2 | Dostępne śruby standardowe i wyciągowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
1.3 | Śruba dwurdzeniowa (rdzeń z gwintem korowym oraz rdzeń z gwintem gąbczastym) | tak
1.4 | Śruba samogwintująca | tak
1.5 | Gwint długości 35-55 mm (co 5 mm, przynajmniej 5 długości do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, dopuszcza się zaoferowanie szerszej rozmiarówki jednak obejmować ona musi podany zakres) | tak
1.6 | Średnica śrub w zakresie 5-7 mm (przynajmniej 3 średnice w zakresie do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy) | tak
1.7 | Śruba z zaokrąglonym końcem | tak
1.8 | Dostępne śruby o podwójnym gwintowaniu | tak
1.9 | Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku „in situ” – w ranie operacyjnej oraz jej zablokowanie na dowolnym etapie repozycji. | tak
1.10 | Całość w pełni kompatybilna z wyrobami z pozostałych pozycji pakietu. | tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
2.0 | Łącznik grotowkręt-pręt |  |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2.1 | Łącznik do połączenia grotowkrętu z prętami - w pełni kompatybilny z pozycjami 1.0 oraz 3.0 | tak
2.2 | Łączniki wieloosiowy, pozawala na manipulację grotowkrętem w zakresie +/-18 st. | tak
2.3 | Dostępne łączniki boczne i przednie (łączniki przednie stanową jednocześnie ochronę przed przednią końcówką pręta) | tak
2.4 | Łączniki tak zaprojektowane, że grotowkręty (poz. 1.0) oraz pręty (poz. 3.0) są blokowane (dokręcane) od góry | tak
2.5 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
3.0 | Pręt równoległy |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3.1 | Pręty do łączenia grotowkrętów po tej samej stronie kręgosłupa - w pełni kompatybilne z pozycją 2.0 | tak
3.2 | Dostępne długości 50 - 150 mm (co 25 mm) oraz długość 200 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
4.0 | Poprzeczka-łącznik poprzeczny |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4.1 | Pręty - stabilizatory ustawiane prostopadle/poprzecznie do prętów równoległych z poz. 3.0, montowane do nich za pośrednictwem łączników z pozycji 5.0 | tak
4.2 | W pełni kompatybilne z łącznikami z pozycji 5.0 | tak
4.3 | W połączeniu z łącznikami z pozycji 5.0 - możliwość płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do prętów równoległych | tak
4.4 | Poprzeczka o mniejszej średnicy niż pręt z pozycji 3.0 | tak
4.5 | Długość: 80 mm | tak
4.5 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak
5.0 | Łącznik pręt-poprzeczka |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5.1 | Łącznik pozwalający na połączenie prętów równoległych (poz. 3.0) z poprzeczką (poz. 4.0) - w pełni kompatybilne z tymi wyrobami | tak
5.2 | Łącznik nakładany na pręt równoległy od boku (tj. nie ma konieczności pierwotnego nawleczenia łącznika na pręt równoległy) | tak
5.3 | Wyrób medyczny jednorazowy. | tak

## P20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Osłona na aparaturę - ramię C
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33199000-1 Odzież medyczna, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Osłony na ramię C |  |  | komplet (2 osłony) | 4000 |  | 0 |  | 0
1.1 | Zestaw dwóch osłon na ramię C | Tak
1.2 | Dwie osłony w jednym jałowym opakowaniu | Tak
1.3 | Osłona nr 1 - całość jak w pkt. 1.3.1-1.3.3 | Tak
1.3.1 | Wymiary 100 x 160 cm | Tak
1.3.2 | Worek kształtem zbliżony do walca | Tak
1.3.3 | Na podstawie walca (na krótszym boku) - otwór na wprowadzenie ramienia | Tak
1.4 | Osłona nr 2 - - całość jak w pkt. 1.4.1-1.4.3 | Tak
1.4.1 | Wymiary 80 x 150 cm | Tak
1.4.2 | Worek kształtem zbliżony do walca | Tak
1.4.3 | Na podstawie walca (na krótszym boku) - otwór na wprowadzenie ramienia | Tak
1.5 | Osłony mocowane na końcach ramienia taśmami lub wyposażone w gumkę | Tak
1.6 | Na opakowaniu bezpośrednim naklejki do dokumentacji zawierając przynajmniej: nazwę producenta, numer katalogowy, serię, datę ważności - minimum 2 szt. | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt. (tj. dwie osłony w jednym opakowaniu)/op. | Tak

## P21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Osłona na aparaturę
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33199000-1 Odzież medyczna, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Osłona na aparaturę |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
1.1 | Osłona na aparaturę medyczną | Tak
1.2 | Wymiary 90 x 100 cm | Tak
1.3 | Worek kształtem zbliżony do walca | Tak
1.4 | Na podstawie walca (na krótszym boku) - otwór | Tak
1.5 | Osłona mocowana gumką | Tak
1.6 | Na opakowaniu bezpośrednim naklejki do dokumentacji zawierając przynajmniej: nazwę producenta, numer katalogowy, serię, datę ważności - minimum 2 szt. | Tak
1.7 | Osłona może być stosowana na ramieniu C (tj. nie powoduje zaburzeń obrazu jakie ma dawać urządzenie) | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Osłona na aparaturę |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2.1 | Osłona na aparaturę medyczną | Tak
2.2 | Wymiary-średnica 85-90 cm | Tak
2.3 | Worek kształtem zbliżony do czepca/kuli | Tak
2.4 | Osłona mocowana gumką | Tak
2.5 | Na opakowaniu bezpośrednim naklejki do dokumentacji zawierając przynajmniej: nazwę producenta, numer katalogowy, serię, datę ważności - minimum 2 szt. | Tak
2.6 | Osłona może być stosowana na ramieniu C (tj. nie powoduje zaburzeń obrazu jakie ma dawać urządzenie) | Tak
2.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Osłona na aparaturę |  |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3.1 | Osłona na aparaturę medyczną | Tak
3.2 | Wymiary-średnica 140 cm | Tak
3.3 | Worek kształtem zbliżony do czepca/kuli | Tak
3.4 | Osłona mocowana gumką | Tak
3.5 | Na opakowaniu bezpośrednim naklejki do dokumentacji zawierając przynajmniej: nazwę producenta, numer katalogowy, serię, datę ważności - minimum 2 szt. | Tak
3.6 | Osłona może być stosowana na ramieniu C (tj. nie powoduje zaburzeń obrazu jakie ma dawać urządzenie) | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak