Załącznik nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH KRYTERIUM OCENY OFERT)

REZONANS MAGNETYCZNY

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. REZONANS MAGNETYCZNY - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
| MAGNES |
|  | Indukcja pola magnetycznego BO 1,5 T | Tak |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak |  |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej ≤ 0,01 l/rok | Tak |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y ≤ 2,5 m; | Tak |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z ≤ 4,0 m; | Tak |  |
|  | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe, lub równoważny o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  |
| SYSTEM GRADIENTOWY |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie ≥ 33 mT/m Wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | Tak podać wartość [mT/m] |  |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie 9. ≥ 120 T/m/s Wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | Tak Podać wartość |  |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach 9 i 10 możliwe do uzyskania jednocześnie | Tak |  |
| SYSTEM RF – TOR NADAWCZY |
|  | Moc wyjściowa nadajnika ≥ 16 kW | Tak, podać |  |
|  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak/Nie – podać nazwę Tak-2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| TOR ODBIORCZY |
|  | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 32 lub system z w pełni cyfrowym torem odbiorczym RT (technologie, dStream, Breeze lub równoważne) niezależnym od kanałów odbiorczych. | Tak |  |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą ≥ 160 dB | Tak 160-180 dB 0 – pkt ≥ 181 dB, 3 pkt. |  |
|  | Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit | Tak |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia ≥ 1 MHz | Tak |  |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak |  |
| CEWKI |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki i ilość kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 kanały odbiorcze lub elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak, 24-35 kanałów odbiorczych lub el. Obrazujących 0 – pkt ≥ 36 kanałów odbiorczych lub el. Obrazujących 2 pkt |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 36 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |
|  | 2 Cewki wielokanałowe typu matrycowego przeznaczone do badań tułowia (np. klatka piersiowa, w tym serce, jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 12 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, wielkość 1 cewki min. 50x38 cm | . Tak |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub półsztywna z dedykowanym pozycjonerem odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub sztywna z elastycznym elementem lub półsztywna w rozmiarze S i L lub jednym uniwersalnym do badań barku, z dedykowanym pozycjonerem posiadająca w badanym obszarze min. 16 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub półsztywna do badań nadgarstka zapewniająca również możliwość wykonania całej dłoni i palca, posiadająca w badanym obszarze min. 16 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub półsztywna z dedykowanym pozycjonerem do badań stawu skokowego zapewniająca również możliwość wykonania badania całej stopy, posiadająca w badanym obszarze min. 16 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących |  |
|  | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 8 kanałów odbiorczych lub elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; Podać nazwy cewek i ich wymiary [cm] oraz liczbę kanałów odbiorczych lub el. obrazujących każdej z nich |  |
| POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |
|  | Mobilny stół pacjenta całkowicie odłączany od aparatu lub: stół z możliwością szybkiego odłączenia blatu na dedykowany wózek transportujący mogący pracować w środowisku MR | Tak |  |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym ≥ 227 kg | Tak 227-249 kg – 0 pkt.,≥ 250 kg – 3 pkt. |  |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 160 cm | Tak podać wartość [cm] |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa – sygnalizator awaryjny bezpieczeństwa dla pacjenta (np. gruszka, przycisk) | Tak |  |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu ≥ 70 cm | Tak |  |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  |
|  | Min. 2 kolorowe wyświetlacze zintegrowane z obudową gantry aparatu umożliwiające kontrolę funkcji aparatu MR i zawierające informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak/Nie Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Centrator laserowy | Tak |  |
|  | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  |
|  | Słuchawki w 2 rozmiarach dla dzieci i dorosłych lub uniwersalne tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  |
|  | Czujnik monitorujący poziom tlenu w pomieszczeniu MR | Tak |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej, czujniki umieszczane na pacjencie lub wmontowane w cewki albo samo urządzenie MR | Tak; czujniki umieszczone na pacjencie – 0 pkt., czujniki umieszczone w cewce lub urządzeniu MR – 2 pkt. |  |
|  | Materace stołu o grubości dostosowanej do konstrukcji stołu dostosowujące się do kształtu ciała pacjenta i powracające po badaniu do pierwotnego kształtu, poprawiające komfort pacjentów i minimalizujące ilość artefaktów ruchowych | Tak |  |
| APLIKACJE KLINICZNE - Badania neurologiczne |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy, kolana, kręgosłupa, barku na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, (Brain Dot Engine, myExam Brain Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczną numeracja kręgów (Spine Dot Engine, myExam Spine Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (techniki GOBrain i GOBrain+ lub odpowiednik) | Tak |  |
| Obrazowanie dyfuzji (DWI) |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |
| Obrazowanie perfuzji (PWI) |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |
|  | Automatyczne generowanie map GBP, PBP i TTP na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  |
| Badania ważone podatnością tkanki (SWI) |
| 57a. | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki z wykorzystaniem mechanizmów SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |
| Angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA) |
|  | non-ceMRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  |
|  | non-ceMRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  |
|  | Techniki non-ceMRA 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych | Tak; podać nazwę |  |
| Angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |
| Badania serca (CMR) |
|  | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  |
|  | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak |  |
|  | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak |  |
|  | Perfuzja pierwszego przejścia CMR (First-Pass Perfusion) | Tak |  |
|  | Ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego w badaniach CMR (Delayed Enhancement 2D) | Tak |  |
|  | Obrazowanie tętnic wieńcowych w badaniach CMR (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |
|  | Nawigator oddechowy w badaniach CMR, umożliwiający bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony, akcją serca | Tak |  |
|  | Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | Tak |  |
|  | Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w mięśniu sercowym i innych tkankach | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające pikselową kwantyfikację tkanki mięśnia sercowego typu T1, T2 i T2* oraz prezentację wyników w formie kolorowych map parametrycznych T1, T2 i T2* serca, działające z automatyczną korekcją ruchu, służące do obrazowania obrzęku mięśnia sercowego ( np.MyoMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |
| Badania w obszarze tułowia |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |
|  | Cholangiografia MR | Tak |  |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  |
|  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
| Badania stawów |
|  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  |
|  | Badania barku | Tak |  |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  |
|  | Badania stawu skokowego | Tak |  |
|  | Badania stawu łokciowego | Tak |  |
|  | Badania dłoni | Tak |  |
|  | Badania palca | Tak |  |
|  | Badania stopy | Tak |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine, myExam Large Joint Assist lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA (technika GOKnee3D lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak – podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak |  |
|  | Sekwencje do badania pacjentów z implantami | Tak/nie; Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. |  |
| Obrazowanie równoległe |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) lub Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, CS, SMS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 8 | Tak Podać wartość [n] 8-15 – 0 pkt. ≥ 16 – 2 pkt. |  |
| Techniki redukcji artefaktów |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |
| Sekwencje obrazujące |
|  | Spin Echo (SE) | Tak |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  |
|  | Multi-Shot | Tak |  |
|  | Single-Shot | Tak; podać nazwę |  |
|  | Turbo IR | Tak; podać nazwę |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  |
| Parametry obrazowania |
|  | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y ≥ 50 cm | Tak podać wartość [cm] 50 cm – 0 pkt. ≥ 51 cm – 2 pkt. |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) ≥ 50 cm | Tak podać wartość [cm] |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 160 cm | Tak podać wartość [cm] |  |
|  | Min. FoV ≤ 1,0 cm | Tak podać wartość [cm] |  |
|  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji ≥ 1024 x 1024 | Tak Podać rozmiar [n x n] |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D ≤ 0,5 mm | Tak podać wartość [mm] |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D ≤ 0,5 mm | Tak podać wartość [mm] |  |
| Rekonstruktor obrazowy |
|  | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024 | Tak podać wartość [n x n] |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV ≥ 15 000 obrazów/s | Tak 15000-40000 – 0 pkt., 40001-75000 – 2pkt ≥ 75001 – 4 pkt. |  |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |
| Stanowisko operatora - Hardware |
|  | Pojemność HD dla obrazów ≥ 70 GB | Tak podać wartość [GB] |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  |
|  | Monitor LCD / TFT | Tak |  |
|  | Przekątna monitora ≥ 23” | Tak |  |
|  | Matryca monitora ≥ 1280x1024 | Tak |  |
|  | Stanowisko operatora jedno lub dwumonitorowe (parametry 2 monitorów min. jw.) | Tak: stanowisko jednomonitorowe – 0 pkt., stanowisko dwumonitorowe – 2 pkt. |  |
|  | UPS | Tak |  |
| Software |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające całkowicie zdalne przejęcie pracy na stanowisku operatora z poziomu komputera podłączonego do sieci teleinformatycznej pracowni przez zabezpieczone łącze typu VPN | Tak |  |
| Networking |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  |
| Wyposażenie i wymagania uzupełniające |
|  | Zestaw fabrycznych fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |
|  | Zestaw dedykowanych pozycjonerów, podkładek, gąbek, podstawka pod ramiona pozwalające na unieruchomienie pacjenta i zapewnienie komfortu w czasie badania dla wszystkich zaoferowanych cewek | Tak |  |
|  | Wszelkie niezbędne prace adaptacyjne celem instalacji rezonansu magnetycznego, w tym: - dostawa i montaż kompletnej klatki Faraday’a z quench-rurą (jeśli dotyczy) z wykończeniem wnętrza (w tym regał na cewki), klatka wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni, wszelkie prace wykończeniowymi na zewnątrz i wewnątrz. - wykonanie kompletnego układu chłodzenia aparatu zgodnie z wymaganiami producenta, - wykonanie lub dostosowanie istniejącej linii zasilającej dla potrzeb rezonansu magnetycznego, klatki Faraday’a i układu chłodzącego, - wykonanie nowej wentylacji dla potrzeb pracowni rezonansu magnetycznego, - przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej celem instalacji rezonansu magnetycznego wraz z ewentualnym ,odtworzeniem otworów transportowych, Szczegółowy opis prac adaptacyjnych – załącznik nr 2 Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace adaptacyjne konieczne do prawidłowego zainstalowania, uruchomienia i użytkowania aparatu, który oferuje. | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach zadania zdemontuje i zutylizuje aparat INTERA znajdujący się obecnie w pracowni MR wraz z urządzeniami sterującymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekaże Zamawiającemu protokół z utylizacji w/w urządzeń (nie dotyczy części teleinformatycznej) | Tak |  |
|  | Leżanka do transportu pacjentów leżących przeznaczona do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  |
|  | Wózek inwalidzki do transportu pacjentów siedzących przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  |
|  | Wbudowana bramka wykrywająca metale zainstalowana przed wejściem do pomieszczenia MR | Tak/Nie; Tak – 3 pkt., Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wstrzykiwacz środka kontrastowego przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego sterowany również na dedykowanym ekranie dotykowym w pomieszczeniu sterowni MR z możliwością stosowania wkładów wielorazowych różnych producentów. | Tak |  |
|  | Pulsoksymetr do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z czujnikami dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Miernik saturacji do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego z czujnikami dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Wykrywacz metali ręczny | Tak |  |
|  | Tablica zasilająca do dostarczanego urządzenia | Tak |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  |
|  | Duplikator płyt CD DVD z możliwością nadruku danych pacjenta | Tak |  |
|  | Zestaw mebli w sterowni – stół / blat i meble na sprzęt komputerowy i monitory oraz 3 krzesła dla operatora i lekarzy | Tak |  |
|  | Integracja systemu MR i systemu do opisu badań z posiadanym systemem PACS/RIS | Tak |  |
| SYSTEM OPISOWY - Wielomodalny Serwer aplikacyjny |
|  | Dostawa stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient - serwer. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. Dostawa aplikacji, min. w oparciu o model pływających licencji ( min. 4). Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego. | Tak |  |
|  | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego nowego lub po jego adaptacji : pamięć RAM: min. 32 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej pojemność macierzy: min. 5 TB netto napęd optyczny: DVD RW możliwość obsługi min. 7 użytkowników | Tak, podać parametry |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania. | Tak |  |
|  | 1 stanowisko lekarskie wyposażonych min. w: 1 kolorowy wielkoformatowy monitory diagnostyczny o min. przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4MP , 1 monitor opisowy o przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200. Komputer PC dla stacji klienckiej, wyposażony w min.: 16 GB RAM, dysk HDD min. 1 TB SSD, interfejs LAN 1 Gb, system operacyjny np. Windows 10 Pro lub równoważny | Tak, podać parametry |  |
|  | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: DICOM Print DICOM Storage Commitment DICOM Sent / Recive DICOM Query/Retrieve SCU | Tak |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: ilość poprzednich badań typ/modalność poprzednich badań zakres daty poprzednich badań | Tak |  |
| Konsole lekarskie – oprogramowanie Wszystkie opisane poniżej aplikacje kliniczne dostępne w pełnym zakresie dla 3 jednoczesnych użytkowników |
|  | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagającego zamykania załadowanych badań | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR i CT | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MPR, w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii pozwalająca na: automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki zorientowane anatomicznie dla chirurgów-ortopedów, automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa, wstępny zakres (rozmiar, liczba warstw) oraz automatyczna orientacja rekonstrukcji, zależnie od anatomii | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MIP | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT, uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne | Tak |  |
|  | Pomiary geometryczne typu odległości, kąty | Tak |  |
|  | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami | Tak |  |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa, z możliwością indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania; automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania badań porównawczych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające m.in. wykresy time-intensity dla badań z kontrastem oraz narzędzia do obróbki badań MR takie jak subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla różnych obszarów ciała oraz dla badań naczyniowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok, obsługująca badania obszarów rozległych takich jak całe ciało, angiografia MR, cały kręgosłup Dopuszczalna jest funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR | Tak |  |
|  | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | Tak |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |  |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla różnych obszarów ciała oraz dla badań naczyniowych | Tak |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR takie jak filtr obrazów MR, operacje na obrazach MR – elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, dzielenie, iloczyn | Tak |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000 | Tak |  |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: badań różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych | Tak |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR: filtr obrazów MR operacje na obrazach MR: elastyczna korekcja artefaktów ruchowych subtrakcja obrazów, dodawanie, dzielenie, iloczyn | Tak |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji. | Tak/Nie Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: czynnościowych (funkcjonalnych), dynamicznych, obrazów charakterystyki tkanki danych przepływu narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. Dostęp na konsoli lekarskiej lub konsoli operatora | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory. Dostęp na konsoli lekarskiej lub konsoli operatora | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy przepływów w MR realizujące min: Segmentację naczyń jednym kliknięciem Kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu Obliczanie parametrów przepływu Dostęp na konsoli lekarskiej lub konsoli operatora | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji serca MR z możliwością półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego. Dostęp na konsoli lekarskiej lub konsoli operatora | Tak |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR predefiniowane szablony. | Tak |  |
|  | Możliwość konwertowania min. 85% tradycyjnych sekwencji MR do techniki typu Compressed Sensing, Hyper Sence lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |  |
|  | Obrazowanie typu Compressed Sensing bez pogorszenia jakości diagnostycznej z możliwością skrócenia czasu badania o min. 40% | Tak/ padać nazwę |  |
|  | Aplikacja do mapowania prostaty | Tak |  |
| WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |
|  | Dostawa fabrycznie nowego rezonansu magnetycznego gotowego do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych, wszystkie licencje ważne dożywotnio | Tak |  |
|  | Wykonanie pomiarów oddziaływania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy Rezonansu Magnetycznego i przekazanie protokołu z pomiarów Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia i wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive | Tak |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie aparatu MR do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie aparatu MR w trakcie całego okresu trwania gwarancji spowodowane awariami lub niesprawnością aparatu lub urządzeń współpracujących | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika z helem w układzie chłodzenia magnesu oferowanego rezonansu magnetycznego w układzie szczelnym, z gwarancją braku „quench” w całym życiu aparatu | Tak/Nie dla tak podać nazwę technologii i pojemność zbiornika ≤8l – 5 pkt >8l – 0 pkt |  |
|  | Możliwość awaryjnego i planowanego wyłączenia pola magnetycznego przez personel bez utraty helu. | Tak/Nie Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE. | Tak |  |
|  | Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego | Tak |  |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenia dla 9 lekarzy w wymiarze min. 15 dni po 8 godz. dziennie w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak |  |
|  | Szkolenie dla 8 techników w wymiarze min. 15 dni po 8 godz. dziennie w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak |  |
|  | Dodatkowe szkolenia dla techników i lekarzy w okresie gwarancji bez limitu przyjazdów/godzin zawarte w cenie aparatu | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego z zakresu podstawowej obsługi, eksploatacji i konserwacji w wymiarze min. 1 dnia/ 8 godz. dla 4 osób w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak |  |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami, wykonane roboty oraz dostawy i zamontowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały, urządzenia i instalacje. | Tak |  |
|  | Rezonans Magnetyczny oraz pozostałe urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia z roku produkcji 2023, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | Tak |  |
|  | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 10-letni dla rezonansu magnetycznego i min. 5-letni dla infrastruktury informatycznej | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy – do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową , czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż 2 razy w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) | Tak |  |
|  | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |
|  | Po uruchomieniu, wstępnym przeszkoleniu techników, lekarzy oraz personelu technicznego z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej dostarczyć z dostawą | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dokona przeszkolenia personelu oraz dostarczy wyniki pomiarów oddziaływania pola magnetycznego w terminie do 15 grudnia 2023 roku. | Tak |  |

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem    są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.

Wypełniony zał. nr 1A  zapisać do pliku (zalecany format .PDF), a następnie opatrzyć kwalifikowany podpisem elektroniczny osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentacji Wykonawcy