Załącznik nr 2a do SWZ

ZP/15/2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 1 – Kolonoskop – 1 kpl.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	……………………………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………………………………………..…………………………

Kraj produkcji: 				……………………………………………..…………………………

Rok produkcji:   	 			……………………………………..…………………………………

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolonoskop 1 szt.: - obrazowanie min. 1080p, - średnica sondy nie więcej niż 13mm, - średnica kanału roboczego min. 3,7mm, - Wychylenie końcówki sondy: góra/dół min. 180o, prawo/lewo min. 160o, - długość robocza min. 1650mm, - pole widzenia nie mniej niż 160o, - głębia ostrości w zakresie min. 2-100mm, regulowana sztywność sondy endoskopu, dodatkowy kanał do spłukiwania - Endoskop kompatybilny z myjnią do endoskopów typu Olympus serii ETD oraz źródłem światła i procesorem obrazu Olympus Exera III, w zestawie korki zapobiegające zalaniu endoskopu podczas mycia i dezynfekcji. | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji zgodnie z Formularzem oferty – zał. nr 1 do SWZ – min. 36 miesięcy - licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki urządzenia, w tym uszkodzenia mechaniczne, wszelkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji wykonywane są na koszt Dostawcy, łącznie z częściami zamiennymi wymaganymi w okresie gwarancji. | Tak |  |
|  | Wymagany autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK (podać adres, tel. i nazwę firmy) |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie | max. 12 godzin |  |
|  | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | Tak |  |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas przestoju | 2 dni |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | max 3 proszę podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 5 dni roboczych, rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności importu części zamiennych do 12 dni roboczych, dostarczając aparat zastępczy | Tak, podać |  |
|  | Okres po ustaniu gwarancji, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych | min. 10 lat proszę podać |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności i paszport techniczny przy dostawie, | Tak |  |
|  | Przeglądy: w okresie trwania gwarancji bezpłatne, wykonywane przez Dostawcę - podać liczbę przeglądów niezbędna do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu. | Tak, podać liczbę |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 (sprzęt nie powystawowy i/ lub nie demonstracyjny) | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego (min. 4 pracowników) w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | Tak |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |

Uwagi:

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………..…, dnia ……………………

…............................................

podpis osoby/osób uprawnionych                                                                                                                                                             
                 do reprezentacji Wykonawcy

lub pełnomocnika1

_______________________________________________

1 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty