## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 Wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji i inne materiały zużywalne w CS.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nr katalog. | j.m | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wskaźniki do kontroli pracy sterylizatorów parowych - Bowie Dick(134°C; 3,5 min), w postaci samoprzylepnych pasków, pokrytych polimerem, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z przyrządem z pozycji nr.2, walidowane zgodnie z normą PN EN ISO 11 140-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego 1op/250 szt. |  | op | 0 | 0 | 2 | 2
2 | Przyrząd testowy do testów symulacyjnych Bowie Dick Compact PCD składający się z rurki metalowej kwasoodpornej i obudowy z tworzywa sztucznego zgodny z norma EN ISO 11140-1 |  | szt | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Pakiet testowy jednorazowego użytku Bowie Dick symulujący pakiet porowaty ,z arkuszem testowym zapewniający łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Laminowany arkusz testowy. Zmiana koloru czerwonego na granatowy. Opakowanie zamykane taśmą. Zgodny z normą EN ISO 11140-4. Zgodność poświadczona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej cykl 134ºC - 3,5 min. |  | szt | 600 | 1100 | 0 | 1600
4 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną Typ 4 wg normy EN ISO 11140-1:2014 perforowany,z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej na długości min. 6cm. Nie emitujący substancji toksycznych. Bez konieczności umieszczania go w opakowaniu papierowo - foliowym chroniącym przed zabrudzeniem narzędzi i opakowania. 1op/nie więcej niż 480 szt. |  | szt | 17000 | 26400 | 4800 | 48200
5 | Test chemiczny do sterylizacji parą wodną Typ 6 EN ISO 11140-1:2014 do stosowania w cyklach procesu sterylizacji 134/7min; 121/20min. Op. po 200 szt |  | szt | 0 | 32000 | 1000 | 33000
6 | Test chemiczny Typ 6 według normy EN ISO 11140-1:2014 do sterylizacji parą wodną o parametrach 134 C/5,3minuty ; 121 C/15 minut |  | szt | 7000 | 0 | 0 | 7000
7 | Wskaźnik wsadu sterylizacji parą wodną o parametrach 134ºC-7 min.121ºC-20 min., nietoksyczny Typ 6 wg normy EN ISO 11140-1:2014, samoprzylepny wraz z przyrządem do każdego opakowania. 1 op/400 szt + przyrząd. |  | szt | 0 | 3600 | 400 | 4000
8 | Przyrząd testowy do testów kontroli wsadu Compact PCD składający się z rurki metalowej kwasoodpornej i obudowy z tworzywa sztucznego zgodny z normą EN ISO 11140-1:2014 |  | szt | 1 | 0 | 0 | 1
9 | Wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu sterylizacji parą wodną, w postaci pasków pokrytych polimerem, samoprzylepnych, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu,kompatybilny z przyrządem testowym z pozycji nr 8 ,z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą ISO 11410-1:2014. Opakowanie po 500 sztuk.. |  | op | 5 | 0 | 0 | 5
10 | Zintegrowany wskaźnik kontroli procesów sterylizacji z przesuwającą się substancją wskaźnikową w dwóch niezależnych okienkach. Typ 5 wg. Normy EN ISO 11140-1:2014, |  | szt | 4000 | 0 | 0 | 4000
11 | Zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym fiolkowym o szybkim odczycie do pary wodnej. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Kompatybilny z autoczytnikiem 3M ATTEST AUTO- READER 390 .Zgodnośc z normą EN ISO 11138-1 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej |  | szt | 1200 | 1200 | 150 | 2550
12 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny FORM-Mini-Bio-Plus do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w formaldehydzie. Zawiera spory G.Sterotermophilus, populacja 106, nośnik papieru, czas inkubacji do 48 godzin w temperaturze 55-60 C |  | szt | 100 | 0 | 0 | 100
13 | Test wieloparametrowy do sterylizacji formaldehydowej -Typ 4, zgodny z normą EN ISO 11140-1:2014 |  | szt | 600 | 0 | 0 | 600
14 | Test proteinowy do wykrywania pozostałości białkowych do kontroli mycia narzędzi chirurgicznych .Oszacowanie ilości białka za pomocą reakcji barwnej .Pasujący do inkubatora o pojemności 24 x 1,5ml |  | szt | 150 | 0 | 0 | 150
15 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parową wodną 1,9cm x 50m, nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. |  | szt | 48 | 440 | 10 | 498
16 | Taśma wzmocniona bez wskaźnika do kontroli sterylizacji parą wodną 1,9cm x 50m, nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. |  | szt | 30 | 48 | 10 | 88
17 | Taśma wzmocniona bez wskaźnika do kontroli sterylizacji parą wodną 2,5cm x 50m, nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. |  | szt | 230 | 350 | 0 | 580
18 | Etykiety dwukrotnie przylepne- ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną,kompatybilne z metkownicą firmy BROWNE 1 op/24 rolki ; 1 rolka/ 500 etykiet |  | rol | 0 | 72 | 0 | 72
19 | Rolka tuszująca kompatybilna z metkownicą firmy BROWNE,,BLITZ” |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
20 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). |  | szt | 2 | 2 | 1 | 5
21 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną typu GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet. Opakowanie po 12 rolek .Wymagane oświadczenie producenta metkownicy o kompatybilności z etykietami. |  | op | 6 | 5 | 3 | 14
22 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną typu GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet..Opakowanie po 12 rolek. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy o kompatybilności z etykietami |  | op | 0 | 3 | 1 | 4
23 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji formaldehydowej z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet.Opakowanie po 12 rolek. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy o kompatybilności z etykietami |  | op | 1 | 0 | 0 | 1
24 | Koperty systemu dokumentacji 2 sterylizatory |  | szt | 800 | 800 | 0 | 1600
25 | Zestaw szczotek jednokrotnego użytku do czyszczenia endoskopów, niesterylizowalne 1.Szczotka zakończona z dwóch stron do endoskopów niebieska całkowita długość: 257 cm średnica szczotki: 6.5 mm długość szczotki: 20 mm 2. Zakończona z dwóch stron szczotka do czyszczenia zaworów żółta całkowita długość: 150 mm średnica szczotki: 4.5 mm, długość szczotki: 18 mm średnica szczotki: 10 mm, długość szczotki: 30 mm |  | zest | 0 | 0 | 20 | 20
26 | Zestaw szczotek do ręcznego czyszczenia narzędzi kaniulowanych śr. zew. 2,5mm x dł. 35 cm; śr. zew. 7 mm x dł. 35 cm; śr. zew. 11 mm x dł. 35 cm; śr. zew. 15 mm x dł. 35 cm; śr. zew. 20 mm x dł. 35 cm. |  | zest | 0 | 10 | 5 | 15
27 | Plomba do zabezpieczenia kontenerów Aesculap typu kłódka |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000
28 | Wkładka wspomagająca odparowywanie nadmiaru wody rozmiar 200mmx50mmx4mm |  | szt | 5 | 0 | 0 | 5
29 | Filtry do kontenerów sterylizacyjnych papierowe, jednorazowe okrągłe o średnicy 190-200mm z naniesionym wskaźnikiem procesu sterylizacji parą wodną |  | szt | 500 | 0 | 0 | 500
30 | Filtry do kontenerów sterylizacyjnych papierowe, jednorazowe, kwadratowe o wymiarach 230-230mm z naniesionym wskaźnikiem procesu sterylizacji parą wodną |  | szt | 500 | 0 | 500 | 1000
31 | Przyrząd do monitorowania temperatur i poziomu wilgotności o wymiarach: 31,75x27,94x2,54. Zakres temperatur -37C - + 47C. Zakres wilgotności 8 - 92%. |  | szt | 1 | 0 | 0 | 1
32 | Etykiety do oznaczania tac narzędziowych odporne na temperaturę 134ºC. Rozmiar 70mm x 30mm. Opakowanie po 25szt. Różne kolory. |  | szt | 2 | 2 | 0 | 4
33 | Mata ochronna silikonowa pod narzędzia (artroskopy), z rolki o wymiarach 230mm.x1000mm. Odporna na temperaturę 134ºC. |  | szt | 1 | 1 | 1 | 3
34 | Test kontroli skuteczności mycia zawierający substancję wskaźnikową zgodną z EN ISO 15883-5 załącznik Q odpowiednik krwi owczej z jajkiem i klejem do tapet, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. 1 op/320 szt. |  | op | 1 | 0 | 0 | 1
35 | Szczotka dwustronna z nylonowym włosiem, całkowita długość 175 mm, długość szczotek 40mm i 30 mm, długość włosia po obu stronach 10 mm. 1 op./2szt. |  | op | 2 | 5 | 2 | 9
36 | Szczotka dwustronna z włosiem nylonowym i stali nierdzewnej całkowita długość 180mm 1op/3 szt. |  | op | 1 | 1 | 1 | 3
37 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji tlenkiem etylenu 1,9cm x 50m. Nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. |  | szt | 0 | 20 | 1 | 21
27 | Szczotka do ręcznego czyszczenia rozwiertaków oropedycznych, średnica kanału 6 -8 mm, długosć rączki 25 cm, możliwość mycia w myjni dezynfektorze i sterylizacji |  | szt | 0 | 1 | 0 | 1
28 | Zestaw 3 szczotek do ręcznego czyszczenia rozwiertaków oropedycznych, średnica kanału 10 -13 mm, możliwośc wymiennego stosowania z rączką ze szczotki opisanej w pozycji 27 |  | zest. | 0 | 1 | 0 | 1
39 | Szczotka do frezów panewki. Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania, podwójnie zakończona częścia spiralną oraz częścią prostą |  | szt. | 0 | 2 | 0 | 2
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Termin ważności poszczególnych artykułów minimum 1 rok od daty dostawy. Szkolenie personelu użytkującego wskazany asortyment.

## Pakiet nr 2
Pakiet 2 Opakowania sterylizacyjne – papier i włóknina sterylizacyjna.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry |  | Producent nr katalogowy | j.m | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Papier sterylizacyjny zielony | 40 cm x 40 cm, opak. 500 szt. |  | op. | 0 | 40 | 0 | 40
|  | 50 cm x 50 cm, opak. 500 szt. |  | op. | 0 | 4 | 0 | 4
|  | 75 cm x 75 cm, opak. 250 szt. |  | op. | 0 | 18 | 0 | 18
|  | 100 cm x 100 cm, opak. 250 szt. |  | op. | 20 | 60 | 2 | 82
|  | 120 cm x 120 cm, opak. 100 szt. |  | op. | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Papier sterylizacyjny miękki niebieski | 90 cm x 90 cm , opak. 250 szt. |  | op. | 16 | 0 | 2 | 18
3 | Włóknina sterylizacyjna niebieska | 50 cm x 50 cm, opak. 500 szt. |  | op. | 6 | 0 | 0 | 6
|  | 75 cm x 75 cm, opak. 250 szt. |  | op. | 16 | 36 | 2 | 54
|  | 100 cm x 100 cm, opak. 250 szt. |  | op. | 28 | 120 | 4 | 152
|  | 120 cm x 120 cm, opak. 100 szt. |  | op. | 0 | 2 | 0 | 2
4 | Włóknina sterylizacyjna zielona | 75 cm x 75 cm, opak. 200 szt. |  | op. | 0 | 0 | 2 | 2
5 | Wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych doskonale wchłaniająca wilgoć, pomagająca uzyskać suchy pakiet po procesie sterylizacji, gramatura papieru 70 g/m2, zawartość siarczanu (%) <0,25, zawartość chlorku (%) <0,05, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO. | 300 x 500 mm, opak. 500 szt. |  | op | 0 | 120 | 1 | 121
6 | Kombinowane opakowanie SMX/ włóknina. Kombinowane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe składające się z połączonej warstwy polipropylenowe(PP) – trzy typu spunbonded (splątane włókna) (S) oraz dwie typu meltblown (stopiona warstwa przepuszczalna) (M) tworzące strukturę SSMMS, zapewniające wytrzymałą i pewną barierę. | 1000 x 1000 mm - op.144 ark. |  | op. | 3 | 0 | 0 | 3
RAZEM | [11 empty] | 0 | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Opakowania wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych
EN ISO 11607-1:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych
EN ISO 11607-2:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania
EN 868-2:2017 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań
Papier sterylizacyjny *włókno celulozowe 100%, kolor zielony , * zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, * zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, * wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, *wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m * wytrzymałość na rozerwanie 160 kPa * niezwilżalnośc wodą 26 s * gramatura nominalna 60g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2), * wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta, a nie dystrybutora, celem potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodność z normą PN EN 868-2, * zapewnienie wysokiej bariery bakteriologicznej, możliwość długiego składowania materiału w stanie sterylnym (minimum 30 dni), * dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach, termin ważności minimum 12 miesięcy, jeden producent,
Papier sterylizacyjny niebieski miękki * celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana ,włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, * gramatura nominalna 60 g/m² (tolerancja wg. PN EN 868-2. * zawartość chlorków nie więcej niż 0,018%, * zawartość siarczanów nie więcej niż 0,016 %, * wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m, * wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, * wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro.
Włóknina sterylizacyjna niebieska * celuloza wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana-włókno celulozy uszczelnine lateksem, wzmocnione włóknem syntetycznym, kolor niebieski * zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, * zawartość siarczanów nie więcej niż 0,01%, * wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, * wytrzymałość na przepuklinie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, * niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej niemniej niż 90 min, * wydłużenie do zerwania min. 10% w obu kierunkach, * wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 1900 w kierunku poprzecznym, * gramatura nominalna 60g/m2 +/5% (PN EN 868-2), * charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2.
Włóknina sterylizacyjna zielona * celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana, * włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej, * zawartość chlorków niewięcej niż 0,015%, * zawartość siarczanów niewięcej niż 0,01 %, * wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m, * wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, * wytrzymałość na przepuklenie (rozerwanie) niemniej niż 230 kPa na sucho i 180 kPa na mokro, * niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej niemniej niż 90 min, * wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, * gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym, * charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2.
Kombinowane opakowanie SMX/włóknina
Kombinowane opakowanie sterylizacyjne arkuszowe składające się z połączonej warstwy polipropylenowe(PP) –
trzy typu spunbonded (splątane włókna) (S) oraz dwie typu meltblown (stopiona warstwa przepuszczalna) (M) tworzące strukturę SSMMS,
zapewniające wytrzymałą i pewną barierę o parametrach jak niżej:
Kolor niebieski
Możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną lub plazmą
Gramatura |  |  | g/m2 |  | 55
Wytrzymałość na rozciąganie MD (Grab test) |  | N | N |  | 140
Wytrzymałość na rozciąganie CD (Grab test) |  | N | N |  | 106
Rozciąganie MD (Grab test) |  |  | % |  | 74
Rozciąganie CD (Grab test) |  |  | % |  | 89
Wytrzymałość na rozdarcie MD (Trap test) |  |  | N |  | 71
Wytrzymałość na rozdarcie CD (Trap test) |  |  | N |  | 48
Odporność na zwilżanie wodą |  |  | mm H20 |  | 550
Przepuszczalność powietrza |  |  | m3/m2/s |  | 0.29
oraz z zielonej włókniny wykonanej z celulozy wzmocnionej włóknem syntetycznym o parametrach jak niżej:
o zawartość chlorków nie więcej niż |  |  |  |  | 0.015%
o zawartość siarczanów nie więcej niż |  |  |  |  | 0.177%
o wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku
| · walcowania niemniej niż |  |  |  | 1,5 kN/m
| · w kierunku poprzecznym niemniej niż |  |  |  | 1,1 kN/m
o wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku
| · walcowania niemniej niż |  |  |  | 0,95 kN/m
| · w kierunku poprzecznym niemniej niż |  |  |  | 0,7 kN/m
o wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż
| · na sucho |  |  |  | 175 kPa
| · na mokro |  |  |  | 130 kPa
o wydłużenie do zerwania
| · w kierunku walcowania min |  |  |  | 8%
| · w kierunku poprzecznym min |  |  |  | 12%
o gramatura nominalna |  |  |  |  | 52 g/m2 ± 5%
o wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż
| · w kierunku walcowania |  |  |  | 1000 mN
| · w kierunku poprzecznym |  |  |  | 1100 mN
Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta.
Potwierdzenie zgodności z aktualnie obowiązującymi normami.
Termin ważności min. 12 miesięcy od zakupu. Szkolenie personelu użytkującego wskazany asortyment.
Do oferty należy dołączyć informacje techniczne dotyczące w/w asortymentu oraz potwierdzenie zgodności z normami

## Pakiet nr 3
PAKIET 3 Opakowania sterylizacyjne - rękawy papierowo-foliowe, torebki papierowo-foliowe
Lp. |  | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Producent nr katalogowy | j.m | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawy papierowo-foliowe | 5 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 10 | 12 | 0 | 22
2 |  | 7,5 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 15 | 30 | 4 | 49
3 |  | 10 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 15 | 30 | 4 | 49
4 |  | 12,5 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 15 | 15 | 2 | 32
5 |  | 15 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 20 | 15 | 10 | 45
6 |  | 20 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 15 | 40 | 8 | 63
7 |  | 25 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 30 | 8 | 8 | 46
8 |  | 30 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 3 | 30 | 0 | 33
9 |  | 35 cm x 200 m bez zakładki |  | rolka | 0 | 4 | 2 | 6
10 |  | 15 cm x 5 cm x 100 m z zakładką |  | rolka | 10 | 0 | 0 | 10
11 |  | 20 cm x 5,5 cm x 100 m z zakładką |  | rolka | 10 | 0 | 0 | 10
12 |  | 25 cm x 6,5 cm x 100 m z zakładką |  | rolka | 8 | 0 | 4 | 12
13 |  | 35 cm x 8 cm x 100 m z zakładką |  | rolka | 0 | 0 | 4 | 6
14 |  | 40 cm x 8 cm x 100 m z zakładką |  | rolka | 0 | 4 | 2 | 6
15 | Torebki papierowo-foliowe | 15 cm x 27 cm bez zakładki, opakowanie 1800 szt. |  | opak. | 0 | 4 | 1 | 5
16 |  | 20,5 cm x 27 cm bez zakładki, opakowanie 600 szt. |  | opak. | 0 | 10 | 0 | 10
17 | Torebki papierowo-foliowe - samoprzylepne | 9 - 10 cm x 23 - 25 cm, opakowanie 200 szt. |  | opak. | 0 | 0 | 10 | 10
18 |  | 13 - 15 cm x 25 - 28 cm, opakowanie 200 szt. |  | opak. | 0 | 0 | 25 | 25
19 |  | 20 x 33 - 35 cm, opakowanie 200 szt. |  | opak. | 0 | 0 | 12 | 12
20 |  | 30 cm x 45 cm, opakowanie 200 szt. |  | opak. | 0 | 0 | 3 | 3
21 |  | Pisak do opisywania pakietów odporny na czynniki sterylizacji parowej. Kolor czarny, cienki |  | szt | 130 | 100 | 60 | 290
22 |  | Sprawdzian zgrzewu do kontroli zgrzewarek. Opakowanie po 250 szt |  | opak. | 3 | 3 | 1 | 7
23 | Torebki papierowo-foliowe | 200 x 800 mm, opakowanie 400 szt. |  | opak. | 1 | 0 | 0 | 1
24 |  | 250 x 875, opakowanie 400 szt. |  | opak. | 1 | 0 | 0 | 1
RAZEM | [11 empty] | 0 | 0
WYMAGANE PARAMETRY
Rękaw (torebka) foliowo papierowa z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu, formaldehydu wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi
z dyrektywą o wyrobach medycznych:
· EN ISO 11607-1:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych
· EN ISO 11607-2:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania
· EN 868-3:2017: Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów
· EN 868-5:2018 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego
oraz oprócz tego charakteryzujący się następującymi parametrami:
* konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2.
* papier gramatura 70/m² (PN EN 868-3),
* zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
* zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%
* wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach
* przenikanie powietrza [1,47 k Pa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s
* wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho
* wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 150 kPa na mokro
* niezwilżalność wodą minimum 40 s
* wytrzymanie na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m;
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
* wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m,
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
* folia - minimum 8 warstw, nie licząc warstwy kleju, o grubości nie większej niż 52 μm (PN EN 868-5)
* folia przeźroczysta, bez rozwarstwień, porów, substancji toksycznych,
* zgrzewalność 165-200ºC,
* wytrzymałość na rozdarcia w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN
* elastyczna – wydłużenie nie mniejsze niż 70%
* wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
* wskaźniki procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd) powierzchnia wskaźnika≥100mm²(PN EN 868-5)
* jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO i formaldehyd, łatwa do interpretacji
* zgrzew fabrycznie wielokrotny
* informacja o jednoznacznym kierunku otwierania
* ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz
* ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
* kompletna charakterystyka opakowania wydana przez producenta, a nie dystrybutora
* Załączyć wydane przez producenta (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5]
* Załączyć charakterystykę folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: ,
* Załączyć potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną
* oznakowanie CE na opakowaniu zbiorczym, nie na rękawie
* termin ważności min. 12 miesięcy.
pozycja 15,18 po 1 szt
* Szkolenie personelu użytkującego wskazany asortyment.
dla pozycji 22 i 23
papier o gramaturze 100 g/m2 (PN EN 868-3), (załączyć kompletną charakterystykę wydaną przez producenta w celu potwierdzenia
i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3) oraz o parametrach wytrzymałościowych opisanych poniżej:
· zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
· wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym 12,7 kN/m
· wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym 6,7 kN/m
· wytrzymałość na rozdarcie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym 300 mN
· wytrzymałość na przepuklenie 690 kPa
· opór powietrza Gurley 29 s
pozycja 22 i 23 po 1 szt.

## Pakiet nr 4
Pakiet 4 Testy monitorowania mycia i dezynfekcji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | Nazwa Producent nr katalog. | j.m | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. |  | op | 28 | 60 | 4 | 92
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C/10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Sposób przebrawienia testu odbywa sie w sposób punktowy od zewnetrznej częci wskaźnika pierścieniowo do środka. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. Na każdym wskaźniku nadrukowany typ wskaźnika. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. |  | op | 20 | 5 | 0 | 25
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Sposób przebrawienia testu odbywa sie w sposób punktowy od zewnetrznej częci wskaźnika pierścieniowo do środka. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. Na każdym wskaźniku nadrukowany typ wskaźnika. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. |  | op | 0 | 60 | 5 | 65
4 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. |  | op | 5 | 15 | 3 | 23
5 | Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. Nie dopuszcza się, aby klips mial możlwiość wsuwania arkusza testowego, celem uniknięcia jego uszkodzenia. |  | szt | 1 | 2 | 0 | 3
6 | Dwustronna karta załadunku myjni-dezynfektora z miejscem na wskaźniki używane do kontroli procesu kontroli mycia i dezynfekcji termicznej, spójna z kopertowym systemem dokumentacji procesów dezynfekcji oraz miejscem na wydruk z myjni-dezynfektora i na wpisanie informacji ewidenycjnych - bloczek a' 250 kart |  | opak. | 8 | 8 | 0 | 16
RAZEM
Do oferty należy dołączyć ulotki informacyjne producenta dotyczące wskaźników, oraz do poz. 2,3 aktualny dokument producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.
Próbka poz. 1 i 2
Próbka poz. 5 zwrotna.

## Pakiet nr 5
Pakiet 5. Wskaźniki do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu.
Lp. | Opis | Producent nr katalog. | j.m | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu typu 4 wg normy ISO 11140-1 wg normy,perforowany,z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej na długości min. 6cm; Nie emitujący substancji toksycznych. Wszystkie cykle i technologie EO. Opakowanie po 480szt |  | op | 30 | 30 | 60
2 | Wskaźnik biologiczny fiolkowy o szybkim odczycie do EO. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Opakowanie po 50 szt |  | op | 16 | 16 | 32
3 | Oryginalne naboje gazowe do sterylizatora Steri Vac 5XL dopuszczone przez producenta na podstawie oświadczenia producenta, zawierające 100 gram czystego EO. |  | szt | 400 | 400 | 800
4 | Oryginalny papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri Vac 5XL (model po 2000 r.). Rolka 7.9 mm x 30 m.Opakowanie po 2 rolki. |  | op | 12 | 0 | 12
RAZEM
Termin ważności poszczególnych artykułów minimum 1 rok od daty dostawy.
Szkolenie personelu użytkującego wskazany asortyment.
Zaoferowane testy biologiczne szybkiego odczytu muszą być kompatybilne z inkubatorem ATTEST AUTO-READER firmy 3M

## Arkusz1
Lp. | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji i inne materiały zużywalne w CS.
2 | Opakowania sterylizacyjne – papier i włóknina sterylizacyjna.
3 | Opakowania sterylizacyjne - rękaw papierowo-foliowy, torebki papierowo-foliowe.
4 | Testy monitorowania mycia i dezynfekcji.
5 | Wskaźniki do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu.
Razem |  | 0 | 0