MODYFIKACJA 31.01.2023

MODYFIKACJA 31.01.2023

Załącznik nr 3 do SWZ

| Przedmiot zamówienia ……………………………………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu……………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………… Nowy / używany: ……………… |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol |
| I. | Spektrometr mas z analizatorem mas typu potrójny kwadrupol | TAK |  |  |
|  | Zakres mas co najmniej 5 do 2000 m/z | TAK/podać |  |  |
|  | Czułość: co najmniej 750 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (ESI, dodatnia polaryzacja) | TAK/podać |  | ≥850 – 5 pkt <850 – 0 pkt ≥850 000 :1 – 5 pkt <850 000 :1 – 0 pkt |
|  | co najmniej 750 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (ESI, ujemna polaryzacja) | TAK/podać |  | ≥850 – 5 pkt <850 – 0 pkt ≥850 000 :1 – 5 pkt <850 000 :1 – 0 pkt |
|  | Szybkość skanowania co najmniej 17.000 u/s przy rozdzielczości nie gorszej niż 0,1 u | TAK/podać |  | ≥30.000 – 15 pkt <30.000 – 0 pkt |
|  | Czas zmiany trybu jonizacji – tryb jonów dodatnich/ujemnych max 25 ms | TAK/podać |  |  |
|  | Rozdzielczość masy mierzona jako wartość FWHM (ang. full width at half maximum) co najmniej 0,7 u | TAK |  |  |
|  | Stabilność masy max 0,1 u przez 24 godziny | TAK |  |  |
|  | Czas pomiaru (ang. dwell time) max 0,8 ms | TAK/podać |  |  |
|  | Przejścia MRM (ang. multiple reaction monitoring) nie mniej niż 500 monitorowanych reakcji następczych w ciągu 1 s | TAK/podać |  |  |
|  | Zakres dynamiczny (liniowość) co najmniej 6 rzędów wielkości | TAK/podać |  |  |
|  | Tryby pomiarowe: Q1 skan/SIM Q2 skan/SIM MRM neutral ion scan prekursor ion scan product ion scan | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zawór 2-pozycyjny 6-portowy do odrzucania fazy przed spektrometrem mas | TAK |  |  |
|  | Pompa turbomolekularna zapewniająca uzyskanie próżni wymaganej do prawidłowej pracy spektrometru mas | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące detektorem mas oraz zestawem HPLC: umożliwiające automatyczne wyszukiwanie optymalnych warunków pomiaru dla detektora mas podczas nastrzyku wzorca z autosamplera czas optymalizacji parametrów przyrządu dla pojedynczego związku max 6 min | TAK TAK |  |  |
|  | Generator azotu i powietrza z wbudowaną sprężarką powietrza o wydajności co najmniej 25 l/min | TAK |  |  |
|  | Pompa HPLC: ciśnienie co najmniej 800 bar możliwość mieszania 4 składników fazy zakres przepływu co najmniej 0,1-5 ml/min system omywania tłoków | TAK/podać TAK TAK/podać TAK |  |  |
|  | Degazer: co najmniej 3 kanałowy przepływ na każdy kanał do co najmniej 5 ml/min zasilanie bezpośrednio z pompy HPLC | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Termostat do kolumn temperatura nastawna w zakresie co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 80°C dokładność nastawy temperatury co najmniej 0,8°C precyzja pomiaru temperatury co najmniej 0,1°C pojemność: co najmniej 3 kolumny o dł. 25 cm | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Autosampler z termostatowaniem pojemność co najmniej 130 fiolek o poj. 2 ml nastrzyk w zakresie co najmniej 0,1-100 µl precyzja nastrzyku: ˂0,25% RSD temperatura nastawna w zakresie co najmniej 4-40°C współczynnik przeniesienia (ang. carry over): ˂0,004% | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| IX | Zestaw komputerowy | TAK |  |  |
|  | Komputer parametrach zgodnych z wymogami producenta, gwarantujących niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych, z zainstalowanym systemem operacyjny | TAK/podać |  |  |
|  | Monitor LCD co najmniej 24’’ | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa | TAK |  |  |
| X. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). |