Formularz asortymentowo-cenowy (parametry techniczno - użytkowe) załącznik nr 4

        PAKIER NR 1. LAMPA OPERACYJNA LED – DWUCZASZOWA
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto		Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy, kraj pochodzenia (jeżeli dotycz)
1.	Lampa operacyja LED - Dwuczaszowa	Szt.	1
RAZEM

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)	Ilość punktów możliwych do uzyskania
INFORMACJĘ OGÓLNE
	Rok produkcji 2024 ,urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowy	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
PARAMETRY TECHNICZNE
	Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu podwójnym.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Czasza główna ze źródłem światła w postaci 70 diod LED +/- 10%.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Czasza satelitarna ze źródłem światła w postaci 70 diod LED +/- 10%.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Źródło światła – ciepłe i zimne białe diody LED / (Nie dopuszcza się światła emitowanego z diod wielokolorowych po zmieszaniu kilku barw).	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Matryce LED z możliwością łatwej wymiany zespołów diodowych, maksymalnie 15 diod LED.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. / (Nie dopuszcza się osłon wykonanych z tworzyw sztucznych).	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Regulacja natężenia światła w zakresie min 25%÷100%, płynnie lub w co najmniej 8 krokach, realizowana za pomocą panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym o wartości natężenia max. 8000 lx, włączane odrębnym przyciskiem na panelu elektronicznym.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Czasza główna o średnicy 55 cm ± 5 cm.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Czasza satelitarna o średnicy 55 cm ± 5 cm.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Czasze lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Czasze jednorodne, bez podziału wykonane z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. / (Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów).	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Powierzchnia czasz lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień,	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Czasze z uchwytami niesterylnymi w postaci relingu na minimum 60% obwodu kopuły	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	W centrum czasz zlokalizowane uchwyty sterylne z nakładkami wymiennymi.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
PARAMETRY ŚWIETLNE
	Natężenie światła czaszy głównej lampy >= 130 [klx].	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Natężenie światła czaszy satelitarnej lampy >= 130 [klx].	TAK podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Temperatura barwowa każdej czaszy lampy regulowana co najmniej w trzech krokach. Wymagane są następujące poziomy temperatury barwowej 3800-4400-5000K [+/-100K].	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Współczynnik odwzorowania barw każdej czaszy lampy CRI >= 96 [%].	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej każdej czaszy lampy >= 96 [%].	TAK podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej lampy od 160 do 280 mm +- 10 mm; dla czaszy satelitarnej od 160 do 280 mm +- 10 mm.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej lampy (L1+L2) >= 95 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy satelitarnej lampy (L1+L2) >= 95 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia.	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Mocowanie każdej oprawy lampy na 2 ruchomych ramionach.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofe
	Możliwość obrotu ramienia z oprawą główną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Możliwość obrotu ramienia z oprawą satelitarną o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE
	Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Moc pobierana przez matrycę LED czaszy głównej lampy max 70 [W]	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Moc pobierana przez matrycę LED czaszy satelitarnej lampy max 70 [W]	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Żywotność matryc LED min. 50 000 godzin	TAK, podać		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
POZOSTAŁE WYMAGANIA
	Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem.	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
	Demontaż i montaż w miejscu posiadanej lampy dwuczaszowej - czteroogniskowej	TAK		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

Warunki gwarancji i serwisu:				Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące	TAK, podać			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail			Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert